Príloha č. 6 súťažných podkladov - Špecifikácia predmetu zákazky

Časť  č. 3: Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín s FULL HD reťazcom

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Platný ŠUKL kód prístroja: |  |

| Technická špecifikácia Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín s FULL HD reťazcom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadovaná minimálna technická špecifikácia Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín s FULL HD reťazcom |  | Ponuka uchádzača |  |  |
|  |  | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | Parametre ponúkaného produktu (áno/nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom „Požadovaný formát ponúkaných parametrov“ 1. | Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (uveďte presný názov dokladu s číslom strany napr. názov technického listu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, názov manuálu, prospektového materiálu, názov katalógu ponúkaného prístroja, resp. názov iného predloženého dokladu) 2. |
|  | FULL HD videozostava: |  |  |  |
| 1. | Hlavný monitor 1 ks |  |  |  |
| 1.1 | FULL HD, LED, veľkosť uhlopriečky v palcoch min. 26“ | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 1.2 | Rozlíšenie v pixeloch min. 1920 x 1080 | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 2. | Kamerová jednotka 1 ks |  |  |  |
| 2.1 | 3chip FULL HD kamera min. 1920 x 1080 pixelov | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 3. | Kamerová hlava 1 ks |  |  |  |
| 3.1 | Trojčipová FULL HD kamerová hlava | áno/nie |  |  |
| 3.2 | Integrovaný parfokálny zoomo | áno/nie |  |  |
| 3.3 | Progresívny scan | áno/nie |  |  |
| 3.4 | Ohnisková vzdialenosť min. 16-31 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 3.5 | Programovateľné tlačidlá na kamerovej hlave min. 2 ks | áno/nie |  |  |
| 3.6 | Endoskopická kamerová hlava min. 1920 x 1080 pixelov | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 4. | Zdroj studeného svetla 1 ks |  |  |  |
| 4.1 | LED zdroj | áno/nie |  |  |
| 4.2 | Nastaviteľná kontinuálna zmena intenzity svetla | áno/nie |  |  |
| 4.3 | Signalizácia nutnosti výmeny žiarovky pred skončením jej svietivosti | áno/nie |  |  |
| 4.4 | Výkon zdroja odpovedajúci xenónového zdroja o výkone min. 175W | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 5. | Optický svetelný kábel 2 ks |  |  |  |
| 5.1 | Priemer 3,5 mm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 5.2 | DÍžka min. 300 cm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 6. | Streamovacia jednotka s príslušenstvom 1 ks |  |  |  |
| 6.1 | Streamovanie - živý prenos videa z operačného sálu do nemocničnej siete | áno/nie |  |  |
| 6.2 | Spracovanie 2D, 3D, 4K signálu | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 6.3 | Súčasný prenos-stream z viacerých zdrojov signálu súčasne min. z 2 zdrojov | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 6.4 | Kvalita streamovaného videa min. 1920 x 1080 pixelov | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 6.5 | Veľkosť / typ archivačného média min. 2 TB | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 6.6 | Ovládanie záznamu na kamerovej hlave endoskopu | áno/nie |  |  |
| 6.7 | DICOM Modality Worklist | áno/nie |  |  |
| 7. | Mobilný vozík na prístroje 1 ks |  |  |  |
| 7.1 | Držiak hlavy kamery | áno/nie |  |  |
| 7.2 | Antistatické brzdiace kolieska | áno/nie |  |  |
| 7.3 | Počet poličiek min. 5 | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 8. | FESS sety pre deti a dospelých v špecifikácii: Endoskopické sety |  |  |  |
| 8.1 | set č.1 – po 2ks: optika 30°, min. 17,5cm, 4mm, šafty, preplachová rukoväť, čistiaci adaptér, sito pre sterilizáciu | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 8.2 | set č.2 – po 2ks: optika 70°, min. 17,5cm, 4mm, šafty, preplachová rukoväť, čistiaci adaptér, sito pre sterilizáciu | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 8.3 | set č.3 – po 1ks: optika 30°, min. 17,5cm, 2,7mm, šafty, preplachová rukoväť, čistiaci adaptér, sito pre sterilizáciu | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| 8.4 | set č. 4 – po 1ks: optika 45°, min. 17,5cm, 2,7mm, šafty, preplachová rukoväť, čistiaci adaptér, sito pre sterilizáciu | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |

V............................,      dňa..........................................		Podpis:.............................................................						       	                         (vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.