# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

# „Modernizace vybavení oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel |

s

| Tiskárna pro označení histologických kazet | 1 ks |
| --- | --- |
| Parafínová zalévací linka pro přípravu preparátů | 1 ks |

Obsahem veřejné zakázky je pořízení zalévací parafínové linky určené pro přípravu tkáňových vzorků v rámci modernizace vybavení oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. V případě možnosti výběru barvy si zadavatel vyhrazuje právo si barvu zvolit po předložení vzorníku.

Nedoložení doplňujících požadavků není překážkou v posuzování nabídky, tzn. nabídka bez doplňujích požadavků je akceptována. Avšak v případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem deklarovaných technických parametrů u nabídky, musí být účastník zadávacího řízení schopen (na základě písemné žádosti zadavatele) předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, eventruelně jeho vzorky, které prokazují dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni a rozsahu požadované zadávací dokumentací.

Technická specifikace:

| Parafínová zalévací linka pro přípravu preparátů | Počet: | 1 ks |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky |
| Modulární zalévací linka pro přípravu tkáňových vzorků | Ano |  |
| Linka se sestává z chladícího modulu, zalévacího modulu s dispenserem a předehřívacího modulu | Ano |  |
| Délka celé sestavené linky se všemi požadovanými moduly | max. 130 cm |  |
| Hloubka každého z modulů | max. 60 cm |  |
| Chladící modul s chladící deskou o velikosti | min. 50 x 26 cm |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah | -10°C až 12°C |  |
| Grafické zobrazení teploty chladící desky | Ano |  |
| Zalévací modul vybaven zásobníkem na parafín | Ano |  |
| Objem parafínového zásobníku | min. 4,5 l |  |
| Velikost pracovní plochy zalévacího modulu | min. 35 x 24 cm |  |
| Plynulá regulace dávkování parafínu | Ano |  |
| Ruční i nožní dávkování parafínu | Ano |  |
| Osvětlení pracovní plochy zalévacího modulu na pohyblivém rameni | Ano |  |
| Přihlazovací čtvercová pracovní plocha zalévacího modulu o velikosti | min. 4 x 4 cm |  |
| Pracovní teplota přihlazovací pracovní plochy v rozsahu | 0°C – 6°C |  |
| Programovatelné zapnutí/vypnutí ohřevu parafínového zásobníku včetně ohřevu pracovní plochy | Ano |  |
| Oddělené grafické zobrazení teploty ohřevu zásobníku a pracovní desky | Ano |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah | 30°C – 70°C |  |
| Bezpečnostní plochy pro uložení rukou při práci s tepelnou ochranou | Ano |  |
| Odkapávač s vyhřívaným umístěním pinzet o kapacitě na | min. 6 pinzet |  |
| Konektory pro vložení elektricky vyhřívaných pinzet | min. 2 |  |
| Předehřívací modul s plochou pro umístění nádoby na tkáně o velikosti | min. 57 x 36 cm |  |
| Oddělené grafické zobrazení teploty ohřevu předehřívání forem a parafínové nádoby | Ano |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah | 30°C – 75°C |  |
| Doplňující požadavky |
| Napájení | 230 V, 50 Hz |  |
| Povolená hmotnost automatické linky | max. 100 kg |  |
| Příslušenství |
| Integrovaná lupa umístěná na pohyblivém rameni | min. 4 dioptrie |  |
| Spotřební materiál |
| 2 ks elektricky vyhřívané pinzety, špička 1 mm | Ano |  |
| 2 ks elektricky vyhřívané pinzety, špička 4 mm | Ano |  |

| Tiskárna pro označení histologických kazet | Počet: | 1 ks |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Parametr | ANO/hodnota | Nabídnuto* |
| Základní požadavky |
| Tiskárna pro označování standartních histologických kazet | Ano |  |
| Označování přímo na kazetu pomocí laserové technologie bez použití dalšího spotřebního materiálu | ano |  |
| Uzavřený laser bezpečnostní třídy IV. | ano |  |
| Rychlost značení | min. 10 kazet za minutu |  |
| Rozlišení tisku | 600 x 600 dpi |  |
| Tisk na čelní stranu kazety | Ano |  |
| Tisk různých dat a nápisů včetně: bioptického čísla, typu vyšetření, roku, pořadového čísla bloku, metody barvení, typu tkáně apod. | Ano |  |
| Tisk 2D kódů (QR) | Ano |  |
| Zásobník na kazety s kapacitou | min. 60 kazet |  |
| Připojení přes USB | Ano |  |
| Zaručená kompatibilita s LIS používaným na oddělení | Ano |  |
| Doplňující požadavky |
| Napájení | 230 V, 50 Hz |  |
| Hmotnost zařízení | max. 10 kg |  |
| Rozměry (š. x h.) | max. 30 cm x 45 cm |  |
| Výška tiskárny | max. 60 cm |  |
| Příslušenství |
| 3 ks náhradních zásobníků | ano |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..