## 2. časť PZ - USG na OS
Názov predmetu zákazky:
USG na operačné sály
Časť č. 2: USG na operačné sály - typ č.2
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1- USG na operačné sály - typ č.2 požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG operačné sály - typ č.2) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Ultrazvukový prístroj vhodný pre potreby operačných sál nemocnice, plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča |  | áno/nie
2. | Uhlopriečka monitora, na artikulačnom ramene min. 21 palcov |  | uveďte hodnotu
3. | Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska t.z. stranovo min. ±60 st. nastaviteľné . Ovládací panel musí byť výškovo min. 10 cm a stranovo min. ±30 st. nastaviteľný |  | uveďte hodnotu
4. | Rozlíšenie monitora min. (1600x900) pixelov |  | uveďte hodnotu
5. | Celkový dynamický rozsah prístroja min. 230 dB |  | uveďte hodnotu
6. | Frekvenčný rozsah prístroja min. (1,1– 18) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,1 - 18) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
7. | Maximálna zobrazovacia hĺbka prístroja min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
8. | Porty na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej 2D sondy min. 4 ks |  | uveďte hodnotu
9. | K prístroju musia byť pripojiteľné min. multifrekvenčné sondy uvedené v bode 15 |  | áno/nie
10. | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a dopplerovské frekvencie |  | áno/nie
11. | Ochranná prikrívka pre zachovanie vyššej sterilnosti prostredia |  | áno/nie
12. | Zoom v živom aj zmrazenom obraze min. 8x |  | uveďte hodnotu
13. | Prístroj musí byť schopný pracovať s viacerými ostriacimi bodmi v obraze |  | áno/nie
14. | Módy prevádzky a zobrazenia: |  | Módy prevádzky a zobrazenia:
2019-01-14 | Vysokokvalitné 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno/nie
2019-02-14 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno/nie
2019-03-14 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno/nie
2019-04-14 | Merať rozsah rýchlostí pri farebnom mapovaní (CFM) |  | áno/nie
2019-05-14 | Prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno/nie
2019-06-14 | Prístroj musí byť schopný zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno/nie
2019-07-14 | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase |  | áno/nie
2019-08-14 | Automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať Pi- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev, ED, TAMx, TAMn, S/D - systolicko/diastolický pomer |  | áno/nie
2019-09-14 | Dynamická fokusácia |  | áno/nie
2019-10-14 | Technológia potlačenia šumu min. v 5 úrovniach |  | uveďte hodnotu
2019-11-14 | Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku |  | áno/nie
2019-12-14 | Prístroj musí obsahovať M- mód |  | áno/nie
14.13 | Elastografia typu shear wave bodová pSWE umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde |  | áno/nie
14.15 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde |  | áno/nie
15. | Sondy: |  | Sondy:
2019-01-15 | Intraoperatívna sonda v počte min. 1 ks - určená na vyšetrovanie priamo v operačnom poli (možnosť zaviesť do operačnej rany, pri otvorených operáciách, možnosť dostať sa hlbšie do dutiny, pod rebrá, napríklad aj pre kompletné vyšetrenie pečene), mikrokonvexná alebo lineárna, multifrekvenčná, s možnosťou uchopenia medzi prsty “finger grip” v tvare "T" alebo v tvare "I" (sonda musí byť súčasťou ceny a dodávky ponúkaného prístroja) |  | áno/nie
15.1.1 | Frekvenčný rozsah min. (4 – 11) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-11) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.1.2 | Aktívna šírka sondy max. 40 mm |  | uveďte hodnotu
15.1.3 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
15.1.4 | Telo sondy sterilizovateľné v celom rozsahu |  | áno/nie
15.1.5 | Sonda musí umožniť vyšetrenie použitím sono kontrastnej látky |  | áno/nie
2019-02-15 | Prístroj musí byť kompatibilný s konvexnou sondou určenou na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, multifrekvenčná (sonda nemusí byť súčasťou ceny a dodávky ponúkaného prístroja) |  | áno/nie
15.2.1 | Frekvenčný rozsah min. (1,4 – 5) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,4 - 5) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.2.2 | Max. hĺbka zobrazenia min. 300 mm |  | uveďte hodnotu
15.2.3 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
15.2.4 | Shear wave |  | áno/nie
2019-03-15 | Prístroj musí byť kompatibilný s lineárnou sondou určenou na vyšetrovanie ciev ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV – trapezoid (sonda nemusí byť súčasťou ceny a dodávky ponúkaného prístroja) |  | áno/nie
15.3.1 | Frekvenčný rozsah min. (3,5 – 10) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3,5-10) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.3.2 | Max. hĺbka zobrazenia min. 80 mm |  | uveďte hodnotu
15.3.3 | Počet elementov min. 192 |  | uveďte hodnotu
2019-04-15 | Prístroj musí byť kompatibilný s endokavitálnou sondou určenou na vyšetrovanie v chirurgii, multifrekvenčná, radiálna alebo min. 180 st. (transrektálna) s transverzálnym zobrazením poľa (sonda nemusí byť súčasťou ceny a dodávky ponúkaného prístroja) |  | áno/nie
15.4.1 | Frekvenčný rozsah min. (4 - 9) MHz s uhlom zobrazenia min. 180 st. | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-9) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.4.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
16. | Archivácia a spracovanie obrazu: |  | Archivácia a spracovanie obrazu:
2019-01-16 | Prístroj musí obsahovať interný HDD alebo SSD s kapacitou min. 500 GB |  | uveďte hodnotu
2019-02-16 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a Wifi a musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW |  | áno/nie
2019-03-16 | Prístroj musí mať minimálne 4 USB porty z toho min. 1 prístupný na ovládacom paneli. |  | áno/nie
2019-04-16 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno/nie
2019-05-16 | Prístroj musí mať samostatný vstup na pripojenie PC tlačiarne |  | áno/nie
2019-06-16 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF |  | áno/nie
2019-07-16 | Možnosti postprocessingu |  | áno/nie
2019-08-16 | Prístroj musí byť možné pripojiť k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol |  | áno/nie
2019-09-16 | Importovanie dáta pacientov z NIS - DICOM MPPS |  | áno/nie
2019-10-16 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno/nie
2019-11-16 | Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napaľovačka |  | áno/nie
2019-12-16 | Ukladanie snímok a slučiek min. v dvoch formátoch |  | áno/nie
17. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2019-01-17 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2018-02-17 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôd do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis