## FNBB
Špecifikácia MR prístroja: 3T |  | *Pri vyplnení návrhu uchádzača žiadame uviesť názov firemnej technológie, ktorou uchádzač daný atribút plní (platí pre všetky atribúty), respektíve odkaz na datasheet prístroja s uvedením strany datasheetu. Keďže uvedené platí pre všetky atribúty, tak - pre parametre prístroja uvedené v datasheete v zmysle vyššie uvedeného (odkaz na datasheet a stranu v datasheete), - pre cievkové riešenie žiadame uviesť nie len počet elementov (čo je nutné), ale aj firemné názvy (kombinácie) cievok spĺňajúce daný atribút v zmysle návrhu uchádzača spĺňajúce daný atribút, - pre software firemné názvy software (nie len "áno", ale uviesť "áno" je tiež nutné) Pod pojmom "hodnota" uvedenom v pomocných textoch pre vypĺňanie stĺpca "Návrh uchádzača" predvyplnených v zátvorkách v stĺpci "Návrh uchádzača" sa rozumie veličina daného atribútu tak, ako je uvedené v stĺpci "Jednotka" - teda "hodnota" pre daný atribút vyplnená v návrhu uchádzača môže znamenať rôzne veličiny ako T, cm, cmxcmxcm, mT/m, T/m/s, áno/nie, kW, počet, ppm/h, ppm, mm, µm, l, kg a tak ďalej, v zmysle daného atribútu
**V prípade kvalitatívne hodnotených parametrov žiadame uchádzača uviesť v stĺpci "Bodové hodnotenie" počet bodov za daný atribút v zmysle jeho návrhu (aj 0).
I. Technické špecifikácie MR prístroja
P.č. | Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 5, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 6, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 7, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 8, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 9, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 10, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 11, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 12, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 13, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 14, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 15, počet bodov za splnenie | Návrh uchádzača* | Bodové hodnotenie**
1 | Základné parametre
1.1 | Intenzita magnetického poľa | T | rovnaký a väčší | 2.8 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
1.2 | Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode | cm | rovnaký a väčší | 69 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
1.3 | Max. FOV v osiach XYZ | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50x50x50 | ak 55x55x50, 0,25 b. | [14 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
2 | Gradienty
2.1 | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť | mT/m | rovnaký a väčší | 60 | ak 65 a viac, 2,5 b. | ak 70 a viac, 5 b. | ak 75 a viac, 7,5 b. | ak 80 a viac, 10 b. | [11 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
2.2 | Maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlásť | T/m/s | rovnaký a väčší | 200 | ak 220 a viac, 3,5 b. | [14 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
2.3 | Možnosť súčasného využitua požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
2.4 | Duty cycle | % | rovnaký a väčší | 100% | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3 | RF systém
3.1 | Max. výkon RF-systému v kW v súčte | kW | rovnaký a väčší | 30 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.2 | Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.3 | Digitalizácia signálu z elementov priamo na cievkach, platí pre všetky cievky a všetky typy vyšetrenia (teda signál z elementov nie je vedený analógovým médiom od cievky do gantry, či do akvizičnej konzoly) | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | ak áno, 1,5 b. | [14 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.4 | Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet | rovnaký a väčší | 90 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.5 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (max. FOV v osiach XYZ) - potenciál prístroja definovaný datasheetom a ponúkanou verziou prístroja | počet | rovnaký a väčší | 60 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.6 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. Hodnota, ktorú uchádzač v tomto parametri vyplní, je maximálnou možnou hodnotou počtu elementov, ktoré prístroj dokáže využívať pri vyšetrení v jednom FOV a týmto spôsobom sa bude následne nazerať na hodnoty počtu elementov v jednom FOV ostatných parametrov o vyšetreniach a cievkach, kde sa tento počet uvádza. Výnimkou sú iba tie parametre o cievkach, pri ktorých sa neuvádza hodnota počtu elementov v jednom FOV (napríklad chrbticová cievka). | počet | rovnaký a väčší | 60 | ak 64 a viac v jednom FOV, 0,25 b. | ak 68 a viac v jednom FOV, 0,5 b. | ak 72 a viac v jednom FOV, 0,75 b. | ak 76 a viac v jednom FOV, 1 b. | ak 80 a viac v jednom FOV, 1,25 b. | ak 84 a viac v jednom FOV, 1,5 b. | ak 88 a viac v jednom FOV, 1,75 b. | ak 92 a viac v jednom FOV, 2 b. | [7 empty] | (hodnota a firemné názvy cievok v kombinácii dosahujúcu danú hodnotu) | (vyplniť, ak relevantné)
3.7 | Integrovaná chrbticová (posteriórna) cievka, umožňuje sa aj koncept dynamickej cievky | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.8 | Chrbticová cievka/ stôl pacienta so zabudovaným senzorom pre snímanie dýchania alebo iný princíp umožňujúci tzv. bezdotykové snímanie a následné riadenie vyšetrenia podľa dýchacích pohybov pacienta bez nutnosti použitia "respiratory belt" | počet | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie) | (vyplniť, ak relevantné)
3.9 | Počet cievkových elementov integrovanej chrbticovej cievky, berie sa do úvahy údaj z datasheetu | počet | rovnaký a väčší | 44 | ak 48 a viac, 0,25 b. | ak 52 a viac, 0,5 b. | ak 56 a viac, 0,75 b. | ak 60 a viac, 1 b. | ak 64 a viac, 1,25 b. | ak 68 a viac, 1,5 b. | ak 72 a viac, 1,75 b. | [8 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.10 | Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu, funkčné vyšetrenia a angio (počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, pričom tento počet prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | počet | rovnaký a väčší | 32 | ak 36 a viac elementov alokovaných na hlavu v jednom FOV, 0,25 b. | ak 40 a viac elementov alokovaných na hlavu v jednom FOV, 0,5 b. | ak 44 a viac elementov alokovaných na hlavu v jednom FOV, 0,75 b. | ak 48 a viac elementov alokovaných na hlavu v jednom FOV, 1 b. | ak 52 a viac elementov alokovaných na hlavu v jednom FOV, 1,25 b. | ak 55 a viac elementov alokovaných na hlavu v jednom FOV, 1,5 b. | ak má navyše táto cievka v sebe zabudovaný extra shim nad rámec shim prvého, druhého, respektíve tretieho rádu (ak ním stroj disponuje), +0,25 b. | [8 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.11 | Vyšetrenie v oblasti hlavy a krku s počtom elementov v jednom FOV minimálne (je požadované preukázať konkrétnym vyšetrením a vizualizáciou rozmiestnenia cievok v jednom FOV, ktoré sú samozrejme dodané v súťaži, z ktorého bude zrejmé, koľko elementov je pri vyšetrení využívaných - ideálne dodaním parciálnych obrazov z každého elementu pri vyšetrení) (pričom tento počet prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | počet | rovnaký a väčší | 32 | ak 36 a viac v jednom FOV, 0,25 b. | ak 40 a viac v jednom FOV, 0,5 b. | ak 44 a viac v jednom FOV, 0,75 b. | ak 48 a viac v jednom FOV, 1 b. | ak 52 a viac v jednom FOV, 1,25 b. | ak 56 a viac v jednom FOV, 1,5 b. | ak 60 a viac v jednom FOV, 1,75 b. | ak 64 a viac v jednom FOV, 2 b. | ak 68 a viac v jednom FOV, 2,25 b. | ak 72 a viac v jednom FOV, 2,5 b. | ak 76 a viac v jednom FOV, 2,75 b. | ak 80 a viac v jednom FOV, 3 b. | ak 84 a viac v jednom FOV, 3,25 b. | ak 88 a viac v jednom FOV, 3,5 b. | ak je navyše pri vyšetrení využítá cievka so zabudovaným extra shim nad rámec shim prvého, druhého, respektíve tretieho rádu (ak ním stroj disponuje), +0,25 b. | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.12 | Počet elementov štandardnej hlavovo-krčnej cievky v jednom FOV, maximálny počet elementov 30 v jednom FOV | počet | rovnaký a väčší | 20 | ak má navyše táto cievka v sebe zabudovaný extra shim nad rámec shim prvého, druhého, respektíve tretieho rádu (ak ním stroj disponuje), +0,25 b. | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.13 | Hlavová, alebo hlavokrčná cievka typu Tx/Rx pre vysokokvalitné spektroskopické vyšetrenia a prípadný výskum spolu s dodaním potrebného HW | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.14 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV (pričom tento počet prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | počet | rovnaký a väčší | 60 | ak 64 a viac v jednom FOV, 0,25 b. | ak 68 a viac v jednom FOV, 0,5 b. | ak 72 a viac v jednom FOV, 0,75 b. | ak 76 a viac v jednom FOV, 1 b. | ak 80 a viac v jednom FOV, 1,25 b. | ak 84 a viac v jednom FOV, 1,5 b. | ak 88 a viac v jednom FOV, 1,75 b. | ak 92 a viac v jednom FOV, 2 b. | [7 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.15 | Brušná/hrudná/anteriórna cievka so zabudovaným monitorom srdca (EKG) s počtom elementov samotnej cievky minimálne 18 v jednom FOV | áno/nie | Nie nevylučuje | Nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.16 | Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) | počet | rovnaký a väčší | 16 | ak 18 a viac, 0,125 b. | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.17 | Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) s možnosťou biopsy (atribút môže byť splnený predchádzajúcov požiadavkou "Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) s minimálnym počtom elementov 16" pokiaľ má táto cievka možnosť biopsy a pri konfigurácii na biopsiu spĺňa požiadavku na minimálny počet elementov dedikovanej prsníkovej cievky pre biopsiu v jednom FOV) | počet | rovnaký a väčší | 7 | [15 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.18 | Vyšetrenie Peripheral vascular v minimálnom rozsahu 130 cm, teda cievková výbava musí nutne pokrývať rozsah pacienta od brucha po končeky prstov na nohách, o počte elementov v tomto rozsahu 130 cm minimálne 30 | počet | rovnaký a väčší | 30 | a.) Pokiaľ je dodaná dedikovaná cievka prioritne dedikovaná na vyšetrenie peripheral vascular a to taká, že obopína každú nohu pacienta zo všetkých strán (v kombinácii s posteriórnou cievkou), teda aj medzi nohami pacienta a toto riešenie vyšetrenia má počet elementov v jednom FOV minimálne 35, respektíve b.) pokiaľ je dodané také riešenie vyšetrenia peripheral vascular pomocou hyperflexibilných cievok (hyperflexibilné cievky musia splniť: "Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm.") tak, že toto riešenie obopína každú nohu pacienta zo všetkých strán (v kombinácii s posteriórnou cievkou) a toto riešenie má počet elementov v jednom FOV minimálne 45, 0,5 b. (pričom tento počet elementov v jednom FOV prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | a.) Pokiaľ je dodaná dedikovaná cievka prioritne dedikovaná na vyšetrenie peripheral vascular a to taká, že obopína každú nohu pacienta zo všetkých strán (v kombinácii s posteriórnou cievkou), teda aj medzi nohami pacienta a toto riešenie vyšetrenia má počet elementov v jednom FOV minimálne 45, respektíve b.) pokiaľ je dodané také riešenie vyšetrenia peripheral vascular pomocou hyperflexibilných cievok (hyperflexibilné cievky musia splniť: "Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm.") tak, že toto riešenie obopína každú nohu pacienta zo všetkých strán (v kombinácii s posteriórnou cievkou) a toto riešenie má počet elementov v jednom FOV minimálne 60, 1 b. (pričom tento počet elementov v jednom FOV prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | [13 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.19 | Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na zápästie) | počet | rovnaký a väčší | 16 | ak 16 a viac elementov v jednom FOV a súčasne Tx/Rx, 0,5 bodu | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.20 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na koleno), musí splniť Tx/Rx | počet | rovnaký a väčší | 16 a súčasne Tx/Rx | ak 18 a viac a súčasne Tx/Rx, 0,125 b. | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.21 | Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na rameno) | počet | rovnaký a väčší | 16 | [15 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.22 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok/chodidlo) | počet | rovnaký a väčší | 8 | ak 16 a viac v jednom FOV, 0,5 bodu | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.23 | Vyšetrenie hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenie hlavy batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 8 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16 s dodaným pozicionérom na to určeným) | počet | rovnaký a väčší | 8 | a.) ak je dodaná dedikovaná cievka prioritne dedikovaná na hlavu batoľaťa vo veku do 2 rokov o počte elementov alokovaných na hlavu batoľata minimálne 16 v jednom FOV, respektíve b.) ak je dodané riešenie vyšetrenia hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou hyperflexibilnej cievky (hyperflexibilná cievka musí splniť: "Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm.") a pozicionéra na to určeného o počte elementov minimálne 20 v jednom FOV alokovaných na hlavu batoľaťa, 0,5 bodu | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.24 | Vyšetrenie torza batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenia torza batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 8 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16) | počet | rovnaký a väčší | 8 | a.) ak je dodaná dedikovaná cievka prioritne dedikovaná na torzo batoľaťa vo veku do 2 rokov o počte elementov alokovaných na torzo batoľata minimálne 16 v jednom FOV, respektíve b.) ak je dodané riešenie vyšetrenia hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou hyperflexibilnej cievky (hyperflexibilná cievka musí splniť: "Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm.") o počte elementov minimálne 20 v jednom FOV alokovaných na torzo batoľaťa, 0,5 b. | a.) ak je dodaná dedikovaná cievka prioritne dedikovaná na torzo batoľaťa vo veku do 2 rokov o počte elementov alokovaných na torzo batoľata minimálne 24 v jednom FOV, respektíve b.) ak je dodané riešenie vyšetrenia hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou hyperflexibilnej cievky (hyperflexibilná cievka musí splniť: "Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm.") o počte elementov minimálne 30 v jednom FOV alokovaných na torzo batoľaťa, 0,75 b. (pričom tento počet elementov v jednom FOV prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | a.) ak je dodaná dedikovaná cievka prioritne dedikovaná na torzo batoľaťa vo veku do 2 rokov o počte elementov alokovaných na torzo batoľata minimálne 28 v jednom FOV, respektíve b.) ak je dodané riešenie vyšetrenia hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou hyperflexibilnej cievky (hyperflexibilná cievka musí splniť: "Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm.") o počte elementov minimálne 40 v jednom FOV alokovaných na torzo batoľaťa, 1 b. (pričom tento počet elementov v jednom FOV prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | [12 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.25 | Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV (nie je možné splniť abdominálnou cievkou z atribútu "Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV" , táto abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | áno/nie | áno/nie | áno | Ak je dodaná 1 flexibilná cievka o počte elementov minimálne 18 v jednom FOV, 0,1 b. (nie je možné splniť abdominálnou cievkou podľa základnej špecifikácie tohto atribútu, taká abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | Ak sú dodané 2 flexibilné cievky rôznych rozmerov o počte elementov minimálne 16 v jednom FOV, 0,4 b. (nie je možné splniť abdominálnou cievkou podľa základnej špecifikácie tohto atribútu, taká abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | Ak sú dodané 2 flexibilné cievky rôznych rozmerov o počte elementov minimálne 18 v jednom FOV, 0,6 b. (nie je možné splniť abdominálnou cievkou podľa základnej špecifikácie tohto atribútu, taká abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | Ak sú dodané 3 flexibilné cievky rôznych rozmerov o počte elementov minimálne 16 v jednom FOV, 0,8 b. (nie je možné splniť abdominálnou cievkou podľa základnej špecifikácie tohto atribútu, taká abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | Ak sú dodané 3 flexibilné cievky rôznych rozmerov o počte elementov minimálne 18 v jednom FOV, 1 bod (nie je možné splniť abdominálnou cievkou podľa základnej špecifikácie tohto atribútu, taká abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | [10 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.26 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 50 cm a s plochou minimálne 1800 cm2 a maximálne 2500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu: "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.27 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 65 cm a s plochou minimálne 2500 cm2 a maximálne 3500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.28 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 30 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 60 cm krát 60 cm a s plochou minimálne 3500 cm2 a maximálne 5250 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.29 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 40 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 70 cm krát 70 cm a s plochou minimálne 5250 cm2 a maximálne 6000 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názvy cievok, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.30 | Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
3.31 | Max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | rovnaký a väčší | 205 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
4 | Stabilitata/homogenita sytému
4.1 | Stabilita v ppm/h | ppm/h | rovnaký a menší | 0.1 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
4.2 | Aktívne tienenie (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
4.3 | Shim vyšších rádov min. 2. rádu v minimálne 5 dodatočných rovinách nad rámec lineárneho shimu prvého rádu X, Y, Z | áno/nie | áno/nie | áno | ak shim 3. rádu nad rámec shimu prvého a druhého rádu v zmysle definície základnej minimálnej požiadavky tohto parametra (neberie sa do úvahy extra shim integrovaný priamo v telových cievkach), 1 b. | [14 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
4.4 | Zaručená homogenita ppm 50cm DSV (v prípade, že nie je dostupná informácia o 50cm DSV, postačí aj informácia z Elipsoidu 50x50x45cm, ktorá však bude penalizovaná 1,5-násobkom hodnoty - teda uchádzač vyplní jeden a pol násobnú hodnotu pre elipsoid 50x50x45cm v tomto parametri, pokiaľ nedisponuje informáciou pre 50cm DSV) (súťaž v tomto parametri umožňuje uchádzačovi predložiť garantovanú hodnotu výrobcom pre 50cm DSV, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja) - akákoľvek uvedená hodnota (ako aj tá, penalizovaná z elipsoidu) musí podliehať schválenej technológii merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety | ppm | rovnaký a menší | 4 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
4.5 | Zaručená homogenita ppm 40cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.5 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
4.6 | Zaručená homogenita ppm 30cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.15 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
4.7 | Zaručená homogenita ppm 20cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.05 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
4.8 | Zaručená homogenita ppm 10cm DSV (1. hodnota definovaná datasheetom, môže byť nahradená hodnotou pre 20cm DSV z datasheetu, alebo 2. súťaž v tomto parametri umožňuje uchádzačovi predložiť garantovanú hodnotu výrobcom pre 10cm DSV, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja - akákoľvek uvedená hodnota musí podliehať schválenej technológii merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety) | ppm | rovnaký a menší | 0.05 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
5 | Vlastnosti scanu
5.1 | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.5 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
5.2 | Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
5.3 | Scan - maximálne priestorové rozlíšenie v µm | µm | rovnaký a menší | 10 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
6 | Iné funkčné vlastnosti
6.1 | Technológia potlačenia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
6.2 | Optický prenos signálu od rf-systému | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
6.3 | Redukcia hluku | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
6.4 | Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
6.5 | Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
6.6 | Synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
6.7 | Synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)), pre všetky typy vyšetrení vyžadujúce monitorovanie respirácie | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
6.8 | Sprievodca pacienta vyšetrením - 1) minimálna požiadavka je vizualizácia pokynov pre pacienta priamo v gantry (zobrazenie zostávajúceho času zadržania dychu, či dĺžky sekvencie) a iné, alebo 2) zobrazenie mena pacienta a piktogramu tela pacienta na dotykovej obrazovke umiestnenej na gantry MR s možnosťou zadania vyšetrenia s využitím umelej inteligencie - táto funkcia musí umožňovať zvolenie oblasti vyšetrenia (napr. hlava, brucho, končatina a pod.) na dotykovej obrazovke a po zvolení vyšetrenia za pomoci umelej inteligencie má MR automaticky posunúť pacienta do izocentra MR na zvolenú oblasť vyšetrenia, pričom sa na akvizičnej konzole automaticky nastavia parametre pre zvolenú oblasť (hlava, brucho a pod.) - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku, alebo 3) systém umožňujúci automatický výber zo sady pripojených a na pacientovy umiestnených cievok a optimalizáciu vyšetrovacieho protokolu na základe anatómie pacienta a podľa nastavenia izocentra operátorom, zvolením vyšetrovanej oblasti priamo na pacientskom stole, s následným posunom pacienta do izocentra a integráciou kalibračných skenov s automatickým začatím skenovania - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
6.9 | MR kompatibilný audio systém s intercom funkciou a možnosťou prehrávania zvukových nahrávok pacientovi v gantry prístroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
7 | Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti
7.1 | Ročná spotreba hélia v litroch | l | rovnaký a menší | 0 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
7.2 | Lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg pri zachovaní polohovacích vlastností stola pri vyšetrení, so zachovaním vertikálneho a horizontálneho motorického pohybu stola | kg | rovnaký a väčší | 250 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
7.3 | Odnímateľný stôl alebo doska pacienta bez nutnosti prekladu pacienta, či jeho pohybu pred a po vyšetrení | áno/nie | áno/nie | áno | ak je dodaný odnímateľný stôl, 0,35 b. | ak je dodaný motorizovaný odnímateľný stôl (motorizovaný v zmysle horizontálneho pohybu stola po miestnosti MRI a mimo nej) s bezproblémovou manipuláciou jedinou osobou, 0,5 b. | [13 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
7.4 | Celková hmotnosť MRI prístroja v prevádzkovom stave s príslušenstvom a pacientským stolom max. 8 000 kg. | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
8 | Počítač
8.1 | Počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 10 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
8.2 | Frekvencia procesora Ghz rekonštrukčného počítača | GHz | rovnaký a väčší | 2 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
8.3 | Operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača | GB | rovnaký a väčší | 96 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
8.4 | Frekvencia procesora Ghz operačného počítača | GHz | rovnaký a väčší | 3 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
8.5 | Počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | rovnaký a väčší | 75000 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
8.6 | 1 x monitor v inch ´´ ovládacej konzoly | inch | rovnaký a väčší | 23 | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
8.7 | Úložný priestor | GB | rovnaký a väčší | 450GB SSD | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
8.8 | UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
8.9 | Archivácia vyšetrení na CD a DVD | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9 | Software
9.1 | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.2 | Paralelné akvizičné techniky | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.3 | 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.4 | 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.5 | 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.6 | 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.7 | 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.8 | Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.9 | Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.10 | Sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.11 | Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.12 | T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.13 | 3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.14 | Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.15 | Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.16 | MR traktografia – DTI s možnosťou zobrazenia min. 256 smerov | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.17 | MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve), pričom podmienku je možné splniť aj dodaním licencií pre diagnostický server | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.18 | 2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.19 | 3D arterial spin labeling | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.20 | Sekvencie a SW pre 4D nasnímanie ako aj následnú analýzu toku krvi v mozgu s možnosťou merania a zobrazenia maximálnych aj priemerných rýchlostí toku pre každú fázu srdcového cyklu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.21 | fMRI (Bold technika) vrátane postprocessingu (spracovanie vizuálnych, dotykových a sluchových vnemov) a vrátane možnosti vytvárania paradigmov pre excitáciu pacienta a vyhodnocovania aktivácie excitovaných častí mozgu v reálnom čase | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.22 | fMRI (Bold technika) - vrátane dodaného hardware, s možnosťou snímania až do 25 obr/s, s možnosťou odstránenia obrazu lebečných kostí - audio-stimulácia – môže byť riešené sluchátkami. - video-stimulácia - môže byť riešené LCD monitorom, projektorom alebo zrkadlom na hlavovú cievku. - systém na odpoveď pacienta - pre každú ruku zvlášť. - meranie času odpovede | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.23 | Spektroskopia single a multi voxel | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.24 | Spektroskopia single a multi voxel aj pre vyšetrenie prsníkov a prostaty, mozog | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.25 | Sekvencie na zobrazenie čerstvého intrakraniálneho krvácania (2D a 3D SWI) a mikrokrvácania, sekvenice gradientného echa so zosilneným efektom suscetibility (SWI) ,s možnosťou použitia fázovej informácie na zvýraznenie kontrastu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.26 | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.27 | Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.28 | MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.29 | Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.30 | Ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.31 | Sekvencie (typu Zero Echo time) umožujúce 3D izotropické zobrazenie kostí kolena, ramena, zápestia, chodidla..., v kvalite "CT like image" | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.32 | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.33 | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov nadštandardné v 3D | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.34 | Sekvencie so supresiou tuku (DIXON) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.35 | Sekvencie so supresiou tuku vrátane chemical shift /typu MDIXON, TSE i GRE) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.36 | Sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.37 | Sekvencie typu BlackBlod s prídavným excitačným RF pulzom, pre potlačnie signálu krvi vo vyšetrovanom reze | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.38 | Sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov(likvoru) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.39 | Sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov ako aj cerebrospinálneho toku aj s možnoťou potlačenia "signálu pozadia" pre zobrazenie veľmi pomalých tokov | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.40 | MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.41 | Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.42 | Celotelová angiografia od 150 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.43 | Dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.44 | Bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.45 | Bezkontrastné MRA renálnych tepien a periférnych tepien dolných končatín (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.46 | Bezkontrastné MRA koronárnych tepien (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.47 | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.48 | Zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy vrátane prostaty, pokrokových DWI, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, ladvín, gynekologických orgánov, prostaty, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.49 | SWI | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.50 | DWI | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.51 | DCE | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.52 | Zobrazovanie orgánov tráviacej trubice | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.53 | Cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.54 | Vybavenie na snímanie EKG, pulzu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.55 | Systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.56 | Zobrazovania prsníkov vrátane dynamických kontrastných vyšetrení a softvér pre ich vyhodnotenie, pre zobrazenie fokálnych lézií v prsníkoch a vyšetrenia silikónových implantátov: High-resolution 2D a 3D protokoly, online a offline subtrakcie sekvencií resp. obrazov , diffusion imaging , sekvencie na vyšetrenia silikónových implantátov | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.57 | Spektroskopia pŕs s možnosťou spektrálneho potlačenia signálu tuku užívateľom definovaným pulzom | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.58 | Možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.59 | Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.60 | Najkvalitnejšia firemná technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli dostupná pre tento typ prístroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.61 | Korekcia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.62 | Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.63 | Vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.64 | Možnosť akvizície viacerých typov váženia min. T1, T2, T1FLAIR, T2FLAIR, PD, a STIR T1 počas jednej sekvencie s možnosťou spätne rekonštruovať obrazy T1w, T2w, PSIR, PD, STIR, T1 FLAIR a dalšie, a to po vykonaní vyšetrenia bez prítomnosti pacienta plne integrovaný v pracovnom režime systému dostupný na pracovnej konzole MR systému | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.65 | Protokoly T1 sag GRE, T2 tra TSE a TSE FLAIR, tra EPI Diffusion a T2* tra EPI-GRE v jednom vyšetrení za 5 minút, vrátane využitia pri vyšetrení s kontrastom a vrátane postkontrastného zobrazovania | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.66 | Protokol a sekvencie pre vyšetrenie sagittal T1-vážené GRE axiálne T2-vážené TSE axiálne T2 TSE FLAIR axiálne difúzne vážené single-shot EPI axiálne T2*-vážené EPI-GRE nasnímané celkovo za 5minút | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.67 | Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom, na akvizičnej stanici alebo ako súčasť diagnostického servera | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.68 | Difúzne vyšetrenie pomocou 2D priestorovo selektívnych excitačných RF pulzov, s možnosťou ich nezávislej modulácie podľa anatómie pacienta pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačenia artefaktov spôsobených metalickými implantátmi | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.69 | Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. Nie je možné nahradiť technikou No Phase Wrap/Phase Oversampling a podobné | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.70 | Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.71 | Akceleračná metóda s čiastočným náberom k-priestoru doplneným iteratívnymi rekonštrukciami - Compressed sensing, pre oblasť abdomenu a malej panvy | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.72 | 3D neurologické vyšetřenia s elimináciou pohybových artefaktov sledováním pohybu pacienta v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickým opakovaním náberu dát v prípade pohybu pacienta alebo 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov prospektívne v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickou korekciou dát v prípade pohybu pacienta | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.73 | Bezkontrastná angiografia s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom, alebo technika založená na multizázickom snímaní s možnosťou zobrazenia angiografie celého mozgu bez použitia kontrastnej látky | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.74 | 4D angiografia a dynamické zobrazenie napr. multiarteriálne zobrazenie pečene | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.75 | Dynamické vyšetrenie pečene s kontrastom s voľným dýchaním počas ktorého systém sám rozpoznáva rôzne fázy dynamiky pečene | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.76 | 4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku veľkých ciev hrudníka vrátane karotíd bez zadržania dychu vrátane postprocessingu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.77 | Kvantitatívne meranie 4D prietoku v celom vyšetrovanom objeme FOV minimálne 38x38x38cm (vyšetrenie celého hrudníka) za akvizičný čas kratší ako 8 minút, vrátane vysokých a nízkych rýchlostí prietoku (arteriálne a venózne) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.78 | Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D DCEMRI + 2 pt Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.79 | MR elastografia pečene vrátane hardware výbavy | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.80 | Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D CE MRI + Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.81 | veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.82 | Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.83 | Neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.84 | Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.85 | Auto Align sejvencie pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.86 | Optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu na úrovni AI za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.87 | Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.88 | Automatická úprava skenovacích parametrov na základe tepu srdca pacientra | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.89 | Automatické naplánovanie abdomen vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov pre optimálne podanie kontrasntej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadrťania dychu. | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.90 | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.91 | Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.92 | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.93 | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením s kompenzáciou tzv. Eddy curent gradientného systému | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.94 | Protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.95 | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.96 | Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.97 | Balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.98 | Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.99 | Balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.100 | Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.101 | Balík sekvencií pre vyšetrenie prsníkov, vrátane vyšetrenia spektroskopie | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.102 | Sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.103 | Sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni ako aj možnosť neinvazívneho hodnotenia pečene kvantifikáciou relatívnej tuhosti tkaniva a tuku (triglycerin) v pečeni spolu so SW pre vyhodnocovanie a možnosťou generovania min. máp relatívnej tuhosti a elastogramu, dodanie príslušneho hardvéru | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.104 | Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.105 | Perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.106 | 4D MR angiografia | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.107 | Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.108 | Zobrazenie celého objemu komory v niekoľkých srdcových fázach počas jedného zadržania dychu s využitím robustnej akceleračnej techniky sekvence 3D Cine. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.109 | Zobrazenie morfológie srdca pomocou Black Blood sekvencie bez zadržania dychu alebo len s krátkym zadržaním dychu. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.110 | Bezkontrastné vyšetrenie bez zadržania dychu pre posúdenie anomálií koronárnych tepien dospelých a aj pediatrických pacientov vrátane vrodených srdcových chýb, aorty a srdcových komôr. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.111 | Bezkontrastné angiografie pre periférne cievy dolných končatín trigerované na základe EKG | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.112 | Perfúzia myokardu pre hodnotenie ischémie. Perfúzia v pokoji a perfúzia pri záťaži s vyhodnotením pomocou parametrických máp. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.113 | Kompletný asesment srdcového cyklu Cardiac Cine počas jedného skenu s voľným dýchaním a skenom do 25 sekúnd | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.114 | Aplikácia umožňujúca vynechať sken v prípade arytmie na jeden click "on" alebo "off", prepnutie na jeden "click" Z 2D na 3D zobrazenie, prepnutie na jeden "click" z kartézskeho na radiálny sampling | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.115 | Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.116 | Skenovanie T1 vážených obrazov 3D bez artefaktov s voľným dýchaním bez dychového gatingu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.117 | Ultrarýchle skenovanie T1 vážených obrazov v 3D. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.118 | Techinka pre redukciu metalických artefaktov v v rovine aj medzi skenovanými rovinami vrátane T1-, T2- vážených obrazov, PD so saturáciu tuku a bez saturácie tuku , STIR v 2D- a 3D- móde | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.119 | 2D-selektovane excitované RF pulzy, ktoré sú vysielané z dvôch rôznych ciest (pTx) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.120 | Celotelové difúzie nasnímané priamo v 3 rôznych orientáciách sagitalnej , koronalnej a trasverzálnej. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.121 | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie mozgu a pre DTI mozgu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.122 | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie brucha, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy, alebo ekvivalentná technika na základe Compressed Sensingu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.123 | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie abdomenu, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.124 | Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF, vyšetrenie abdomenu, panvy a musculosceletal | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.125 | Pseudo Continuous Arterial Spin Labeling | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.126 | Tzv. "slice adjust" pre automatické ladenie v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v telovom zobrazení. Eliminujú sa tak artefakty, spôsobené pri spájaní obrazov v sekvenčných skenoch | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.127 | Automatizovaná analýza MR angiografie ciev (mozok, abdomen, srdce, pľúca) vrátane presného vyhodnotenia závažnosti stenózy. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.128 | Bezkontrastné angiografické vyšetrenie v miestach stentov | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.129 | Potlačenie artefaktov z kovových podmienečne bezpečných ortopedických implantátov | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.130 | Dynamické zobrazenie pečene (prítok a odtok kontrastu) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.131 | Neuro compressed sensing | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.132 | MR Traktografia vrátane postprocesingu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.133 | Snímanie srdca počas voľného dýchania, snímanie srdca s arytmiou. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.134 | Amide Proton Transfer sekvencia | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.135 | "Biopsy imaging workflow" pre podporu intervencií s prsníkovou cievkou určenou na biopsie a pre potreby plánovania biopsie pre grid metódu a aj pre post pillar metódu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.136 | Využitie deep learning neurónovej siete pri rekonštrukcii obrazu, prípadne inej metódy umelej inteligencie pri rekonštrukcii obrazu pre zlepšenie kvality obrazu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.137 | Kvantitatívna zobrazovacia technika založená na možnosti aplikácie amplitúd rádiofrekvenčných pulzov a opakovaní pseudonáhodným spôsobom, čím sú získavané také evolúcie signálu, ktoré sú charakterizované rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami - jedinečnými pre každý voxel/miesto obrazu a ktoré (tieto evolúcie signálu) sú porovnávané so simulovanými dátami, čo umožňuje precíznu kvantifikáciu vlastností tkaniva, ako sú napríklad relaxačné časy T1 a T2 s vysokou reprodukovateľnosťou. | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.138 | Sekvencie umožňujúce vyšetrenie hemochromatózneho stavu strdcového svalu s použitím váženia T2* | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.139 | Metóda rekonštrukcie obrazu založená na umelej inteligencii (AI) zvyšujúca kvalitu získaného obrazu (vyššie SNR a vyššie priestorové rozlíšenie), pracujúce na základe nespracovaných dát zhromaždených od pacienta počas vyšetrenia, možné použiť aspoň pri vrstvených (2D) vyšetreniach, integrovaná do konzoly operátora (užívateľské rozhranie), (Deep Resolve Sharp plus Plus Deep Resolve Gain plus DFeep resolve Boost, AIR Recon, AICE alebo podľa nomenklatúry výrobcu) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.140 | Metóda rekonštrukcie obrazu zvyšujúca kvalitu získaného obrazu (vyššie SNR a vyššie priestorové rozlíšenie), pracujúca na základe nespracovaných údajov zozbieraných od pacienta počas vyšetrenia, možné použiť aspoň pri vrstvených (2D) vyšetreniach, integrovaných v konzole operátora (používateľské rozhranie) Najmodernejšia metóda tohto druhu: 1.1. Riešenie založené na umelej inteligencii (AI), využívajúce naučenú inteligentnú / neurónovú sieť a tzv Hlboké učenie: a) umožnenie súčasného zvýšenia SNR a priestorového rozlíšenia b) algoritmus, ktorý funguje bez kalibračného skenovania c) Voliteľná úroveň zosilnenia SNR - z klinickej úrovne sú k dispozícii najmenej tri nastavenia. d. možné riešenie pre sekvencie SE, FSE, SSFSE, DWI, GRE, kompatibilné s paralelným zobrazovaním e) eliminácia Gibbsových artefaktov, tzv. artefakty skrátenia | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.141 | Deep learning algoritmus používaný pri rekonštrukcii surových (raw dát) na zrýchlenie snímkovania, musí podporovať súčasné využitie minimálne 1 akceleračnej techniky | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
9.142 | Možnosť rekonštrukcie rekonštrukciíí na báze AI DL aj pre 3D nasnímané dáta | áno/nie | áno/nie | áno | pokiaľ možnosť rekonštrukcie rekonštrukciíí na báze AI DL pre 3D nasnímané dáta technikou radiálneho náberu dát, 1 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
10 | Vyhodnocovacie konzoly
10.1 | Server pre paralelné vyhodnocovanie na 6 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 6 diagnostických staniciach bez obmedzenia | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a prípadne názov technoogie, či odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
10.2 | Počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | počet | rovnaký a väčší | 45000 | ak 60000 a viac, 0,25 b. | ak 75000 a viac, 0,5 b. | ak 90000 a viac, 0,75 b. | [12 empty] | (hodnota a prípadne názov technoogie, či odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
10.3 | 6 klientských pracovných staníc pre prácu na serverovom portáli, každá z nich pozostáva z: • Processor: min. Intel Core i5 min 3.2 GHz (alebo ekvivalentný) • Memory: 8GB minimum. • Disk drive: SSD min. 500MB • Monitory: 2x diagnostický monitor, každý min. 3 megapixely a min. 21“ (alebo 1x diagnostický monitor min. 3 megapixely a min. 30“) + 1x monitor min. Full HD min. 21“ • Grafická karta s min. 3 výstupmi umožňujúcimi pripojiť požadované monitory (HDMI, DVI a DisplayPort), frekvencia procesoru min 1GHz a min 4GB ram | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota, nie len "áno" s detialným popisom plnenia v zmysle špecifikácie atribúty (ktorý stanovuje iba minimálne požiadavky)) | (vyplniť, ak relevantné)
10.4 | Příslušenstvo ku každej pracovnej stanici: DVD-RW, klávesnica, myš, Microsoft Office permanentná licencia, Antivírus na 2 roky licencie, Sieťová karta 1000 Mbps, Windows 10. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
10.5 | 6x záložný zdroj- UPS pre každú stanicu zvlášť | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
11 | Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri
11.1 | Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov - 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.2 | Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov - 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.3 | Určenie rozmeru stenóz - 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.4 | SW pre onkologické vyšetrenia s možnosťou fúzie obrazov z iných modalít s podporou klasifikácie a sledovania pacienta podľa RECIST 1.0, 1.1 a WHO, min. 4 licencie pre súčasných užiívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.5 | Výpočet toku krvi v cievach - 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.6 | 3D VRT vizuálizácia - 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.7 | MPR - 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.8 | Funkčné zobrazenie a hodnotenie viability chrupavky - 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.9 | Multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR - 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.10 | Hodnotenie a postprocesing pre spektroskopiu, 2 licencie pre súčasných užiívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.11 | SW balík pre vyhodnocovanie a analýzu pečene, meranie tuku, železa, ako aj generovanie máp relatívnej tuhosti pečene, elastogramu min. 4 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.12 | SW pre vyhodnocovanie dynamiky absorbcie (Dynamic contrast enhancement) kontrastnej látky pre meranie a analýzu vaskulárnych lézií min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.13 | SW pre analýzy a vyhodnocovanie prostaty, min. 4 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | Pokiaľ SW pre analýzy a vyhodnocovanie prostaty s automatickým kontúrovaním založeným na algoritmoch AI s možnosťou tvorby štandarných reportov PI-RADS 2.1 pre minimálne 4 súčasne využiteľné licencie po dobu životnosti stroja, 0,25 b. | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.14 | Kardiovaskulárny balík, funkčné parametre všetkých srdcových oddielov, perfúzia srdca, prietokové parametre, T1 a T2 mapping min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | ak navyše je v kardiovaskulárnom balíku aj T2* komplexné hodnotenie ciev, 0,25 bodu | [14 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.15 | Balík pre kardio vyhodnocovanie nasnímaných dát s možnosťou kompletného assementu kardio vyšetrenia, s možnosťou zobrazenia a spracovania kardio relaxačných máp, merania a vyhodnocovania T1 a T2 mapovania, vzhodocovania hemochromatózneho stavu, merania všetkých srdcových odddielov, prietokových parametrov ako aj perfúyie myokradu, min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.16 | Neuro balík- 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.17 | Neuro balík s možnosťou vyhodnotenia nameraných dát, (ASL, perfúzie, traktografie,...) v rozsahu požadovaných typov vyšetrení, min. 6 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.18 | SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií - 4 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.19 | SW pre vyhodnocovanie MR perfúzií T1 min. počet licencií - 4 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.20 | SW pre vyhodnocovanie MR traktografií min. počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.21 | SW pre vyhodnocovanie MR spektroskopií min, počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.22 | SW pre vyhodnocovanie MR funkčného vyšetrenia min. počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.23 | SW pre vyhodnocovanie a analýzu vaskulárnych vyšetrení min. počet licencií - 4 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.24 | SW pre vyhodnocovanie a analýzu pečene s možnosťou segmentácie a volumetrie min. počet licencií - 4 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.25 | SW pre vyhodnocovanie dynamicky tumoru a onkologických vyšetrení min. počet licencií - 4 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.26 | SW pre spracovanie a skladanie tzv. multistation vyšetrení do jedného súboru min počet licencií - 4 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.27 | Systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie - 6 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
11.28 | Nástroje pre kontrastnú MR mamografiu natrvalo po dobu životnosti stroja vrátane - Korekcia elastického pohybu - Automatické odčítanie - Automatická synchronizácia súborov údajov 2D, 3D a 4D - Parametrická analýza dynamiky: wash-in, wash-out, typ krivky, miera zosilnenia, PEI - Súbor preddefinovaných rozložení vhodných na čítanie prsníkov na jednom alebo dvoch monitoroch - Automatický výpočet intuitívnych farebne kódovaných máp ako prekrytie anatómie - Analýza krivky na základe ROI, A pokiaľ vrátane dynamických rozložení, údajov korigovaných pohybom, meraní špecifických pre používateľa, výpočtu odčítania za chodu, ktoré spĺňajú: - početné rozloženia MR (napr. DWI, Kaiser a MPR) s komplexným súborom nástrojov na čítanie kontrastnej MR mamografie - Aktuálne porovnávanie údajov MR | áno/nie | áno/nie | áno | Pokiaľ základná definícia a aj vrátane - Analýza krivky na základe VOI, A pokiaľ základná definícia a aj vrátane dynamických rozložení, údajov korigovaných pohybom, meraní špecifických pre používateľa, výpočtu odčítania za chodu, ktoré spĺňajú: - Porovnanie snímok MG, Tomo a MR vedľa seba, 0,25 bodu | Pokiaľ základná definícia a aj vrátane - Výpočet zväčšujúceho objemu - Grafická štatistika objemu zväčšenia lézie A pokiaľ základná definícia a aj vrátane dynamických rozložení, údajov korigovaných pohybom, meraní špecifických pre používateľa, výpočtu odčítania za chodu, ktoré spĺňajú: - Priamy prístup k nástrojom analyzátora MR v reálnom čase, ako je meranie časovej krivky s ROI a pixelovou šošovkou - Konfigurovateľné farebné prekrytia - Synchronizácia segmentov, 0,25 bodu | Pokiaľ základná definícia a aj vrátane - Analýza krivky na základe VOI - Výpočet zväčšujúceho objemu - Grafická štatistika objemu zväčšenia lézie - Vykazovanie podľa štandardu BI-RADS, A pokiaľ vrátane dynamických rozložení, údajov korigovaných pohybom, meraní špecifických pre používateľa, výpočtu odčítania za chodu, ktoré spĺňajú: - Priamy prístup k nástrojom analyzátora MR v reálnom čase, ako je meranie časovej krivky s ROI a pixelovou šošovkou - Konfigurovateľné farebné prekrytia - Synchronizácia segmentov - Porovnanie snímok MG, Tomo a MR vedľa seba, 0,5 bodu | [12 empty] | (hodnota a názov technológie, prípadne odkaz na datasheet) | (vyplniť, ak relevantné)
12 | Špecifikácie inštalácie systému
12.1 | Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 180 kalendárnych dní od výzvy na plnenie v zmysle kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
12.2 | Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
12.3 | Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
12.4 | demontáž a premiestnenie starého - pôvodného prístroja | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
12.5 | elektrický rozvádzač | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
12.6 | nemagnetický hasiaci prístroj | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
12.7 | Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
12.8 | Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
12.9 | Požiadavky na stavebnú pripravenosť, ktoré má zabepečiť verejný obstarávateľ. V prípade áno, uveďte aké | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota a požiadavky) | (vyplniť, ak relevantné)
13 | Faradayova klietka
13.1 | Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov vnútri Faradayovej klietky.- prispôsobenie už prítomnej Faradayovej klietky - vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov, odhlučnenie klietky. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.2 | Núdzové vytiahnutie hélia do bezpečných priestorov nad budovu nemocnice. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.3 | LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.4 | Špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniknutého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.5 | okno do faradayovej klietky, veľkosť 2000 mm x 1250 mm, spĺňajúca zvukovú izoláciu - index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.6 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.7 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.8 | Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 27" obrazovke v ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.9 | Police na uloženie MR cievok. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.10 | Kyslíkový monitor nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.11 | Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.12 | Rozvádzač s monitoringom stavu bezpečnostných tlačítok a automatickou obnovou napájania pre kritické časti po výpadku. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
13.13 | Multimediálny systém pre prehrávanie zvuku pediatrickým pacientom so sluchátkami - 1 ks | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
14 | Chladenie MR systému
14.1 | Chladenie MR systému, Chiller - externá chladiaca jednotka pre MR | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
14.2 | Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
15 | Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
15.1 | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% Servis sa vzťahuje aj na hélium, pretože je požadovaná a výrobcami garantovaná nulová ročná spotreba hélia. V rámci záručného servisu sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
15.2 | Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android) | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,125 b. | [14 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
15.4 | Poskytnutie zabezpečeného riešenia výrobcu pre vzdialenú správu prístroja spĺňajúcu štandard normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhovujúce internetové pripojenie s verejnou statickou IP adresou zabezpečí objednávateľ) | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
15.6 | Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný MR prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne. | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,125 b. | [14 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
15.7 | Preukázateľné disponovanie výrobcom prístroja certifikovaným aplikačným špecialistom v oblasti MR v slovenskom jazyku pre konzultácie MR aplikácií v rozsahu 20 hodín ročne počas pracovných dní (ako nadstavba ku inde požadovaným školeniam) | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,125 b. | [14 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
15.8 | Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,125 b. | [14 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
15.10 | Zabezpečenie vzdelávania obsluhujúceho personálu prostredníctvom virtuálneho prístroja v rozsahu 40 hodín ročne počas pracovných dní | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,25 b. | [14 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
16 | Ďalšie požadované príslušenstvo
16.1 | 2x nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
16.2 | Nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
16.3 | Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
16.4 | Nemagnetický hasiaci prístroj | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
16.5 | MR kompatibilný mobilný automatický injektor v MR vyšetrovni. 2 valcová piestová verzia. s možnosťou % miešania NaCl a kontrastnej látky v rovnakom čase | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
16.6 | Záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
16.7 | Školenie pred inštaláciou zariadenia (vrátane nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov) najneskôr 2 týždne pred spustením prístroja do prevádzky kombinovaným spôsobom: - tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiológa (minimálne jeden rádiológ) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň) - tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiologického technika (minimálne jeden technik) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň) - školenie pre rádiológov (minimálne 2 rádiológovia ) v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska - školenie pre rádiologických technikov (minimálne 2 technici) v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska. | áno/nie | nie nevylučuje áno/nie | nie áno | ak áno, 1 b. | [14 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
16.8 | Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 30 dní s možnosťou čerpania po 3 častiach behom 1 roka a 6 mesiacov od inštalácie | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
16.9 | Zabezpečenie dostupnosti aplikačného technika denne (forma kontaktu dostupnými elektronickými prostriedkami) podľa potreby na dosiahnutie 100% znalostí | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
17 | Požiadavky na stavebnú pripravenosť, ktorú zabezpečí uchádzač
17.1 | Úprava MR kabíny vrátane dodávky nových dverí a okna, celé vnútorné vybavenie | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
17.2 | MR technologický rozvádzač | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)
17.3 | Výfuková quench rúra po celej trase vo vnútri aj mimo MR kabíny, vrátane ukončenia nad strechou | áno/nie | áno/nie | áno | [15 empty] | (hodnota) | (vyplniť, ak relevantné)