## Hárok1
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |  | Príloha č. 4.3
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka:„Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie“ – NÁBYTOK A VYBAVENIE
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO: |  | ŠUKL kód (ak je pridelený):
Časť č. 3 Multifunkčné lôžko pre intenzívnu starostlivosť |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 kus
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Funkcia: lôžko pre intenzívnu starostlivosť pre pacientov so zníženou mobilitou, poruchami hybnosti, pacientov trpiacich zdravotným postihnutím alebo závažnými zdravotnými tažkosťami spôsobených ochorením. | áno/nie
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Konštrukcia lôžka: stabilná a čistiteľná kovová lakovaná | áno/nie
3. | Pracovné zaťaženie: nosnosť: min. 250 kg | áno/nie uveďte hodnotu
4. | Zdvih ložnej plochy pomocou elektromotoru v rozsahu min. 45 – 75 cm | áno/nie uveďte hodnotu
5. | Plne elektricky polohovateľná min. štvordielna ložná plocha s rozmerom min. 200 x 90 cm – chrbtový, stehenný a lýtkový diel polohovateľný nezávisle pomocou elektromotorov | áno/nie uveďte hodnotu
6. | Indikátor stupňov náklonu chrbtového dielu | áno/nie
6. | Chrbtový a stehenný diel s automatickým odsunom pri polohovaní pre elimináciu tlaku pôsobiaceho na pacienta | áno/nie
7. | RTG transparentná ložná plocha umožňujúca vyšetrenie pľúc pacienta na lôžku s držiakom RTG kazety | áno/nie
8. | Lôžko umožňujúce snímkovanie pacienta C-ramenom | áno/nie
9. | Funkcia predĺženia lôžka o min. 20 cm pomocou elektromotoru | áno/nie uveďte hodnotu
Funkcia skrátenia lôžka o min. 20 cm pomocou elektromotoru
10. | Náklon do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy min. 12° pomocou elektromotoru | áno/nie uveďte hodnotu
11. | Indikátor stupňov náklonu do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy | áno/nie uveďte hodnotu
12. | Obojstranný laterálny náklon v rozsahu min. +/- 30° s funkciou automatického režimu polohovania tzn.programovateľného nastavenia laterálnych uhlov a časových cyklov | áno/nie uveďte hodnotu
13. | Automatická blokácia náklonu pri spustenej bočnici
13. | Funkcia súčasného nastavenia TR/ATR a laterálneho náklonu | áno/nie
14. | Obojstranné mechanické rýchlospustenie chrbtového dielu (CPR), s ovládačom dostupným vo všetkých polohách lôžka s aktivovanými aj sklopenými bočnicami | áno/nie
15. | Čistiteľné plastové odnímateľné čelá bez pôrov a špár, nožné s aretáciou proti samovoľnému vytiahutiu pri transporte | áno/nie
16. | Čistiteľné bez pórov a špár plastové delené ¾ bočnice s ovládaním s výškou min. 45 cm. | áno/nie uveďte hodnotu
18. | Sklápanie bočníc s tlmičom alebo plynovou pružinou, automatická blokácia spustenia pri zaťažení pacientom zvnútra | áno/nie
19. | Obojstranne v bočniciach alebo čele integrované centrálne sesterské dotykové LCD ovládacie panely pre ovládanie lôžka, váh, antidekubitného systému a programovateľných funkcií s funkciou automatického návratu do deaktivovanej polohy, a funkciou zámky jednotlivých polôh a predprogramovanými polohami min.: resuscitačná poloha CPR, Trendelenburgova poloha, nastavenie chrbtového dielu na 30°, kardiacké kreslo. | áno/nie
21. | Obojstranne integrované nožné ovládače pre výškové nastavenie lôžka s ochranou proti nechcenej aktivácii | áno/nie
22. | Integrovaný vážiaci systém umožňujúci váženie pacienta, s pamäťou nameraných hodnôt a s elimináciou vplyvu pridávaných a odoberaných predmetov na vlastnú hmotnosť pacienta a s grafickým znázornením trendu, rozlišovacia schopnosť s najmenším dielikom merania max. 0,1 kg | áno/nie uveďte hodnotu
23. | Alarm opustenia lôžka pacientom | áno/nie
24. | Alarm upozorňujúci na hroziace nebezpečenstvo pádu pacienta z lôžka | áno/nie
25. | Kolieska s centrálnym ovládaním bŕzd, s priemerom min. 150 mm, ovládacia páka dostupná vo všetkých polohách lôžka a bočníc. | áno/nie uveďte hodnotu
26. | Centrálne koliesko pre ľahký transport a manipuláciu, odpružené – zaisťujúce priľnavosť k podlahe, zdvih odpruženia musí umožniť bez problémov prekonať nerovnosti výšky min. do 40 mm. | áno/nie uveďte hodnotu
27. | Motorizovaný pojazd lôžka min. jazda vpred, jazda vzad, automatická brzda | áno/nie
28. | Ochranné kolieska v rohoch lôžka | áno/nie
30. | Systém automatickej ochrany všetkých motorov pri mechanickom preťažení fungujúci na báze bez nutnosti deštrukcie jeho komponentov (napr. poistiek) | áno/nie
33. | Funkcia exportu servisných dát z riadiacej jednotky | áno/nie
34. | Plne integrovaný aktívny antidekubitný systém ovládateľný z centrálneho sesterského panelu lôžka | áno/nie
35. | Kompresorom riadené aktívne prevzdušnenie jadra matraca min. 18 l /hod s režimom pre pronančnú polohu pacienta | áno/nie uveďte hodnotu
36. | Systém s plne automatickým nastavením tlaku podľa váhy a polohy pacienta | áno/nie
37. | Systém ochrany pred nežiadúcou manipuláciou a chybným nastavením | áno/nie
38. | Usporiadanie ciel min. v 3 zónach (hlava, telo, päty) | áno/nie
39. | Alarm upozorňujúci v prípadoch výpadku napájania alebo zlej funkčnosti | áno/nie
35. | Príslušenstvo: Fixačné kliny pre laterálny náklon, držiak hadíc ventilátoru pre laterálny náklon , hrazda so samonavíjacou rukoväťou, infúzny stojan umiestniteľný do držiakov na lôžku, paropriepustný vodovzdorný odnímateľný poťah,anidekubitný matrac, zálohová batéria, svorka na vyrovnanie potenciálov, prívodný kábel 230-240 V, farebne zvýraznený EÚ, univerzálne lišty a držiaky na príslušenstvo | áno/nie
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
24 | Multifunkčné lôžko vrátane všetkých jeho komponentov a príslušenstva musí byť nové nepoužívané a nerepasované | áno/nie
25. | Záruka min. 24 mesiacov | áno/nie
26. | Súvisiace služby: Doprava tovaru na miesto dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odvoz prebytočných obalov tovaru, montáž tovaru na mieste dodania, prvé zaškolenie obsluhy v nevyhnutnom rozsahu, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre riadne užívanie tovaru poskytnutie záruky k tovaru, počas záručnej doby poskytovanie bezplatnej údržby a kontrol v rozsahu predpísanom výrobcom resp. legislatívou EÚ alebo SR. | áno/nie
Týmto prehlasujeme, že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: