## Hárok1
Technická špecifikácia
Skupina 5 - Mamografický prístroj 4
I. Technické špecifikácie mamografu
Technické špecifikácie mamografu | Podmienka | Jednotková cena v EUR s DPH
Typ detektora | aSe alebo aSi alebo CMOS | Nacenenie v EUR bez DPH
Počet detektorov | minimálne 1
Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) | minimálne 23 x 26cm
Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 2300 x 2800 pixelov
Rozlíšenie – veľkosť bodu | maximálne 100 μm
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 30 sekúnd
Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 30 sekúnd
Výstupný výkon generátora | minimálne 5 kW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch | minimálne od 23 kV do 35 kV
Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 5 mAs do 500 mAs
Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,1 mm
Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 0,3 mm
Tepelná kapacita anódy | minimálne 160 kHU
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Tomosyntéza pre mamografiu | áno
Syntetický 2D obraz z akvizície tomosyntézy | áno
Stereotaktická biopsia | áno
Expozičná automatika | áno
Zariadenie, resp. príslušenstvo, ktoré meria a zobrazuje údaje o veľkosti dávky v mliečnej žľaze (AGD) | áno
Motoricky ovládané kompresné zariadenie pre kompresiu prsníka(zobrazenie kompresnej sily a hrúbky kompresie,s funkciou automatického a núdzového uvoľnenia kompresie) | áno
Maximálna motorická kompresná sila | 130 až 200 N a stabilná po dobu minimálne 1 min
Vzdialenosť od ohniska RTG lampy po receptor obrazu | minimálne 60 cm
Rozsah vzdialenosti od podlahy k obrazovému receptoru | minimálne od 71 cm do 141 cm
Rozsah rotácie C-ramena | minimálne 160°
Veľkosť poľa zobrazenia (s výnimkou stereotaxie) | minimálne 23 x 26cm
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj a diagnostickú stanicu | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Platnosť IEC 62220 | áno
Súlad s ustanovením § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 ods.4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.. Zároveň vypracovanie a dodanie kompletnej dokumentácie pre zdravotného technika, ktorá musí byť odsúhlasená Ústavom radiačnej ochrany. | áno
II. Akvizičná stanica pre mamograf
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre mamograf | Podmienka
Operačný systém | Windows alebo Linux
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Hard disk | minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, DICOM Storage Commitment (potvrdenie archivácie z obrazového archívu) | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Demografické údaje o pacientoch buď načítavať priamo zo systému HIS/RIS (nemocničného/rádiologického informačného systému) prostredníctvom funkcionality DICOM Modality Worklist, alebo ich zadávať manuálne. | áno
III. Diagnostická stanica pre mamografy
Technické špecifikácie diagnostickej stanice pre mamografy | Podmienka | Jednotková cena v EUR s DPH
Operačný systém | Windows alebo Linux | Nacenenie v EUR bez DPH
Procesor | minimálne 3 Ghz
Zabudované CD/DVD a USB rozhranie | áno
Hard disk | minimálne 1 TB
Pamäť RAM | minimálne 8 GB
DICOM WorkList (DICOM je medzinárodný štandard), DICOM zasielanie snímiek na PACS, DICOM Print, DICOM Worklist/MPPS, Norma Dicom 3.0, DICOM Storage (Send/Receive) (používateľ/poskytovateľ triedy uloženia), DICOM Query/Retrieve (načítanie štúdií z digitálneho archívu, pracovnej stanice alebo z iných zobrazovacích systémov), Dicom Storage, DICOM Query/ Retrieve, Dicom Structured Report | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Demografické údaje o pacientoch buď načítavať priamo zo systému HIS/RIS (nemocničného/rádiologického informačného systému) prostredníctvom funkcionality DICOM Modality Worklist, alebo ich zadávať manuálne. | áno
Automatické ovládanie kontrastu | áno
Konfigurácia postupu reportovania, charakteristického pre jednotlivých používateľov. | áno
Funkcia lupy na zobrazovanie detailov na viacerých zobrazeniach, približovanie (Zoom) & posúvanie zobrazenia (Pan), aktivácia plného rozlíšenia na oboch monitoroch pomocou stlačenia jediného tlačidla, otáčanie obrazu a jeho zrkadlenie | áno
Inverzia stupnice šedej: iba v oblasti lupy, alebo inverzia celého zobrazenia. | áno
Anotácia zobrazenia s grafikou a voľným textom, anotácia zobrazenia s možnosťou uloženia vo forme správy o mamografickom vyšetrení (DICOM Breast Imaging Reportň alebo vo forme superponovaného zobrazenia (Image Overlay). | áno
Rozličná konfigurácia rozloženia obrazovky v závislosti od typu vyšetrenia: skríning/diagnostika, | áno
Rozšírená super pozícia zobrazenia a informácií o pacientovi: dátum vyšetrenia a smer prezerania, podrobné údaje o vyšetrení, ako sú faktory expozície, dávka atď | áno
Funkcia "magnification", "pixel to pixel", "realsize", "autoscale"a konfigurovateľná veľkosť výstupu | áno
Fukcia získať a zobraziť štúdiu mamografickej tomosyntézy z obstarávaného mamografu s tomosyntézou pre účely diagnostiky | áno
IV. 2 Monitory pre diagnostickú stanicu
Technické špecifikácie pre 2 monitory diagnostickej stanice | Podmienka
Úplná kompatibilita s funkčnosťou diagnostickej stanice | áno
Rozlíšenie | minimálne 2048x2560 (veľkosť matrice 5 MP)
Uhlopriečka | minimálne 54 cm (21“)
Maximálny jas obrazovky | minimálne 700 cd/m2
Kontrast | minimálne 800:1
Homogenita jasu obrazovky | maximálna odchýlka jasu od strednej hodnoty maximálne ±15%
Rozdiel v jase dvojice monitorov | maximálny rozdiel v jase dvojice monitorov (ľavého a pravého monitora) maximálne 5 %
Bitová hÍbka odtieňov šedej | farebný alebo monochromatický monitor; farebná hĺbka pre odtiene šedej farby minimálne 10-bit; automatická kalibrácia GSDF (Grey scale display function)
Chybne pixle obrazovky podla ISO 134062 | bez nefunkčných pixlov
Artefakty obrazovky | žiadne viditeľné artefakty v obraze na monitore, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie
V. Špecifikácie záručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Zároveň sa budú vykonávanť pravidelné skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja