## Technická špecifikácia
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Cena ponúkaného zariadenia v EUR bez DPH:
Doba dodania (kal. Dni)
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | USG prístroj pre Onkologickú kliniku
Predpokladaný objem: |  | 1 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Základné technické parametre | 1 | OLED alebo QLED alebo LED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením | áno
| 2 | Top ultrazvukový prístroj pre potreby viacerých špecialistov určený pre superkonziliárne vyšetrenia | áno
| 3 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21,5"
| 4 | Rozlíšenie obrazovky monitora | min. 1920x1080 px
| 5 | Jas obrazovky monitora | min. 300 cd/m2
| 6 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 20 cm
| 7 | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. +/- 30°
| 8 | Dynamický rozsah | min. 320 dB
| 9 | Snímková frekvencia na 2D | min. 250 fps
| 10 | Frekvenčný rozsah | min. 2-20 MHz
| 11 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm
| 12 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | bez preferencie
| 13 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 TB
| 14 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
| 15 | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja | áno
| 16 | Uhlopriečka pomocného dotykového displeja | min. 10"
| 17 | USB 3.0 porty | min. 4
| 18 | Ethernetový konektor | áno
| 19 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup | áno
| 20 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | min. 4
| 21 | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno
| 22 | Aktívna plocha zobrazovania monitora v 2D zobrazení | bez preferencie
| 23 | Podpora "Single crystal" a matrixovej technológie na požadovaných sondách | áno
| 24 | Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát | áno
| 25 | Pracovné režimy
| 26 | Technológia na potlačenie šumu | áno
| 27 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
| 28 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno
| 29 | Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
| 30 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno
| 31 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
| 32 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line | áno
| 33 | CW doppler | áno
| 34 | Tissue Doppler Imaging | áno
| 35 | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch | áno
| 36 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | bez preferencie
| 37 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde | áno
| 38 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
| 39 | Dual Live zobrazovací mód | áno
| 40 | Quad view zobrazenie | áno
| 41 | Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase. | áno
| 42 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
| 43 | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde pomocou lineárnej (prsná žľaza, štítna žľaza) a abdominálnej sondy (stupeň fibrózy pečeňového parenchýmu) | bez preferencie
| 44 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde | bez preferencie
| 45 | Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde | bez preferencie
| 46 | Elastografia sa požaduje na konvexných, lineárnych a endokavitárnych sondách | bez preferencie
| 47 | Možnosť rozšírenia prístroja o elastografiu v 3D zobrazení | bez preferencie
| 48 | Elastografia aktívna pri fúzii obrazov s CT/MRI | bez preferencie
| 49 | Možnosť rozšírenia prístroja o kombinovanú elastografiu typu strain a shear wave v real time móde | bez preferencie
| 50 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
| 51 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase | áno
| 52 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase | áno
| 53 | Kapacita slučky v 2D zobrazení min. | min. 10 000 obrázkov
| 54 | Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke min. 30 s. | áno
| 55 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod | áno
| 56 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno
| 57 | Meranie, software a vyhodnocovanie
| 58 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | áno
| 59 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | áno
| 60 | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) | áno
| 61 | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) a trasovanie cievnej steny v reálnom čase | bez preferencie
| 62 | Fúzna biopsia prostaty pri bi-planárnej rektálnej sonde typu konvex/konvex aj konvex/linear | áno
| 63 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
| 64 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
| 65 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
| 66 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.avi, DICOM 3.0 | áno
| 67 | Programovateľné kalkulácie | áno
| 68 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
| 69 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno
| 70 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno
| 71 | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | áno
| 72 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding nastaviteľný minimálne v 4 úrovniach | áno
| 73 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov | áno
| 74 | Možnosť rozšírenia o technológiu umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom | áno
| 75 | Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov | áno
| 76 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie | áno
| 77 | Softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou | áno
| 78 | Schopnosť prepínania medzi obrazom typu shearwave a tzv. „confidence map“ | bez preferencie
| 79 | Možnosť rozšírenia prístroja o fúziu živého USG obrazu s 3D dátami získanými z kontrastného echa | bez preferencie
| 80 | Zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) | bez preferencie
| 81 | Pokiaľ bude dodaný prístroj potrebovať pripojenie do počítačovej siete verejného obstarávateľa, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi verejného obstarávateľa minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je dodávateľ povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky | áno
| 82 | Ak bude dodávateľ požadovať vzdialenú správu dodaného prístroja, musí vopred uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov verejného obstarávateľa | áno
Požadované sondy | 83 | 1. lineárna sonda - pre vyšetrenie periférnych ciev vrátane CEUS s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, počtom elementov min. 192 a hĺbkou zobrazenia min. 150 mm | áno
| 84 | 2.Bi-planárna rektálna sonda typu konvex/konvex s frekvenčným rozsahom min. 5-8 MHz, zobrazenie dvoch rovín v reálnom čase v tzv. odfreezovanom móde, teda live zobrazenie oboch sektorov, s možnosťou fúzie s CT/MR, vrátane sterilizovateľného punkčného adaptéra s možnosťou zmeny uhla punkčnej línie | áno
| 85 | 3. konvexná sonda pre vyšetrenie abdomenu vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra pre punkcie pod USG kontrolou, možnosťou CEUS vyšetrenia a vyšetrenia elastografiou; frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz, počtom elementov min. 256 mm a hĺbkou zobrazenia min. 400 mm | áno
| 86 | 4. Rektálna radiálna sondu s 360° transverzálnym skenom, s frekvenčným rozsahom min. 6-10 MHz | áno