Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka ,, Dialyzačné pomôcky,, pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb – dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:

Časť č. 2 Zdravotnícke pomôcky určené na kontinuálne mimotelové eliminačné metódy

| - Roztok určený na regionálnu citrátovú antikoaguláciu v mimotelovom obehu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Bez PVC |  |  |
| S Luer lock a injekčným konektorom |  |  |
| Zloženie: Na + 140mmol/L, CL-86mmol/L |  |  |
| Chlorid sodný 5,03g/l, citrát sodný 5,29g/l, voda na injekcie, kyselina chlórovodíková, zriedená, citrát 18 mmol/l |  |  |
| Balené/ polyolefínový vak s jedným oddelením 5000ml |  |  |

| - Mimotelový okruh s filtrom, jednorázový mimotelový okruh určený na použitie s riadiacou jednotkou pri nasadení liečby (''TVP ") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Kompatibilné s riadiacou jednotkou PrismaFlex resp. PrisMax |  |  |  |
| Objem krvi v sete 127 mL |  |  |  |
| Hmotnosť min. 770g |  |  |  |
| Rýchlosť in vitro hemolýzy min. 250mL/min- 400 mL/min. |  |  |  |
| Bez obsahu DEHP |  |  |  |
| Jednorázové použitie, balenie sterilizované |  |  |  |
|  | Plazmafilter - polypropylén |  |  |
|  | Hadicové vedenie z polypropylenového dutého vlákna |  |  |
|  | Návratový set -vybavený spojením typu Luer-lock |  |  |
|  | Linka prívodu krvi |  |  |
|  | Set pozostáva: | Linka pre návrat krvi |  |  |
|  |  | Linka pre dialyzát |  |  |
|  |  | Odtoková linka |  |  |
|  |  | Linka pre náhradný roztok |  |  |
|  |  | Linka predkrvného čerpadla |  |  |
|  |  | 5l odtokový zberný vak |  |  |
|  |  | Sterilné a nepyrogénne cesty na vedenie tekutín |  |  |

| - Set dialyzačnej membrány so schopnosťou absorpcie cytokínov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Určený pre pacientov, ktorí potrebujú purifikáciu krvi, vrátane kontinuálnej terapie nahradzujúcej funkciu obličiek, a v prípade existencie nadmernej úrovne endotoxínu a zápalových mediátorov |  |  |  |
| Linka pre návrat krvi ( s modrým pásikom) pripojenie Luer-lock |  |  |  |
| Kompatibilný so systémom PrismaFlex |  |  |  |
| Sterilné, nepyrogénne |  |  |  |
| Určený len na jedno použitie |  |  |  |
| Materiály setu | Hemofilter : duté vlákna s obsahom heparínu |  |  |
|  | Kryt a zberače: polykarbonát |  |  |
|  | Zalievacia hmota: polyuretán |  |  |
|  | Materiál hadičiek: PVC |  |  |
|  | Vložka: polyetyléntereftalát glykol |  |  |

| - Koncentrovaný roztok na hemofiltráciu a hemodialýzu (dialyzačný roztok) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Koncentrácia | Hydrogénuhličitan 22mmol/l |  |  |
|  | Laktát 3 mmol/l |  |  |
|  | Sodík 140 mmol/l |  |  |
|  | Draslík 4 mmol/l |  |  |
|  | Horčík 0,75mmol/l |  |  |
|  | Chlorid 120,5mmol/l |  |  |
|  | Glukóza 6,1 mmol/l |  |  |

| - Predpripojená súprava hemofiltrov s dialyzačnou membránou AN 69 pre CRRT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Určená len na použitie s riadiacou jednotkou PRISMAFLEX |  |  |  |
| Váha 800g |  |  |  |
| Objem krvi v súprave +- 10% 152ml |  |  |  |
| Minimálna hmotnosť pacienta 30kg |  |  |  |
| Materiály setu | Duté vlákno: akrylonitril a kopolymér metalylsulfonátu sodného |  |  |
|  | Teleso filtra a zberače: polykarbonát |  |  |
|  | Zmes na zalievanie filtra: polyuretán |  |  |
|  | Materiál hadičiek: PVC |  |  |
|  | Náplň: PETG |  |  |

| - 9L zberný vak na odpadovú tekutinu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Len na jedno použitie |  |  |
| Sterilná dráha tekutiny |  |  |
| Nepyrogénny |  |  |
| Bez latexu |  |  |

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky

podpis