**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

Predmet zákazky musí byť nový, v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Časť č. 1**  **Infúzna súprava gravitačná** | | |
| **Účel:** Jednorazová infúzna súprava na terapeutické podávanie infúznych roztokov a injekčných roztokov z fliaš alebo plastových vakov pôsobením gravitácie do žily pacienta**.** | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Dĺžka hadičky/súpravy | 140 – 150 cm |  |
| Dĺžka kvapkovej komory | minimálne 6 cm |  |
| Partikulárny kvap. infúzny filter | 15 µm |  |
| Vnútorný priemer hadičky súpravy | 2,9 – 3,00 mm |  |
| Vonkajší priemer hadičky súpravy | 4,1 – 4,2 mm |  |
| Vzduchový filter v kvapkovej komôrke veľkosť póru | 3 µm |  |
| 20 kvapiek destilovanej vody | 1,0 ± 0,1 ml |  |
| Apyrogénne, určené k jednorázovému použitiu | áno |  |
| Farba hadičky | transparentná/biela resp. uviesť farebné prevedenie |  |
| Farba kvapkovej komôrky |  |
| Pripojovací kužel Male Luer Lock | áno |  |
| Hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa | áno |  |
| Otočný regulátor prietoku musí držať nastavenú pozíciu a plynulý prietok počas celej doby aplikácie, čím je zabezpečené bezpečné aplikovanie liečiva | áno |  |
| Otočný regulátor umožňujúci precíznu reguláciu rýchlosti infúzie | áno |  |
| Na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky súpravy | áno |  |
| Výrobok bez možnosti delenia na menšie časti, predmontovaný a s ochranným krytom | áno |  |
| Hadička z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu (neostávajú stopy po zalomení) | áno |  |
| Materiálové prevedenie súpravy | PVC resp. silikón |  |
| Bez obsahu DEHP, latexu | áno |  |
| Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku | áno |  |
| Kvapková komôrka a rolovací uzáver pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu. | áno |  |
| Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy | áno |  |
| Jednoduchá manipulácia | áno |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky