## časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Oxygenátory, hadicové sety a centrifugálne hlavice
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Názov časti 1:
Membránový kapilárny oxygenátor, hadicový set k oxygenátoru
Membránový kapilárny oxygenátor potiahnutý biokompatibilným koatingom, so širokou škálou použitia (pre širokú váhovú kategóriu pacientov, dekompenzovaných pacientov, pacientov s hepatopatiou, hemokoagulopatiou, reoperovaných pacientov a pod., ) so zárukou dĺžky trvania ECC 4 hodiny a viac
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | potiahnuté všetky komponenty heparínom viazaným ionitovou metódou
2 | na jednorázové použitie
3 | materiál hollow fiber membrane – vyrobené metódou fázovej separácie
4 | krvný prietok od 0,5 l/min (min.) po 7,0 l/min (max.)
5 | oxygenačná plocha (surface area) min. 2,5 m²
6 | maximálny prenos O2 (min. 400 ml/min.)
7 | maximálny transfer CO2 (min. 300 ml/min.)
8 | nízky Pressure Drop (tlakový pokles) 80 mmHg pri prietoku krvi 4 l/min.
9 | vyskoúčinný výmenník tepla – plocha nad 0,2 m²
10 | index efektivity výmenníka tepla 0,5 a vyššie
11 | oddeliteľný pevný venózny rezervoár o kapacite 4000 ml s integrovaným kardiotomickým rezervoárom (KTR) s oddeliteľnými vtokmi za účelom zníženia traumatizácie krvných elementov, vhodný pre pooperačné použitie, autotransfúziu, odsávací rezervoár a pod., vhodný na použitie VAVD
12 | rotačná horná časť venózneho rezervoáru s integrovaným KTR pre vstupy hadicového setu perfúzneho systému, venózny vstup otočný, oxygenátor otočný voči rezervoáru
13 | vstup do venózneho rezervoára otočný o 360 stupňov
14 | viacpozičná možnosť využitia oxygenátora
15 | venózny filter s čo najvyšším stupňom záchytnosti
16 | maximálny krvný prietok KTR filtrom (min. 5 l/min)
17 | nízky minimálny pracovný objem (do 500 ml = oxygenátora 250 ml + rezervoára 250 ml)
18 | nízky statický plniaci objem oxygenátora (270 ml)
19 | minimálny operačný objem KTR 200 ml/min
20 | kardiomitický filter s vyšším stupňom záchytnosti (30 mikrónov)
21 | nízky zádržný objem a zádržný čas rezervoára (pod 100 ml)
22 | nízky reziduálny objem
23 | prispôsobivý pre rôzne typy hladinových senzorov
Kompletný sterilný jednorázový hadicový systém s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu ako oxygenátor
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | arteriálna linka (hadica 3/8 x 3/32 cca 160 cm) spojená konektorom s venóznou linkou (1/2 x 3/32 cca 180 cm)
2 | hadica do čerpadla (3/8 x 3/32 2 ks 55 cm) so spojkami 3/8 x ½ spojené so silikónovou hadicou ½ x 3/32 dĺžky 56 cm
3 | hadica (1/4 x 1/16 cca 130 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom
4 | hadica pre vysávače 3 ks (1/4 x 1/16 cca 450 cm)
5 | arteriálna hadica s integrovaným arteriálnym filtrom (s možnosťou prevedenia arteriálneho filtra integrovaného do tela oxygenátora) a buble trapom (hadica 3/8 x 3/32 cca 130 cm), arteriálny filter (s možnosťou prevedenia arteriálneho filtra integrovaného do tela oxygenátora), Y spojka 2 ks
6 | hadice na drény (2 ks 1/4 x 1/16 cca 80 cm)
7 | hadice na drény (1 ks 1/4 x 1/16 cca 80 cm) – Silicon
8 | hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32, 2x cca 40 cm + jednocestná Vernay valve, zakončenie – male LL, trojcestný ventil)
9 | trojcestný ventil 3 ks
10 | koncovky na vysávače 2 ks (DLP Sucker 10061)
11 | hadicové spojky MML-MML 2 ks
12 | hadicové spojky – priama 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1 ks
13 | hadicové spojky – priama 1/2 x 1/2 s bočným LL – 1 ks
14 | hadicové spojky - priama 3/8 x1/4 - 1 ks
15 | hadicové spojky – Y typ 3/8 x 1/4 x 1/4 – 1 ks
16 | hadicové spojky – Y typ 1/2 x 3/8 x 3/8 s bočným LL - 1 ks
17 | hadicové spojky – Y typ 1/2 x 3/8 x 3/8 – 1 ks
18 | hadicové spojky – Y typ 1/4 x 1/4 x 1/4– 1 ks
19 | Y rýchlospúšťač rezervoára: hadica 1/14 x 1/16 dlhá cca 115 cm s Y spojkou 1/4 x 1/4 x 1/4 s 2 punkčnými ihlami a stopermi
20 | 2x jednosmerná hadica 1/8 x 1/32 70 cm s one way valve, LL koncovkou s krytkami + 3cestný ventil
21 | transfer bag 1000 ml s možnosťou zabudovania do venóznej linky: s Y spojkou 1/2 x 1/2 x 1/4 s hadicou 1/2 x 3/32 a v dĺžke 10 cm a hadicou 1/4 x 1/16 v dĺžke so stoperom a krytkou
22 | hadicový set sterilný, jednorázovo balený
pozn. | (Dĺžkové miery sú uvádzané ako orientačné, upresňované budú v jednotlivých objednávkach podľa skutočných potrieb a požiadaviek obstarávateľa.)
Uchádzač (názov resp. pečiatka spoločnosti, meno, funkcia oprávnenej osoby)
V ................................., dňa.........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Oxygenátory, hadicové sety a centrifugálne hlavice
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Názov časti 2:
Membránový kapilárny oxygenátor s integrovaným arteriálnym filtrom, hadicový set k oxygenátoru s integrovaným arteriálnym filtrom
Membránový kapilárny oxygenátor potiahnutý biokompatibilným koatingom, so širokou škálou použitia (pre širokú váhovú kategóriu pacientov, dekompenzovaných pacientov, pacientov s hepatopatiou, hemokoagulopatiou, reoperovaných pacientov a pod., ) so zárukou dĺžky trvania ECC 4 hodiny a viac
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | na jednorázové použitie, s možnosťou prevedenia arteriálneho filtra integrovaného do tela oxygenátora
2 | materiál hollow fiber membrane – vyrobené metódou fázovej separácie
3 | krvný prietok od 0,5 l/min (min.) po 7,0 l/min (max.)
4 | výmenník tepla z oceľového materiálu (Stainless steel)
5 | oxygenačná plocha (surface area) do 2,5 m²
6 | maximálny prenos O2 (nad 450 ml/min.)
7 | maximálny transfer CO2 (nad 300 ml/min.)
8 | nízky Pressure Drop (tlakový pokles) 80 mmHg pri prietoku krvi 4 l/min.
9 | vyskoúčinný výmenník tepla – plocha nad 0,2 m²
10 | index efektivity výmenníka tepla 0,6 a vyššie
11 | oddeliteľný pevný venózny rezervoár o kapacite 4000 ml s integrovaným kardiotomickým rezervoárom (KTR) s oddeliteľnými vtokmi za účelom zníženia traumatizácie krvných elementov, vhodný pre pooperačné použitie, autotransfúziu, odsávací rezervoár a pod., vhodný na použitie VAVD
12 | rotačná horná časť venózneho rezervoáru s integrovaným KTR
13 | vstup do venózneho rezervoára otočný o 360 stupňov
14 | viacpozičná možnosť využitia oxygenátora
15 | kardiotomický filter 20 mikrónov per vyšší stupeň záchytnosti
16 | maximálny krvný prietok KTR filtrom (min. 5 l/min)
17 | nízky minimálny pracovný objem rezervoára (200 ml)
18 | nízky statický plniaci objem oxygenátora a integrovaného arteriálneho filtra (nie viac ako 260 ml)
19 | nízky dynamický plniaci objem (nie viac ako 450 ml)
20 | vysoký nekontaktný povrch rezervoára (viac ako 2500 ml)
21 | nízky zádržný objem a zádržný čas rezervoára
22 | veľkoxť pórov arteriálneho filtra - 32 mikrónov (32um) s povrchom 600 cm²
23 | potiahnutie všetkých komponentov kvalitným biokoatingom
24 | prispôsobivý pre rôzne typy hladinových senzorov
Kompletný sterilný jednorázový hadicový systém s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu ako oxygenátor
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | arteriála linka (hadica 3/8 x 3/32 cca 160 cm) spojená konektorom s venóznou linkou (1/2 x 3/32 cca 200 cm)
2 | hadica do čerpadla (3/8 x 3/32 á 1ks 50 cm, á 1ks 45 cm) so spojkami 3/8 x ½ spojené so silikónovou hadicou ½ x 3/32 dĺžky 55 cm
3 | hadica (1/4 x 1/16 cca 150cm) s vloženým kyslíkovým filtrom
4 | hadica pre vysávače 3 ks (1/4 x 1/16 cca 420cm)
5 | arteriálna hadica s integrovaným arteriálnym filtrom (s možnosťou prevedenia arteriálneho filtra integorvaného do tela oxygenátora) a buble trapom (hadica 3/8 x 3/32 cca 130 cm), arteriálny filter (s možnosťou prevedenia arteriálneho filtra do tela oxygenátora), Y spojka 2 ks
6 | hadice na drény (2 ks 1/4 x 1/16 cca 80 cm)
7 | hadice na drény (1 ks 1/4 x 1/16 cca 80 cm) – Silicon
8 | hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32, 2x cca 40 cm + jednocestná Vernay valve, zakončenie – malé LL, trojcestný ventil)
9 | trojcestný ventil 3 ks
10 | koncovky na vysávače 2 ks (Fluted, angled 30°)
11 | hadicové spojky MML-MML 2 ks
12 | hadicové spojky – priama 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1 ks
13 | hadicové spojky – priama 1/2 x 1/2 s bočným LL – 1 ks
14 | hadicové spojky – Y typ 3/8 x 1/4 x 1/4 – 1 ks
15 | hadicové spojky – Y typ 1/2 x 3/8 x 3/8 s bočným LL - 1 ks
16 | hadicové spojky – Y typ 1/4 x 1/4 x 3/8– 1 ks
17 | rýchlorozpúšťač 2 link 90 cm s Y spojkou + 2 ks 20cm hadica 1 /4 x 1/16 so stopermi
18 | 2x jednosmerná hadica 1/8 x1,32 80 cm s one way valve, LL koncovkou s krytkami + 3 cestný ventil
19 | transfer bag 1000 ml + 15 cm hadica so stoperom a krytkou 4,33x1,3
20 | + 30 cm hadica s LL spojkou, stoperom, krytkou 4,33 x 1,3
21 | + 10 cm hadica 1/2 x 3,32 s Y spojkou 1/4; 1/2
22 | + 5 cm hadica so stoperom a krytkou 3,0 x 0,55
Uchádzač (názov resp. pečiatka spoločnosti, meno, funkcia oprávnenej osoby)
V ................................., dňa.........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Oxygenátory, hadicové sety a centrifugálne hlavice
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Názov časti 3:
Membránový kapilárny oxygenátor pre dospelých pacientov s nižšou hmotnosťou
p.č. | technické vlastnosti - požadované |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | na jednorázové použitie
2 | netoxický, apyrogénny, sterilne balený
3 | oxygenačná plocha maximálne 1,5 m²
4 | doporučený maximálny prietok krvi viac ako 5,5 l/min
5 | statický plniaci objem oxygenátora maximálne 190 ml
6 | najnižšia bezpečná pracovná hladina vo venóznom rezervoári maximálne 150 ml
7 | kompatibilný pre podávanie volatilných anestetík (izofluran, sevofluran)
8 | pevný graduovaný dvojkomorový venózny rezervoár so zabudovaným venóznym filtrom
9 | možnosť využitia modelu so zdvojeným rezervoárom separácie aktivovanej krvi z vysavačov
10 | objem venózneho rezervoára minimálne 4000 ml
11 | integrovaná bezpečnostná VAVD chlopňa na venóznom rezervoári
12 | itegrovaný polyuretánový výmenník tepla
13 | biopasívny coating
14 | záruka okysličovania najmenej 6 hodín
Membránový kapilárny oxygenátor so širokou škálou použitia pre dospelých pacientov, s nízkym dopadom na hemodilúciu schopný zabezpečiť účinnú oxygenáciu pri menšej ploche membrány
p.č. | technické vlastnosti - požadované |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | na jednorázové použitie
2 | maximálny doporučený krvný prietok nad 7,0 l/min
3 | plocha membrány nie viac ako 1,75 m2
4 | prenos O2 nie menej ako 490 ml/ min
5 | statický plniaci objem nie viac ako 220 ml
6 | minimálna bezpečná pracovná hladina nie viac ako 160 ml
7 | maximálna kapacita venózneho rezervoára viac ako 4000 ml
8 | polyuretánový výmenník tepla
9 | biomimetický koating
10 | možnosť využitia modelu so zdvojeným rezervoárom pre zlepšenie managementu odsávania aktivovanej krvi z operačného poľa
Kompletný sterilný jednorázový hadicový systém s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu ako oxygenátor
p.č. | technické vlastnosti - požadované |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | arteriálna linka (hadica 3/8 x 3/32 cca 180 cm) spojená konektorom s venóznou linkou (1/2 x 3/32 cca 200 cm)
2 | hadica do čerpadla (3/8 x 3/32 1 ks á 50 cm,1 ks á 45 cm) so spojkami 3/8 x ½ spojené so silikónovou hadicou ½ x 3/32 dĺžky 55 cm
3 | hadica (1/4 x 1/16 cca 150 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom
4 | hadica pre vysávače 3 ks (1/4 x 1/16 cca 420 cm)
5 | arteriálna hadica s integrovaným arteriálnym filtrom a buble trapom (hadica 3/8 x 3/32 cca 130 cm), arteriálny filter, Y spojka 2 ks
6 | hadice na drény (2 ks 1/4 x 1/16 cca 80 cm)
7 | hadice na drény (1 ks 1/4 x 1/16 cca 80 cm) – Silicon
8 | hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32, 2x cca 40 cm + jednocestná Vernay valve, zakončenie – malé LL, trojcestný ventil)
9 | trojcestný ventil 3 ks
10 | koncovky na vysávače 2 ks (Sarns 4300 alebo ekvivalent – Fluted, angled 30°)
11 | hadicové spojky MML-MML 2 ks
12 | hadicové spojky – priama 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1 ks
13 | hadicové spojky – priama 1/2 x 1/2 s bočným LL – 1 ks
14 | hadicové spojky – Y typ 3/8 x 1/4 x 1/4 – 1 ks
15 | hadicové spojky – Y typ 1/2 x 3/8 x 3/8 s bočným LL - 1 ks
16 | hadicové spojky – Y typ 1/4 x 1/4 x 3/8– 1 ks
17 | rýchlospúšťač 2 link 90 cm s Y spojkou + 2 ks 20 cm hadica 1/4 x 1/16 so stopermi
18 | 2x jednosmerná hadica 1/8 x 1/32 80 cm s one way valve, LL koncovkou s krytkami + 3cestný ventil
19 | transfer bag 1000 ml + 15 cm hadica so stoperom a krytkou 4,33 x 1,3
20 | transfer bag 1000 ml + 30 cm hadica s LL spojkou, stoperom, krytkou 4,33 x 1,3
21 | transfer bag 1000 ml + 10 cm hadica 1/2 x 3,32 s Y spojkou 1/4; 1/2
22 | transfer bag 1000 ml + 5 cm hadica so stoperom a krytkou 3,0 x 0,55
pozn. | (Dĺžkové miery sú uvádzané ako orientačné, upresňované budú v jednotlivých objednávkach podľa skutočných potrieb a požiadaviek obstarávateľa.)
Uchádzač (názov resp. pečiatka spoločnosti, meno, funkcia oprávnenej osoby)
V ................................., dňa.........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 4
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Oxygenátory, hadicové sety a centrifugálne hlavice
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Názov časti 4:
Hlavy do centrifugálnej pumpy pre ECC kompatibilné s centrifugálnym čerpadlom Performer
p.č. | technické vlastnosti - požadované |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | na jednorázové použitie
2 | sterilne balená každá časť jednotlivo
3 | nízky prime volume 48ml
4 | rozsah tlaku do 700 mmHg
5 | rozsah výkonu 0,5-7,0 l/min
6 | konektor podľa požiadaviek
7 | efektívny dizajn s odolným krytom z polykarbonátu
8 | potiahnuté kvalitným biokoatingom
Uchádzač (názov resp. pečiatka spoločnosti, meno, funkcia oprávnenej osoby)
V ................................., dňa.........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 5
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Oxygenátory, hadicové sety a centrifugálne hlavice
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Názov časti 5:
Hlavy do centrifugálnej pumpy pre ECC kompatibilné s centrifugálnym čerpadlom Stockert S5
p.č. | technické vlastnosti - požadované |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | na jednorázové použitie, sterilne balené
2 | čerpadlo so zabudovaným impellerom v magnetickom poli
3 | rozsah tlaku - do 800 mmHg
4 | statický plniaci objem - do 57 ml
5 | maximálny prietok - do 8000 ml/min.
6 | rozsah otáčok - do 4000 ot/min.
7 | pripojenia vstupný/výstupný port - 3/8/9,5 mm
8 | efektívny dizajn s odolným krytom z polykarbonátu
9 | nový, nepoužívaný tovar
Uchádzač (názov resp. pečiatka spoločnosti, meno, funkcia oprávnenej osoby)
V ................................., dňa.........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)