Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy časť č. 2: Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N - CPAP

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Platný ŠUKL kód prístroja: |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N - CPAP | Technická špecifikácia (parametre) ponúkaného prístroja (áno, resp. konkrétna hodnota) |
| --- | --- |
| Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N – CPAP 5 ks |  |
| novorodenecký ventilátor vyššej triedy určený pre neinvazívnu ventiláciu novorodencov vrátane novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou |  |
| výkon a ventilačné parametre ventilátora umožňujúce ventiláciu novorodencov a detí minimálne do 25 kg |  |
| nastavenie koncentrácie kyslíka v dýchacom plyne (FiO2) v rozsahu od 21% do 100% |  |
| kyslíkový preplach - automatické dočasné zvýšenie FiO2 dýchacieho plynu na preoxygenáciu s možnosťou nastavenia kyslíkovej koncentrácie počas preoxygenácie a s automatickým prepnutím na pôvodnú hodnotu FiO2 po 2 minútach |  |
| dychová frekvencia nastaviteľná v rozsahu minimálne od 2 do 60 dychov / min. |  |
| proximálne monitorovanie tlaku v dýchacích cestách |  |
| manuálny dych s nastaviteľným maximálnym časom trvania v každom ventilačnom režime |  |
| nenivazívna nazálna ventilačná podpora nCPAP štandardom Infant Flow |  |
| nenivazívna "bi-level" nazálna ventilačná podpora BiPAP / DuoPAP, duálny pozitívny tlak v dýchacích cestách (CPAP na dvoch úrovniach) |  |
| automatická kompenzácia poklesu tlaku v dýchacích cestách (úniku okolo nazálneho aplikátora) počas neinvazívnej ventilácie |  |
| možnosť deaktivácie kompenzácie poklesu tlaku v dýchacích cestách |  |
| variabilný prietok dýchacieho plynu, ktorý sa automaticky prispôsobuje zmenám a udržiava stabilný tlak v dýchacích cestách |  |
| nozdrilky a masky pre nazálne aplikátory musia byť k dispozícii minimálne v piatich veľkostiach |  |
| fixácia nazálnych aplikátorov musí byť riešená pomocou čelenky alebo ekvivalentu s dokonalým prístupom k temenu hlavičky novorodenca |  |
| vysokoprietoková O2 terapia / HFNC, High Flow Nasal Cannula" - ventilácia vysokoprietokovou nazálnou kanylou, použiteľná s väčšinou bežných aplikačných systémov a nazálnych kanýl, vrátane RAM kanyly (Vapotherm) |  |
| manuálna ventilačná podpora v rozsahu minimálne od 2 do 10 sek. |  |
| automatická kalibrácia kyslíkového senzora v pravidelných intervaloch bez nutnosti odpojenia pacienta |  |
| integrovaný monitoring pľúcnej mechaniky v grafickej a numerickej podobe |  |
| grafické znázornenie dychových kriviek |  |
| alarmy s možnosťou automatického nastavenia medzných hodnôt |  |
| monitoring ventilačných parametrov - tlaky (nCPAP, Mean, DuoPAP), frekvencia, O2 koncentrácia |  |
| integrovaný akumulátor pre prevádzku ventilátora minimálne 2,5 hodiny bez vonkajšieho zdroja el. energie |  |
| možnosť napájania ventilátora zo zdroja jednosmerného prúdu 12V / 24V |  |
| integrovaný modul SpO2 pre monitorovanie saturácie kyslíka v krvi novorodenca |  |
| systém automatickej regulácie FiO2 dýchacieho plynu podľa nastavených hodnôt SpO2 novorodenca |  |
| ovládanie ventilátora pomocou dotykovej obrazovky s uhlopriečkou min. 14 cm |  |
| softvér v slovenskom alebo českom jazyku |  |
| prívodné tlakové hadice pre kyslík a vzduch s rýchlospojkami |  |
| automatický zvlhčovač dýchacích plynov s teplotnou sondou a adaptérom pre pripojenie vyhrievaného dýchacieho okruhu |  |
| s možnosťou nastavenia miery zvlhčenia v dýchacom okruhu |  |
| s možnosťou nastavenia úrovne vyhrievania exspiračnej vetvy |  |
| s automatickou detekciou úrovne vody vo zvlhčovacej komore |  |
| s automatickými alarmami |  |
| mobilný stojan s brzdenými kolieskami pre ventilátor a zvlhčovač na príslušenstvo |  |

V............................,      dňa..........................................		Podpis:.............................................................						       	                         (vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.