Príloha č. 6 súťažných podkladov - Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 2: Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N - CPAP

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Platný ŠUKL kód prístroja: |  |

| Technická špecifikácia Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N - CPAP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaná minimálna technická špecifikácia Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N - CPAP | Ponuka uchádzača |  |  |
|  | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | Parametre ponúkaného produktu (áno/nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom „Požadovaný formát ponúkaných parametrov“ 1. | Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (uveďte presný názov dokladu s číslom strany napr. názov technického listu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, názov manuálu, prospektového materiálu, názov katalógu ponúkaného prístroja, resp. názov iného predloženého dokladu) 2. |
| Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N - CPAP | 5 ks |  |  |
| novorodenecký ventilátor vyššej triedy určený pre neinvazívnu ventiláciu novorodencov vrátane novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou | áno/nie |  |  |
| výkon a ventilačné parametre ventilátora umožňujúce ventiláciu novorodencov a detí minimálne do 25 kg | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| nastavenie koncentrácie kyslíka v dýchacom plyne (FiO2) v rozsahu od 21% do 100% | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| kyslíkový preplach - automatické dočasné zvýšenie FiO2 dýchacieho plynu na preoxygenáciu s možnosťou nastavenia kyslíkovej koncentrácie počas preoxygenácie a s automatickým prepnutím na pôvodnú hodnotu FiO2 po 2 minútach | áno/nie |  |  |
| dychová frekvencia nastaviteľná v rozsahu minimálne od 2 do 60 dychov / min. | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| proximálne monitorovanie tlaku v dýchacích cestách | áno/nie |  |  |
| manuálny dych s nastaviteľným maximálnym časom trvania v každom ventilačnom režime | áno/nie |  |  |
| nenivazívna nazálna ventilačná podpora nCPAP štandardom Infant Flow | áno/nie |  |  |
| nenivazívna "bi-level" nazálna ventilačná podpora BiPAP / DuoPAP, duálny pozitívny tlak v dýchacích cestách (CPAP na dvoch úrovniach) | áno/nie |  |  |
| automatická kompenzácia poklesu tlaku v dýchacích cestách (úniku okolo nazálneho aplikátora) počas neinvazívnej ventilácie | áno/nie |  |  |
| možnosť deaktivácie kompenzácie poklesu tlaku v dýchacích cestách | áno/nie |  |  |
| variabilný prietok dýchacieho plynu, ktorý sa automaticky prispôsobuje zmenám a udržiava stabilný tlak v dýchacích cestách | áno/nie |  |  |
| nozdrilky a masky pre nazálne aplikátory musia byť k dispozícii minimálne v piatich veľkostiach | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| fixácia nazálnych aplikátorov musí byť riešená pomocou čelenky alebo ekvivalentu s dokonalým prístupom k temenu hlavičky novorodenca | áno/nie |  |  |
| vysokoprietoková O2 terapia / HFNC, High Flow Nasal Cannula" - ventilácia vysokoprietokovou nazálnou kanylou, použiteľná s väčšinou bežných aplikačných systémov a nazálnych kanýl, vrátane RAM kanyly (Vapotherm) | áno/nie |  |  |
| manuálna ventilačná podpora v rozsahu minimálne od 2 do 10 sek. | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| automatická kalibrácia kyslíkového senzora v pravidelných intervaloch bez nutnosti odpojenia pacienta | áno/nie |  |  |
| integrovaný monitoring pľúcnej mechaniky v grafickej a numerickej podobe | áno/nie |  |  |
| grafické znázornenie dychových kriviek | áno/nie |  |  |
| alarmy s možnosťou automatického nastavenia medzných hodnôt | áno/nie |  |  |
| monitoring ventilačných parametrov - tlaky (nCPAP, Mean, DuoPAP), frekvencia, O2 koncentrácia | áno/nie |  |  |
| integrovaný akumulátor pre prevádzku ventilátora minimálne 2,5 hodiny bez vonkajšieho zdroja el. energie | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| možnosť napájania ventilátora zo zdroja jednosmerného prúdu 12V / 24V | áno/nie |  |  |
| integrovaný modul SpO2 pre monitorovanie saturácie kyslíka v krvi novorodenca | áno/nie |  |  |
| systém automatickej regulácie FiO2 dýchacieho plynu podľa nastavených hodnôt SpO2 novorodenca | áno/nie |  |  |
| ovládanie ventilátora pomocou dotykovej obrazovky s uhlopriečkou min. 14 cm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| softvér v slovenskom alebo českom jazyku | áno/nie |  |  |
| prívodné tlakové hadice pre kyslík a vzduch s rýchlospojkami | áno/nie |  |  |
| automatický zvlhčovač dýchacích plynov s teplotnou sondou a adaptérom pre pripojenie vyhrievaného dýchacieho okruhu | áno/nie |  |  |
| s možnosťou nastavenia miery zvlhčenia v dýchacom okruhu | áno/nie |  |  |
| s možnosťou nastavenia úrovne vyhrievania exspiračnej vetvy | áno/nie |  |  |
| s automatickou detekciou úrovne vody vo zvlhčovacej komore | áno/nie |  |  |
| s automatickými alarmami | áno/nie |  |  |
| mobilný stojan s brzdenými kolieskami pre ventilátor a zvlhčovač na príslušenstvo | áno/nie |  |  |

V............................,      dňa..........................................		Podpis:.............................................................						       	                         (vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.