## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacie centrály
1.2 CPV:
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
33195200-5 - Centrálne monitorovacie stanice
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Monitory a monitorovacie centrály
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
časť 1. - Monitory a monitorovacie centrály pre KAIM, KCCH a OP sály
Položka č. 1 | Monitor vitálnych funkcií |  | ks | 30
Položka č. 2 | Transportný modul monitora VF |  | ks | 30
Položka č. 3 | Centrálna monitorovacia stanica |  | ks | 3
časť č. 2 - Monitory a monitorovacie centrály pre I. KK - Arytmologické odd. a I. KK - Kardiologické odd.
Položka č. 1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota |  | ks | 15
Položka č. 2 | Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, ITK, teplota |  | ks | 15
Položka č. 3 | Monitorovacia centrála pre monitory uvedené v položke č. 1 pre 10 pacientov (monitorov) |  | ks | 1
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
časť č. 1 - Monitory a monitorovacie centrály pre KAIM, KCCH a OP sály
Položka č. 1 - Monitor vitálnych funkcií
Počet monitorov - 30 ks
1. | Modulárny monitor vitálnych funkcií, ktorý umožňuje monitorovanie EKG (ST segment), respirácie, SpO2, neinvazívny TK, 4x invazívny TK, teplota, EtCO2, entropie alebo BIS, meranie hemodynamiky termodilučnou metódou, meranie hemodynamiky transpulmonálnou termodilúciou, NMT a regionálnej saturácie rSO2 v každom monitore
2. | priehľadný farebný dotykový displey uhlopriečky min. 15", min. 17" a min. 19" v počte podľa požiadaviek uvedených nižšie
3. | maximálna hmotnosť kompletného monitora 15 kg
4. | elektrické napájanie 230V / 50Hz
5. | možnosť uchytenia na statív/rameno a položenia na policu
6. | možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie min. 8 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť.
7. | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke min. 48 hod.
8. | možnosť úplného stíšenia všetkých alarmov užívateľom
9. | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov
10. | vstupy pre zásuvné moduly - monitor uhlopriečky min. 15" a 17" musí mať aspoň 4 vstupy a monitor uhlopriečky min. 19" musí mať aspoň 5 vstupov
11. | monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovní podľa priority
12. | monitor vitálnych funkcií s výstupom na externý displej
13. | monitor vitálnych funkcií s možnosťou pripojenia čítačky čiarových kódov
14. | monitor musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
15. | monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7
16. | možnosť monitorov o pripojenie IV techniky, ventilačnej techniky
17. | monitor vitálnych funkcii má umožniť zobrazenie údajov z viacerých zdrojov: výsledky laboratória, RTG
18. | monitor vitálnych funkcii má mať možnosť pre zobrazenie a archiváciu snímaných dát z tejto techniky v elektronickom lekárskom zázname každého pacienta v NIS (keď bude toto pripojenie funkčné)
19. | možnosť pripojenia modulu spirometrie a nepriamej kalorimetrie interným alebo externým modulom/zariadením
20. | možnosť pripojenia modulu ScvO2 a SvO2 interným alebo externým modulom/zariadením
21. | monitor vitálnych funkcií musí zobrazovať stav alarmu ostatných monitorov na oddelení a musí byť neustále viditeľný na obrazovke monitora (bez ďalších kliknutí).
22. | monitor musí mať diagram elektród EKG pre správne umiestnenie elektród a pre kontrolu kvality zaznamenaného signálu
Počty monitorov a modulov pripojiteľných k monitorom
23. | modulárny monitor vitálnych funkcií min. 15" 15 ks
24. | modulárny monitor vitálnych funkcií min. 17" 4 ks
25. | modulárny monitor vitálnych funkcií min. 19" 11 ks
26. | modul merania EKG, NIBP, IBP 4x, teplota 2 miesta, respirácia, SpO2: 30 ks
27. | modul EtCO2 7 ks
28. | modul gas analyzér 7 ks
29. | modul NMT 5 ks
30. | modul entropie alebo BIS 8 ks
31. | modul NIRS Regionálna saturácia rSO2 2 ks
32. | modul transpulmonálny CCO 3 ks
33. | modul termodilučný pľúcnicový katéter 3 ks
Vlastnosti jednotlivých modulov:
34. | Respirácia | x
34.1 | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 4-120 dych/min
34.2 | Detekcia apnoe
35. | Teplota | x
35.1 | Rozsah monitorovania teploty min. 25 - 45°C
35.2 | Meranie teplôt min. 2 miesta
35.3 | Rozsah presnosti merania min. ± 0,2°C
36. | EKG | x
36.1 | Možnosť EKG 3,5,12 zvodové
36.2 | Zobrazenie EKG krivky s možnosťou výberu zvodov
36.3 | Rozsah merania ST segmentu min. ± 2 mV
36.4 | Analýza ST segmentu samostatne pre všetky zvody
36.5 | Analýza arytmií, bradykardie
36.6 | Meranie Qt/Qtc intervalu
36.7 | Možnosť odoslať namerané EKG z pacientkého monitora na EKG server
36.8 | Prezretie posledného EKG pacienta s aktuálnym na obrazovke monitora
36.9 | Možnosť odoslať namerané a ulžené EKG z pamäte pacientkého monitora do SW analýzy Holtera na vykonanie holterovej analýzy
36.10 | Rozsah merania pulzu min. 30-240 úderov/min.
36.11 | Presnosť merania max ± 3 údery za min.
36.12 | Možnosť výberu zdroja merania pulzov z EKG, IBP a SpO2
37. | Saturácia O2 | x
37.1 | Režim merania Spo2 automatický
37.2 | Zobrazenie pletyzmografickej krivky s možnosťou nastavenia veľkosti krivky
37.3 | Zobrazenie Perfusion Index (PI), oxygen content, index pletysmografickej variability (PVI)
37.4 | Možnosť úpravy hlasitosti zvukovej signalizácie SpO2
37.5 | Variabilný tón SpO2 podľa jej hodnôt
38. | NIBP | x
38.1 | Neinvazívny krvný tlak s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania minimálne v 6 rôznych nastaviteľných sekvenciách
38.2 | Meracia metóda oscilometrická/dvojhadicová
38.3 | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
38.4 | Rozsah merania systolického tlaku min. 30 - 240 mmHg
39. | IBP | x
39.1 | Rozsah merania invazívneho TK pre každý tlak min. -40 až 320 mmHg
39.2 | Počet meraných kanálov min. 4
39.3 | Meranie PPV (pulse pressure variation)
39.4 | výber formátu zobrazenia invazívneho TK
39.5 | výber doby odozvy invaz. TK
39.6 | optimalizácia stupnice invaz. TK
40. | EtCO2 | x
40.1 | meranie EtCO2 v mainstream alebo sidestream alebo microstream
40.2 | zobrazenie kapnografickej krivky, hodnôt EtCO2, FiCO2, RR, numerických a grafických trendov
41. | Gas analyzér | x
41.1 | zobrazenie inspiračných a expiračných hodnôt anestetík Halothane, Isoflurane, Enflurane, Sevoflurane, Desflurane, O2, CO2, N2O a MAC hodnoty
42. | Spirometria meraná interným alebo externým modulom | x
42.1 | musí merať PPEAK, PPLAT, PPEEP, PEEPi, skutočný pomer I:E, poddajnosť pľúc C, odpor dýchacích ciest R
43. | Nepriama kalorimetria meraná interným alebo externým modulom | x
43.1 | musí zobrazovať hodnoty: spotreba kyslíka VO2, produkcia CO2 VCO2, energetický výdaj EE, respiračný kvocient RQ
44. | Neuromuskulárna blokáda | x
44.1 | Modul na meranie hladiny neuromuskulárneho bloku: bežné módy stimulácie: TOF - train of four, jediný výboj (twitch) (ST), stimulácia dvojitým výbojom (DBS)
45. | Entropia | x
45.1 | Entropia s digitálnym spracovaním signálov EEG pre parametre RE v rozsahu 0-100, SE min. 0-91, RE+SE alebo All
46. | Bispektrálny index | x
46.1 | BIS s digitálnym spracovaním signálov EEG pre parameter, ktorý koreluje s hladina hypnózy pacienta v rozsahu hodnôt 0 až 100
47. | NIRS | x
47.1 | meranie miestneho nasýtenia krvi kyslíkom (rSO2) v mozgovom tkanive (2 senzory L+R)
47.2 | rozsah merania rSO2 min. 15 až 95
48. | Transpulmonálny kontinuálny srdcový výdaj | x
48.1 | Možnosť merania kontinuálneho srdcového výdaja metódou transpulmonálnej termodilúcie so zobrazením parametrov:
48.2 | Continuous cardiac output (CCO) ,cardiac output (CO), Stroke volume (SV), Stroke volume index (SVI), Cardiac index (CI), Continuous cardiac output index (CCI)
48.3 | Rozsah merania CO 0.1-15.0 l/min/m2 (Pulse contour cardiac output index)
48.4 | Ďalšie merané parametre:
48.5 | Global end-diastolic volume (GEDV)
48.6 | Global end-diastolic volume index (GEDI)
48.7 | Intrathoracic blood volume (ITBV)
48.8 | Intrathoracic blood volume index (ITBI)
48.9 | Stroke volume variation (SVV)
48.10 | Pulse pressure variation (PPV)
48.11 | Global ejection fraction (GEF)
48.12 | Cardiac function index (CFI)
48.13 | Index of left ventricular contractility (dPmx)
48.14 | Systemic vascular resistance (SVR)
48.15 | Systemic vascular resistance index (SVRI)
48.16 | Merané pľúcne parametre:
48.17 | Extravascular lung water (EVLW)
48.18 | Extravascular lung water index (ELWI)
48.19 | Cardiac power output (CPO)
48.20 | Cardiac power index (CPI)
48.21 | Pulmonary vascular permeability index (PVPI)
49. | Termodilučný srdcový výdaj | x
49.1 | Možnosť merania srdcového výdaja termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom so zobrazením parametrov:
49.2 | C.I., SV, SI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LVSW, LVSWI, LCW, LCWI, RCW, RCWI
49.3 | Výpočty okysličenia s indexovanými hodnotami aj neindexovanými hodnotami: CaO2, CvO2, C(a-v)O2, VO2, VO2I, O2ER, DO2, DO2I, AaDO2, Qs/Qt
Kompletné príslušenstvo v množstve podľa počtu požadovaných modulov:
50. | EKG káble | x
50.1 | pre 5 zvodové EKG 30 ks
50.2 | pre 12 zvodové EKG v počte 1 ks
51. | saturačný senzor | x
51.1 | ušný 7 ks
51.2 | prstový 28 ks
52. | manžeta na meranie neinvazívneho tlaku 15 ks po 3 velkosti
53. | káble na meranie invazívnych tlakov pre štyri vstupy spolu 90 ks káblov pre spotrebný material výrobcu Edwards
54. | káble pre meranie teploty: | x
54.1 | priame meranie 10 ks
54.2 | napojiteľné na močový katéter s termistorom 10 ks
55. | príslušenstvo pre EtCO2 modul 7 ks
56. | príslušenstvo pre gas analyzér modul 7 ks
57. | príslušenstvo pre modul kontinuálneho srdcového výdaja transpulmonálnou termodilúciou 3 ks
58. | príslušenstvo pre modul srdcového výdaja termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom 3 ks
59. | príslušenstvo pre modul entropie alebo BIS 8 ks
Položka č. 2 - Transportný modul monitora VF
Počet - 30 ks
1. | musí monitorovať: EKG (ST segment), respiráciu, SpO2, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, telesnú teplotu, EtCO2
2. | farebná dotyková obrazovka s veľkosťou minimálne 6" s rozlíšením min. 1024x480 px
3. | prevádzka na internú batériu minimálne 3 hodiny so zobrazením zostávajúceho času prevádzky
4. | hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie max. 2 kg s odolnosťou na pád z výšky min. 1m
5. | dobíjanie modulu priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice
6. | minimálny počet zobrazených kriviek - 3 x
7. | automatická rotácia displeja podľa polohy transportného modulu min. o 90° a 180°
8. | grafické a numerické trendy všetkých monotorovaných parametrov v dĺžke min. 48 hodín
9. | transportný modul musí byť kompatibilný a priamo pripojiteľný s ľubovoľným monitorom vitálnych funkcií opísaným v položke 1
10. | pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu 0-100%
11. | meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu min. 40-300 úderov za minútu
12. | monitorovanie 12 -zvodového EKG
13. | analýza arytmií a analýza ST segmentu
14. | možnosť mechanického prichytenia monitora na infúzny stojan alebo eurolištu
15. | batériu môže vymeniť používateľ bez akéhokoľvek ďalšieho nástroja
16. | Minimálny rozsah pre merania HR od 30-240 úderov/min.
17. | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 4-120 dych/min
18. | Nepretržité neinvazívne monitorovanie nasledujúcich parametrov SpO2, plne integrované do transportného zásuvného modulu monitora bez potreby ďalších modulov a adaptérov: Pleth variability index, Oxygen content, Perfusion index
19. | Meranie pulzov pri SpO2 min. 30-240 úderov za minútu s presnosťou max. ± 3 údery za minútu
20. | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
21. | Rozsah merania systolického tlaku min. 30-240 mmHg
22. | Rozsah merania invazívneho tlaku krvi min. -40 až 320 mmHg
23. | Monitorovanie 12-zvodového EKG
24. | Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF
25. | Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu pre všetky zvody
26. | Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora
27. | Transportný modul musí mať možnosť priameho pripojenia do centrálnej stanice aj bez modulárneho monitora VF
Položka č. 3 - Centrálna monitorovacia stanica
Počet - 3 ks
1. | uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitorovaných parametrov za minimálne 72 hodín
2. | možnosť nastavenia alarmov lokálne priamo z monitora alebo z centrálneho monitora.
3. | prenos informácií z postele na posteľ v rámci siete
4. | možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov
5. | umožnenie stanice k úplnemu prístupu k nastaveniam alarmov na prepojených lôžkových monitoroch
6. | možnosť nastavenia rôznych priorít alarmov na prepojených lôžkových monitoroch
7. | kalkulácie a analýzy: liekové, laboratárne, hemodynamické, oxygenačné, ventilačné, možnosť robiť poznámky ku stavu, možnosť robiť objednania výkonov ak je centrála zapojená do NIS
8. | možnosť sledovania pacientských údajov na vzdialenom pracovisku
9. | podpora IKT štandardu HL7, možná kompatibilita s inými informačnými systémami
10. | počet monitorov vitálnych funkcií pripojiteľných a zároveň zobrazených na centrálnej stanici - min. 16 ks
11. | veľkosť farebnej obrazovky - min. 21 palcov, požadovaný počet monitorov 2 ks
12. | pamäť plnej EKG krivky so spätným prezeraním - min. 144 hod.
13. | Možnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete.
14. | Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie).
15. | Potlačenie všetkých alarmov priamo z centrálnej stanice (pre všetky úrovne alarmu) bez nutnosti potlačenia alarmu priamo na monitore VF
16. | laserová tlačiareň pre tlačenie z centrálnej stanice a monitorov VF na kancelársky papier - min. A4
17. | Centrálna stanica musí umožňovať zobrazenie všetkých meraných parametrov jednotlivých lôžkových monitorov súčasne
18. | Centrálny stanica: musí obojsmerne komunikovať s lôžkovými a diagnostickými monitormi pre diaľkové ovládanie a zadávanie pacientskych údajov a alarmových hraníc s ich následným zobrazením na lôžkovom monitore
19. | Centrálna stanica: musí umožniť prístup do nemocničnej siete v HL7 medicínskom protokole.
20. | Monitorovací systém musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
21. | Monitorovací systém musí umožňovať využitie existujúcej nemocničnej siete pre pripojenie monitorov a centrálnej stanice
22. | Monitorovací systém musí mať vlastný zálohový zdroj elektrickej energie
23. | Centrálna stanica musí mať možnosť pre zobrazenie a archiváciu dát z monitorov vitálnych funkcií v lekárskom zázname každého pacienta v NIS (keď bude toto pripojenie funkčné)
24. | Možnosť odoslať namerané a ulžené EKG z pamäte pacientkého monitora do SW analýzy Holtera na vykonanie holterovej analýzy
25. | Centrálna stanica musí v sektore pre pacienta na hlavnej obrazovke zobraziť min. 8 vĺn na pacienta
26. | Centrálna stanica musí podporovať zobrazenie s vysokým rozlíšením (minimálne 1920x1080)
časť č. 2 - Monitory a monitorovacie centrály pre I. KK - Arytmologické odd. a I. KK - Kardiologické odd.
Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota
Počet - 15 ks
1. | Monitor vitálnych funkcií so základnými modulmi musí monitorovať: EKG (ST segment), respirácia, SpO2, neinv.TK, 2x invaziv. KT, teplotu
2. | Minimálny počet zobrazených kriviek vitálnych funkcií pacienta na jednej obrazovke - min. 8 ks
3. | Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou min. 15 palcov
4. | Počet vstupov pre zásuvné moduly - min. 4 ks
5. | Maximálna váha monitora s batériou - max. 8 kg
6. | Minimálny rozsah pre merania HR od 15 do 300 bmp
7. | Pamäť trendov v monitore - min. 48 hod.
8. | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min
9. | Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0 - 100 %
10. | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
11. | Meranie EKG 12 - zvodové
12. | Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr. fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
13. | Meranie Qt/Qtc intervalu
14. | Neinvazívny krvný tlak spustiteľný aj s centrálnej stanice s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania v 4 rôznych nastaviteľných sekvenciách
15. | Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovní podľa priority
16. | Monitor s funkciou zrkadlenia obrazovky a vzdialeného ovládania z iného miesta v sieti
17. | Monitor vitálnych funkcií musí zobrazovať stav alarmu ostatných monitorov na oddelení a musí byť neustále viditeľný na obrazovke monitora (bez ďalších kliknutí).
18. | Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať priame pripojenie modulov: IBP modul, Teplotný modul, BIS modul, CO2 modul, NMT modul, modul pre regionálnu cerebrálnu oxygenáciu, C.O. PiCCO modul
19. | Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej
20. | Monitor vitálnych funkcií musí mať možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov
21. | Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7
22. | Monitor musí byť plne kompatibilný a schopný pripojenia do centrálnej stanice PIICiX ver. B. ktorá je súčasťou arytmologického oddelenia spolu s telemetrickými modulmi MX40
23. | Minimálne príslušenstvo k monitorom vitálnych funkcií - senzory a káble pre monitorovanie vitálnych funkcií: EKG (12 zvodové), Neinv.TK, SpO2 senzor, teplotná sonda
24. | Modul k základným monitorom umožňujúci meranie CO, CI- hemodynamiky termodilačnou metódou, 2 ks
25. | Monitor musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
26. | Monitor musí byť schopný prepojenia s ventilátormi pre UPV
27. | Modul pre monitor vitálnych funkcií umožňujúci nepretrčité neinvazívne monitorovanie Pleth variability index, Total hemoglobin, Methemoglobin, Carboxyhemoglobin, Oxygen content - 3ks
Položka č. 2 - Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, ITK, teplota
Počet - 15 ks
1. | Transportný modul musí monitorovať: EKG (ST segment), respiráciu, SpO2, neinv.TK, 2x inaziv. TK, teplotu
2. | Dotyková farebná obrazovka s uhlopriečkou min. 15 cm
3. | Minimálny počet zobrazených kriviek - min. 3x
4. | Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora a centrálnej siete PIICiX
5. | Transportný modul musí byť plne kompatibilný a priamo pripojiteľný do ľubovoľného monitora VF opísaného v položke č. 1 bez prepojovacích káblov
6. | Transportný modul musí mať možnosť priameho pripojenia do centrálnej stanice aj bez modulárneho monitora VF
7. | Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF
8. | Na obrazovke monitora musia byť zobrazené digitálne hodiny
9. | Možnosť uchytenia na tyč pomocou dokovacej stanice s integorvaným napájacím zdrojom
10. | Vstavaný senzor okolitého svetla - automatická regulácia jasu v závislosti od okolitého svetla
11. | Rotácia obrazovky (zobrazovaných údajov) podľa polohy modulu pre uľahčenie pozoravania pre obsluhujúci personál
12. | Prevádzka na internú batériu - min. 4 hodiny
13. | Nabíjanie modulu je priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice
14. | Hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie - max. 1,5 kg
15. | Rozsah merania HR minimálne v rozsahu - 15 - 300 bmp
16. | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min
17. | Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0-100 %
18. | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
19. | Monitorovanie 12-zvodového EKG
20. | Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
21. | Pre ochranu pacienta pred rizikom kontaminácie a pre jeho pohodlie (zníženie hluku) systém nemôže mať ventilátory a rotujúce pevné disky.
22. | Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF
23. | Prenosná dokovacia stanica pre nabíjanie transportného modulu aj mimo monitora - 1ks
Položka č. 3 - Monitorovacia centrála pre monitory uvedené v položke č. 1 pre 10 pacientov (monitorov)
Počet - 1 ks
1. | Počet monitorov vitálnych funkcií pripojiteľných a zároveň zobrazených na centrálnej stanici - min. 10 ks
2. | Veľkosť farebnej obrazovky - min. 22 palcov s vysokým rozlíšením (min. 2560x1024)
3. | Pamäť trendov - min. 7 dní
4. | Pamäť plnej EKG krivky so spätným prezeraním - min. 240 hod.
5. | Možnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete.
6. | Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie).
7. | Potlačenie všetkých alarmov priamo z centrálne stanice (pre všetky úrovne alarmu) bez nutnosti potlačenia alarmu priamo na monitore VF
8. | Automatické, časovo riadené nastavenie hlasitosti v striedaní deň/noc
9. | Spustenie merania NIBP pre jednotlivé monitory priamo z centrálnej stanice
10. | Laserová tlačiareň pre tlačenie z centrálnej stanice a monitorov VF na kancelársky papier - min. A4
11. | Centrálna stanica musí umožňovať zobrazenie všetkých meraných parametrov jednotlivých lôžkových monitorov súčasne
12. | Centrálna stanica musí obojsmerne komunikovať s lôžkovými a diagnostickými monitormi pre diaľkové ovládanie a zadávanie pacientskych údajov a alarmových hraníc s ich následným zobrazením na lôžkovom monitore
13. | Centrálna stanica musí umožniť prístup do nemocničnej siete v HL7 medicínskom protokole.
14. | Monitorovacia centrála musí umožňovať dohľad, prepojenie, obojsmernú komunikáciu a prenos údajov s existujúcou centrálnou stanicou PIIC iX na Kardiologickom oddelení.
15. | Monitorovací systém musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
16. | Monitorovací systém musí umožňovať využitie existujúcej nemocničnej siete pre pripojenie monitorov a centrálnej stanice
17. | Monitorovací systém musí mať vlastný zálohový zdroj elektrickej energie
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie zariadenia: | xxx
2.1 | do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie"),
2.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" a pod. pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
11. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: - uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejné obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné, odstúpiť od zmluvy.
13. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
14. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
14.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
14.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
14.3 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisná aktualizácia softvérového vybavenia zariadenia, k splneniu uvedenej povinnosti sa vyžaduje poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
14.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadnia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
14.5 | vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
14.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 19. tejto časti,
14.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
14.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
14.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy.
15. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsiatichôsmich (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
16. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
16.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín,
16.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stodvadsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávateľom.
17. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
17.1 | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,- € (slovom: desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,
17.2 | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,- € (desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.
18. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
19. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
20. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
21. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
22. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
25. | Požaduje sa, aby sa dodávateľ oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe objednávateľa.
26. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Prospektový materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
6.2 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: