## Echokardiografické prístroje
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Príloha č. 12 SP: Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 ku KZ)
Špecifikácia predmetu zákazky
ECHOKARDIOGRAFICKÉ PRÍSTROJE
Technická špecifikácia |  |  |  |  | Vyplní uchádzač
P.č. | Celok | Technický parameter | Požadovaný počet ks (v prípade prístrojov a sond) | Hodnota požadovaného technického parametra | Hodnota ponúkaného zariadenia (áno/nie) | Obchodný názov ponúkaného zariadenia, príp. katalógové číslo, názov výrobcu resp. iné označenie (dopĺňa uchádzač v prípade prístrojov a sond) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1 | Základné technické parametre | Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy, musí poskytovať špičkové kardiologické 2D transtorakálne (2D TTE) zobrazenie ako aj vysokú citlivosť dopplerovského zobrazovania. Prístroj musí takisto poskytovať špičkové 2D TEE zobrazenie a rovnako musí disponovať možnosťou pripojenia kompatibilných sond vhodných pre tieto typy vyšetrení | 3 ks | áno
2 |  | Možnosť pripojenia ultrazvukových sond pre transtorakálne, transezofageálne a cievne zobrazenie |  | áno
3 |  | Plochý LCD alebo LED monitor |  | min. 21,5"
4 |  | Jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a dotykového panela o veľkosti |  | min. 11 palcov
5 |  | Ovládací panel stranovo nastaviteľný |  | min. 0 - 160°
6 |  | Ovládací panel výškovo nastaviteľný |  | min. 0 - 25 cm
7 |  | Počet spracovávajúcich signálových kanálov |  | min. 7 000 000
8 |  | Maximálny celkový dynamický rozsah prístroja |  | min. 320 dB
9 |  | Frekvenčný rozsah prístroja |  | min. 1-22 MHZ
10 |  | Výsoká snímkovacia frekvencia na 2D |  | min. 2700 fps
11 |  | Maximálna zobrazovacia hĺbka |  | min. 40 cm
12 |  | Porty pre 2D sondy |  | min. 4
13 |  | Prístroj musí umožňovať pripojenie signálu EKG |  | áno
14 |  | Moznost zobrazenia v B-móde na celu obrazovku bez straty kvality zobrazenia |  | áno
15 | Zobrazovacie metódy | Dopplerovské farebné mapovanie prietokov (CFM), tkanivový doppler, spektrálny a power doppler |  | áno
16 |  | Prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno
17 |  | Prístroj musí umožňovať meranie vysokorýchlostných tokov pri kontinuálnom vysielaní uzv. lúča – kontinuálny Doppler (CW) |  | áno
18 |  | Merací rozsah rýchlosti toku pri CW |  | do min. 16m/s
19 |  | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno
20 |  | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať indexy PI, RI, S/D pomer, Max rýchlosť (PS), Min rýchlosť (ED) |  | áno
21 |  | Prístroj musí umožňovať semi - automatické merania v 2D, M-móde a spektrálnom doppleri |  | áno
22 |  | Prístroj musí obsahovať kardiologický softvér s automatickými meraniami (one-touch) a kalkuláciami
23 |  | Prístroj musí byť schopný zobraziť pohyby tkaniva M – mód |  | áno
24 |  | Softvérové vybavenie pre automatický výpočet EF a objemu ĽK a ĽP z 2D zobrazenia pomocou TTE |  | áno
25 |  | Možnosť rozšírenia o fotorealistické 3D zobrazenie štruktúr srdca s ľubovoľne nastaviteľným zdrojom svetla, ovládaným cez dotykový panel |  | áno
26 | Archivácia a konektivita | Prístroj musí obsahovať interný HDD s kapacitou min. 1 TB |  | áno
27 |  | Kapacita slučky v 2D zobrazení |  | min. 2000 obrázkov
28 |  | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a DICOM protokol ako aj možnosť WiFi pripojenia |  | áno
29 |  | Prístroj musí podporovať DICOM štruktúrované reporty pre kardiológiu |  | áno
30 |  | Prístroj musí mať port pre pripojenie USB min. 4 z toho min. jeden na ovládacom paneli |  | áno
31 |  | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno
32 |  | Prístroj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno
33 | Sondy | Sektorová monokryštalická ("single crystal") sonda pre 2D TTE zobrazenie s počtom elementov min. 80 a frekvenčným rozsahom min. 1,5-5 MHz | 3 ks | áno
34 |  | 2D/3D/4D TEE monokryštalická ("single crystal") matrixová sonda s počtom elementov min. 2500 a frekvenčným rozsahom 8 MHz | 3 ks | áno
35 |  | Konvexná monokryštalická ("single crystal") sonda pre 2D zobrazenie s počtom elementov min. 160 a frekvenčným rozsahom min. 1-5,5 MHz | 1 ks | áno
36 |  | Lineárna sonda vhodná na vyšetrenie ciev s počtom elementov min. 160, s hĺbkou zobrazenia min. 140 mm a frekvenčným rozsahom min. 3-11,5 MHz | 2 ks | áno
37 | Základné technické parametre | Kompaktný prenosný plne digitálny echokardiografický prístroj | 1 ks | áno
38 |  | Širokopásmové, celopásmové tvarovanie ultrazvukového zväzku |  | áno
39 |  | Plochý TFC LCD monitor sklápateľný |  | min. 15"
40 |  | Zorný uhol s možnosťou nastavenia polohy |  | min. 0 - 170°
41 |  | Počet digitálne spracovaných kanálov |  | min. 500 000
42 |  | Maximálny dynamický rozsah prístroja |  | min. 170 dB
43 |  | Frekvenčný rozsah prístroja |  | min. 1-15 MHZ
44 |  | Akvizičná rýchlosť |  | min. 750 obr/sec
45 |  | Maximálna zobrazovacia hĺbka |  | min. 30 cm
46 |  | Kapacita interného pevného disku |  | min. 500 GB
47 |  | Aktívne zapojiteľné sondy |  | min. 1ks
48 |  | Aktívne zapojiteľné sondy cez vozík |  | min. 3ks
49 |  | Hmotnosť prístroja |  | max.8kg
50 |  | Líthium polymérová batéria s operačným časom |  | min. 40min
51 |  | Mobilný vozík pre stabilné umiestnenie prístroja |  | 1ks
52 |  | Prístroj vysiela a prijíma celofrekvenčné pásmo zvolenej sondy, nielen pásmo okolo konkrétne zvolenej frekvencie |  | áno
53 |  | Multi-líniové spracovanie signálu |  | áno
54 |  | Možnosť prepínania frekvencie/pásma frekvencií |  | áno
55 |  | Automatická dynamická optimalizácia parametrov pre rôzne typy tkaniva a typy podmienok vyšetrovaného objektu v 2D režime |  | áno
56 |  | Jednotlačidlová optimalizácia obrazu v režime 2D, Doppler a Color u všetkých sond |  | áno
57 |  | Jednotlačidlová optimalizácia živej Dopplerovskej krivky |  | áno
58 |  | Harmonické zobrazenie tkaniva pomocou technológie pulznej inverzie |  | áno
59 |  | Adaptívne spracovanie obrazu pre potlačenie šumu, artefaktov (na vylepšenie kvality obrazu ) |  | áno
60 |  | Možnosť nastavenia minimálne 30 individuálnych presetov pre každú sondu |  | áno
61 |  | Možnosť post processingu uloženého obrazu, slučiek, spektrálnej krivky v 2D režime a farebnom režime (Active Native Data/RAW data) |  | áno
62 |  | Monitor s rozlíšením 1050x1400, vysoký kontrastný pomer |  | áno
63 |  | Posuvné ovládače pre nastavenie LGC a TGC |  | áno
64 |  | Možnosť úpravy obrazu a slučiek po uložení alebo zamrazení |  | áno
65 |  | Výškovo nastaviteľný vozík pre umiestnenie a prenos prístroja, minimálne 2 aktívne porty v prístroji alebo vo vozíku |  | áno
66 | Zobrazovacie a pracovné režimy | Vysoko kvalitné 2 D zobrazenie |  | áno
67 |  | Kontinuálny Doppler (CW) so samostatne voliteľnými frekvenciami |  | áno
68 |  | Pulzný Doppler (PW) so samostatne voliteľnými frekvenciami, nezávisle od B módu |  | áno
69 |  | Duplex pre súčasné zobrazenie 2D a Doppler |  | áno
70 |  | Triplex pre súčasné zobrazenie 2D, Doppler a CFM |  | áno
71 |  | Tkaninový Doppler (TDI) |  | áno
72 |  | Adaptívna farba - automaticky optimalizuje farbu a CPA frekvencie pre excelentnú citlivosť a farebnú penetráciu |  | áno
73 |  | Inteligentný Doppler - kontinuálne nastavenie uhla vzorkovacieho objemu počas celého vyšetrenia
74 |  | Live 3D zobrazenie pomocou TEE sondy |  | áno
75 |  | Color Compare režim |  | áno
76 |  | Dva druhy zoomu (read/write) |  | áno
77 | Analýza a archivácia | Programové vybavenie pre štandardné kardiologické vyšetrenie |  | áno
78 |  | Konfigurovateľnosť ponuky funkcií |  | áno
79 |  | Archivačné zariadenie - integrovaná pracovná stanica vrátane softvéru pre uchovávanie obrázkov a slučiek, a ich následný export na CD/DVD, USB, PACS |  | áno
80 |  | Možnosť archivácie obrázkov a slučiek vo formátoch DICOM 3.0 a formátoch kompatibilných na bežných PC (*BMP,*AVI alebo ekvivalent) |  | áno
81 |  | DICOM export do PACS systému |  | áno
82 |  | VGA/DVI/HDMI výstup pre prenos obrazu |  | áno
83 |  | Čierno-biela termocitlivá tlačiareň umiestnená na vozíku |  | áno
84 | Sondy | Sektorová monokryštalická sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz | 1 ks | áno
85 |  | 3D/4D TEE matrixová sonda pre rutinné 2D a Live 3D zobrazenie s počtom elementov min. 2500 a frekvenčným rozsahom 2-8 MHz | 1 ks | áno
86 |  | 2D, CW Doppler, PW Doppler, High PRF Doppler, Color Flow, Color Doppler, Tissue Doppler, XPRES a harmonické zobrazenie vrátane LVO |  | áno
87 |  | Live 3 D, Live 3D color, Xplane, Full Volume, 3D zoom zobrazenie |  | áno
88 |  | Možnosť rotácie vyšetrovacej roviny o 180 ° |  | áno
89 |  | TEE aplikácie pre pacientov ˃ 30 kg |  | áno
Ostatné požiadavky
90 | Požaduje sa kompatibilita sond: sektorová monokryštalická sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz a 3D/4D TEE matrixová sonda s počtom elementov min. 2500 a frekvenčným rozsahom 2-8 MHz, s obidvoma typmi echokardiografických prístrojov
91 | Požaduje sa predložiť doklad o registrácii v EU MDR systéme výrobcu
92 | Požaduje sa, aby bol servis realizovaný autorizovanými servisnými technikmi výrobcu, alebo výrobcom vyškolenými technikmi s autorizáciou na servisnú činnosť
93 | Prístroje musia byť nové, nepoužívané, nerepasované. |  |  | áno
94 | Záručná doba min. 24 mesiacov a záručný servis, plné servisné pokrytie vrátane náhradných dielov. |  |  | áno
95 | Bezplatný servis počas záručnej doby 24 mesiacov. |  |  | áno
96 | Uvedenie zariadenia do prevádzky. |  |  | áno
97 | Aplikačné školenie v rozsahu minimálne 1hodiny, pre min. 3 zamestnancov pracoviska. |  |  | áno
98 | Dodávateľ je povinný odstrániť vady tovarov bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 48 hod. od nahlásenia poruchy - pri vade nevyžadujúcej náhradný diel, alebo najneskôr do 72 hod. od nahlásenia poruchy - pri vade vyžadujúcej si náhradný diel. Pri nedodržaní týchto povinností, je dodávateľ povinný zabezpečiť zapožičanie iného prístroja s porovnateľnými technickými parametrami. |  |  | áno
99 | Služby spojené s dodaním tovaru, tj zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov. |  |  | áno
100 | Kompletizácia, montáž a inštalácia zariadenia do prevádzky. |  |  | áno
101 | Odovzdanie dokladov potrebných na jeho prevzatie a užívanie (dodací list, preberací protokol, faktúra, manuál pre obsluhu v slovenskom, resp. českom jazyku, záručný list). |  |  | áno
102 | Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky, spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia, a zrealizuje plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie plnenia. |  |  | áno
103 | Požaduje sa predložiť kópia dodacieho listu od výrobcu zariadenia, vrátane sériového čísla zariadenia. |  |  | áno
104 | Požaduje sa dostupnosť technickej podpory prístrojov deklarovanú výrobcom od dátumu predaja na obdobie minimálne 10 rokov, vrátane garancie dodania originálnych náhradných dielov. |  |  | áno
105 | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia. |  |  | áno
V [●], dňa [●] |  |  |  |  | ...................................................
[meno a priezvisko]
[obchodné meno / názov a funkcia]
[vlastnoručný podpis]