## VL
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 1: Výhrevné lôžka
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Výhrevné lôžko požadovaný počet: 8 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks výhrevného lôžka) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Dĺžka ložnej plochy min. 655 mm |  | uveďte hodnotu
2 | Šírka ložnej plochy min. 450 mm |  | uveďte hodnotu
3 | Výška vnútorných ochranných panelov min. 65 mm |  | uveďte hodnotu
4 | Nastaviteľný sklon lôžka v rozsahu min. (±12) ° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
5 | Rozsah merania teploty pokožky min. (32 - 38) °C | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
6 | Rozsah nastavenia hodnôt teploty pokožky pre horný ohrev (35 - 37,5) °C | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
7 | Termolôžko vybavené ovládacím panelom s displejom |  | áno / nie
8 | Zobrazujúce informácie na displeji: meraná a nastavená teplota, zobrazujúca alarmové hlásenia, úroveň výkonu vyhrievacieho telesa |  | áno / nie
9 | Vyhrievací režim nastavenie úrovne ohrevu pacienta |  | áno / nie
10 | Režim kontroly teploty pacienta |  | áno / nie
11 | Režim ohrevu matraca - riadený mikropočítačom pre tepelnú terapiu. |  | áno / nie
12 | Meranie abdominálnej teploty súčasne so zobrazením na obrazovke |  | áno / nie
13 | Automatické riadenie ohrevu |  | áno / nie
14 | Kompatibilný matrac pre ideálne rozloženie teploty v mieste dotyku pokožky pacienta s matracom |  | áno / nie
15 | Integrovaná zásuvková skrinka na podvozku |  | áno / nie
16 | Vyšetrovacie osvetlenie, ktoré je integrované v hornej časti ohrievacieho telesa |  | áno / nie
17 | Nočné osvetlenie, ktoré je integrované v hornej časti ohrievacieho telesa |  | áno / nie
18 | Minimálne 1 výškovo polohovateľná polica na odkladanie vecí |  | áno / nie
19 | Nosnosť police min. 20 kg |  | uveďte hodnotu
20 | Držiak infúznych fliaš |  | uveďte hodnotu
21 | Integrované infúzne tyče pre uchytenie infúznej techniky |  | áno / nie
22 | Matrac, odolný voči prerazeniu s rovnomerným rozložením tepla |  | áno / nie
23 | Priehľadné steny lôžka |  | áno / nie
24 | Lôžko ohraničené dvomi bočnými a minimálne jedným koncovým panelom |  | áno / nie
25 | Voľné sklápanie bočných a koncových panelov |  | áno / nie
26 | Steny vybavené vstupmi pre uchytenie hadičiek a káblov |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
27 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
28 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôd do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis