## VEN
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 7: Operačný mikroskop pre OFT
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č.1 - Operačný mikroskop pre OFT požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Operačného mikroskopu pre OFT) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Stabilný a mobilný podlahový statív mikroskopu |  | áno / nie
2 | Počet koliesok s brzdami na statíve v počte min. 4 |  | uveďte hodnotu
3 | Ohnisková vzdialenosť šošovky objektívu 200 mm |  | áno / nie
4 | Nastavenie rýchlosti zaostrovania, zväčšovania a pohybu mikroskopu v osiach X, Y |  | áno / nie
5 | Nastavenie posunu min. 60x60 mm |  | uveďte hodnotu
6 | Halogénový alebo LED svetelný zdroj |  | áno / nie
7 | Koaxiálne alebo stereokoaxiálne osvetlenie |  | áno / nie
8 | Elektromagnetické brzdy ramien mikroskopu |  | áno / nie
9 | Motorizované zväčšenie s automatickým resetom v pomere min. 1:6 |  | uveďte hodnotu
10 | Motorizované zaostrenie s automatickým resetom min. 50 mm |  | uveďte hodnotu
11 | Binokulárny tubus pre operatéra |  | áno / nie
12 | Rozsah naklápania binokulárneho tubusu min. (0 - 180) stupňov |  | uveďte hodnotu
13 | Uloženie parametrov mikroskopu pre používateľov min. 5 osôb |  | uveďte hodnotu
14 | Bezdrôtový nožný ovládač-vodeodolný |  | áno / nie
15 | Bezdrôtový nožný ovládač programovateľný |  | áno / nie
16 | Bezdrôtový nožný ovládač s možnosťou nastavenia parametrov pre každého chirurga zvlášť |  | áno / nie
17 | Bezdrôtový nožný ovládač |  | áno / nie
18 | Ovládanie mikroskopu cez farebnú dotykovú obrazovku |  | áno / nie
19 | Prídavný okulár pre asistenta operatéra s možnosťou 3D polohovania |  | áno / nie
20 | Veľkosť monitora min. 19 palcov |  | uveďte hodnotu
21 | Možnosť integrácie navigačného sytému |  | áno / nie
22 | Kamerovný systém v HD kvalite s nahrávacím zariadením |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
23 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
24 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôd do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis