# Repase gamakamery MB9200

# pro

Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

#### Definice zařízení

Typ zařízení:              NuclineTM  PA-C

jednodetektorová digitální gama kamera pro planární vyšetření

Výrobce:		MEDISO

Medical Imaging Systems Ltd.

Alsótörökvész út. 14

H-1022 Budapest

Země původu:   	Maďarsko

NuclineTM  PA-C generální oprava  gamakamery MB 9200 zahrnuje:

- provedení výměny detektoru planární scintilační kamery MB9200 dig. za nový s  digitálním detektorem,

- výměnu scintilačního krystalu NaI(Tl),

- výměnu všech fotonásobičů a elektroniky detektoru za digitální bez laděných potenciometrů včetně kompletní kabeláže

- dodání nové Nucline PA - C - nezávislé akviziční konzole s plně digitální elektronikou dle specifikace níže

- dodání systému pro korekci v reálném čase

- dodání autokalibračního procesoru

- dodání nové vyhodnocovací stanice dle specifikace níže

- výměnu vodících prvků ve stojanu kamery

- opravu a přestříkání celého stojanu kamery

- opravu a přestříkání stávajících kolimátorů včetně vozíků pro kolimátory

- dodání a uvedení do provozu DICOM kompatibilní akviziční a vyhodnocovací software (NuclineTM  a InterView™ XP) dle specifikace níže

- provedení předávací zkoušky a zaškolení obsluhy

Akviziční konzole

- Pracovní stanice s 19“ obrazovkou pro polohování pacienta

- Intel Core 2 Duo E8500 3,16 GHz procesor

- 4 GB RAM DDR3

- 2 TB mechanika Hard disku

- Mechanika DVD-RW SATA

- Klávesnice, myš

- Operační systém Windows 10

- Úplná kompatibilita DICOM 3.0	(odesílat/přijímat, tisk, dotazovat/vyhledávat)

- Integrovaný rozhraní Gigabit Ethernet:

- Akviziční software NuclineTM Console

- Možnost akvizice planárních studií a synchronizace s EKG monitorem

- 16 krokový zoom

- 4 nezávislých energetických kanálů

- Mnohokanálový analyzátor až do 1024 kanálů

- Zpracování zobrazení na 4096 x 4096 obrazových bodů

- Zlepšená energetická korekce

- Korekce homogenity bez ztráty impulzů

- Automatická křížová korekce homogenity v reálném čase pro různé kolimátory

Zajištěná kompatibilita se stávajícími zařízeními a síťovým propojením na základě DICOM formátu.

Vyhodnocovací stanice

Pracovní stanice určená pro Nukleární medicínu a CT s programovým balíkem InterView™ XP běžícím na operačním systému Windows 10 s těmito parametry:

- Intel Core i7 2600 Sandy Bridge procesor

- 4 GB RAM

- 1 TB mechanika Hard disku

- Mechanika CD-DVD-RW

- ATI FirePRO V3800 512MB grafická karta

- Klávesnice, myš

- Úplná kompatibilita DICOM 3.0(odesílat/přijímat, tisk, dotazovat/vyhledávat)

- 24“ LCD monitor s vysokým rozlišením  (1920 x 1200)

- Integrovaný rozhraní Gigabit Ethernet

Programové vybavení

InterView™ XP

Cílený software nukleární medicíny pro následné zpracování studií planárních, SPECT a celotělových, který pracuje pod MS Windows, s těmito parametry:

- Víceformátová prezentace zobrazení ve vynikající kvalitě

- Vysoce automatizované nástroje zpracování

- Uživatelsky příjemné automatické vedení sledu prací

- Různé typy algoritmů rekonstrukce SPECT vhodné pro různé klinické požadavky (Zpětné filtrování nebo iterace: OSEM, MOSEM, ML)

- Filtrování zobrazení s různými filtry (na základě Fourierovy transformace a dalších)

- Několik nástrojů pro manipulaci a korekci zobrazení

- Cílené procedury specifické pro orgány pro zobrazení SPECT, planární, gateované nebo dynamické

- SPECT srdce

- Vyhodnocení srdečních STRESS/REST studií a porovnání: 201Tl stress – redistribuce, 99mTc Stress-Rest atd.)

- ECG gateovaný SPECT krevního řečiště a perfúzní SPECT

- SPECT mozku, SPECT mozku pro STRESS/REST stavy, kvantitativní analýza oblasti mozku

- Uživatelsky konfigurovatelné procedury SPECT

- Celotělové studie

- Trojrozměrné náhledy (3D) na rekonstruovaná zobrazení

- Vyčerpávající programový balík pro planární zpracování pro většinu orgánů

- Možnost zálohování dat do PACS

- Výstup dat ve formátu DICOM 3.0 a konverze do formátu Interfile 3.3

- Výměna údajů se standardními pracovišti nukleární medicíny použitím protokolu DICOM

Dokumentace

Automatický dvouúrovňový programově kontrolovaný tisk a odesílání nálezů. Vysoce kvalitní barevný a černobílý tisk na normální papír pomocí barevné Laserové tiskárny.