## Final
Profylaktika, servis, oprava, údržba, náhradné diely a nastavenie AMS
Návrh na plnenie kritérií
Meno uchádzača/Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
Oprávnená osoba konajúca za uchádzača (štatutár):
Kontaktná osoba:
Mailová adresa:
Telefónne číslo:
Miesto:
Dátum:
Platca DPH v SR (áno/nie):
Časť 1 - Pravidelný servis
POLOŽKA | ZARIADENIE | ČINNOSŤ | CENA ZA 1 ÚKON | POČET ÚKONOV ROČNE | CENA CELKOM V EUR
| 10,20,30 DT01 - SICK MCS100FT | kontrolná činnosť
1 |  | celková vizuálna kontrola : údaje, hlásenia, hluk, zápach, prejavy korózie (plati i pre DUSTHUNTER SB100).... |  | 12 | 0
2 |  | kontrola káblov, rúrok a pripojení |  | 12 | 0
3 |  | kontrola meraných hodnôt na velíne (EMS) platné hodnoty |  | 12 | 0
4 |  | kontrola stavu teploty |  | 2 | 0
5 |  | kontrola prietoku vzorku na dsipleji MCS, zapísať údaje do prevádzkového denníka |  | 12 | 0
6 |  | kontrola prietoku nulového plynu na displeji MCS, zapísať údaje do prevádzkového denníka |  | 12 | 0
vyhrievaná SFU filtračná jednotka (odberová sonda)
7 |  | kontrola/výmena vnútorného jemného filtra a tesnenia, pol.č. 2039002 každých 6 mesiacov |  | 4 | 0
8 |  | kontrola/výmena spätného ventila v hlave filtracnej komory, pol.č. 5310158 každých 12 mesiacov |  | 1 | 0
9 |  | kontrola všetkých vzduchových prepojení na vyhrievanej filtračnej jednotke |  | 4 | 0
10 |  | vyčistenie odberovej sondy |  | 1 | 0
stanica stlačeného vzduchu
11 |  | kontrola olejového filtra, kontrola prieniku oleja do analyzátora |  | 12 | 0
12 |  | kontrola odlučovača vody, kontrola prieniku vody do analyzátora |  | 12 | 0
13 |  | kontrola odtoku a vyčistenie odtoku |  | 12 | 0
14 |  | kontrola kontaminácie vodou a olejom, vyčistenie |  | 12 | 0
15 |  | kontrola filtračnej nádobky, vyčistenie a zapísanie do prevádzkového denníka |  | 12 | 0
16 |  | kontrola tlaku (vstupný viac ako 5 bar, výstupný MCS 100FT = 3 bar) |  | 12 | 0
17 |  | výmena filtračnej vložky v prípade potreby (vodný olejový filter) |  | 4 | 0
rozvádzač
18 |  | vyčistiť resp. vymeniť filter ventilátora, pol.č. 5309684 |  | 12 | 0
19 |  | kontrola odberového čerpadla - hluk |  | 12 | 0
20 |  | kontrola hladiny náplne nádrže kondenzátu, prípadné vyprázdnenie |  | 12 | 0
21 |  | kontrola / výmena membrány a ventilov vo vyhrievanej hlave čerpadla , pol.č. 2 038 993 alebo 2 024 952 alebo 2 045 326 každých 6 mesiacov |  | 4 | 0
22 |  | kontrola tesnosti vyhrievaného čerpadla |  | 4 | 0
23 |  | výmena spätného ventilu na vyhrievanej hlave odberového čerpadla, po.č. 5310538 každých 6 mesiacov |  | 4 | 0
analyzátor (photometer)
24 |  | vyčistenie / výmena filtra ventilátora analyzátora , pol.č. 5309683 |  | 12 | 0
25 |  | kontrola a nastavenie nulového bodu merania prietoku |  | 12 | 0
26 |  | kalibrácia plynu plynom |  | 12 | 0
27 |  | kontrola a nastavenie kontrolného bodu merania prietoku |  | 1 | 0
28 |  | výmena NTC (thermocouples) v prípade ak nie je možné nastaviť meranie prietoku, pol.č. 2025266 |  | 1 | 0
29 |  | kontrola kalibračného bodu (kalibračnými plynmi) |  | 4 | 0
30 |  | výmena tesnenia ejektorovej pumpy (2045739) |  | 3 | 0
31 |  | výmena vysúšacej kartridge IR CUBE (5320799) |  | 1 | 0
32 |  | vymena laseru (6035441) |  | 1 | 0
33 |  | výmena optického rozhrania (2045740) |  | 1 | 0
34 |  | kontrola zariadenia a SW vybavenia prostredníctvom prístroja HovaCAL - generátor kalibračného plynu |  | 1 | 0
35 |  | výmena filtra meracej komory (2045339) |  | 1 | 0
36 |  | kontrola úrovne signálu v diagnostickom menu |  | 1 | 0
37 |  | nastavenie úrovne zosilovačov v menu dialog detector unit |  | 1 | 0
38 |  | výmena IR svetelného zdroja ak zosilnenie je väčšie ako 12 na zložke HCL |  | 1 | 0
39 |  | vizuálna kontrola meracích zrkadiel s ohľadom na nastavenie zosilovačov |  | 1 | 0
40 |  | výmena tesnenia pri každej kontrole zrkadiel |  | 1 | 0
41 |  | kontrola signálu svetelenej závory modulačného motora a výmena motora v prípade potreby |  | 1 | 0
42 |  | kontrola modulačného a fázového signálu na LPM40 a nastavenie v prípade potreby |  | 1 | 0
FID modul
43 |  | vymena tesnení (2052248, 2055515) |  | 1 | 0
44 |  | kontrola H2 - kontrola náplne |  | 1 | 0
záverečný test
45 |  | kontrola prevádzkového denníka |  | 1 | 0
46 |  | kontrola tlaku a nastavenia redukčných ventilov kalibračných plynov |  | 1 | 0
47 |  | kontrola množstva kalibračných plynov |  | 1 | 0
48 |  | kontrola pripojenia kalibračných plynov (kalibračné fľaše a MCS) |  | 1 | 0
49 |  | vyčistenie vyhrievaných odberových trás |  | 1 | 0
50 |  | kontrola kalibračnými plynmi |  | 1 | 0
51 |  | kontrola interferenčnej tabuľky použitím suchých kalibračných plynov |  | 1 | 0
52 |  | kontrola linearizačnej tabuľky s použitím suchých kalibračných plynov a MCAL kalibračného prístroja |  | 1 | 0
53 |  | kontrola krízovej citlivosti na vlhkosť a interferenčnej tabuľky s použitím MCAL kalibračného prístroja, zadanie korekcie v prípade potreby |  | 1 | 0
54 |  | kontrola stavu kalibračných plynov |  | 1 | 0
55 |  | kontrola prepojenia kalibračných plynov |  | 1 | 0
56 |  | kalibrácia analyzátora a overenie linearity |  | 1 | 0
57 |  | kalibrácia a overenie interných štandradov |  | 1 | 0
58 |  | kontrola funkcie kompletného meracieho systému vrátane analógových a binárnych výstupov |  | 1 | 0
59 |  | záloha prístrojových dát |  | 1 | 0
60 |  | vystavenie servisného protokolu |  | 1 | 0
A200.1, A200.2 DUSTHUNTER SB100
61 |  | Výmena filtru ofuku |  | 2 | 0
FLOWSICK 100
62 |  | Očistenie sondy |  | 4 | 0
elektročasť
63 | Klíma | Čistenie filtrov |  | 2 | 0
64 | Klima | Vyfukanie kompresorom |  | 2 | 0
65 | 10RMS01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
66 | 10RMS01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
67 | 10RMS01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
68 | 10RMS01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
69 | 10RMS01 | Kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 0
70 | 10RMS01 | Záverečná správa |  | 2 | 0
71 | 10DT01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
72 | 10DT01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
73 | 10DT01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
74 | 10DT01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
75 | 10DT01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
76 | 10DT01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
77 | 10DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
78 | 10DT01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
79 | 10DT01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
80 | 10DT01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
81 | 10DT01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
82 | 10DT01 | Záverečná správa |  | 2 | 0
83 | 20DT01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
84 | 20DT01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
85 | 20DT01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
86 | 20DT01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
87 | 20DT01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
88 | 20DT01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
89 | 20DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
90 | 20DT01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
91 | 20DT01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
92 | 20DT01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
93 | 20DT01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
94 | 20DT01 | Záverečná správa |  | 2 | 0
95 | 30DT01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
96 | 30DT01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
97 | 30DT01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
98 | 30DT01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
99 | 30DT01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
100 | 30DT01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
101 | 30DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
102 | 30DT01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
103 | 30DT01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
104 | 30DT01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
105 | 30DT01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
106 | 30DT01 | Záverečná správa |  | 2 | 0
107 | 40DT01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
108 | 40DT01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
109 | 40DT01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
110 | 40DT01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
111 | 40DT01 | Čistenie filtra |  | 2 | 0
112 | 40DT01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
113 | 40DT01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
114 | 40DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
115 | 40DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia optickej siete |  | 2 | 0
116 | 40DT01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
117 | 40DT01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
118 | 40DT01 | Meranie optických vlákien |  | 1 | 0
119 | 40DT01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
120 | 40DT01 | Test komunikácie s hlavným PLC |  | 2 | 0
121 | 40DT01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
122 | 40DT01 | Záverečná správa |  | 2 | 0
123 | +00CUL01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
124 | +00CUL01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
125 | +00CUL01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
126 | +00CUL01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
127 | +00CUL01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
128 | +00CUL01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
129 | +00CUL01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
130 | +00CUL01 | Kontrola komunikačného zariadenia optickej siete |  | 2 | 0
131 | +00CUL01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
132 | +00CUL01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
133 | +00CUL01 | Meranie optických vlákien |  | 1 | 0
134 | +00CUL01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
135 | +00CUL01 | Test komunikácie s hlavným PLC |  | 2 | 0
136 | +00CUL01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
137 | +00CUL01 | Záverečná správa |  | 2 | 0
138 | Velin | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
139 | Velin | Meranie teploty |  | 2 | 0
140 | Velin | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
141 | Velin | Kontrola komunikačného zariadenia optickej siete |  | 2 | 0
142 | Velin | Meranie optických vlákien |  | 1 | 0
143 |  | Protokoly z prehliadky |  | 2 | 0
Cena za výkon pravidelnej servisnej činnosti -údržby a technických prehliadok - AMS - počas 1 roka celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Časť 2 - Nepravidelný servis
POLOŽKA | ZARIADENIE | ČINNOSŤ | CENA ZA HODINU | POČET HODÍN ROČNE | CENA CELKOM V EUR
1 | cena za hodinu nepravideľného servisu bez náhradných dielov |  |  | 610 | 0
Cena za výkon nepravidelnej servisnej činnosti - AMS - počas 1 roka celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Časť 3 - Náhradné diely
Tovar musí byť zabalený v originálnom obale a s originálnym objednávacím kódom firmy SICK.
pol.č. | Náhradné diely | kód | typ | záručná doba | jednotková cena/ks | Počet kusov | Cena spolu
1 | údržbová sada pre údržbu filtra vzorky plynu | 2039002 | spotrebný materiál | nie je |  | 4 | 0
2 | údržbová sada pre údržbu vstupného filtra do komory | 2045339 | spotrebný materiál | nie je |  | 3 | 0
3 | údržbová sada pre údržbu okna komory | 2045740 | spotrebný materiál | nie je |  | 1 | 0
4 | údržbová sada pre údržbu utesnenia ejektorovej pumpy plynu | 2065267 | spotrebný materiál | nie je |  | 3 | 0
5 | ZrO2 senzor "O2" | 2094457 | opotrebovateľná časť | 6 mesiacov |  | 1 | 0
6 | absorbér | 5320799 | opotrebovateľná časť | 6 mesiacov |  | 3 | 0
7 | IR laserový modul | 6035439 | opotrebovateľná časť | 6 mesiacov |  | 3 | 0
8 | žiaričový vysielací modul IR | 6035440 | opotrebovateľná časť | 6 mesiacov |  | 1 | 0
9 | lemové sklíčko | 5320800 | opotrebovateľná časť | 6 mesiacov |  | 6 | 0
10 | tesniaci O-krúžok | 5320802 | opotrebovateľná časť | 6 mesiacov |  | 6 | 0
11 | mechanické filtre - filtračná vložka - chemické vlákno | 5309684 | opotrebovateľná časť | 6 mesiacov |  | 3 | 0
12 | mechanické filtre - sada filtračných vložiek včítane O-krúžkov | 2083395 | opotrebovateľná časť | 6 mesiacov |  | 3 | 0
13 | sada tesniacich krúžkov pre FID detektor | 2052248 | spotrebný materiál | nie je |  | 3 | 0
14 | sada tesniacich krúžkov pre blok dopravy plynu | 2055515 | spotrebný materiál | nie je |  | 3 | 0
15 | prepínače - polovodičové relé pre regulátor teploty | 6041449 | opotrebovateľná časť | 6 mesiacov |  | 3 | 0
16 | Filtračný element pre DUSTHUNTER SB100 | 7047560 | opotrebovateľná časť | nie je |  | 1 | 0
17 | Handrička pre čistenie optiky DUSTHUNTER SB100 | 4003353 | opotrebovateľná časť | nie je |  | 1 | 0
18 | Čistiaci sprej pre optiku 125 ml DUSTHUNTER SB100 | 5600986 | opotrebovateľná časť | nie je |  | 1 | 0
19 | FID modul SP SET FI Detektor | 2055529 | opotrebovateľná časť | nie je |  | 2 | 0
| cena ND spolu v EUR bez DPH | [5 empty] | 0
Návrh na plnenie kritérií
Rekapitulácia
| POLOŽKA | NÁZOV | CENA V EUR BEZ DPH
| 1 | Časť 1 - pravidelný servis | 0
| 2 | Časť 2 - nepravidelný servis | 0
| 3 | Časť 3 - náhradné diely | 0
| Cena za vykonanie diela v EUR bez DPH |  | 0
| Návrh na plnenie kritérií |  | Návrh uchádzača (EUR bez DPH)
| cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH |  | 0
| DPH 20% (v EUR) : |  | 0
| Cena za celý predmet zákazky vrátane DPH (v EUR) : |  | 0
Uchádzač vypĺňa len bunku zvýraznenú šedou farbou.
V celkovej cene sú započítané dopravné aj režijné náklady
....................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača