Príloha č. 2 – Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Operačný stôl – 2ks pre potreby Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - Jedna batéria s kapacitou prevádzky min. 5 dní |  |
| - Výška stola min. 580 max. 600 mm |  |
| - Výškové nastavenie min. 450 mm |  |
| - Mobilný operačný stôl s dĺžkou modulárnej základnej hlavnej dosky stola maximálne 1070 mm a s motorizovanými dvomi pármi rozhraní pre pripojenie modulov – 2 ks |  |
| - Motorizovaný laterálny sklon min. +/- 20° |  |
| - Motorizovaný náklon dosky stola trendelenburg/antitrendelenburg min. -25/+35° |  |
| - Rozsah sklonov nožnej časti min. -90° až +70° |  |
| - Rozsah sklonov chrbtovej časti min. -40° až +60° |  |
| - Šírka operačného stola bez bočných líšt min. 520 max. 550 mm |  |
| - Vysoko stabilný operačný stôl s nosnosťou v normálnej aj reverznej polohe min. 250 kg |  |
| - Štyri pojazdné zdvojené kolieska plne otočné a zaťahovateľné do podvozku pre vyššiu stabilitu |  |
| - Hlavová doska s dvomi pármi kĺbov – 2 ks |  |
| - rozsah nastavenia v dvoch kĺboch, sklony v základnom kĺbe pripojenom k rozhraniu stola min. +45/-40° |  |
| - Nožný segment v celosti – 2 ks |  |
| - dĺžka min. 600 mm max. 800 mm |  |
| - Bezdrôtový a drôtový ovládač k operačnému stolu s dotykovým displejom so zobrazením textových správ alebo s grafickým zobrazením stola podľa aktuálneho nastavenia sklonov – 2 sady |  |
| - Pás na uchytenie pacienta, umývateľný, s poistkou proti odpojeniu – 2 ks |  |
| - šírka min. 100 mm max. 120 mm |  |
| - dĺžka min. 1500 mm |  |
| - Univerzálny držiak ruky (typ 1) – 2 ks |  |
| - 1 ks guľového kĺbu |  |
| - výškové polohovania od dosky stola min. -300 mm max. 460 mm |  |
| - polster na uloženie ruky v dĺžke min. 450 mm max. 600 mm |  |
| - Univerzálny držiak ruky (typ 2) – 2 ks |  |
| - výškové nastavenie min. 150 mm |  |
| - stranové sklápanie a vyklápanie do strán za pomoci guľového kĺbu – jednou rukou |  |
| - polster na uloženie ruky min. 450 mm max. 600 mm |  |
| - Univerzálny kĺb na príslušenstvo – 6 ks |  |
| - otočný 360° |  |
| - kruhový otvor na prichytenie príslušenstva priemeru min. 15 mm max. 20 mm |  |
| - Špeciálny hlavový diel plochý o veľkosti minimálne 220x290 mm a maximálne 240x320 mm, so svorkou na medilištu – 2 ks |  |
| - 3-ramenný adaptér pre špeciálny hlavový diel pripojiteľný k operačnému stolu, ovládanie kĺbov z jedného miesta, ukončenie medilištou – 1ks |  |
| - 3-ramenný adaptér pre špeciálny hlavový diel pripojiteľný k operačnému stolu, ovládanie každého z kĺbov samostatne, ukončenie medilištou – 1ks |  |
| - Podložka pod hlavu, prstenec pr. 200 mm, gelová – 2 ks |  |
| - Vlastnosti operačného stola: |  |
| - Základňa schopná motorizovaných sklonov: laterálny sklon, trendelenburg/anitrendelenburg, kombinované sklony ako aj motorizovaný zdvih |  |
| - Vybavený bezkáblovým ovládačom alebo káblovým ovládačom s dotykovým farebným displejom s grafickým zobrazením nastavenia stola s uhlami sklonov. Displej zobrazujúci texty o poruche, dosiahnutých hraničných polôh, umožňujúci zadefinovanie vlastných nastavení podľa voľby užívateľa a umožňujúci zadefinovanie rýchlostí polohovania modulov hlavnej dosky stola. |  |
| - Zabudované batérie s výdržou min. 5 dní prevádzky |  |
| - Možnosť ovládania operačného stola cez diaľkový ovládač, káblový ovládač, záložné ovládanie cez klávesnicu na nohe stola a nožným ovládačom |  |
| - Nastavenie všetkých elementov do nulovej pozície jednou klávesou na ovládači s možnosťou zadefinovania rýchlosti |  |
| - Monitorovanie krajných polôh s akustickou signalizáciou a textovými hláseniami na ovládači |  |
| - Integrovaná nabíjacia a napájacia jednotka |  |
| - Vyskladanie modulov stola: nožnej časti, chrbtovej časti a hlavovej časti rýchloupínacím mechanizmom bez nutnosti skrutkovania s možnosťou vyskladania reverzne |  |
| - Polstrovanie antidekubitné s pamäťovým efektom, paropriepustné, termoizolačné, bezšvové, nešité, povrch odolný voči vode, čistenie bežnými dezinfekčnými prípravkami, odnímateľné |  |
| - Modulárna hlavná doska stola priepustná RTG lúčom po celej dĺžke |  |
| - Reverzná pozícia pacienta t.j. zmena hlavovej a chrbtovej dosky za nožné s možnosťou prepnutia ovládača pre reverzne vyskladaný stôl |  |
| - Nabíjanie operačného stola plne automatické so signalizáciou nabíjania a stavu batérie |  |
| - Prednastavené polohy stola v ovládači s nastavením stlačením jedného tlačítka: flex, reflex, kreslo „beachchair“ a nulová poloha |  |
| - Možnosť zadefinovania aspoň 5 prednastavení operačného stola do pamäte diaľkového ovládača s uložením názvu pre ľahký výber |  |
| - Súčasťou dodávky predmetu zákazky bude doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdanie dokumentácie a bezplatné zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu. |  |