·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.9 k predmetu zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre časť č.1 Plášte operačné sterilné v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 100/2024 zo dňa 24.05.2024, 13387 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 302678-2024 zo dňa 23.05.2024

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.9:

V opise a špecifikácii Časť 1. Plášte operačné sterilné, C. Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený, sa požaduje "odolnosť voči prieniku tekutiny >- 40 cm H2O EN 20811" Norma 20811 je zrušená od roku 2018 a nahradená normou ISO 811 , ktorá uvádza ako odolnosť voči prieniku tekutín testovať. Pri numerickom hodnotení odolnosti voči prieniku tekutín je smerodajná norma EN 13795, kde norma pri tomto druhu plášťov udáva minimálnu odolnosť v kritických miestach plášťa 20 cm H2O. 20 cm H2O spĺňame- bude brať verejný obstarávateľ toto v úvahu?

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.9:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.9 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke/špecifikácii, hodnota odolnosti voči  prieniku tekutiny, nakoľko požadovaný  typ plášťa bude  používaný okrem iného aj pri manipulácii s nebezpečnými látkami.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok