## P1_Špecifikácia
CENOVÁ PONUKA
pre účel prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia sa záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom stanovenia transparentných požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PTK, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Laparoskopické veže
1.2 CPV:
33164000-7 Laparoskopické prístroje
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka je rozdelená na 2 častí.
2.2 Časti zákazky
Časť | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ
1. | 4K ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku |  |  |  | ks | 1
2. | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie |  |  |  | ks | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
2023-01-03
Časť 1: | 4K ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. Elektrochirurgická jednotka - počet |  | ks | 1
1.1 | Maximálny výkon | watt | 400
1.2 | Počet režimov pre monopolárny rez | ks | 12
1.3 | Počet režimov pre monopolárnu koaguláciu | ks | 7
1.4 | Počet režimov pre bipolárny rez | ks | 4
1.5 | Počet režimov pre bipolárnu koaguláciu | ks | 9
1.6 | Režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie | požaduje sa
1.7 | Režim monopolárnej resekcie | požaduje sa
1.8 | Pežim bipolárnej resekcie | požaduje sa
1.9 | Ovládanie nastavení dotykovým displejom | požaduje sa
1.10 | Konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov | požaduje sa
1.11 | Súčasťou dodávky sú monopolárne a bipolárne káble | ks | 2+2
1.12 | Súčasťou dodávky sú jednorázové neutrálne elektródy | ks | 50
1.13 | Systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky alebo ekvivalentné riešenie - samostatný systém odsávania dymu pri použití elektrochirurgickej jednotky | požaduje sa
2. 4K/UHD ICG laparoskopická zostava - počet zostáv |  | ks | 1
2.1 | UHD/4K procesor - počet | ks | 1
2.2 | LED svetelný bezlaserový zdroj studeného svetla | watt | 300
2.3 | Možnosť pripojenia 2D, 3D, 4K kamerových hláv | požaduje sa
2.4 | Medicínsky atest | požaduje sa
2.5 | Integrované záznamové zariadenie - archivácia obrázkov pomocou USB | požaduje sa
2.6 | Video dokumentácia je možná pomocou externého zariadenia | požaduje sa
2.7 | Ovládanie kamerovej jednotky pomocou klávesnice alebo pomocou kamerovej hlavy | požaduje sa
2.8 | Zobrazovací systém – vysoké rozlíšenie obrazu UHD/4K | pixel | 3840 x 2160
2.9 | Integrovaná funkcia - úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, pre získanie reálneho obrazu s dobre odlíšenými úrovňami sliznice a zvýšeným kontrastom sliznice voči nižšie položenej cievnej sieti | požaduje sa
2.10 | Podpora funkcie pro fluorescenčnú diagnostiku pomocou ICG kontrastu | požaduje sa
2.11 | Nastavenie vyváženia bielej farby ručne pomocou čelného panelu alebo nastavením z tlačítka videoendoskopu | požaduje sa
2.12 | Digitálny zoom minimálne 1,5x nastaviteľný v min. 3 stupňoch | požaduje sa
2.13 | Zmrazenie obrazu – z klávesnice endoskopu alebo pomocou programovateľného tlačidla na kamerovej hlave | požaduje sa
2.14 | Možnosť rotácie obrazu | stupeň | 180
2.15 | Možnosť vertikálneho a horizontálního zrkadlenia obrazu | požaduje sa
2.16 | Priestor pre uloženie jednotlivých predvolieb - počet predvolieb | ks | 10
2.17 | Predvoľba pre nastavenie pacientských dát - počet údajov | ks | 50
2.18 | Možnost ovládánia nastavení v sterilnom prostredí pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici alebo videoendoskope | požaduje sa
2.19 | Výkon LED svetelného zdroja | lumen | 2100
2.20 | Aktívne automatické riadenie intenzity osvetlenia kamerovej jednotky podľa svetlených podmienok operačného poľa | požaduje sa
2.21 | Možnosť manuálneho nastavenia intenzity osvetlenia | požaduje sa
2.22 | Počet výstupov na 4K vedenie signálu | ks | 3
2.23 | Počet výstupov na full hd | ks | 1
3. 4K UHD kamerová snímacia hlava - počet |  | ks | 1
3.1 | Natívne rozlíšenie kamerovej hlavy 4K/UHD | pixel | 3840 x 2160
3.2 | Rozlíšenie pri ICG zobrazení 4K/UHD | pixel | 3840 x 2160
3.3 | Medicínsky atest | požaduje sa
3.4 | Integrovaný, neoddeliteľný objektív, min. f=19 mm | požaduje sa
3.5 | Integrovaný, neoddeliteľný kábel kamerovej hlavy | požaduje sa
3.6 | Dvojčipová kamerová snímacia hlava s CMOS čipom | požaduje sa
3.7 | Zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla | požaduje sa
3.8 | Možnosť sterilizácie kamerovej hlavice | požaduje sa
3.9 | Počet ovládacích tlačidiel funkcií kamery | ks | 2
3.10 | Možnosť rozšírenia o operačný EXOSKOP (2D,3D ,ICG) | požaduje sa
3.11 | Ovládacie tlačidlá je možné obsadiť lubovolnou funkciou z menu kamery | požaduje sa
4. IR laparoskopický svetelný zdroj - počet |  | ks | 1
4.1 | Medicínsky atest | požaduje sa
4.2 | Zdroj svetla LED lampa | požaduje sa
4.3 | Kompletná bez-laserová technológia | požaduje sa
4.4 | Dve vysokovýkonné LEDky integrované do jedného zariadenia, 1 ks pre biele svetlo a 1 ks pre NIR/ICG svetlo | požaduje sa
4.5 | Výkon LED lampy | lumen | 2100
4.6 | Životnosť LED svetelného zdroja | hodina | 25000
4.7 | Funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla | požaduje sa
4.8 | Automatická úprava intenzity osvetlenia podľa potreby laparoskopickej kamery | požaduje sa
4.9 | Manuálna úprava intenzity osvetlenia | požaduje sa
5. Monitor s UHD rozlíšením - počet |  | ks | 2
5.1 | 2D zobrazovanie | požaduje sa
5.2 | Rozlíšenie | pixel | 3840 x 2160
5.3 | Uhlopriečka hlavného monitora | palec | 55
5.4 | Uhlopriečka asistenčného monitora | palec | 31.5
5.5 | Hlavný monitor vrátane samostatného pojazdného stojanu | požaduje sa
5.6 | Asistenčný monitor umiestnený na ramene vozíka laparoskopickej zostavy | požaduje sa
6. Insuflátor s ohrevom plynu |  | ks | 1
6.1 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt | požaduje sa
6.2 | Maximálny prietok CO2 | l/min. |  | 50
6.3 | Ukazovateľ celkového objemu použitého CO2 počas výkonu | požaduje sa
6.4 | Insuflácia s predohrevom CO2 | požaduje sa
6.5 | Elektronický insuflátor, voltáž: 100-240 VAC, 50/60 Hz, plne automatický min. 50L /min. | požaduje sa
6.6 | Intuitívne a jednoduché ovládanie | požaduje sa
6.7 | Automatické vypustenie plynu pri pretlaku | požaduje sa
6.8 | Automatické dopĺňanie strát plynu | požaduje sa
6.9 | Možnosť pripojenia aj k centrálnemu rozvodu CO2 | požaduje sa
6.10 | Optická a zvuková signalizácia pretlaku a upchatia systému | požaduje sa
6.11 | Predvoľba tlaku v mm Hg | požaduje sa
6.12 | Údaje o tlaku, monitoring prietoku | požaduje sa
6.13 | Obrazovka pre chybové hlásenia | požaduje sa
6.14 | Samostatný systém odsávania dymu | požaduje sa
6.15 | Možnosť pripojenia do centrálneho rozvodu medicínskych plynov | požaduje sa
6.16 | Vrátane tlakovej hadice | požaduje sa
6.17 | Vrátane insuflačných hadicových setov v počte | ks | 2
7. Irigačné zariadenie - počet |  | ks | 1
7.1 | Rolerový systém
7.2 | Rozsah prietoku irigácie
7.3 | Rozsah tlaku irigácie
8. Odsávacie zariadenie - počet |  | ks | 1
8.1 | Regulovateľný výkon | požaduje sa
8.2 | Zberná nádoba v počte | ks | 2
8.3 | Objem zbernej nádoby | liter | 2.5
8.4 | Výkon odsávania | l/min. | 25
8.5 | Irigačné a odsávacie hadice - min. po 2 ks | požaduje sa
9. Stojan pre laparoskopickú zostavu - počet |  | ks | 1
9.1 | Pohyblivé, nastaviteľné rameno pre monitor | požaduje sa
9.2 | Polohovateľné rameno pre monitor záznamového zariadenia | požaduje sa
9.3 | Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane | požaduje sa
9.4 | Vysúvateľný držiak pre klávesnicu | požaduje sa
10. Inštrumentárium |  | požaduje sa
10.1 | ICG laparoskopická optika so zobrazením v 4K UHD rozlíšení | ks | 1
10.2 | Priemer ICG laparoskopickej optiky | mm | 10
10.3 | Uhol zobrazenia ICG laparoskopická optiky | stupeň | 30
10.4 | Laparoskopická optika so zobrazením obrazu v 4K UHD rozlíšení | ks | 1
10.5 | Laparoskopická optika s priemerom | mm | 10
10.6 | Uhol zobrazenia laparoskopická optiky | stupeň | 30
10.7 | Počet sterilizačných kontajnerov pre teleskopy alebo ekvivalent košík na sterilizaciu, úschovu a mechanickú ochranu optík | ks | 2
10.8 | Set laparoskopického inštrumentária 1 APE | ks | 1
10.9 | Set laparoskopického inštrumentária 2 HE | ks | 1
10.10 | Set laparoskopického inštrumentária 3 CHOL | ks | 1
10.11 | Svetlovodný kábel | ks | 12
10.12 | Priemer svetlovodného kábla | mm | 4.2
10.13 | Dĺžka svetlovodného kábla | m | 3
11. Záznamové zariadenie |  | set | 1
11.1 | Streamovacia jednotka | ks | 1
11.2 | Kompatibilné s databázou AV systému Medirecord M2 | požaduje sa
11.3 | Online živý prenos videa z operačného sálu do nemocničnej siete | požaduje sa
11.4 | Spracovanie 2D, 3D, 4K signálu | požaduje sa
11.5 | Možnosť voľby uloženia nahrávky v plnej kvalite – bez kompresie | požaduje sa
11.6 | Multirecord-vytvorenie viackanálového videa, min. zo 4 zdrojov | požaduje sa
11.7 | Kvalita streamovaného videa | pixel | 1920x1080
11.8 | Veľkosť / typ archivačného média | TB | 2
11.9 | Možnosť interného rozšírenia disku | TB | 6
11.10 | Ovládací monitor s dotykovým displejom | palce | 15
11.11 | Ovládanie záznamu na kamerovej hlave endoskopu | požaduje sa
11.12 | DICOM Modality Worklist | požaduje sa
Časť 2: | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
KAMEROVÝ SYSTÉM
1. Kamerová jednotka |  | počet | 1
1.1 | Rozlíšenie 4K digitálneho výstupu signálu | pixel | 3840x2160
1.2 | Digitálny zoom obrazu | násobok | 1.5
1.3 | Rozlíšenie záznamu videa | pixel | 1920x1080
1.4 | Úroveň kvality záznamu videa | ks | 3
1.5 | Rýchlosť záznamu videa | fps | 60
1.6 | Možnosť nastavenia vlastných užívateľských profilov | ks | 10
1.7 | Špeciálne zobrazovacie módy | ks | 10
1.8 | Diaľkový ovládač s možnosťou prednastavenia ľubovoľných funkcií na ovládanie tlačidla | ks |  | 1
1.9 | Alfanumerická medicínska USB klávesnica na zadávanie pacientských údajov, s možnosťou dezinfekcie povrchu | ks |  | 1
1.10 | Možnosť ovládania dotykovou obrazovkou | požaduje sa
1.11 | Možnosť záznamu obrázkov a videa na USB zariadenie | požaduje sa
1.12 | LED indikácia úspešného záznamu obrázkov a videa na ovládacom paneli kamery | požaduje sa
1.13 | Funkcia automatickej opravy vypadnutých pixelov zobrazovacieho čipu | požaduje sa
1.14 | Automatická úprava intrenzity IR LED svetelného zdroja | požaduje sa
1.15 | Multifunkčný konektor na pripojenie rôznych aplikačných častí (kamerových hláv, flaxibilných videoendoskopov) | požaduje sa
1.16 | Špeciálne spektrálne zobrazovcie módy (vysoký dynamický rozsah, úäorava farbných kontrastov) | požaduje sa
1.17 | Podporuje NIR/ICG funkcionalitu (fluorescencia s bielym svetlom v reálnom čase, fluorescencia v grayscale v reálnom čase) | požaduje sa
1.18 | Špeciálne ICG zobrazovacie módy s výberom farebného zvýraznenia fluorescenčnej farby (zelená, modrá, tyrkysová, červená, purpurová, žltá) | požaduje sa
1.19 | Digitálne signálové výstupy: 2x HDMI (4K), 2x HDMI (FullHD), 2x3GSDI) | požaduje sa
1.20 | Ostatné výstupy: min. 4x USB, min. 1x LAN (RJ-45) | požaduje sa
1.21 | Signálový vstup pre kamerovú funkciu obrazu v obraze (PiP) s možnosťou ukladania video záznamu: min. 1x 3GSDI | požaduje sa
1.22 | Ovládacie prvky: možnosť voľby, ktoré pacientské údaje sa budú uchovávať a zadávať | požaduje sa
1.23 | Ovládacie prvky: možnosť doladenia farebnosti zobrazenie a manuálna korekcia RGB škály | požaduje sa
1.24 | Ovládacie prvky: výber profilu a režimu na zobudenie systému | požaduje sa
1.25 | Ovládacie prvky: možnosť voľby pozície ovládacieho panela na obrazovke monitora v závislosti od typu výkonu resp. postavenia obsluhujúceho personálu | požaduje sa
2. ICG kamerová hlava |  | počet | 1
2.1 | Rozsah ohniskovej vzdialenosti integrovaných šošoviek | mm | 23 | 25
2.2 | Počet CMOS zobrazovacích čipov | ks | 2
2.3 | Ovládacie tlačidlá | ks | 2
2.4 | Možnosť súčasného predvolenia nezávislých funkcií na každé ovládacie tlačidlko | ks | 2
2.5 | Autoklávovateľná v pare pri teplote | °C | 134
2.6 | Hmotnosť tela kamerovej hlavy | g |  | 200
2.7 | Možnosť použitia v NIR/ICG fluorescenčnej endoskopii a zároveň v štandardnej endoskopii s bielym svetlom | požaduje sa
2.8 | Možnosť nastavenia tlačidla na kamerovej hlave ako prepínacieho tlačidla medzi jednotlivými špeciálnymi sprektrálnymi zobrazovacími módmi | požaduje sa
2.9 | Presná manuálna fokusácia obrazu v závislosti od potreby operatéra a individuálnej voľby fokusačného bodu v zornom poli | požaduje sa
2.10 | Farebné a tvarové rozlíšenie ovládacích tlačidiel pre presnú orientáciu operatéra zrakom alebo hmatom | požaduje sa
2.11 | Integrované šošovky s ohniskovou vzdialenosťiou umožňujúcou vizualizáciu na na celú obrazovku medicínskeho monitora 55´´ | požaduje sa
2.12 | Možnosť aretácie endoskopu proti otáčaniu vo vybratej polohe | požaduje sa
3. 4K kamerová hlava |  | počet | 1
3.1 | Rozlíšenie 4K digitálneho výstupu signálu | pixel | 3840x2160
3.2 | Optické zväčšenie obrazu pre zachovanie kvality zobrazenia | násobok | 2.2
3.3 | Digitálne zväčšenie obrazu | násobok | 1.5
3.4 | Počet CMOS zobrazovacích čipov | ks | 3
3.5 | Ovládacie tlačidlá | ks | 2
3.6 | Možnosť súčasného predvolenia nezávislých funkcií na každé ovládacie tlačidlo | ks | 2
3.7 | Autoklávovateľná v pare pri teplote | °C | 134
3.8 | Hmotnosť tela kamerovej hlavy | g | 125
3.9 | Presná manuálna fokusácia obrazu v závislosti od potreby operatéra a individuálnej voľby fokusačného bodu v zornom poli | požaduje sa
3.10 | Ergonomické monolitické kovové telo s funkciou zvýšeného odvodu tepla | požaduje sa
3.11 | Farebné a tvarové rozlíšenie ovládacích tlačidiel pre presnú orientáciu operatéra zrakom alebo hmatom | požaduje sa
3.12 | Možnosť aretácie endoskopu proti otáčaniu vo vybratej polohe | požaduje sa
MEDICÍNSKY MONITOR
4. Medicínsky monitor s UHD rozlíšením |  | ks | 1
4.1 | Rozlíšenie | pixel | 3840x2160
4.2 | Uhloporiečka | palec | 32
4.3 | Kontrast | pomer | 1300:1
4.4 | Svietivosť | cd/m² | 620
4.5 | Počet farieb | bilion | 1.07
4.6 | Pomer strán | pomer | 16:09
4.7 | LED technológia | požaduje sa
4.8 | Uchytenie VESA | požaduje sa
4.9 | Funkcia obrazu v obraze (PiP) | požaduje sa
4.10 | Medicínsky atest | požaduje sa
SVETELNÝ ZDROJ
5. IR LED svetelný droj |  | ks | 1
5.1 | Životnosť | hod. | 15000
5.2 | Počet LED lámp | ks | 2
5.3 | Výkon ("porovnateľný ako") | Watt | 300
5.4 | Svetelný tok | lumen | 1400
5.5 | Hlučnosť | dB |  | 31
5.6 | LED technológia | požaduje sa
5.7 | Automatické nastvenie intenzity osvetlenia | požaduje sa
5.8 | Integrované chladenie vnútorným okruhom chladiacej tekutiny - bezventilátorové prevedenie, ktoré obmedzuje zanášanie výbojky prachom a tým jej postupné znehodnocovanie a znižovanie intenzity | požaduje sa
5.9 | Možnosť aktivácie funkcie automatickej aktivácie emitácie svetelného lúča zo svetelného zdroja po vložení svetlovodivého kábla | požaduje sa
5.10 | Automatická a manuálna úprava intenzity svetelného zdroja podľa potreby endoskopickej kamery | požaduje sa
5.11 | Možnosť zmeniť režim zobrazenia z NIR/ICG zobrazenia do štandardného zobrazenia nožným spínačom | požaduje sa
5.12 | Automatická kontrola bieleho svetla a IR intenzity pre vyvážený obraz | požaduje sa
INSUFLÁTOR
6. Insuflátor |  | ks | 1
6.1 | Prietok | liter/min. | 45
6.2 | Maximálny tlak | mmHg | 25
6.3 | Detský mód | požaduje sa
6.4 | Detský mód - kroky nastavenia | liter/min. |  | 0.1
6.5 | Tlaková spojovacia hadica | ks | 1
6.6 | Ohrev plynu | požaduje sa
6.7 | Aktívna evakuácia dymu s HEPA filtrom | požaduje sa
6.8 | Merač spotreby plynu | požaduje sa
6.9 | Grafický ukazovateľ stavu tlakovej nádoby | požaduje sa
6.10 | Režim insuflácie dutín malých rozmerov (pomalé plnenie cez Verešovu uhlu) | požaduje sa
6.11 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt tlaku a prietoku | požaduje sa
6.12 | Indikácia aktívneho ohrevu insuflovaného plynu | požaduje sa
6.13 | Možnosť voliteľne prednastaviť požadované módy | požaduje sa
MULTIODBOROVÁ SACIO-IRIGAČNÁ PUMPA
7. Multiodborová sacio-irigačná pumpa |  | ks | 1
7.1 | Prietok irigácie pre hysteroskopiu | liter/min. | 0.8
7.2 | Minimálny prietok irigácie pre laparoskopiu | liter/min. |  | 0.1
7.3 | Maximálny prietok irigácie pre laparoskopiu | liter/min. | 1.8
7.4 | Tlak irigácie pre laparoskopiu | mmHg | 350 | 400
7.5 | Minimálny tlak irigácie pre hysteroskopiu | mmHg |  | 15
7.6 | Maximálny tlak irigácie pre hysteroskopiu | mmHg | 200
7.7 | Výkon odsávania | liter/min. | 2
7.8 | Sekrečná nádoba - objem | liter | 3
7.9 | Hadicové sety na irigáciu a odsávanie, resterilizovateľné v pare na 134° | set | 2
7.10 | Multiodborová sacio-irigačná pumpa pre odbory všeobecná chirurgia a gynekológia | požaduje sa
7.11 | Individuálne nastavenie optimálneho irigačného výkonu pre zvolený ištrument | požaduje sa
7.12 | Možnosť výberu preddefinovaného operačného nástroja a preddefinované nastavenie optimálnej hodnoty irigácie a tlaku | požaduje sa
7.13 | Aktiuvácia funkcie uvoľnenia tlaku pri prekročení bezpečnej medznej hodnoty tlaku o viac ako 10 mmHg | požaduje sa
7.14 | Farebný dotykový displej | požaduje sa
7.15 | Nastaviteľný výkon irigácie a odsávania na dotykovej obrazovke | požaduje sa
7.16 | Možnosť zvolenia diagnostického alebo resekčného módu v odbore gynekológia | požaduje sa
7.17 | Možnosť zvolenia kalibrovaného hysteroskopického módu pre kompaktné hysteroskopy s priemerom 3,9mm a 5mm. | požaduje sa
7.18 | Možnosť zvolenia kalibrovaného resekčného módu pre resektoskopy | požaduje sa
7.19 | Automatické rozpoznanie pripojených inštrumentov a automatické nastavenie resekčného alebo hysteroskopického módu | požaduje sa
7.20 | Optimalizácia a kalibrácia tlaku pre zvolený inštrument v odbore gynekológia | požaduje sa
7.21 | Možnosť rozšírenia o snímače zaťaženia na kontinuálne monitorovasnie deficitu - predchádzanie TUR syndrómu počasd resekcie v odbore gynekológia | požaduje sa
7.22 | Automatické rozpoznanie použitého hadicového setu | požaduje sa
7.23 | Zobrazovanie spotrebovaného fyziologického roztoku | požaduje sa
POJAZDNÝ VIDEOVOZÍK
8. Pojazdný videovozík |  | ks | 1
8.1 | Oddeľovací transformátor | požaduje sa
8.2 | Antistatické kolieska, min. 2 brzdené | požaduje sa
8.3 | VESA uchytenie monitora | požaduje sa
8.4 | Centrálny vypínač | požaduje sa
8.5 | Infúzny držiak | požaduje sa
8.6 | Držiak diaľkového ovládača | požaduje sa
8.7 | Držiak CO2 tlakovej nádoby | požaduje sa
8.8 | Výsuvný držiak na klávesnicu | požaduje sa
8.9 | Lišta s elektrickými zásuvkami na pripojenie prístrojov - počet zásuviek | ks | 6
ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA
9. Elektrochirurgická jednotka |  | ks | 1
9.1 | Rezný výkon | Watt | 400
9.2 | Koagulačný výkon | Watt | 350
9.3 | Dvojitý nožný spínač | požaduje sa
9.4 | Nalepovacie duálne neutrálne elektródy | ks | 100
9.5 | Ovládanie pomocou dotykového displeja | požaduje sa
9.6 | Ligačný mód ciev do 7 mm | požaduje sa
9.7 | Režim monopolárnej a bipolárnej resekcie | požaduje sa
9.8 | Režim monopolárnej a bipolárnej transcervikálnej resekcie | požaduje sa
9.9 | Režim monopolárnej resekcie určený pre resektoskopy s malým priemerom | požaduje sa
BIPOLÁRNY RESEKTOSKOP
10. Bipolárny resektoskop |  | ks | 1
10.1 | Uhol pohľadu optiky | stupeň | 12 | 12
10.2 | Priemer optiky | mm |  | 4
10.3 | Priemer vonkajšieho šafru | Fr. |  | 26
10.4 | Priemer vnútorného šafru | Fr. |  | 24
10.5 | Svetelný kábel | ks | 1
10.6 | Priemer jadra svetelného kábla | mm | 2.5 | 2.5
10.7 | Rezacia bipolárna slučka | ks | 1
10.8 | Bipolárny valček | ks | 1
10.9 | Bivap elektróda | ks | 3
10.10 | Sterilizačný kontajner so silikónovou podložkou | ks | 1
10.11 | Vnútorné rozmery sterilizačného kontajnera |  | 400x60x200 | 500x70x300
10.12 | HF bipolárny kábel | ks | 1
10.13 | Skladanie zaklikávajúpcim mechanizmom | požaduje sa
10.14 | Dvojšaftový systém s kontinuálnou irigáciou a rotáciou o 360° | požaduje sa
10.15 | Bez potreby rotačných spojovacích častí medzi vnútorným a vonkajším šaftom | požaduje sa
10.16 | Irigačné odnímateľné uzatváracie kohútiky s priemerom 4mm pre dokonalú irigáciu | požaduje sa
10.17 | Šikmý distálny koniec s keramickým ukončením | požaduje sa
10.18 | Čierne keramické ukončenie vnútorného šaftu tabraňujúce interferencii svetla a endoskopického obrazu | požaduje sa
10.19 | Uvoľnenie vnútorného šastu jedným prstom pri potrebe výmeny elektródyx | požaduje sa
10.20 | Automatické zaistenie elektród na základe zaklikávacieho mechanizmu na pracovnom elemente | požaduje sa
10.21 | Možnosť využiť Bivap elektródy na urýchlenie endometrriálnej ablácie | požaduje sa
GYNEKOLOGICKÝ MORCELÁTOR
11. Gynekologický morcelátor |  | ks | 1
11.1 | Elektronická motorová jednotka | ks | 1
11.2 | Prevodová jednotka | ks | 1
11.3 | Nožný spínač | ks | 1
11.4 | Ovládacie jenotka s displejom | ks | 1
11.5 | Ergonomická rukoväť | ks | 1
11.6 | Rotačné režimy | rpm | 950 | 1000
11.7 | Hmotnosť rukoväte morcelátora | g |  | 500
11.8 | Rezací nôž s priemerom | mm |  | 15
11.9 | Rezací nôž s priemerom | mm |  | 12
11.10 | Trokár s priemerom | mm |  | 15
11.11 | Trokár s priemerom | mm |  | 12
11.12 | Obtulátor s priemerom | mm |  | 15
11.13 | Obtulátor s priemerom | mm |  | 12
11.14 | Vrták na myómy | ks | 1
11.15 | Extrakčné laparoskopické kliešte Amerikány s priemerom | mm |  | 10
11.16 | Ovládací procesor s displejom
11.17 | Možnosť nastavenia rozsahu otáčok v módoch | počet | 3
11.18 | Možnosť zvýšenia albo zniženia otáčok | požaduje sa
11.19 | Tlačidlo zmeny smeru rotácie | požaduje sa
11.20 | akustický signál pri zmene smeru rotácie | požaduje sa
11.21 | Autoklávovateľné komponenty morcelátora | požaduje sa
11.22 | Trokár s orchrannou špičkou na polohovanie tkanív | požaduje sa
11.23 | Trokár s možnosťou výberu režimu CUT a NO CUT | požaduje sa
INŠTRUMENTÁRIUM
12. Inštrumentárium
12.1 | Multifunkčná sacio-irigačná rukoväť s priemerom tubusu | mm | 5 | 5
12.2 | Multifunkčná sacio-irigačná rukoväť - plynulá regulácia výkonu irigácie a odsávania na rukoväti | požaduje sa
12.3 | Multifunkčná sacio-irigačná rukoväť - pripojiteľnosť rôznych sacio-irigačných tubusov (5mm,10mm, tlakový, koagulačný, s laparoskopickým háčikom) | požaduje sa
12.4 | Multifunkčná sacio-irigačná rukoväť - možnosť vytvorenia portu pre 5mm laparoskopický inštrument cez 10mm sacio-irigačný tubus | požaduje sa
12.5 | Laparoskopická 4K/ICG optika | ks | 2 | 2
12.6 | Laparoskopická 4K optika s priemerom | mm | 10 | 10
12.7 | Laparoskopická 4K optika - uhol pohľadu | stupeň | 25 | 30
12.8 | Sterilizačný košík na optiku | ks | 2
12.9 | Svetlovodivý kábel | ks | 2
12.10 | Dĺžka svetlovodivého kábla | m | 3 | 4
12.11 | Priemer jadra svetlovodivého kábla | mm | 4.5 | 5
12.12 | Svetlovodivý kábel s ochranou proti zalomeniu | požaduje sa
12.13 | Svetlovodivý kábel s jednoduchým "klik system" mechanizmom uchytenia na optiku | požaduje sa
12.14 | Insuflačná hadica s ohrevom | ks | 2
12.15 | Insuflačná hadica s ohrevom utoklávovateľná v pare na 134°C - počet opakovaných použití | počet | 90
12.16 | Insuflačná hadica s ohrevom - dĺžka | m | 3
12.17 | Kompaktný hysteroskop s rukoväťou | ks | 1
12.18 | Kompaktný hysteroskop s priemerom | mm | 5 | 5
12.19 | Kompaktný hysteroskop - uhol pohľadu | stupeň | 20 | 30
12.20 | Kompaktný hysteroskop - pracovný kanál | Fr. | 5
12.21 | Sterilizačný box na hysteroskop | ks | 1
12.22 | Bioptické kliešte do hysteroskopu | ks | 1
12.23 | Bioptické kliešte do hysteroskopu - priemer | Fr. | 5 | 5
12.24 | Bioptické kliešte do hysteroskopu - pracovná dĺžka | mm | 340
12.25 | Uchopovacie kliešte do hysteroskopu | ks | 1
12.26 | Uchopovacie kliešte do hysteroskopu - priemer | Fr. | 5 | 5
12.27 | Uchopovacie kliešte do hysteroskopu - pracovná dĺžka | mm | 340
12.28 | Mikronožnice do hysteroresektoskopu | ks | 1
12.29 | Mikronožnice do hysteroresektoskopu - priemer | Fr. | 5 | 5
12.30 | Mikronožnice do hysteroresektoskopu - pracovná dĺžka | mm | 340
12.31 | Svetelný kábel s priemerom jadra | mm |  | 2.5
12.32 | Bipolárny laparoskopický disektor Maryland s priemerom | mm | 5.5 | 5.5
12.33 | Bipolárny laparoskopický disektor Maryland - pracovná dĺžka | mm |  | 330
12.34 | Bipolárny Iaparoskopický disektor Munster s priemerom | mm | 5.5 | 5.5
12.35 | Bipolárny Iaparoskopický disektor Munster - pracovná dĺžka | mm |  | 330
12.36 | HF bipolárny kábel k Iaparoskopickým inštrumentom inštrumentom | ks | 2
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY VIAŽUCE SA K ZMLUVNÉMU PLNENIU
1. | Požaduje sa dodanie prístroja do miesta plnenia v sídle verejnéh obstarávateľa (dodanie vrátane dopravy) do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. | Požaduje sa predložiť Vyhlásenie o zhode.
Požaduje sa predložiť ŠÚKL kód (ak je to relevantné).
3. | Požaduje sa doprava na miesto plnenia, inštalácia na mieste plnenia, úvodné zaškolenie personálu / obsluhy; návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
4. | Zariadenie musí byť dodávateľom dodané nové, nepoužívané, nerepasované a kompletné. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.
5. | Splatnosť faktúry 60 dní.
6. | Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu tak, aby zahŕňala všetky akékoľvek náklady /doprava tovaru na miesto plnenia, náklady na prezentáciu funkčnosti, náklady na odstraňovanie chýb/počas záručnej doby.
7. | Zmluvné strany sa dohodnú, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas objednávateľa je oprávnený.
8. | Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
9. | V prípade porušenia vyššie uvedeného bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10% (slovom: desať percent) z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
10. | Záručná doba 24 mesiacov.
11. | Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.
12. | Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.
13. | Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky.
14. | Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./
13. | Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.
5. PRÍLOHY
Kalkulácia ceny
Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE ÚCASTNÍKA PTK
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky.
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## P2_Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
KALKULÁCIA CENY
Názov predmetu zákazky:
Laparoskopické veže
Časť | Predmet zákazky (položky) | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | 4K ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku | zostava | 1 | [5 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie | zostava | 1 | [5 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
Dodávateľ:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis: | ..............................
V: |  |  |  |  | meno: | ..............................
Dňa: |  |  |  |  | pracovná pozícia: | ..............................
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky do (min. 4 mesiace): ..................................
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
časť 1 : | 4K ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku
P.č. | Položky zostavy vrátane položiek uvedených ako "Inštrumentárium" | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
3. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
4. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
časť 2 : | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
P.č. | Položky zostavy vrátane jednotlivých položiek uvedených ako "Inštrumentárium" | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
3. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
4. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0