## Časť 1
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |  |  | Príloha č. 4-1
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: | „Endoskopické zostavy“
Názov časti: | Časť č. 1 Videoendoskopická zostava
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Videoendoskopická zostava s automatickým dezinfektorom |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Požadované množstvo - 1 zostava
Požadované technicko-medicínske parametre a funkčné vlastnosti |  |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | VIDEOPROCESOR/ZDROJ SVETLA – 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
1-1 | identifikácia endoskopov podľa typov a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení
1-2 | automatické nastavenie jasu
1-3 | funkcia subjektívne nastavenie kontrastu
1-4 | funkcia nastavenie bielej farby
1-5 | funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/
1-6 | funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu
1-7 | funkcia zmrazenie obrazu
1-8 | záznam obrazu na pamäťové médium
1-9 | záznam videa na pamäťové médium resp. ekvivalentné technické riešenie – ak videoprocesor neumožňuje nahrávanie videa v HD kvalite, požaduje sa samostatný medicínsky záznamník videa v HD kvalite
1-10 | funkcia vysoké rozlíšenie obrazu
1-11 | funkcia digitálna chromoendoskopia
1-12 | funkcia elektronický zoom /3 veľkosti/
1-13 | funkcia obraz v obraze /HD/
1-14 | klávesnica na ovládanie videoprocesora
1-15 | možnosť používateľských prednastavení
1-16 | funkcia irisovej clony
1-17 | filtrácia detailov
1-18 | integrovaný svetelný zdroj do videoprocesora alebo LED diody umiestnené na distálnom konci endoskopu
1-19 | zdroj svetla LED výbojka
1-20 | vzduchová insuflácia min. 3 stupne intenzity
1-21 | automatické nastavenie jasu
1-22 | funkcia manuálneho nastavenia jasu
2 | VIDEOKOLONOSKOP – 2 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
2-1 | spôsob snímania: farebný CMOS čip
2-2 | veľkosť zorného poľa: min. 140°
2-3 | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu: max. 12,0 mm
2-4 | priemer pracovného kanála: min. 3,7 mm
2-5 | ohybnosť hore/dolu: min. 180° / min. 180°
2-6 | ohybnosť vpravo/vľavo: min. 160° / min. 160°
2-7 | pracovná dĺžka: min 1680 – max 1700 mm
2-8 | celková dĺžka: min 2000 – max 2020 mm
2-9 | technológia digitálnej chromoendoskopie
2-10 | technológia vysokého rozlíšenia obrazu
2-11 | prídavný oplachový kanál
2-12 | variabilná tuhosť zavádzacieho tubusu endoskopu
3 | VIDEOGASTROSKOP – 2 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
3-1 | spôsob snímania: farebný CMOS čip
3-2 | veľkosť zorného poľa: min. 140°
3-3 | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu: max. 10,0 mm
3-4 | priemer pracovného kanála: min. 2,8 mm
3-5 | ohybnosť hore/dolu: min. 210° / min. 90°
3-6 | ohybnosť vpravo/vľavo: min. 100° / min. 100°
3-7 | pracovná dĺžka: min 1050 – max 1100 mm
3-8 | celková dĺžka: min 1300 – max 1400 mm
3-9 | technológia digitálnej chromoendoskopie
3-10 | prídavný oplachový kanál
3-11 | technológia vysokého rozlíšenia obrazu
4 | ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA – 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
4-1 | výkon monopolárneho režimu: min. 200 W
4-2 | vysokofrekvenčný princíp
4-3 | samostatný monopolárny rezací režim
4-4 | samostatný monopolárny koagulačný režim
4-5 | samostatný bipolárny koagulačný režim
4-6 | viacrázová neutrálna elektróda
4-7 | aktívny kábel do inštrumentov
4-8 | aktívne monitorovanie impendancie tkaniva cez pracovný inštrument
4-9 | systém ochrany pacienta a lekára proti popáleniu
4-10 | nožný spínač pre páliaci a koagulačný režim
4-11 | možnosť rozšírenia o argónový modul
5 | LCD MEDICÍNSKY MONITOR – 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
5-1 | dĺžka uhlopriečky: min. 27“
5-2 | rozlíšenie monitora: min. 1920 x 1080 obrazových prvkov /full HD/
5-3 | kontrast pomer: min. 1000:1
5-4 | aspekt pomer: 16:9
5-5 | počet farieb: min. 16,7 milion
5-6 | funkcia prepínania teploty farieb
5-7 | funkcia prepínania úrovne gama
5-8 | funkcia prepínania užívateľských nastavení
6 | PRACOVNÁ STANICA – 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
6-1 | oddeľovací transformátor
6-2 | centrálny spínač
6-3 | držiak na 2 endoskopy – 1 ks
6-4 | držiak na LCD monitor– 1 ks
6-5 | držiak klávesnice – 1 ks
6-6 | police na uloženie prístrojov: min 3 ks
7. | OPLACHOVÁ PUMPA – 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
7-1 | ovládanie nožný spínačom
7-2 | riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom
7-3 | nastaviteľný nominálny prietok
7-4 | nádoba na vodu objem: min. 1 liter
8 | ODSÁVACIA PUMPA – 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
8-1 | zberná nádoba – objem: min. 2 litre
8-2 | možnosť použitia jednorazového systému
8-3 | možnosť použitia opakovateľne použiteľného systému
8-4 | nominálne vákuum: min. 85 kPa
8-5 | nominálny prietok: min. 35 litrov/min
9. | AUTOMAICKÝ DEZINFEKTOR PRE 1 ENDOSKOP - 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
9-1 | plne automatizovaný dezinfektor pre jeden flexibilný endoskop podporujúci PA (kyselina peroctová) proces čistenia a dezinfekcie endoskopov
9-2 | štandardný dezinfekčný cyklus v optimálnych podmienkach max. 26 min.
9-3 | prednastavené dezinfekčné cykly - min. 3
9-4 | oplachový cyklus - min. 1
9-5 | samodezinfekčný cyklus - min. 1
9-6 | rozmery dezinfektora: - šírka: min 50 cm - max 68 cm, hĺbka: min 50 cm - max 77 cm
9-7 | výška pri zatvorenej komore min 90 cm - max 130 cm
9-8 | váha prázdneho dezinfektora: max 130 kg
9-9 | teplota pri dezinfekcii: max. 47 °C
9-10 | termochemická dezinfekcia endoskopov s presným dávkovaním chemikálií pri každom dezinfekčnom cykle samostatne
9-11 | štandardný dezinfekčný cyklus pozostávavajúci z procesov: test tesnosti prístroja – čistenie prístroja detergentom – dezinfekcia prístroja
9-12 | automatická kontrola tesnosti endoskopov zabudovaným testerom tesnosti
9-13 | integrovaná jednotka pre zaistenie dekontaminácie vstupnej vody
9-14 | elektronický bezpečnostný zámok na dverách
9-15 | ukladanie endoskopu zhora
9-16 | vrátane tlačiarne pre validáciu cyklu
9-17 | vrátane čítačky čiarových kódov na evidenciu endoskopov
9-18 | vrátane jednej sady adaptérov na pripojenie endoskopov
9-19 | farebná dotyková obrazovka na ovládanie dezinfektora
9-20 | zobrazenie aktuálnej fázy cyklu na displeji
9-21 | mechanické kódovanie zásobníkov na dezinfekčné roztoky pre vylúčenie možnosti ich vzájomnej zámeny
9-22 | možnosť pripojenia automatického dezinfektora na dokumentačný informačný systém kompletného dezinfekčného procesu endoskopov, vrátane dezinfekcie a skladovania jednotlivých endoskopov
9-23 | dezinfektor musí spĺňať požiadavky normy EN ISO 15883-1 a EN ISO 15883-4
Súvisiace služby
doprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie, záruka 24 mesiacov, poskytovanie záručného servisu vrátane povinných prehliadok a kontrol.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa
Meno a podpis a pečiatka