## Hárok1
Príloha č. 7 súťažných podkladov
Zoznam vzoriek pre časť 2: Špecializovaný zdravotnícky materiál
P. č. | P. č. položky podľa Opisu predmetu zákazky pre časť 2 | Druh tovaru |  | Počet vzoriek | VZORKA
1 | 5 | Tlakomer digitálny | Tlakomer digitálny - plne automatický, ramenný s technológiou Duo Sensor, ktorá kombinuje 2 metódy merania krvného tlaku (oscilometrickú a počúvanie), presné meranie, určený aj pre osoby s nepravidelným srdcovým rytmom - dokáže merať v priebehu srdcovej arytmie, vypočítanie priemeru z ranných aj večerných hodnôt, silný zvukový signál, veľký dobre čitateľný displej, symbol detekcie nepravidelného srdcového rytmu, klinicky overená presnosť merania, špeciálne tvarovaná manžeta pre presné nasadenie a meranie, tlakomer obsahuje dve manžety a to: manžeta M (22cm - 32 cm) a manžeta L (32cm - 42 cm), kapacita batérie: 1400 meraní, balenie obsahuje aj praktické puzdro, predĺžená záruka 5 rokov | 1 balenie | VZORKA
2 | 17 | Hemoglobín test - okultné krvácanie v stolici | Hemoglobín test - na stanovenie okultného /skrytého/ krvácania v stolici, vhodný ako preventívne vyšetrenie rakoviny hrubého čreva samovyšetrením, jednokrokový, kvalitatívny test na stanovenie ľudského hemoglobínu v stolici, metóda využíva jedinečnú kombináciu konjugátu (monoklonálna protilátka - farbivo) a polyklonálnej protilátky naviazanej na pevnú fázu na identifikáciu hemoglobínu v testovanej vzorke s vysokou citlivosťou. Každý test je samostatne zabalený vrátane pomôcky na zachytenie stolice k odberu a návodu a umožňuje kompletné samovyšetrenie. | 1 balenie | VZORKA
3 | 19 | Fľaša na moč pre ženy | Jednorázová nádoba na moč vyrobená z recyklovaného papieru a vosku - ženy, ergonomický tvar, objem 800-1200ml | 1 ks | VZORKA
4 | 20 | Absorbčné granule | Absorbčné granule vhodné do nádoby na moč stabilizujúce telesné tekutiny do polotuhého gélu. Minimalizuje zostatkový pach a redukuje riziko vyliatia a prenosu infekcie. Papierové vrecko, 7g, schopné absorbovať min. 1l tekutiny. Bal. 10ks. | 1 balenie | VZORKA
5 | 23 | Dezinfekčný prípravok 16 ml vrecúško na dezinfekciu pitnej vody a malých povrchov | Dezinfekcia 16 ml VRECÚŠKO na dezinfekciu vody a malých povrchov: 1. Dezinfekčný prostriedok vhodný na hygienické zabezpečenie pitnej vody na 10 litrov a dezinfekciu malých povrchov. 2. Vysoko účinný prostriedok na priame použitie, účinný voči: baktériám (gram pozitívnym a gram negatívnym), kvasinkám, hubám/plesniam, vírusom (obalené a neobalené), biofilmom podľa EN14476, EN1276/1650, DIN13697, EN14675-preukázať účinnosť požadovaného parametru výrobku podľa uvedených noriem prehlásením o zhode výrobku s uvedenými normami 3. Certifikovaný podľa VAH/DGHM. 4. 16 ml vrecúško. 5. Účinné látky peroxid vodíka (CAS: 7722-84-1/ EINECS No. 231-765-0) a striebro (CAS: 7440-22-4/ EINECS No. 231-131-3). 6. Zloženie 1,5% peroxidu vodíka a 0,003% striebra. 7. Nesmie byť korozívny - nesmie obsahovať alkohol, chlór, chloridy, fenoly, aldehydy, KAZ (kvartérno-amónne zlúčeniny). 8. KBÚ so všetkými aktívnymi účinnými látkami. 9. Musí spĺňať limity WHO. 10. Nesmie byť potvrdená rezistencia voči dlhodobému používaniu. 11. Vysoká stabilita –záruka balenie do 01/2023. 12. Účinný a dlhotrvajúci efekt aj pri vysokých teplotách vody a vzduchu. 13. Použiteľný od 0 – 95 °C. 14. Zabraňuje rekontaminácií. 15. Nesmie spôsobiť žiadne nebezpečenstvo v prípade predávkovania. 16. Po aplikácií dezinfekčného prostriedku nie je potrebné oplachovanie ani neutralizácia ošetreného povrchu. 17. Nesmie vytvárať zapách – nie je potrebné odvetranie v ani uzavretých priestoroch. 18. Nesmie spôsobovať alergie, podráždenie pokožky a sliznice. 19. Nesmie byť mutagénny ani karcinogénny ani toxický. 20. Neškodný pre odpadové vody a životné prostredie. 21. Nesmie podliehať obmedzeniam podľa ADR. | 1 ks | VZORKA
6 | 65 | Zariadenie na udržovanie teploty infúznych roztokov – termovak s tepelným izolátorom pre infúznu hadičku a s chemickým tepelným vakom | Zariadenie na udržovanie teploty infúznych roztokov – termovak s tepelným izolátorom pre infúznu hadičku a s chemickým tepelným vakom, slúži ako termoizolačný obal, teplovzdušná gélová výstelka a trubica pre infúzny systém, červená farba, materiál Pax light, čo je odolný, vodotesný, dezinfikovateľný materiál s hmotnosťou 150-200g/m2, objem zariadenia: cca. 2,6 l, rozmer: cca. 21cm x 40cm x 3cm, hmotnosť obalu max. 0,5kg, súčasťou sú aj držiaky na infúzne fľaše (napr. PAX Infu-Warm System alebo ekvivalentný produkt spĺňajúci jeho parametre) | 1 ks | VZORKA
7 | 98 | Taška na kyslíkovú fľašu 3l | Taška na kyslíkovú flašu 3l. Taška musí byť kompatabilná so zástavbovým systémom INTRAXX a úchyt certifikovaný na 10G. Taška musí byť opatrená rúčkou na držanie v ruke a tiež popruhmi na prehodenie cez plece. Musí byť celoplošne vystužená. Vnútry musia byť 3 úchyty na kyslíkovú flašu a dve umývateľné, nepremokavé taštičky s priehľadným čelom a púzdierkom na označenie taštičky. Taštičky musia byť samostatne transportovateľné a teda opatrené rúčkou. Vnútorná strana čela obsahuje dve priehľadné na magnet uzatvárateľné vrecká. Rozmery taštičiek : 20x10x9cm+/-1cm a 25x11x11cm +/1cm, Prevedenie : umývateľné, nepremokavé, Rozmery tašky : 46x16x27 +/-1cm Farba : červená | 1 ks | VZORKA
8 | 117 | Okluzívny obväz na ošetrenie penetrujúcich poranení hrudníka s ventilom, vhodný do taktického prostredia | Okluzívny obväz na ošetrenie penetrujúcich poranení hrudníka s ventilom, určené použitím do taktického prostredia, kde hrozí strelné poranenie hrudníka, sterilný, bez latexový, CE certifikovaný. Obväz s viacnásobnými otvormi pre ventiláciu nežiadúceho vzduchu z hrude, rozmery náplaste max 13x13,5cm. Rozmer balenia max. 15,5x16x0,2cm, balenie obsahuje 1ks obväzu s vantilmi, produkt nevyžaduje žiadne špeciálne skladovanie, exspiračná doba je 5rokov od výroby. (Napr. FOXSEAL ventilový alebo adekvátna náhrada) | 1 ks | VZORKA
9 | 136 | Univerzálny nastaviteľný fixačný golier pre všetky kategórie | Univerzálny nastaviteľný fixačný golier pre všetky kategórie - použiteľný pre 90% pacientov, nastavenie umožňuje rýchlu aplikáciu nezávisle od polohy pacienta, nastaviteľný v prednej časti pod bradou aj v zadnej časti, krčný golier vo viditeľnej reflexnej farbe (Napr. Wizloc alebo adekvátna náhrada) | 1 ks | VZORKA
10 | 145 | Univerzálna skladateľná dlaha na znehybnenie končatín | Univerzálna skladateľná dlaha na znehybnenie končatín - na znehybnenie veľkých a malých zlomenín hornej a dolnej končatiny, prípadne oboch končatín na jednej strane súčasne s čiastočným jednostranným fixovaním panvy, možnosť použitia samostatne alebo v kombinácii s trakčným zariadením TTS (Tactical Traction Splint/NAR), navrhnuté podľa požiadaviek a potrieb prednemocničnej zdravotnej starostlivosti taktického prostredia a poľných podmienok, pre potreby manažmentu urgentnej zdravotnej starostlivosti a jej zložky ako aj pre potreby medicíny v nehostinnom prostredí, pomôcka má strednú veľkosť, je rolovateľná a uskladnená vo vaku MOLLE väzbou s možnosťou dodatočného pripevnenia na stredný alebo veľkokapacitný zdravotnícky batoh, pomôcka je označená značkami pre správne naloženie pod končatinu, zabezpečovacie pásy sú farebne odlíšené pre správne anatomické nasadenie a rýchlu manipuláciu, použitý materiál je vysoko odolný proti drsným klimatickým podmienkam, odolný proti vode s možnosťou rýchleho umytia a ošetrenia | 1 ks | VZORKA
11 | 146 | Trakčná dlaha - sada | Sada dospelej a detskej trakčnej dlahy - na zaistenie trakcie nohy. Dospelá trakčná dlaha v rozmere 89x137x23cm s hmotnosťou 2kg, detská trakčná dlaha v rozmere 79x117x20cm s hmotnosťou 1kg. Dlaha obsahujú: 1x popruh na členok, 4 x popruh na zaistenie nohy po celej dĺžke dlahy, 1x bedrobý popruh, 1x račňový pás na zabezpečenie trakcie. Sada dláh uložené v taške. | 1 sada | VZORKA
12 | 147 | Transportná plachta-bariatrická | Transportná plachta bariatrická - nosnosť: do 400 kg, rozmer min. 240cm x 160cm; hmotnosť tkaniny: cca. 650 g/ m2), farba červená, hmotnosť max. 7kg, určená na transport vysoko obéznych pacientov, široká, spevnená prešitím zo spodnej časti, dostatočný počet širokých a spevnených úchytov na obe ruky po celom obvode plachty, popruh v tvare Y na zabezpečenie pacienta, vyhotovenie v impregnovanom povrchu, tkanina PES min. 1000 dtex - obojstranný povlak z PVC | 1 ks | VZORKA
13 | 153 | Vákuový matrac s oporou krčnej časti | Vákuový matrac s oporou krčnej časti - rozmer: dĺžka 208 cm, šírka v najširšej časti 130 cm, v najužšej časti 72cm, ergonomické uchytenie rukoväte opatrený 5-timi úchopmi na každej strane umožní komfortný a rýchly transport pacienta, vnútorná výplň matraca zrniečkami styroporu je rozdelená do vnútorných komôrok matraca, fixácia pacienta je farebne rozlíšenými popruhmi, vyhovuje protipožiarnym štandardom, predĺžená 3-ročná záruka na kvalitu, trvanlivý materiál, dvojitá vrstva na spodnej časti matraca, nosnosť matraca: 250 kg ( na používanie aj v prípade bariatrických pacientov), testované na využitie naloženého pacienta aj pri rontgenovaní, ako aj MRI a CT vyšetreniach, v záhlaví matraca je zabudovaná drevená časť, ktorá ešte viac spevňuje hlavu, krk a hornú časť ramien, komôrkový systém rozloženia styroporového granulátu zabezpečuje rovnomerné rozloženie, popruhy do tvaru X (fareb. rozlíš.) zvyšujú imobilizáciu pacienta, hlavne hornú časť a časť panvy, bod umiestnenia ventilu je zvolený tak, aby čo najmenej prekážal pacientovi (Napr. Easy-Fix® alebo adekvátna náhrada). Výrobok musí byť vyrábaný v zhode s EN 1789:2007+A2:2014 a EN 1865-2:2010+A1:2015 a zároveň musí byť v zhode s nariadením európskej Smernice č. 93/42/EEC | 1 ks | VZORKA
14 | 159 | Vybavenie na ošetrenie a transport replantátu 110x 40cm | Vybavenie na ošetrenie a transport replantátu - vak na amputát. Rozmer: 40cm x 110cm, veľkosť vhodná pri amputácii časti tela o rozsahu cca ramena, zostava vonkajšieho a vnútorného vrecka farebne rozlíšených, vnútorné vrecko na amputát a vonkajšie na chladiace médium, sterilný vak, súčasťou musia byť min. 4 balenia chladiaceho média - 500g granulátu na chladenie amputovanej časti tela, doba chladenia min. 2 hodiny na optimálnu teplotu +4°C až -2°C. Výrobok musí byť vyrábaný v zhode s EN 1789:2007+A2:2014 . | 1 balenie | VZORKA
Vzorky predkladá úspešný uchádzač na základe výzvy v zmysle bodu 25 SP.