## Cena
Verejný obstarávateľ/Kupujúci |  |  |  |  | Príloha č. 1 Výzvy
Fakultná nemocnica Trenčín | [5 empty] | CENA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa:
Obchodné meno: | [5 empty] | Podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: | [5 empty] | Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
Platca DPH: áno/nie | [5 empty] | Miesto a dátum
čast | Názov | Počet ks | Typ/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za požadované množstvo | Cena za požadované množstvo
|  |  |  | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
Sterilizátory pre potreby FN Trenčín
1. | Parný sterilizátor | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Plazmový sterilizátor | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Teplovzdušný sterilizátor | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu: | [6 empty] | 0 | 0

## Časť 1-Parný steril.
Príloha č.2 Výzvy/PHZ
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Cena ponúkaného zariadenia v EUR bez DPH:
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Parný sterilizátor
Predpokladaný objem: |  | 1 ks
Lehota dodania:
Živostnoť prístroja:
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
technické parametre | 1 | Parný sterilizátor | 1 ks
| 2 | Parná sterilizácia, prístroj určený na sterilizovanie zdravotníckych prostriedkov | áno
| 3 | Sušenie | áno
| 4 | Celkový objem komory min. 160 litrov | Áno, Uveďte: celkový objem komory
| 5 | Počet sterilizačných jednotiek min. 2 | Áno, Uveďte: počet sterilizačných jednotiek
| 6 | Jednodverové prevedenie | Áno, Uveďte: stranové prevedenie otvárania
| 7 | Vonkajšie rozmery prístroja max. 1720 x 700 x 965 mm (v x š x h) | Áno, Uveďte: vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h)
| 8 | Rozmery vnútornej komory min. 670 x 350 x 700 mm (v x š x h) | Áno, Uveďte: vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h)
| 9 | Hmotnosť zariadenia max. 600 kg | Áno, Uveďte: hmotnosť zariadenia
| 10 | Integrovaný vyvíjač pary s termickým odplynením | Áno
| 11 | Možnosť manuálneho vkladania materiálov a systém transportných a zavážacích vozíkov | Áno
| 12 | Frakčné vákuum na princípe vodokružnej vývevy | Áno
| 13 | Sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele | Áno
| 14 | Vonkajšie kryty z nehrdzavujúcej ocele | Áno
| 15 | Materiál komory: nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4404 (AISI 316 L) alebo ekvivalent | Áno
| 16 | Automatické mirkoprocesorové riadenie sterilizačných cyklov (dva nezávislé systémy) | Áno
| 17 | Kontinuálna kontrola prítomnosti nežiadúceho vniknutia/prítomnosti vzduchu pri každom sterilizačnom cykle | Áno
| 18 | Štandardné testy (vakuum, Bowie Dick test) | Áno
| 19 | Systém umožňujúci stráženie energetického maxima | Áno
| 20 | Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu | Áno
| 21 | Ovládanie pomocou dotykového displeja s uhlopriečkou min 8", zobrazujúceho informácie pre obsluhu, teploty, tlak, fázy sterilizačného cyklu, chybové hlásenia a pod. | Áno, Uveďte: uhlopriečku displeja
| 22 | Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu | Áno
| 23 | Štandardné univerzálne programy na balené i kontajnerové systémy, gumu, testovacie programy | Áno, Uveďte: počet/aké programy a testy
| 24 | Program na rýchlu 4 min sterilizáciu nebalených nástrojov pri 134°C s krátkym sušením | Áno
| 25 | USB port | Áno
| 26 | Ethernet 10/100/1000 Mbps | Áno
| 27 | Integrovaná tlačiareň pre dokumentovanie sterilizačných cyklov | Áno
| 28 | Núdzové stop tlačidlo | Áno
| 29 | Hlučnosť | max. 65 dB
| 30 | Prívodný napájací kábel | Áno
| 31 | Súčasťou dodávky musia byť všetky prívodné a odpadové hadice a inštalačný materiál | Áno
| 32 | Požadovaná maximálna odpadová teplota vody 60 st. Celzia. | Áno
príslušenstvo | 33 | Príslušenstvo
| 34 | Transportný vozík | 1 ks
| 35 | Zavážací vozík dvojpolicový (umožňujúci naloženie kontajnerov i sterilizačného košíka), s možnosťou presunu a aretácie na transportný vozík. Súčasťou zavážacieho vozíka musí byť pevne umiestnená základňa v komore sterilizátora. | 1 ks
| 36 | Sterilizačný košík, položiteľný na policu zavážacieho vozíka, na samostatné nástroje. Rozmermi odpovedajúci veľkosti police zavážacieho vozíka. | 1 ks
| 37 | Úpravovňa vody | Áno
ostatné požiadavky | 38 | Ostatné požiadavky
| 39 | ŠÚKL kód | Áno, uveďte
| 40 | EU prehlásenie o zhode | Áno
| 41 | Trieda rizika zdravotníckej pomôcky (ZP) | Uveďte: triedu rizika ZP prístroja (I, IIa, IIb, III)
| 42 | Frekvencia pravidelnej bezpečnostne technickej kontroly (PBTK) daná výrobcom (napr. počet PBTK/rok), pokiaľ je výrobcom stanovená v návode alebo informácia či nie je nutná. | Uveďte: frekvenciu PBTK/rok, s poznámkou: PBTK nie je na základe vyjadrenia výrobcu nutná / PBTK je podľa návodu k obsluhe výrobcom doporučená/nariadená
| 43 | Napájanie | Uveďte: napätie [V], príkon [W]
| 44 | Trieda elektrickej ochrany | Uveďte
| 45 | Stupeň ochrany krytom | Uveďte
| 46 | Predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") musia byť kompletné a funkčné. Všetky časti musia byť spolu kompatibilné a musia spolupracovať. | Áno
| 47 | Predávajúci je povinný dodať tovar (všetky jeho časti) nový, nepoužívaný, nerepasovaný a v neporušenom originálnom balení ako celok. | Áno
| 48 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku | Áno
| 49 | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto inštalácie, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru do určených priestorov a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno
| 50 | Pokiaľ bude dodaný tovar potrebovať pripojenie do počítačovej siete kupujúceho, ktoré bude konfigurovať predávajúci, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi kupujúceho minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky. Komunikácia na sieti by mala byť šifrovaná, ak to prístroj umožňuje. Ak je technicky možné tovar pripojiť cez Ethernet, je táto možnosť preferovaná voči bezdrôtovému pripojeniu a treba dodať tovar v tomto variante. | Áno
| 51 | Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného tovaru, alebo bude musieť byť tovar pripojený do Internetu/Cloudu aj z iných dôvodov (napr. aktualizácie, monitoring, vzdialené ovládanie) musí vopred uzavrieť s kupujúcim zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho. | Áno
| 52 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované v dodanom tovare, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené. | Áno
| 53 | Predávajúci poskytuje na tovar (a všetky jeho súčasti) komplexnú záruku v trvaní minimálne dvadsiatich štyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. | Áno
| 54 | Počas platnosti záručnej doby sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu bezplatný autorizovaný servis, softverové aktualizácie, zálohy softverového nastavenia, údržbu lokálnej databázy a revízie dodaného tovaru, ktoré zahŕňajú odbornú údržbu, opravy a revízie určené príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa tovaru vrátane dodania a výmeny potrebných náhradných dielov, opotrebovaných alebo inak poškodených súčastí tovaru a predpísaného spotrebného materiálu, vykonávanie všetkých kalibračných kontrol, predpísaných preventívnych kontrol a bezpečnostne technických kontrol podľa požiadaviek výrobcu, ďalších predpísaných kontrol, elektrických kontrol a preventívnych údržbových prác určených výrobcom, minimálne však raz ročne, spolu so všetkým spotrebným a údržbovým materiálom a dielmi potrebnými na vykonanie týchto kontrol a preventívnych prác, vrátane práce (servisné hodiny) a dojazdov certifikovaných servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu, vykonania akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak je takáto oprava nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy a vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov a údržbového spotrebného materiálu. | Áno
| 55 | Všetky zásahy na tovare a vstupy certifikovaného servisného technika na miesto inštalácie budú vykonávané po písomnom odsúhlasení kupujúceho vzhľadom na chod oddelenia, aby bola bola zachovaná súčiniteľnosť a prístupnosť tovaru. | Áno
| 56 | Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vyššou mocou a na vady, ktoré spôsobí kupujúci používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Všetky protokoly o preventívnych a bezpečnostne technických kontrolách a elektrických revíziách/kontrolách musia byť odovzdané kupujúcemu. | Áno
| 57 | Cestovné a dovozové náklady, náklady na materiál, diely, údržbové sady a iné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vykonávaním záručných opráv, servisov, bezpečnostne technických kontrol, školení a inštruktáží, hradí v plnej výške predávajúci. | Áno
| 58 | Počas platnosti záručnej doby bude poskytovaná technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00. | Áno
| 59 | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu, certifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností . | Áno
| 60 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia. | Áno
| 61 | Doba odozvy certifikovaného servisného technika dodávateľa musí byť do 6h (v pracovné dni od 08.00 do 14.00) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 62 | Nástup certifikovaného servisného technika na opravu na mieste musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 63 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od nástupu certifikovaného servisného technika na opravu. | Áno
| 64 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov musí byť do troch pracovných dní od nástupu certifikovaného technika na opravu. | Áno

## Časť 2-Plazmový steril.
Príloha č.2 Výzvy/PHZ
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Cena ponúkaného zariadenia v EUR bez DPH:
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Plazmový sterilizátor
Predpokladaný objem: |  | 1 ks
Lehota dodania:
Živostnoť prístroja:
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
technické parametre | 1 | Plazmový sterilizátor | 1 ks
| 2 | Prístroj určený na sterilizáciu termolabilých aj termostabilných zdravotníckych pomôcok a nástrojov za minimálnej vlhkosti (plných, dutých, kovových, optických, z plastu aj z gumy) | Áno
| 3 | Prístroj splňujúci požiadavky § 12 ods. 1-3, 5 a 7 a príl. 3 Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z | Áno
| 4 | Prístroj s generovaním plazmy priamo v komore | Áno
| 5 | Sterilizačné médium peroxid vodíka | Áno
| 6 | Vonkajšie rozmery prístroja max.1850 x 780 x 1100 mm (V x Š x H) | Áno, Uveďte: vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h)
| 7 | Rozmery sterilizačnej komory min. 400 x 500 x 730 mm (V x Š x H) | Áno, Uveďte: vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h)
| 8 | Celkový objem komory min. 150l | Áno, Uveďte: celkový objem komory
| 9 | Vysoko odolná komora sterilizátora vyhotovená z hliníkovej zliatiny, obdĺžnikového prierezu | Áno
| 10 | Dve police v komore | Áno
| 11 | Hmotnosť max. 420 kg | Áno, Uveďte: hmotnosť prístroja
| 12 | Ovládanie pomocou farebného dotykového displeja s uhlopriečkou min. 12" | Áno, Uveďte: uhlopriečku displeja
| 13 | Max. sterilizačná teplota max. 56°C | Áno, Uveďte: maximálnu sterilizačnú teplotu
| 14 | Počet typov sterilizačných cyklov min. 4 | Áno, Uveďte: počet typov cyklov
| 15 | Čas štandardného cyklu max. 50 min | Áno, Uveďte: čas štandardného cyklu
| 16 | Čas programu pre 2 jednokanálové flexibilné endoskopy max. 45 min | Áno, Uveďte: čas programu pre 2 jednokanálové flexibilné endoskopy
| 17 | Čas krátkeho cyklu (pre citlivé nástroje bez lumenov) a bezpečnú plazmovú sterilizáciu 3-D robotických endoskopov max. 30 min | Áno, Uveďte: čas krátkeho cyklu
| 18 | Čas programu kombinovaný pre kamery a 2 jednokanálové flexibilné endoskopy max. 60 | Áno, Uveďte: čas cyklu pre kamery a 2 jednokanálové flexibilné endoskopy
| 19 | Jednodverové prevedenie | Áno
| 20 | Otváranie dverí komory - zasúvacie dvere (hore/dole), bez zaberania priestoru, ručné i nožné ovládanie otvárania | Áno
| 21 | Prístroj umiestnený na 4 kolieskach, min. 2 aretovateľné. | Áno
| 22 | Funkcia predsterilizačnej automatickej kontroly vloženého materiálu (detekcia vlhkosti a prípadné dosušenie). Voliteľné zapnutie/vypnutie tejto funkcie. | Áno
| 23 | Dodávané sterilizačné médium peroxid vodíka v bezpečnostnej jednorázovej kazete pre viacero sterilizačných cyklov, s bezdotykovou manipuláciou a likvidáciou použitých kaziet do nádoby na likvidáciu kaziet. | Áno
| 24 | Skladovanie balení sterilizačného média pri izbovej teplote | Áno
| 25 | Automatické monitorovanie koncentrácie peroxidu vodíka priamo v komore – optické UV meranie | Áno
| 26 | Automatická kontrola šarže a expirácie kazetových náplní | Áno
| 27 | Jednoduché ovládanie v slovenskom alebo v českom jazyku za pomoci farebného dotykového displeja | Áno
| 28 | Vizuálne aj akustické alarmy, monitorovanie kritických hodnôt sterilizácie a to minimálne: tlak, teplota, výkon plazmy, koncentrácia peroxidu vodíka | Áno
| 29 | Chybové hlásenie pri nízkej koncentrácii sterilizačného média počas sterilizácie | Áno
| 30 | Bez potreby médií ako: voda/odpad/samostatné odvetranie | Áno
| 31 | Automatické ukladanie dát v pamäti prístroja pre min. 150 cyklov | Áno, Uveďte: počet uložiteľných cyklov v pamäti prístroja
| 32 | USB port pre export dát | Áno
| 33 | RJ45 konektor na možnosť LAN pripojenia | Áno
| 34 | Integrovaná tlačiareň pre fyzickú archiváciu výpisu sterilizačných cyklov | Áno
| 35 | Možnosť dovybavenia certifikovaným/validovaným programom pre potreby robotického zariadenia DaVinci | Áno
| 36 | Testovanie biologickými indikátormi s rýchlym vyhodnotením do 20 min. | Áno
| 37 | Rozsiahla a pravidelne aktualizovaná databáza prístrojovej kompatibility, jednoducho dostupná pre personál. | Áno
| 38 | Prívodný napájací kábel | Áno
príslušenstvo | 39 | Príslušenstvo
| 40 | Čítačka testovacích bioindikátorov | Áno
| 41 | Štartovací spotrebný (náplne a papier do tlačiarne, sterilizačné kazety, obalové materiály,....) a testovací materiál pre min. 60 sterilizačných cyklov | Áno
ostatné požiadavky | 42 | Ostatné požiadavky
| 43 | ŠÚKL kód | Áno, uveďte
| 44 | EU prehlásenie o zhode | Áno
| 45 | Trieda rizika zdravotníckej pomôcky (ZP) | Uveďte: triedu rizika ZP prístroja (I, IIa, IIb, III)
| 46 | Frekvencia pravidelnej bezpečnostne technickej kontroly (PBTK) daná výrobcom (napr. počet PBTK/rok), pokiaľ je výrobcom stanovená v návode alebo informácia či nie je nutná. | Uveďte: frekvenciu PBTK/rok, s poznámkou: PBTK nie je na základe vyjadrenia výrobcu nutná / PBTK je podľa návodu k obsluhe výrobcom doporučená/nariadená
| 47 | Napájanie | Uveďte: napätie [V], príkon [W]
| 48 | Trieda elektrickej ochrany | Uveďte
| 49 | Stupeň ochrany krytom | Uveďte
| 50 | Predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") musia byť kompletné a funkčné. Všetky časti musia byť spolu kompatibilné a musia spolupracovať. | Áno
| 51 | Predávajúci je povinný dodať tovar (všetky jeho časti) nový, nepoužívaný, nerepasovaný a v neporušenom originálnom balení ako celok. | Áno
| 52 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku | Áno
| 53 | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto inštalácie, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru do určených priestorov a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno
| 54 | Pokiaľ bude dodaný tovar potrebovať pripojenie do počítačovej siete kupujúceho, ktoré bude konfigurovať predávajúci, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi kupujúceho minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky. Komunikácia na sieti by mala byť šifrovaná, ak to prístroj umožňuje. Ak je technicky možné tovar pripojiť cez Ethernet, je táto možnosť preferovaná voči bezdrôtovému pripojeniu a treba dodať tovar v tomto variante. | Áno
| 55 | Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného tovaru, alebo bude musieť byť tovar pripojený do Internetu/Cloudu aj z iných dôvodov (napr. aktualizácie, monitoring, vzdialené ovládanie) musí vopred uzavrieť s kupujúcim zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho. | Áno
| 56 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované v dodanom tovare, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené. | Áno
| 57 | Predávajúci poskytuje na tovar (a všetky jeho súčasti) komplexnú záruku v trvaní minimálne dvadsiatich štyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. | Áno
| 58 | Počas platnosti záručnej doby sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu bezplatný autorizovaný servis, softverové aktualizácie, zálohy softverového nastavenia, údržbu lokálnej databázy a revízie dodaného tovaru, ktoré zahŕňajú odbornú údržbu, opravy a revízie určené príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa tovaru vrátane dodania a výmeny potrebných náhradných dielov, opotrebovaných alebo inak poškodených súčastí tovaru a predpísaného spotrebného materiálu, vykonávanie všetkých kalibračných kontrol, predpísaných preventívnych kontrol a bezpečnostne technických kontrol podľa požiadaviek výrobcu, ďalších predpísaných kontrol, elektrických kontrol a preventívnych údržbových prác určených výrobcom, minimálne však raz ročne, spolu so všetkým spotrebným a údržbovým materiálom a dielmi potrebnými na vykonanie týchto kontrol a preventívnych prác, vrátane práce (servisné hodiny) a dojazdov certifikovaných servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu, vykonania akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak je takáto oprava nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy a vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov a údržbového spotrebného materiálu. | Áno
| 59 | Všetky zásahy na tovare a vstupy certifikovaného servisného technika na miesto inštalácie budú vykonávané po písomnom odsúhlasení kupujúceho vzhľadom na chod oddelenia, aby bola bola zachovaná súčiniteľnosť a prístupnosť tovaru. | Áno
| 60 | Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vyššou mocou a na vady, ktoré spôsobí kupujúci používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Všetky protokoly o preventívnych a bezpečnostne technických kontrolách a elektrických revíziách/kontrolách musia byť odovzdané kupujúcemu. | Áno
| 61 | Cestovné a dovozové náklady, náklady na materiál, diely, údržbové sady a iné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vykonávaním záručných opráv, servisov, bezpečnostne technických kontrol, školení a inštruktáží, hradí v plnej výške predávajúci. | Áno
| 62 | Počas platnosti záručnej doby bude poskytovaná technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00. | Áno
| 63 | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu, certifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností . | Áno
| 64 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia. | Áno
| 65 | Doba odozvy certifikovaného servisného technika dodávateľa musí byť do 6h (v pracovné dni od 08.00 do 14.00) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 66 | Nástup certifikovaného servisného technika na opravu na mieste musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 67 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od nástupu certifikovaného servisného technika na opravu. | Áno
| 68 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov musí byť do piatich pracovných dní od nástupu certifikovaného technika na opravu. | Áno

## Časť 3-Teplovzduš.ster.
Príloha č.2 Výzvy/PHZ
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Cena ponúkaného zariadenia v EUR bez DPH:
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Teplovzdušný sterilizátor
Predpokladaný objem: |  | 1 ks
Lehota dodania:
Živostnoť prístroja:
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
technické parametre | 1 | Teplovzdušný sterilizátor | 1 ks
| 2 | Prístroj určený na sterilizáciu na použitie v zdravotníctve v ambulantnom sektore | Áno
| 3 | Teplovzdušná sterilizácia pri stanovených parametroch teploty a času. | Áno
| 4 | Prístroj splňujúci požiadavky § 12 ods. 1-3, 5 a 7 a príl. 3 Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z | Áno
| 5 | Mikroprocesorové riadenie | Áno
| 6 | Vonkajšie rozmery prístroja max.685 x 625 x 685 mm (V x Š x H) | Áno, Uveďte: vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h)
| 7 | Rozmery sterilizačnej komory min. 350 x 400 x 370 mm (V x Š x H) | Áno, Uveďte: Rozmery vnútornej komory (v x š x h)
| 8 | Celkový objem komory min. 55 ± 5 litr. | Áno, Uveďte: celkový objem komory
| 9 | Počet vyberateľných sterilizačných políc v komore | 3 ks
| 10 | Sterilizačná komora z nehrdzavejúcej ocele DIN 1.4301 | Áno
| 11 | Hmotnosť max. 60 kg | Áno, Uveďte: hmotnosť prístroja
| 12 | Jednodverové štandardné prevedenie s úchopovým madlom | Áno
| 13 | LCD displej s uhlopriečkou min. 3" | Áno, Uveďte: uhlopriečku displeja
| 14 | Zapustený ovládací panel s displejom v hornej časti dverí | Áno
| 15 | Zobrazovanie času do konca programu | Áno
| 16 | Jednoduché ovládanie v slovenskom alebo v českom jazyku | Áno
| 17 | Vypínacie tlačítko umiestnené v ovládacom paneli prístroja. | Áno
| 18 | LED kontrolka funkcie prístroja. | Áno
| 19 | Predhrievanie a nastaviteľné vyrovnávanie teploty | Áno
| 20 | Min. 3 prednastavené sterilizačné programy | Áno, Uveďte: počet sterilizačných programov
| 21 | Program na rýchlu sterilizáciu 20 min. pri 180°C | Áno
| 22 | Program na sterilizáciu 30 min. pri 170°C | Áno
| 23 | Program na dlhšiu sterilizáciu 60 min. pri 160 °C | Áno
| 24 | Vyhotovenie, pri ktorom dochádza k rovnomernému rozmiestneniu teplého vzduchu v komore | Áno
| 25 | Min. 2 sušiace programy s reguláciou rýchlosti prúdenia vzduchu | Áno
| 26 | Zachovanie aktuálneho programu v prípade neočakávaného vypnutia (napr. v prípade výpadku el. prúdu) | Áno
| 27 | Blokovanie nastavených programov | Áno
| 28 | Akustický a vizuálny alarm | Áno
| 29 | Hlučnosť max. 55dB | Áno
| 30 | Stupeň ochrany krytom min. IP20 | Áno, uveďte
| 31 | Možnosť pripojenia k externej tlačiarni alebo PC | Áno
| 32 | Prívodný napájací kábel, kompatibilný pre zásuvku typu E | Áno
| 33 | El. napájanie 230V, 50Hz | Áno
ostatné požiadavky | 34 | Ostatné požiadavky
| 35 | ŠÚKL kód | Áno, uveďte
| 36 | EU prehlásenie o zhode | Áno
| 37 | Trieda rizika zdravotníckej pomôcky (ZP) | Uveďte: triedu rizika ZP prístroja (I, IIa, IIb, III)
| 38 | Frekvencia pravidelnej bezpečnostne technickej kontroly (PBTK) daná výrobcom (napr. počet PBTK/rok), pokiaľ je výrobcom stanovená v návode alebo informácia či nie je nutná. | Uveďte: frekvenciu PBTK/rok, s poznámkou: PBTK nie je na základe vyjadrenia výrobcu nutná / PBTK je podľa návodu k obsluhe výrobcom doporučená/nariadená
| 39 | Napájanie | Uveďte: napätie [V], príkon [W]
| 40 | Predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") musia byť kompletné a funkčné. Všetky časti musia byť spolu kompatibilné a musia spolupracovať. | Áno
| 41 | Predávajúci je povinný dodať tovar (všetky jeho časti) nový, nepoužívaný, nerepasovaný a v neporušenom originálnom balení ako celok. | Áno
| 42 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku | Áno
| 43 | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto inštalácie, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru do určených priestorov a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno
| 44 | Pokiaľ bude dodaný tovar potrebovať pripojenie do počítačovej siete kupujúceho, ktoré bude konfigurovať predávajúci, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi kupujúceho minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky. Komunikácia na sieti by mala byť šifrovaná, ak to prístroj umožňuje. Ak je technicky možné tovar pripojiť cez Ethernet, je táto možnosť preferovaná voči bezdrôtovému pripojeniu a treba dodať tovar v tomto variante. | Áno
| 45 | Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného tovaru, alebo bude musieť byť tovar pripojený do Internetu/Cloudu aj z iných dôvodov (napr. aktualizácie, monitoring, vzdialené ovládanie) musí vopred uzavrieť s kupujúcim zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho. | Áno
| 46 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované v dodanom tovare, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené. | Áno
| 47 | Predávajúci poskytuje na tovar (a všetky jeho súčasti) komplexnú záruku v trvaní minimálne dvadsiatich štyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. | Áno
| 48 | Počas platnosti záručnej doby sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu bezplatný autorizovaný servis, softverové aktualizácie, zálohy softverového nastavenia, údržbu lokálnej databázy a revízie dodaného tovaru, ktoré zahŕňajú odbornú údržbu, opravy a revízie určené príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa tovaru vrátane dodania a výmeny potrebných náhradných dielov, opotrebovaných alebo inak poškodených súčastí tovaru a predpísaného spotrebného materiálu, vykonávanie všetkých kalibračných kontrol, predpísaných preventívnych kontrol a bezpečnostne technických kontrol podľa požiadaviek výrobcu, ďalších predpísaných kontrol, elektrických kontrol a preventívnych údržbových prác určených výrobcom, minimálne však raz ročne, spolu so všetkým spotrebným a údržbovým materiálom a dielmi potrebnými na vykonanie týchto kontrol a preventívnych prác, vrátane práce (servisné hodiny) a dojazdov certifikovaných servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu, vykonania akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak je takáto oprava nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy a vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov a údržbového spotrebného materiálu. | Áno
| 49 | Všetky zásahy na tovare a vstupy certifikovaného servisného technika na miesto inštalácie budú vykonávané po písomnom odsúhlasení kupujúceho vzhľadom na chod oddelenia, aby bola bola zachovaná súčiniteľnosť a prístupnosť tovaru. | Áno
| 50 | Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vyššou mocou a na vady, ktoré spôsobí kupujúci používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Všetky protokoly o preventívnych a bezpečnostne technických kontrolách a elektrických revíziách/kontrolách musia byť odovzdané kupujúcemu. | Áno
| 51 | Cestovné a dovozové náklady, náklady na materiál, diely, údržbové sady a iné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vykonávaním záručných opráv, servisov, bezpečnostne technických kontrol, školení a inštruktáží, hradí v plnej výške predávajúci. | Áno
| 52 | Počas platnosti záručnej doby bude poskytovaná technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00. | Áno
| 53 | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu, certifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností . | Áno
| 54 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia. | Áno
| 55 | Doba odozvy certifikovaného servisného technika dodávateľa musí byť do 6h (v pracovné dni od 08.00 do 14.00) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 56 | Nástup certifikovaného servisného technika na opravu na mieste musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 57 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od nástupu certifikovaného servisného technika na opravu. | Áno
| 58 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov musí byť do troch pracovných dní od nástupu certifikovaného technika na opravu. | Áno