Opis predmetu zákazky

- Názov zákazky: Prístrojové vybavenie mobilných laboratórií

- Počet kusov: bližšie špecifikovaný v tabuľke

- Základná charakteristika:

Cieľom obstarávania je obnovenie a modernizácia prístrojového vybavenia mobilných rádiochemických laboratórií využívaných pri radiačných mimoriadnych udalostiach v teréne. Výsledkom obnovy vybavenia je posúdenie situácie z hľadiska radiačnej ochrany osôb priamo v mieste výskytu mimoriadnej udalosti, ako aj vyhľadávanie a identifikácia rádionuklidov. Vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt je potrebné zabezpečiť doplnenie monitorovania radiačnej situácie o veľkoobjemové vzorkovacieho zariadenie, ktoré slúži na kontinuálny odber aerosólov z atmosféry a následne ich rádiochemickú analýzu. Tovar sa obstaráva v počte (viď tabuľka špecifikácie) pre všetky tri pracoviská kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany okrem veľkoobjemového vzorkovacieho zariadenia aerosólov pre ich odber z atmosféry, ktorý bude v počte 1 ks na  pracovisko  KCHL CO v Jasove.

- Hlavné kódy CPV:

CPV: 38433000-9 Spektrometre

CPV: 38341500-2 Prístroje na monitorovanie kontaminácie

CPV: 38341600-3 Detektory žiarenia

CPV: 38341000-7 Prístroje na meranie žiarenia

CPV: 38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

- Platnosť zmluvy: do splnenia predmetu zákazky.

- Termín plnenia: do 10 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy.

- Miesta plnenia:

Kontrolné chemické laboratórium CO v Jasove,  Ku kachličkárni 653/9,  04423 Jasov

Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra

Kontrolné chemické laboratórium CO v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča

Opis predmetu zákazky

Prístrojové vybavenie mobilných laboratórií

| Názov zostavy/zariadenia | Predpokladaný počet/ rozsah | Požadovaný technický parameter |
| --- | --- | --- |
| Veľkoobjemové vzorkovacie zariadenie aerosólov pre ich odber z atmosféry | 1 ks | Určené pre trvalé použitie vo vonkajšom prostredí Prietok vzduchu min. 900 m3/h Meranie prietoku vzduchu Frekvenčný konvertor pre nastavovanie prietoku vzduchu Kruhová štrbina nasávania vzduchu Účinnosť pumpy min. 20 000 Pa Pumpa 3 fázy, min. 8 kW Veľkosť filtra min. 0,25 m2 Filtračný materiál FMP-1545, min. 100 m Zobrazovanie pretlaku na filtri, prietok v m3/h, celkovo presatý objem vzduchu cez filter v m3, celkový čas presávania Polguľová sféra krytia filtra s hydraulickými držiakmi Možnosť vkladania filtra do vyberateľného rámu pre prípravu v laboratóriu Rám filtra vyberateľný bez použitia náradia Rám a potrubia zariadenia z nehrdzavejúcej elektrochemicky leštenej ocele Konštrukčný materiál odolný plast vystužený sklom Konštrukcia s tlmením hlučnosti a vibrácií Indikácia poruchových stavov Nový, doposiaľ nepoužívaný tovar |
|  | Ostatné | Na mieste inštalácie bude pripravená železobetónová platňa a tri fázy s príslušným príkonom + 230 VAC |
| Ručný prístroj so zabudovaným detektorom, pripojiteľnou teleskopickou sondou na meranie dávkového príkonu a dávky a pripojiteľnou sondou na meranie povrchovej kontaminácie | 3 ks | Detektor pre meranie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu – meraná veličina H*(10) Efektívny merací rozsah od 100 nSv/h do najmenej 10 Sv/h Energetický merací rozsah od 60 keV do najmenej 1,5 MeV Jednoduché ovládanie – dobre čitateľný displej väčších rozmerov Možnosť ovládania displeja dotykom Uhlopriečka displeja min. 3,5“ Možnosť obsluhovania v ochranných rukaviciach Optický a akustický alarm dávky a príkonu Možnosť ukladania nameraných dát do internej pamäte Softvér na komunikáciu s počítačom Zabudovaný GPS Ochrana IP67 (prístroj) Ochrana IP54 pre externú sondu Pripojiteľná externá sonda pre meranie vysokého dávkového príkonu na teleskopickej tyči Pripojiteľná externá sonda na meranie povrchovej kontaminácie alfa a beta, s plochou detektora min. 100 cm2 a dĺžkou kábla min. 1,5 m Zabudované dobíjateľné batérie, min. 16 hodín prevádzky na jedno nabitie Rozsah pracovných teplôt od -10⁰C do najmenej +40⁰C Vyžaduje sa kompatibilita s prístrojovým a softvérovým vybavením centra RMS Nový, doposiaľ nepoužívaný tovar |
|  | Ostatné | Od dodávateľa sa vyžaduje prvotné metrologické overenie merania dávkového príkonu Platné schválenie typu pri predložení ponuky |
| Prenosný prístroj na meranie alfa a beta aktivity oterov vzoriek s PIPs polovodičovým detektorom a zabudovaným akumulátorom | 3 ks | Scintilačný detektor priemeru min. 60 mm Meracie misky s priemerom min. 50 mm, výška min. 6 mm Súčasťou dodávky min. 50 ks meracích misiek s požadovanými rozmermi Zásuvka pre vkladanie vzorky Zásuvka pre vkladanie kalibračného zdroja Kalibračné zdroje alfa a beta Dotykový displej pre zobrazovanie priebehu a výsledkov merania Bez potreby externého počítača Integrované rúčky na prenášanie prístroja Účinnosť pre alfa kanál 30% alebo viac pre 241Am Účinnosť pre beta kanál 40% alebo viac pre 36Cl Detekčné limity (podľa ISO 11929, 1 hod. merací čas): 0,01 Bq pre 241 Am, 0,2 Bq pre 36 Cl alebo lepší) Merací rozsah : 0-5000 imp/s alfa kanál, 0-50 000 imp/s beta kanál Zabudovaná knižnica nuklidov Permanentná pamäť na ukladanie dát USB a sériový interfejs Hmotnosť max. 15 kg Rozsah pracovných teplôt od -5⁰C do najmenej +40⁰C Napájanie 230 VAC Zabudovaná dobíjateľná batéria, min. 8 hodín prevádzky na jedno nabitie Ochrana IP54 Nový, doposiaľ nepoužívaný tovar |
|  | Ostatné | Od dodávateľa sa vyžaduje prvotné metrologické overenie Platné schválenie typu pri predložení ponuky |
| Ručné meradlo povrchovej kontaminácie s držiakom na stenu a nabíjačkou | 3 ks | Určený pre meranie kontaminácie rádionuklidmi emitujúcimi žiarenie alfa a beta súčasne Detektor s aktívnou meracou plochou najmenej 170 cm2 Ochranný kryt detektora so zabudovaným kontrolným zdrojom Diskriminácia alfa a beta, alfa v beta okne menej ako 20% Kalibračné faktory pre najmenej 40 rádionuklidov Interná pamäť na ukladanie min. 1000 nameraných hodnôt spolu s dátumom a časom merania Nastaviteľné prahy alarmu Optický a akustický alarm Meracie okienko vybavené ochrannou mriežkou Homogénna odozva po celom povrchu detektora Účinnosť pre Co-60 min. 58%, pre Cs-137 min. 71% podľa STN ISO 7503-1 Jednoduché ovládanie – dobre čitateľný displej väčších rozmerov Dobíjateľné batérie, min. 16 hodín prevádzky na jedno nabitie Súčasťou dodávky držiak pre upevnenie na stenu a používanie meradla pre meranie kontaminácie rúk Nabíjačka Transportný obal Celková hmotnosť prístroja aj s batériami do 1,6 kg Rozsah pracovných teplôt od -20⁰C do +40⁰C Vyžaduje sa kompatibilita s prístrojovým a softvérovým vybavením centra RMS Nový, doposiaľ nepoužívaný tovar |
|  | Ostatné | Od dodávateľa sa vyžaduje prvotné metrologické overenie Vyžaduje sa certifikát schválenia typu SMU |
| Ručný scintilačný gama spektrometer s LaBr sondou, vyhodnocovacím SW a notebookom | 3 ks | Určený pre vyhľadávanie a identifikáciu rádionuklidov pomocou voliteľných knižníc rádionuklidov Možnosť tvorby knižnice rádionuklidov Funkcia naberania spektra, jeho prehliadanie a identifikácia nuklidov Meranie dávkového príkonu v rozsahu 80 nSv/h do 100 mSv/h Min. 1024 kanálov spektrometrickej pamäte Spektrá ukladané vo formáte Genie-2000 Možnosť vkladania kalibračných faktorov pre rôzne meracie geometrie a popis vzorky Priepustnosť zabudovaného MCA (mnohokanálového analyzátora) min. 100 000 impulzov za sekundu LaBr3 (Ce) zabudovaný detektor, priemer 25 mm x 34 mm alebo väčší Zabudovaný energeticky kompenzovaný GM detektor pre meranie dávkového príkonu vo vyšších dávkových hodnotách Ochranný kryt na detektor Jednoduché ovládanie – dobre čitateľný farebný dotykový displej väčších rozmerov Uhlopriečka displeja min. 4“(10 cm) IP adresa pre použitie s web browserom Možnosť vzdialeného spustenia merania a jeho zastavenia prostredníctvom hot-spotu a wi-fi Optický – LED, akustický a vibračný alarm Li-ion zabudované dobíjateľné batérie, min. 8 hodín prevádzky na jedno nabitie Li-ion náhradná batéria vymeniteľná bez potreby špeciálnych nástrojov v teréne Ochrana IP65 Transportný kufrík Rozsah pracovných teplôt od -20⁰C do 50⁰C Celková hmotnosť (aj s batériami) do 1,7 kg Automatická stabilizácia zosilnenia bez potreby externých zdrojov Notebook so SW pre ďalšie spracovanie spektier gama Vyžaduje sa kompatibilita s programom Genie 2000 Vyžaduje sa kompatibilita s prístrojovým a softvérovým vybavením centra RMS |
|  | Ostatné | Od dodávateľa sa vyžaduje prvotné metrologické overenie |
| Ručný rádiometer vhodný pre merania v teréne | 9 ks | Určený pre zisťovanie radiačnej situácie, kontrolu materiálov a pracovných nástrojov alebo kontaminovaných povrchov a kontrolu kontaminácie osôb Schopnosť detekcie ionizujúceho žiarenia typu beta a gama Vhodný pre merania v terénnych podmienkach Ochrana IP65 Možnosť použitia aj pri pôsobení klimatických vplyvov – sneh, hmla a slabý dážď Detektor s aktívnou meracou plochou min. 30 cm2 Funkcie: meranie príkonu kermy vo vzduchu, meranie príkonu dávkového ekvivalentu, meranie plošnej aktivity, meranie dávky a výpočet povolenej doby pobytu Meranie dávkového príkonu a povrchovej kontaminácie bez nutnosti pripojenia ďalšieho detektora Možnosť voľby režimu vyhľadávania s rýchlou odozvou meradla a meracieho režimu Kompenzačná clona upravujúca priebeh energetickej závislosti Pracovný režim minimálne v uvedených rozsahoch : - dávkový ekvivalent žiarenia gama od 0,01 µSv do 10 Sv - príkon dávkového ekvivalentu žiarenia gama od 0,1 µSv/h do 1 Sv/h jednou sondou, energetický rozsah 50 keV až 1500 keV pre gama a 150 keV až 2500 keV pre beta - plošná aktivita od 0,3 Bq/cm2 do 30 000 Bq/cm2, platí pre žiarič beta s energiou Emax = 0,33 MeV (Co60) Jednoduché použitie a ovládanie Dobre čitateľný oddeliteľný prehľadný displej Zobrazovanie hodnôt na displeji doplnené zvukovou signalizáciou Doba prevádzky min. 100 hodín Transportný obal Optická ( LED bargraf – zelená, žltá a červená farba) signalizácia Zvuková dobre počuteľná signalizácia v terénnych podmienkach Možnosť nastavenia rádiometra pripojením k PC Celková hmotnosť (aj s batériami) do 2,5 kg Rozsah pracovných teplôt min. od -10⁰C do +40⁰C Nový, doposiaľ nepoužívaný tovar |
|  | Ostatné | Od dodávateľa sa vyžaduje prvotné metrologické overenie Vyžaduje sa schválenie typu Súčasťou dodávky bude prepojovací kábel na pripojenie rádiometra k PC |

V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

Vybavenie musí okrem technickej špecifikácie uvedenej v tabuľke zároveň spĺňať:

- Cena musí zahŕňať všetky náklady na balné, dopravu, nakládku, vykládku na miesto určenia, montáž a záruku.

- Dodávateľ zariadenia/prístroja je autorizovaným zástupcom výrobcu pre dodávku a servis na území SR – požaduje sa predloženie potvrdenia výrobcu.

- Súčasťou dodávky bude CE certifikát.

- Dodať návod na používanie v slovenskom jazyku.

- Doprava zariadenia/prístroja na jednotlivé pracoviská KCHL CO v Jasove, Slovenskej Ľupči a Nitre, okrem veľkoobjemového vzorkovacieho zariadenia aerosólov pre ich odber z atmosféry, ktorý bude v počte 1 ks iba na  pracovisko  KCHL CO v Jasove.

- Zaškolenie obsluhy na jednotlivé pracoviská KCHL CO v Jasove, Slovenskej Ľupči a Nitre, okrem veľkoobjemového vzorkovacieho zariadenia aerosólov pre ich odber z atmosféry, ktorý bude v počte 1 ks iba na  pracovisko  KCHL CO v Jasove.

- Súčasťou dodávky bude preberací protokol s deklarovanými parametrami.

- Záruka 24 mesiacov.

- Počas záručnej doby poskytovanie servisných služieb – technické prehliadky, údržba a  opravy, telefonické konzultácie  a ,,vzdialenú diagnostiku´´ pri problémoch s fungovaním prístroja.