## CT prístroj č. 3
ZVäZOK č. 3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY VRÁTANE NÁVRHU NA PLNENIE - časť č. 3: CT prístroj č. 3
Technická špecifikácia logického celku: | Technický parameter predkladanej technológie | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
| Jednotka | Požadovaná hodnota
CT prístroj
Otvor gántry | cm | min. 80 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Fyzický alebo digitálny náklon gántry v rozsahu ±30 ˚ | áno / nie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
LCD displej, integrovaný na gántry so zobrazením min. mena pacienta, hlasových pokynov, EKG krivky | áno / nie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Polohovací laser | áno / nie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Absolútny výkon generátora | kW | min. 100 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Tepelná kapacita anódy RTG lampy | MHU | min. 6,8 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Rýchlosť chladenia anódy | kHU/min | min. 1 300 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Hodnota voľby nastaviteľného maximálneho anódového prúdu | mA | min. 900 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Rozsah voľby napätia RTG žiariča | kV | min. 80 - 135 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Počet fyzických detektorov pozdĺž osi Z | počet | min. 256 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Počet simultánne získaných klinicky hodnotiteľných rezov na jednu rotáciu 360° | počet | min. 512 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Počet detektorových súborov | počet | 1 | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Celková aktívna kolimácia v smere osi Z v izocentre (šírka detektora v osi Z) | mm | min. 160 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Maximálna šírka vrstvy detektorového elementu v osi Z | mm | max. 0,625 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Aktívny kolimátor - nástroj pre redukciu dávky a reštrikciu žiarenia v okrajoch skenovanej oblasti, resp. mimo vyšetrovacieho poľa v osi Z | áno/nie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Maximálne diagnostické axiálne FOV pre pitch faktor v rozsahu 0,5 až 1,5 (teda, bez vplyvu na rýchlosť posunu stola počas helikálneho vyšetrenia) | mm | min. 500 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Maximálne dosiahnuteľné vysokokontrastné rozlíšenie @ 0 % MTF (bez post kolimácie za pacientom) | lp/cm | min. 15 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Potrebná dávka CTDIvol pre nízkokontrastné rozlíšenie 3 mm @ 0,3 %, (3 HU), pre špirálovú akvizíciu | mGy | max. 24 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Rotačný čas gántry (neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizičné časy) | s/360° | max. 0,24 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Rekonštrukčná matrica | pixel | min. 512 x 512 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Štandardný obrazový rekonštrukčný čas pri obrazovej matrici 512x512 | obr/s | min. 65 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Obrazový rekonštrukčný čas pri využití iteratívnych metód z RAW dát a obrazovej matrici 512x512 (pri ASiR-V, ADMIRE, iDose4, AiDR 3D Enhanced, atď.) | obr/s | min. 25 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Obrazový rekonštrukčný čas pri obrazovej matrici 512x512 pri využití rekonštrukcie CT obrazu pomocou umelej inteligence s využitím Deep Convolutional Neural Network - Deep Learning Reconstruction | obr/s | min. 20 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Zobrazovacia matrica | pixel | min. 1 024 x 1 024 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Maximálna nosnosť stola pri zachovaní presnosti pozície | kg | min. 300 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálnej akvizícii v osi Z | cm | min. 180 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Vertikálny rozsah pohybu stola | cm | min. 40 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Výška dosky stola pri najnižšej pozícii | cm | max. 60 cm | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Možnosť manuálneho vysunutia stola s pacientom v urgentnom prípade | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Nohou ovládané pedále pre ovládanie pohybu stola minimálne v smeroch hore a dole | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Orgánová modulácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
3D automatická optimalizácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Automatické nastavenie kV pred skenovaním podľa habitu pacienta (napr. CARE kV, SURE kV, kV Assist a pod.) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Nástroje podporovné AI pre presné umiestnenie pacienta do izocentra CT gántry, resp. v gántry integrované kamery alebo ich harvérový ekvivalent | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Nástroje pre automatické sledovanie sýtenia kontrastnou látkou a automatické spustenie akvizície pri dosiahnutí optimálneho nasýtenia kontrastnou látkou | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Nástroje pre vytvárania variabilných helikálnych parametrov (multi helkálny sken) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Iteratívne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Iteratívne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát integrované do CT Fluoroskopie | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Rekonštrukčný postup pre odstránenie kovových artefaktov | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Rekonštrukcia CT obrazu pomocou umelej inteligence s využitím Deep Convolutional Neural Network - Deep Learning Reconstruction | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Akvizičná technika pre odstránenie kostných štruktúr, kalcifikácií, implantovaných štruktúr v cievach zo zobrazenia - technikou Dual Energy alebo subtrakčnej akvizície alebo inou technikou (vrátane SW pro spracovanie a vyhodnotenie na postprocessingovom serveri) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Akvizičná technika pre mozgovú perfúziu v šírke | mm | min. 140 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Akvizičná technika pre získavanie objemových obrazových dát technológiou Dual Energy pre spektrálne zobrazovanie | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Kombinácia spektrálnej rekonštrukcie s rekonštrukčnou technológiou Deep Learning pre optimálnu spektrálnu rekonštrukciu a pre zníženie obrazového šumu | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Akvizícia pre možnosti dynamických ortopedických 4D vyšetrení | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Akvizícia pre možnosti dynamických telových perfúznych vyšetrení | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
EKG gating + monitor | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
CT Fluoroskopia (ovládač s dotykovou obrazovkou, alebo fyzické ovládače) + monitor (montáž monitora na strop) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Respiračný gating pre možnosti jednofázovej aj multifázovej rekonštrukcie | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Fixačné pomôcky, opora zdvihnutých paží, opora hlavy a fixačná pomôcka pre uloženie batoľaťa | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Audio systém pre hlasové pokyny a kamera pre komunikáciu s pacientom a jeho kontrolu | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Vzdialená správa systému | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Elektrický rozvádzač pre CT prístroj | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Špecifikácia akvizičnej konzoly CT prístroja: | Technický parameter predkladanej technológie |  | Uviesť či ponuka spĺňa - ÁNO/NIE
| Jednotka | Požadovaná hodnota
Rekonštrukcie CT obrazu pomocou umelej inteligencie s využitím Deep Convolutional Neural Network - Deep Learning Reconstruction | áno / nie | áno / nie | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvérové vybavenie akvizičnej konzoly
Schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie získaných obrazov | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Možnosť automatickej selekcie jednotlivých vyšetrovacích protokolov | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Programové vybavenie pre voliteľnosť všetkých skenovacích protokolov | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Programové vybavenie pre automatické znižovanie dávky resp. pre optimalizáciu mA v reálnom čase skenovania | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Automatické prispôsobenie hodnôt kV a/alebo mA ku skenovanému pacientovi (alt. na základe odporučenia scoutu CT) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore / dole a dovnútra /von | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
MPR rekonštrukcia | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
MIP projekcia s maximálnou intenzitou | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
minIP projekcia s minimálnou intenzitou | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Axiálna projekcia | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
2D rekonštrukcia | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
3D rekonštrukcia | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Možnosti zoom, anotácie a texty v obraze, označenie miesta záujmu v obraze, zakresľovanie rovných a zakrivených čiar, meranie uhlov a vzdialeností, histogramy hodnôt jednotlivých denzít pixelov v obraze na základe užívateľom definovaného ROI, profily hodnôt jednotlivých denzít pixelov pozdĺž akejkoľvek línie, funkcie ROI a kalkulácia objemu | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosť práce s jednotlivými zobrazenými oknami v prehliadacom rozhraní | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Hardvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja:
Plná hardvérová špecifikácia akvizičnej stanice s dostatočným hrubým výkonom (podľa výrobcu a požadovanej softvérovej výbavy) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Musí umožňiť priamu rekonštrukciu sagitálnych, koronárnych, zakrivených a dvojito zakrivených obrazov z nespracovaných CT údajov ako súčasť CT protokolu. | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Musí umožňiť 2D rekonštrukcie, 3D rekonštrukcie – povrchová 3D SSD rekonštrukcia | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Kapacita pevného disku HDD pre obrazové dáta | GB | min. 32 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
USB konektor pre pripojenie externých zariadení | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Veľkosť uhlopriečky monitora | " | min. 19 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Počet monitorov | ks | min. 1 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Špecifikácia klient-serverového riešenia | Technický parameter predkladanej technológie |  | Uviesť či ponuka spĺňa - ÁNO/NIE
| Jednotka | Požadovaná hodnota
Riešenie pripojenia diagnostických staníc prostredníctom klient-serverového riešenia | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Počet simultánne pracujúcích užívateľov klient serverového riešenia | ks | min. 3 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Hardvérové vybavenie servera
Kapacita pevného disku HDD | TB | min. 1 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Operačná pamäť RAM | GB | min. 32 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Pri plnom obsadení 5 súčastne pracujúcich uživateľov nesmie dochádzať ku spomaleniu systému alebo časovému natiahnutiu pri spracovávaní štúdií. Musí byť podporovaná inštalácia softvér klientov pre väčší počet počítačov. | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Požadovaná je plná kompatibilita všetkých dodaných komponentov s PACS a NIS používaných v nemocnici | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
USB konektor pre pripojenie externých zariadení | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Plná DICOM 3.0 kompatibilita | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Export dát vo formáte DICOM, AVI, JPEG | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Záložný zdroj pre server | ks | min. 1 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Hardvérové vybavenie klientskej stanice
Počet diagnostických staníc | ks | min. 3 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
HW s dostatočným výkonom a grafickou kartou optimalizovaným pre prácu s dodávaným serverom | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Záložný zdroj pre server a klientske stanice | ks | min. 7 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Diagnostický monitor klientskej stanice:
- veľkosť uhlopriečky diagnostického monitora | " | min. 30" | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
- rozlišenie diagnostického monitora | Mpix | min. 4 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
- počet monitorov na každú stanicu | ks | min. 1 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
alebo
- veľkosť uhlopriečky diagnostického monitora | " | min. 21" | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
- rozlišenie diagnostického monitora | Mpix | min. 2 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
- počet monitorov na každú stanicu | ks | min. 2 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Softvérové vybavenie servera
Softvér dostupný súčastne pre všetky stanice | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
1. CT Angio softvér (pre min. 5 súčasne pracujúcich užívateľov)
Diagnostický softvér pre cievnu analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- dynamická CT angiografia | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- spracovanie a hodnotenie dát získaných pomocou skenu s Dual Energy alebo pomocou subtrakčnej techniky pre ostránenie kostných štruktúr, kalcifikácií, implantovaných štruktúr v cievach (stent, coil a pod.) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
2. CT Perfúzie mozgu (pre min. 5 súčasne pracujúcich užívateľov)
Diagnostický softvér pre vyšetrenie perfúzie mozgu s minimálnymi možnosťami: | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- 3D a 4D CT analýza prietoku krvi do mozgu | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Automatický výpočet kvantitatívnych výsledkov perfúzie mozgu a zobrazení pomocí farebných máp: rCBV, MTT, rCBF, TTP, Tmax | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Súhrnná mapa pre zobrazenie výsledkov perfúzie s automatickým výpočtem core a penumbry vrátane mismatch score | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
3. CT Kolonoskopia (pre min. 5 súčasne pracujúcich užívateľov)
Diagnostický softvér pre vanalýzu hrubého čreva: | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- automatická segmentácia hrubého čreva s 2D aj 3D pohľadom | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Segmentácia polypu pre morfologickú charakterizáciu a kvantifikáciu veľkosti, hustoty a vzdialenosti do konečníka | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Automatické značkovanie a subtrakcia tekutín / stolice | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Zobrazenie MPR / prelet hrubým črevom- virtuána kolonoskopia aktivna,pasivna | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
4. CT Pľúc (pre min. 5 súčasne pracujúcich užívateľov)
Diagnostický softvér pre hodnotenie pľúcneho tkaniva, emfyzému pľúc vrátane možností: | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Automatizovaná segmentácia pľúc a dýchacích ciest s odbornými predvoľbami pre vizualizáciu | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Nástroje na segmentáciu a kvantifikáciu pľúcnych nodulov | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Automatické sledovanie pľúcnych nodulov | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Kvantifikácia výsledkov pľúcnej hustoty | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
5. CT Spektrálne vyšetrenia
Softvérový balík pre možnosti spektrálnych analýz vrátane možností: | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Aplikácia pre prezeranie spektrálnych snímok | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Spektrálne cievne a mozgové analýzy s vizualizáciou mapovania koncentrácie jódu a kvantifikáciou distribúcie jódu | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Zobrazenie hustoty materiálu a efektívneho atómového čísla (Z) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- Zlúčená vizuálna informácia o materiáli a efektívnom atómovom čísle (Z) na monochromatickej snímke | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
- 2D a 3D analýza oblasti záujmu | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
6. ďalšie softvérové vybavenie
Softvér pre hodnotenie 4D telových objemových perfúzií | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre izoláciu a kvantifikáciu podkožného a viscerálneho tuku | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre kvantitatívnu charakterizáciu tukového tkaniva v pečeni s vyhodnotením v celom objeme pečene | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvérové riešenie umožňujúce hodnotenia šoecializovaných ortopedických vyšetrení, umožňujúci merania uhlov a hodnotenie denzít | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
CT respiračné analýzy | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Onkologický softvér | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Diagnostický softvér pre vyšetrenie srdca | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Záruka 24 mesiacov | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Záručný servis, počas záruky 1x bezodplatná výmena žiariča | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Inštalácia zariadenia pozostávajúci z: - kotvenie zariadenia do podlahy - v prípade potreby vybetónovanie nových betónových základov v podlahe, úprava káblového kanála v podlahe; - kotvenie zariadenia do stropu - úprava, resp. nová stropná konštrukcia v podhľade, z toho vyplývajúca úprava rozvodov a koncových prvkov VZT, úprava osvetlenia, úprava podhľadu; - montáž kotviacich konštrukcií; - overenie kapacity hlavného prívodu elektro pre CT, úprava resp. dodávka a montáž nového CT rozvádzača elektro; - napojenie na dverné spínače prezliekacích boxov, predsiene, zapojenie do CT rozvádzača; - napojenie na signalizačné svetlá nad dverami prezliekacích boxov, zapojenie do CT rozvádzača; - v prípade že núdzové vypínače OFF (AT) nemajú ochranný kryt, výmena za nové s krytom, - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie potrebnej k inštalácií a spusteniu | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Doprava zariadenia | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Komplexné zaškolenie obsluhy v rozsahu 10 pracovných dní certifikovaným aplikačným špecialistom s certifikátom o spôsobilosti zaškolenia od výrobcu pre dodavaný konkrétny typ CT prístroja | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Povolenie v súlade s platnou legislatívou so zákonom č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov na činnosti podľa § 28 ods. 2 písm. g) a § 28 ods. 6 písm. a) b) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
ŠUKL kód | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácieCT prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie CT prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Poskytnutie zabezpečeného riešenia výrobcu pre vzdialenú správu prístroja spĺňajúcu štandard normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhovujúce internetové pripojenie s verejnou statickou IP adresou zabezpečí objednávateľ) | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný CT prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne | áno / nie | min. áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Uchádzač / skupina dodávateľov | uchádzač vyplní názov spoločnosti
Adresa spoločnosti | uchádzač vyplní adresu spoločnosti
IČO | uchádzač vyplní IČO spoločnosti
Je uchádzač platiteľom DPH? | uchádzač uvedenie áno alebo nie
názov položky | Cena v EUR bez DPH | DPH | Cena v EUR s DPH
cena za 1 ks CT prístroja bez: -1x bezodplatnej výmeny žiariča počas záruky -predĺženej záruky a záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja -Inštalácii zariadenia pričom vyššie uvedené položky je potrebné oceniť samostatne | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
1x bezodplatná výmena žiariča počas záruky | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
predĺženie záruky a záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
Inštalácia zariadenia | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
cena celkom | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
| V ........................., dňa ............... | .............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis