## CT prístroj č. 2
ZVäZOK č. 3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY VRÁTANE NÁVRHU NA PLNENIE - časť č. 2: CT prístroj č. 2
celok |  | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
#REF! |  | Počet fyzických detektorov v osi z | min. 64 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Počet nasnímaných rezov na jednu rotáciu | min. 128 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Schopnosť nastaviť skenovací protokol s minimálne 128 obrazmi s maximálnou hrúbkou rezu 0,625 mm, a to v režimoch helikálneho aj axiálneho skenovania, bez obmedzenia zorného poľa | min. 128 x max. 0,625 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Celková aktívna kolikácia v smere osi z v izocentre | min. 38 mm | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Najkratší skenovací čas pre všeobecnú diagnostiku, neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizičné časy | max. 0,35 sek | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Najtenšia nasmínaná hrúbka rezu súčasne vo všetkých vrstvách | max. 0,625 mm | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Rozsah fyzického alebo digitálneho náklonu gantry | min. ±30 ° | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | CT fluoroskopia – ovládač pre ovládanie CT počas intervenčného zákroku. Obrazovka min. 19“ monitor na stropnom závese. Nožný spínač pre spustenie CT fluoroskopie. | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Priemer otvoru gantry | min. 700 mm | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Absolútny výkon generátora | min. 100 kW | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Rýchlosť chladenia anódy | min. 1,38 MHU/min | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: lowest | max. 80 kV | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: highest | min. 135 kV | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu | min. 700 mA | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu pri najvyššom možnom kV | min. 500 mA | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu pri najnižšom možnom kV | min. 700 mA | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Maximálna nosnosť stola pri zachovaní presnosti pozície | min. 295 kg | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Horizontálny skenovací rozsah stolu pri špirálnej akvizícií v osi Z | min. 200 cm | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Rýchlosť posunu stola | min. 175 mm/s | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Rýchlosť skenovania pri špirálovom skenovaní | min. 175 mm/s | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF | min. 13 lp/cm | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Modulácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase (3D modulácia mA ) | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Nadstavba 3D moduácie: Orgánová modulácia mA v reálnom čase v miestach, ktoré sú veľmi citlivé na radiaciu, alebo kontrolovanie radiácie berýliovými clonami v miestach, ktoré sú citlivé na riadiáciu. | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Rozsah vyšetrenia perfúzie pečene (nie sekvenčným skenovaním) s podaním jedného bolusu kontrastnej látky | min. 16 cm | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Rozsah vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie | min. 30 cm | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Rozsah vyšetrenia perfúzie mozgu s kvantitatívnym hodnotením (nie sekvenčným skenovaním) s podaním jedného bolusu kontrastnej látky | min. 10 cm | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Módy pre kardio skenovanie na základe EKG gateingu vrátane EKG modulu pre pripojenie EKG zvodov, pre skenovanie srdca v určitej fáze | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | 3D kamera pre automatické umiestnenie pacienta do izocentra gantry | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Akvizičná stanica
|  | počítačová jednotka s minimálne 4-jadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,5 GHz | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ uchádzač súčasne uvedie počet jadier procesora a hodnotu kmitočtu
|  | operačná pamäť minimálne 8 GB RAM | min. 8 GB | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | kapacitná veľkosť pevného disku HDD | min. 250 GB | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | grafické rozhranie prispôsobené počtu minotorov | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | USB konektor pre pripojenie externých zariadení | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá s možnosťou pridania prehliadača | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | diagnostický LCD monitor s uhlopriečkou min. 24 palcov | 2 ks | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra uhlopriečky
|  | DICOM funkcionalita v nasledujúcom rozsahu | min. STORE, EXPORT, PRINT, Q/R, WLM | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Konzola CT prístroja musí spĺňať: 1) schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností, - užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie získaných obrazov; - schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností; - typy skenovacích módov minimálne v rozsahu axiálny, helikálny s nasledovnými možnosťami: a) možnosť automatickej selekcie jednotlivých vyšetrovacích protokolov; c) programové vybavenie pre automatické znižovanie dávky resp. pre optimalizáciu mA v reálnom čase skenovania; d) automatické prispôsobenie hodnôt kV a/alebo mA ku skenovanému pacientovi (alt. na základe odpourčenia scoutu CT; možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dolu, a dovnútra /von 3) funkciu “Bolus Tracking” a funkcia automatického štartu špirálového skenu, 4) Oznámenie a upozornenie o prekročení nastavenia referenčnej dávky pacienta na vyšetrovanú oblasť 5) Umožňiť priamu rekonštrukciu sagitálnych, koronárnych, zakrivených a dvojito zakrivených obrazov z nespracovaných CT údajov ako súčasť CT protokolu. 6) Skenovanie pomocou simultánneho využitia dvoch rôznych energií v tom istom okamihu | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | možnosti zoom, anotácie a texty v obraze, označenie miesta záujmu v obraze, zakresľovanie rovných a zakrivených čiar, meranie uhlov a vzdialeností, histogramy hodnôt jednotlivých denzít pixelov v obraze na základe užívateľom definovaného ROI, profily hodnôt jednotlivých denzít pixelov pozdĺž akejkoľvek línie, funkcie ROI a kalkulácie objemu a vzdialeností | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosťou práce s jednotlivými zobrazenými oknami v prehliadacom rozhraní | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Automatická úprava FOV podľa potrieb konkrétneho pacienta | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Základné MPR, MIP, minIP, 2D, 3D rekonštrukcie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Iteratívna rekonštrukcia na báze raw dát | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre elimináciu (filtráciu) kovových objektov | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dole, a do vnútra a von | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Rýchlosť rekonštrukcie rezov v matrici 512x512 | min. 60 obr./s | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | Vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie ciev | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre automatické sledovanie sýtenia kontrastnou látkou a automatické spustenie CT akvizície pri dosiahnutí optimálneho nasýtenia kontrastnou látkou | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér na 2D plánovanie a zavádzanie ihly s využitím jedného, alebo viacerých axiálnych CT rezov pri perkutánnych CT-riadených intervenciach. | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach. Podpora a plánovanie dráh vpichu pre viacero ihiel, meranie vzdialeností a uhlov od bodu vpichu do cieľového bodu na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch vo viacerých rovinách, rýchle režímy skenovania pre dynamické sledovanie ihly, režím pre flexibilné objemové pokrytie v kombinácii s 3D moduláciou mA a orgánovou moduláciou | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Laserový systém, pre podporu intervenčných zákrokov. Zobrazenie vstupného bodu ihly a uhla vpichu pomocou laserom zobrazeného kríža. Korelácia so softvérom pre 3D plánovanie a navádzanie ihly. | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre automatické vyhľadávanie pľúcnych nodulov | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre automatické odstránenie kostného tkaniva pri vyšetrení neurovasklárnych ciev pomocou DSA | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie pomocou virtuálnej endoskopie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie CRT denzitometrie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvérové vybavenie pre automatické vyhľadávanie pľúčnych nodulov | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie neuro perfúzie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre izolovanie srdca od okolitého tkaniva v 3D VRT a MIP rekonštrukcii | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér na automatickú detekciu a označovanie stavcov | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre cievnu analýzu s vyhodnotením cievnych lézií s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami: cievna CPR rekonštrukcia, meraním CPR vzdialenosti a priemeru | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | DE spektrálne aplikácie: - zobrazenie monoenergetického skenu rôznych energií keV - zobrazenie jódových máp - zobrazenie VUE (virtual unenhanced) - zobrazenie fúzie VUE/jódové mapy - zobrazenie nekontrastného obrazu VNC (Virtual non-contrast) - materiálová dekompozícia pre odlíšenie kostnej drene a vápnika - zobrazenie elektrónovej hustoty a efektívnej Z mapy - zobrazenie perfúzie PBV a jódovej mapy v pľúcach - zobrazenie rôznych módov (fúzia) | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie neuro perfúzie s vyhodnotením ASPECT skóre | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvérového vybavenia pre trauma vyšetrenie - preddefinované layout pre automatickú detekciu a PACS notifikácie podozrenia na intrakraniílne krvácanie, automatické zakrivené MIP snímky povrchu lebky a mozgu na podporu detekcie fraktúr a tenkého povrchového hematómu | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Výstupné DICOM RDSR reporty | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Vyhodnocovací systém
|  | Dodanie nového, alebo rozšírenie stávajúceho vyhodnocovacieho systému | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Zadávateľ umožňuje vykonať upgrade existujúcich diagnostických aplikačných serverov umiestnených u zadávateľa a využiť tak už zakúpené licencie a prístupy všetkých grafických módov. Základným a neprekročiteľným minimom je naplnenie cieľového stavu všetkých SW licencií. V prípade vykonania upgrade je potrebná migrácia všetkých zakúpených licencií do nového serveru. | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | min. 45 000 | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
|  | vyhodnocovacie stanice na báze server – klient („plávajúce“ licencie) s možnosťou vzdialeného prístupu ku všekým funkcionalitám vyhodnocovacieho systému | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Základné licencie dostupné pre každú klientskú post-processingovú stanicu:
|  | Prezeranie obrazov z iných zariadení s prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0.: • DICOM Send/Receive • DICOM Query/Retrieve • DICOM Archiving • DICOM Print • DICOM Worklist | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | HL7 Patient Information Reconciliation (PIR) pre konzistentnosť údajov napr. S RIS, NIS. | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvérový základ poskytujúci všeobecné možnosti 2D/3D/4D pre rutinné čítanie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Automatizované a štandardizované rekonštrukcie a segmentácia srdca, pľúc, aorty jediným kliknutím | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Prezentácia obrázku: 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Rozhranie FHIRcast na obojsmernú výmenu nálezov s riešeniami na podávanie správ od iných výrobcov | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Pripravené šablóny výsledných správ a možnosť ich editácie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér poskytuje prípravu prípadu (predspracovanie údajov, automatické rozloženie), štruktúrovanú navigáciu, funkcie pre kvantitatívne čítanie a orientáciu na zníženie času potrebného na načítanie pacienta | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Jednoduché porovnanie obrázkov z rôznych modalít a časov vedľa seba | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Volumetrická analýza vrátane rôznych módov vizualizácie MPR, MIP, VRT rovnakej dátovej sady, možnosť medzi týmito módmi ľubovoľne prepínať a možnosť aktuálne zobrazovaný segment prepnúť do módu zobrazenia na celú obrazovku. Možnosť všetky módy registrovať a prepínať tak, že manipuláciu s obrazom, vráatane interaktívneho prehliadanie rezov a otáčania zobrazenia, je možné pozorovať synchronne. | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Automatická 3D fúzia inými zobrazovacími modalitami z iného prístroja | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Protokoly pre 3D Volume Rendering rekonštrukciu a 3D fúziu | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Plávajúce licencie inštalované na serveri umožňujúcu prácu na všetkých staniciach:
|  | Softvér pre vyšetrenie pomocou virtuálnej kolonoskopie s endoskopickým zobrazením + automatické označovanie/hodnotenie polypov podľa C-RADS | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre bronchoskopiu s endoskopických zobrazením | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre hodnotenie pľúcneho tkaniva, emfyzému pľúc, vrátane určovania hustoty tkaniva v pľúcach | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre cievnu analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami: - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov (ak softvér nie je zakomponovaný priamo v exam pláne akvizičnej konzoly s automatickou tvorbou originálneho objemu z raw dát) - automatické meracie nástroje vrátane prierezu dutinami - dynamickej CT angiografie - kvantifikácia "time to peak" | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvérové pre vyšetrenie perfúzie možnosťou s kvantitatívneho hodnotenie rôznych diagnostík ischemickej cievnej mozgovej príhody | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvérov pre vyhodnotenie pečene a lalokových lézií, vrátane automatickej segmentácie lalokov | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre vyšetrenie multiorgánovej telovej perfúzie | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Onkologický softvér vrátane možnosti: - vyhodnocovanie sledovania veľkosti nádoru / metastáz - Softvér pre automatické hodnotenie/vyhľadávanie pľúcnych nodulov | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Softvér pre vyhodnotenie obrazov snímaných metódou dual energy s minimálnymi možnosťami: - DECT farebné zobrazenie jódových máp vrátane kvantifikácie absorbcie jódu - DECT Farebné zobrazenie kostnej drene pre vyhodnotenie difúzie infiltrácie tumoru - DECT Zobrazenie VUE - DECT Farebné zobrazenie koncentrácie jódu v parenchýme pľúc a farebné zobrazenie poškodených ciev -DECT rekonštrukciu monoenergetického skenu rôznych energií keV - DECT zobrazenie kalcifikátov v cievach -DECT angiografia -DECT vyhodnotenie krvácania v mozgu -DECT farebná vizualizácia obličkových kameňov - DECT farebné zobrazenie hromadenia kyseliny močovej - DECT detekcia pulmonálnych embólií | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | HW pre vyhodnocovacie stanice: 1) počítačová jednotka s minimálne štvorjadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2.6 GHz, 2) operačná pamäť minimálne 16 GB RAM, 3) kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB, 4) grafické rozhranie PC prispôsobené požiadavkám CT prístroja 5) sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami, 6) Plná DICOM 3.0 kompatibilita 7) USB konektor pre pripojenie externých zariadení, 8) DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača 9) Grafická karta s dvojmonitorovým výstupom | 5 ks | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ Uchádzač súčasne uvedie konkrétnu hodnotu parametra pre bod: 1: počet jadier a kmitočet 2: operačnú pamäť 3: kapacitu pevného disku HDD
|  | Diagnostický, certifikovaný monitor s uhlopriečkou min 21“, s rozlíšením min. 2,1 megapixel | 10 ks | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ Uchádzač súčasne uvedie konkrétnu hodnotu parametra uhlopriečky a rozlíšenia
Príslušenstvo
|  | UPS záložný zdroj pre akvizičnú stanicu | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Injektor na kontrastnú látku | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Kamera snímajúca stav pacienta s vizuálnym výstupom na akvizičnej stanici alebo separátnom monitore | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Podložky a pomôcky pre polohovanie pacienta | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Vozík pre uloženie zdravotníckych pomôcok a spotrebného materiálu v CT vyšetrovni | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | nožný spínač na ovládanie vyšetrovacieho stola | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | nožný spínač na spustenie žiarenia počas intervenčných zákrokov vo vyšetrovni | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Návrh priestorového usporiadania dodávky, technologický projekt | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Záruka 24 mesiacov | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Záručný servis, počas záruky 1x bezodplatná výmena žiariča | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Inštalácia zariadenia pozostávajúci z: - kotvenie zariadenia do podlahy - v prípade potreby vybetónovanie nových betónových základov v podlahe, úprava káblového kanála v podlahe; - kotvenie zariadenia do stropu - úprava, resp. nová stropná konštrukcia v podhľade, z toho vyplývajúca úprava rozvodov a koncových prvkov VZT, úprava osvetlenia, úprava podhľadu; - montáž kotviacich konštrukcií; - overenie kapacity hlavného prívodu elektro pre CT, úprava resp. dodávka a montáž nového CT rozvádzača elektro; - napojenie na dverné spínače prezliekacích boxov, predsiene, zapojenie do CT rozvádzača; - napojenie na signalizačné svetlá nad dverami prezliekacích boxov, zapojenie do CT rozvádzača; - v prípade že núdzové vypínače OFF (AT) nemajú ochranný kryt, výmena za nové s krytom, - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie potrebnej k inštalácií a spusteniu | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
| Ostatné podmienky | Doprava zariadenia | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Komplexné zaškolenie obsluhy v rozsahu 10 pracovných dní certifikovaným aplikačným špecialistom s certifikátom o spôsobilosti zaškolenia od výrobcu pre dodavaný konkrétny typ CT prístroja | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Povolenie v súlade s platnou legislatívou so zákonom č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov na činnosti podľa § 28 ods. 2 písm. g) a § 28 ods. 6 písm. a) b) | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | ŠUKL kód | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
| Záručný servis | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácieCT prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie CT prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android) | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Poskytnutie zabezpečeného riešenia výrobcu pre vzdialenú správu prístroja spĺňajúcu štandard normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhovujúce internetové pripojenie s verejnou statickou IP adresou zabezpečí objednávateľ) | áno | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku | áno/nie | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný CT prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne | áno/nie | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
|  | Uchádzač / skupina dodávateľov | uchádzač vyplní názov spoločnosti
|  | Adresa spoločnosti | uchádzač vyplní adresu spoločnosti
|  | IČO | uchádzač vyplní IČO spoločnosti
|  | Je uchádzač platiteľom DPH? | uchádzač uvedenie áno alebo nie
| názov položky | Cena v EUR bez DPH | DPH | Cena v EUR s DPH
| cena za 1 ks CT prístroja bez: -1x bezodplatnej výmeny žiariča počas záruky -predĺženej záruky a záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja -Inštalácii zariadenia pričom vyššie uvedené položky je potrebné oceniť samostatne | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
| 1x bezodplatná výmena žiariča počas záruky | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
| predĺženie záruky a záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
| Inštalácia zariadenia | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
| cena celkom | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
|  | V ........................., dňa ............... | .............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis