## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: CT prístroj pre RDG a ZM
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | CT prístroj pre RDG a ZM vrátane príslušenstva | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | CT prístroj | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | CT systém | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Vyhodnocovací systém | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Dodanie technologického priestorového usporiadania dodávky | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Dodanie technologického projektu k stavebným úpravám | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Demontáž a odvoz pôvodného (starého) CT prístroja | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky: |  | min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: CT prístroj pre RDG a ZM
1.2 CPV:
33115100-0-Skener počítačového tomografu (CT)
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Výzva:
Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc"
Kód Výzvy: 11102-21-V11
Komponent: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
1.5 Financovanie
1.5.Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
CT prístroj pre potreby Oddelenie rádiológie a rádiodignostiky a zobrazovacích metód , pracovisko Rastislavova 43, 041 90 Košice
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | CT prístroj pre potreby RDG a ZM | [5 empty] | ks | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
CT prístroj
1 | Otvor gantry | cm | min 78cm
2 | Fyzicky náklon gantry v rozsahu | +°; -° | ±25°; alebo alternatívne riešenie náklonu gantry
3 | Absolútny výkon generátora | kW | min 100 kW
4 | Rýchlosť chladenia anódy | MHU/min | väčšie alebo rovné 1,38 MHU/min ;
5 | Systém chladenia | vzduchom/vodou | min vzduchom
6 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: najnižšia hodnota | kV | menšie alebo rovné 80 kV;
7 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: najvyššia hodnota | kV | väčšie alebo rovné 140 kV
8 | Možnosť nastavenia napätia RTG žiariča v 10 kV krokoch | áno/nie | nie nevylučuje
9 | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu | mA | väčšie alebo rovné 700 mA;
10 | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu pri najvyššom možnom kV | mA | väčšie alebo rovné 500 mA
11 | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu pri najnižšom možnom kV | mA | väčšie alebo rovné 700 mA
12 | Počet fyzických detektorov pozdĺž osi Z | počet | väčšie alebo rovné 64
13 | Počet súčasne snímaných rezov počas celého priebehu 360° rotácie | počet | väčšie alebo rovné 128
14 | Počet rekonštruovaných rezov na jednu rotáciu | počet | väčšie alebo rovné 384
2 | Najtenšia nasmínaná hrúbka rezu súčasne vo všetkých vrstvách | mm | menšie alebo rovné 0,625
3 | Maximálne dosiahnuteľné priestorové rozlíšenie pre 2% MTF v osi X/Y | lp/cm | väčšie alebo rovné 16
4 | Maximálne dosiahnuteľné priestorové rozlíšenie pre 50% MTF v osi X/Y | lp/cm | väčšie alebo rovné 12
5 | Počet ohnísk podľa normy IEC 60336 | ks | min 2ks
6 | Veľkosť najmenšieho ohniska | - | 0,7x1,0
7 | Horizontálny skenovací rozsah stolu pri špirálnej akvizícii v osi Z | cm | väčšie alebo rovné 200 cm
8 | Rýchlosť skenovania pri špirálovom skenovaní | cm/s | väčšie alebo rovné 20 cm
9 | Veľkosť FoV | cm | 50cm
10 | Veľkosť rozšíreného FoV | cm | 50cm
11 | Maximálna nosnosť stola pri zachovaní presnosti pozície | kg | väčšie alebo rovné 295 kg
12 | Rýchlosť pohybu vyšetrovacieho stola | mm/s | väčšie alebo rovné 200
13 | 3D kamera pre umiestnenie pacienta presnejšie do izocentra CT gantry, pre moduláciu dávky, umožňujúca automatické polohovanie pacienta do izocentra jedný, tlačidlom, automatické určenie smeru pacienta, rozpoznanie kontúr pacienta aj v prípade, že je oblečený | áno / nie | min áno
14 | Najkratší čas rotácie, neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizičné časy | s/360° | menšie alebo rovné 0,28
15 | Modulácia mA v priebehu skenovania na základe anatómie pacienta v reálnom čase pre optimalizáciu obrazu a dávky (3D modulácia mA ). | áno / nie | min áno
16 | Rozsah vyšetrenia perfúzie pečene (nie sekvenčným skenovaním) | cm | väčšie alebo rovné 16
17 | Rozsah vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie | cm | väčšie alebo rovné 50
18 | Rozsah vyšetrenia perfúzie mozgu (nie sekvenčným skenovaním) s podaním jedného bolusu kontrastnej látky | cm | väčšie alebo rovné 11
19 | Nadstavba 3D modulácie: Orgánová modulácia mA v realnom čase v miestach, ktoré sú veľmi citlivé na radiáciu, alebo kontrolovanie radiaćie berýliovými clonami v miestach, ktoré sú citlivé na riadiáciu. | áno / nie | min áno
20 | Aplikácia pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. Obsahuje rýchle režímy skenovania pre dynamické sledovanie ihly. | áno / nie | min áno
21 | Aplikácia pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach. Podpora a plánovanie dráh vpichu pre viacero ihiel, meranie vzdialeností a uhlov od bodu vpichu do cieľového bodu na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch vo viacerých rovinách, rýchle režímy skenovania pre dynamické sledovanie ihly, režím pre flexibilné objemové pokrytie v kombinácii s 3D moduláciou mA a orgánovou moduláciou | áno / nie | nie nevylučuje
22 | CT fluoroskopia – Bezdrôtový ovládač pre ovládanie CT počas intervenčného zákroku. Ovládacie prvky na bezdrôtovom ovládači s týmito minimálnymi funckiami: vertikálny a horizontálny pohyb pacientského stola, automatický posun na zapamätanú pozíciu, zapnutie a vypnutie laserového markera, scrollovanie obrázkov. min. 32“ monitor na stropnom závese. Nožný spínač pre spustenie CT fluoroskopie. Joystick pre ovládanie stola počas intervencie. Kolajnice na pacientskom stole pre umiestnenie príslušenstva k intervenčným zákrokom. Funkcionalita pre vypnutie RTG žiarenia, keď je RTG lampa v hornej pozícii pre zníženie radiačnej záťaže na ruky rádiológa. | áno / nie | min áno
23 | Laserový alebo navigačný systém, pre podporu intervenčných zákrokov. Laserový systém: Zobrazenie vstupného bodu ihly a presného uhla vpichu, pod ktorým má byť ihla zasúvaná, pomocou laserom zobrazeného 3D kríža pri prístupe obsluhy z oboch strán stola. Korelácia so softvérom pre 3D plánovanie a navádzanie ihly. Navigačný systém: HW+SW na plánovanie intervenčného zákroku, kontrola pohybov pomocou markerov umiestnených na pacientovi, možnosť plánovať viacero ihiel (uchádzač uvedie či ponúka integrovaný laserový alebo navigačný systém) | áno / nie | nie nevylučuje
24 | Nožný spínač na spustenie skenovania z vyšetrovacej miestnosti | áno / nie | min áno
25 | Nožný spínač na ovládanie pohybov pacientskeho stola | áno / nie | min áno
26 | Kamera na sledovanie pacienta počas vyšetrenia, so zobrazením v ovládacej miestnosti | áno / nie | min áno
27 | 3 laserové lúče (sagitálny, axiálny a koronárny) pre určenie izocentra | áno / nie | min áno
28 | Vizuálne pokyny a intuitívne grafické odpočítavanie zadržania dychu zobrazené v prednej a zadnej časti gantry | áno / nie | min áno
29 | Výbava pre polohovanie a fixovanie pacientov | áno / nie | min áno
30 | Vozík pre uloženie zdravotníckych pomôcok a spotrebného materiálu v CT vyšetrovni | áno / nie | min áno
31 | Konzola CT prístroja musí spĺňať:
32 | Schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností | áno/nie | min áno
33 | Užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie získaných obrazov | áno/nie | min áno
34 | Rozhranie, ktoré pomáha užívateľovi nastaviť optimálnu kombináciu akvizičných a rekonštrukčných parametrov na základe znalostnej databázy a údajov o pacientovi (veľkosť, vek, pohlavie, EKG krivka) | áno/nie | min áno
35 | Dotykové používateľské rozhranie umiestnené na gantry s možnosťami: -nastavenie celého skenovacieho protokolu v blízkosti pacienta -náhľad výsledného obrazu skenovania -upozornenie na metalické objekty v skenovanej oblasti po vytvorení topogramu | ks | min áno
36 | Typy skenovacích módov minimálne v rozsahu axiálny, helikálny s nasledovnými možnosťami: | áno/nie | min áno
37 | Automatická úprava FOV podľa potrieb konkrétneho pacienta | áno/nie | min áno
38 | Možnosť automatickej selekcie jednotlivých vyšetrovacích protokolov | áno/nie | min áno
39 | Programové vybavenie pre voliteľnosť všetkých skenovacích protokolov | áno/nie | min áno
40 | Užívateľské rozhranie pre úpravu a konfiguráciu jednotlivých protokolov
41 | Programové vybavenie pre automatické znižovanie dávky resp. pre optimalizáciu mA v reálnom čase skenovania | áno/nie | min áno
42 | Automatické prispôsobenie hodnôt kV a/alebo mA ku skenovanému pacientovi (alt. na základe odporučenia scoutu CT) | áno/nie | min áno
44 | Dedikované protokoly pre skenovanie pediatrických pacientov optimalizované na čo najnižšiu dávku a kvalitu obrazu | áno/nie | min áno
45 | Možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dole, a do vnútra a von | áno/nie | min áno
46 | Expozičné filtre inštalované na RTG lampe a kolimátore
47 | Funkcia "Bolus Tracking" a funkcia automatického štartu špirálového skenu | áno/nie | min áno
48 | Správa protokolov kontrastných médií na konzole skenera, kombinácia skenovacích protokolov a protokolov pre kontrastného agenta, prenos protokolov pre kontrastné médium z akvizičnej konzoly do injektora, prenos protokolu kontrastného média do pacientskeho protokolu, prednastavené protokoly vrátane kvantifikovanej parametrizácie toku a koncentrácie pre kontrastné médium - synchronizácia CT a injektora | áno/nie | min áno
49 | Skenovanie pomocou využitia dvoch rôznych energií počas jedného skenu - Dual Energy | áno/nie | min áno
50 | Rýchlosť rekonštrukcie rezov v matrici 512x512 | obr/s | väčšie alebo rovné 60
51 | Automatizované, pre orgány citlivé nastavenie napätia s cieľom optimalizovať pomer kontrastu a šumu a znížiť radiačnú záťaž | áno / nie | min áno
52 | Nástroje pre automatické sledovanie sýtenia kontrastnou látkou a automatické spustenie akvizície pri dosiahnutí optimálneho nasýtenia kontrastnou látkou | áno / nie | min áno
53 | Vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie ciev | áno / nie | min áno
54 | Konštantná kvalita obrazu pre všetky rýchlosti skenovania, nezávislá od pitch faktoru | áno / nie | bodovanie
55 | Schopnosť zobraziť anatomické štruktúry tela umiestnené mimo FoV (rozšírené FoV) | áno / nie | min áno
56 | Možnosť vytvorenia video záznamu obrazovky | áno / nie | min áno
57 | Zosilnenie signálu v oblastiach so zníženou intenzitou signálu | áno / nie | min áno
58 | Módy pre kardio skenovanie na základe EKG gateingu vrátane EKG modulu pre pripojenie EKG zvodov, pre skenovanie srdca v určitej fáze | áno / nie | min áno
59 | Temporálne rozlíšenie pri dosiahntutí 360° otáčke RTG lampy | ms | menšie alebo rovné 175
60 | Rekonštrukcia v matici 512 x 512, | áno / nie | min áno
61 | Rekonštrukcia v matici 768 x 768 a 1024 x 1024 | áno / nie | nie nevylučuje
62 | Softvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja:
63 | základné rekonštrukcie | áno/nie | min áno
64 | Aplikácie pre automatický post-processing priamo na akvizičnej stanici: -generovanie radiálnych a paralelných rozsahov v akejkoľvek anatomickej orientácii a hrúbke -VRT rekonštrukcia bez kostných štruktúr, -extrakcia stredovej línie ciev a anatomické označenie hlavných ciev -detekcia a označenie stavcov v stanovenom FoV a vypočítanie polohy stavcov pre anatomicky správnu rekonštrukciu obrazu, -radiálna a paralelná rekonštrukcia rebier, rozloženie rebier do jednej roviny, automatické číslovanie a označovanie rebier, | áno/nie | min áno
65 | MPR rekonštrukcia | áno/nie | min áno
66 | MIP projekcia s maximálnou intenzitou | áno/nie | min áno
67 | min.IP projekcia s minimálnou intenzitou | áno/nie | min áno
68 | axiálna projekcia | áno/nie | min áno
69 | 2D rekonštrukcia | áno/nie | min áno
70 | 3D rekonštrukcie VRT | áno/nie | min áno
71 | Pokročilé Iterativne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát založené na umelej inteligenie | áno / nie | min áno
72 | Softvér pre elimináciu (filtráciu) kovových objektov | áno / nie | min áno
73 | možnosti zoom, anotácie a texty v obraze, označenie miesta záujmu v obraze, zakresľovanie rovných a zakrivených čiar, meranie uhlov a vzdialeností, histogramy hodnôt jednotlivých denzít pixelov v obraze na základe užívateľom definovaného ROI, profily hodnôt jednotlivých denzít pixelov pozdĺž akejkoľvek línie, funkcie ROI a kalkulácie objemu a vzdialeností | áno/nie | min áno
74 | zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosťou práce s jednotlivými zobrazenými oknami v prehliadacom rozhraní | áno/nie | min áno
75 | aplikácie umožňujúce automatický výpočet a detekciu optimálnej fázy kardio cyklu pre vizualizáciu koronárnych ciev bez pohybových artefaktov | áno/nie | min áno
76 | Hodnotenie úrovne vápnika v koronárnych cievach pri akejkoľvek hodnote kV alebo alternatívny výpočet Agatstonovho skóre | áno/nie | min áno
77 | Spektrálne zobrazovanie s dvomi energiami umožňujúce charakterizovať, kvantifikovať a zvýrazniť rozdielne typy tkanív, bez zvýšenia radiačnej dávky v porovnaní s konvenčným skenovaním s napätím 120 kV | áno/nie | min áno
78 | Výstupné DICOM RDSR reporty | áno/nie | min áno
79 | Systém kontroluje chronologické hodnoty dávok a varuje operátora, ak sú prekročené nastavené prahové hodnoty | áno/nie | min áno
80 | Pri prekročení stanovenej referenčnej dávky systém vytvorí report o prekročení dávky | áno/nie | min áno
81 | Softvérové vybavenie na ochranu pred malvérom, vírusmi a kybernetickými útokmi | áno/nie | min áno
82 | Hardvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja:
83 | počítačový systém na rekonštrukciu obrazu
84 | počítačová jednotka s minimálne 4-jadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,5 GHz | áno/nie | min áno
86 | operačná pamäť minimálne 64 GB RAM | áno/nie | min áno
87 | kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 3 TB | áno/nie | min áno
88 | grafické rozhranie prispôsobené počtu minotorov | áno/nie | min áno
89 | sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami | áno/nie | min áno
90 | USB konektor pre pripojenie externých zariadení | áno/nie | min áno
91 | DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá s možnosťou pridania prehliadača | áno/nie | min áno
92 | diagnostický LCD monitor s uhlopriečkou 24 palcov | počet | 2
93 | Post-processingový systém
94 | Dodanie nového, alebo rozšírenie stávajúceho vyhodnocovacieho systému | áno/nie | áno/nie
95 | Server pre paralelné vyhodnocovanie na troch pracovných staniciach | áno/nie | áno/nie
96 | server so záložným zdrojom pre paralelné vyhodnocovanie na 15 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 2 diagnostických staniciach bez obmedzenia a počas celej životnosti prístroja alebo podľa počtu udanom priamo pri opise aplikácie Server v minimalnej HW konfigurácii: Procesor 2x 2,5 GHz 16 jadrový RAM: min. 384GB GPU: min 16 GB Ulozisko min. 15TB Sieťová karta s možnosťou pripojenia až 10 Gbit/s | áno/nie | min. áno
97 | Zadávateľ umožňuje vykonať rozšírenie existujúcich diagnostických aplikačných serverov umiestnených u zadávateľa a využiť tak už zakúpené licencie a prístupy všetkých grafických módov. Základným a neprekročiteľným minimom je naplnenie cieľového stavu všetkých SW licencií popísaných nižšie. V prípade vykonania upgrade je potrebná migrácia všetkých zakúpených licencií do nového serveru
98 | vyhodnocovacie stanice na báze server – klient („plávajúce“ licencie) s možnosťou vzdialeného prístupu ku všekým funkcionalitám vyhodnocovacieho systému počas celej životnosti prístroja. | áno/nie | min. áno
99 | Zdieľané softvérové vybavenie post-processingových staníc na serveri, server-klient riešenie | áno/nie | min. áno
100 | Počet klientských post-processingových staníc | počet | 3
101 | Základné licencie dostupné pre každú klientskú post-processingovú stanicu:
102 | plná DICOM 3.0 kompatibilita | áno/nie | min. áno
103 | Softvérový základ poskytujúci všeobecné možnosti 2D/3D/4D pre rutinné čítanie | áno/nie | min. áno
104 | Automatizované a štandardizované rekonštrukcie a segmentácia srdca, pľúc, aorty jediným kliknutím | áno/nie | min. áno
105 | Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami | áno/nie | min. áno
106 | HL7 Patient Information Reconciliation (PIR) pre konzistentnosť údajov napr. S RIS, NIS. | áno/nie | min. áno
107 | Prezentácia obrázku: 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký, | áno/nie | min. áno
108 | Rozhranie FHIRcast na obojsmernú výmenu nálezov s riešeniami na podávanie správ od iných výrobcov | áno/nie | min. áno
109 | Pripravené šablóny výsledných správ a možnosť ich editácie | áno/nie | min. áno
110 | Plávajúce licencie inštalované na serveri umožňujúce súčasnú prácu s licenciami na 2 pracovných staniciach súčasne
111 | Softvér pre CT angiografiu - softvér pre cievnu analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami: | áno/nie | min. áno
112 | - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov (ak softvér nie je zakomponovaný priamo v exam pláne akvizičnej konzoly s automatickou tvorbou originálneho objemu z raw dát) | áno/nie | min. áno
113 | - automatické meracie nástroje vrátane prierezu dutinami | áno/nie | min. áno
114 | - dynamická CT angiografia | áno/nie | min. áno
115 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie perfúzie mozu s minimálnymi možnosťami: | áno/nie | min. áno
116 | - automatický výpočet ASPECT skóre | áno/nie | min. áno
117 | - kvantitatívne hodnotenie rôznych diagnostík ischemickej cievnej mozgovej príhody | áno/nie | min. áno
118 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie dynamickej angiografie s minimálnymi možnosťami: | áno/nie | min. áno
119 | - kvantifikácia "time to peak" | áno/nie | min. áno
120 | Softvérové vybavenie všeobecné s minimálnymi možnosťami: | áno/nie | min. áno
121 | - možnosť prezerania DICOM obrazov aj z iných modalít MR, PET, RTG, USG | áno/nie | min. áno
122 | 3D farebná rekonštrukcia CT obrazov do podoby anatomického obrazu | áno/nie | min. áno
123 | Softvér pre vyhodnotenie obrazov snímaných metódou dual energy s minimálnymi možnosťami: (postačuje 1 licencia pre každú aplikáciu) | áno/nie | min. áno
124 | - DECT farebné zobrazenie jódových máp vrátane kvantifikácie absorbcie jódu | áno/nie | nie nevylučuje
125 | - DECT Zobrazenie VUE | áno/nie | nie nevylučuje
126 | - DECT Farebné zobrazenie kostnej drene pre vyhodnotenie difúzie infiltrácie tumoru | áno/nie | nie nevylučuje
127 | - DECT Farebné zobrazenie koncentrácie jódu v parenchýme pľúc a farebné zobrazenie poškodených ciev | áno/nie | nie nevylučuje
128 | - DECT Výpočet tukovej mapy v pečeni, zobrazenie VNC | áno/nie | nie nevylučuje
129 | -DECT rekonštrukciu monoenergetického skenu rôznych energií keV | áno/nie | nie nevylučuje
130 | - DECT zobrazenie kalcifikátov v cievach | áno/nie | nie nevylučuje
131 | -DECT angiografia | áno/nie | nie nevylučuje
132 | -DECT vyhodnotenie krvácania v mozgu | áno/nie | nie nevylučuje
133 | -DECT farebná vizualizácia obličkových kameňov | áno/nie | nie nevylučuje
134 | - DECT farebné zobrazenie hromadenia kyseliny močovej | áno/nie | nie nevylučuje
135 | - DECT detekcia pulmonálnych embólií | áno/nie | nie nevylučuje
136 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie multiorgánovej telovej perfúzie | áno/nie | min. áno
137 | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie pomocou virtuálnej kolonoskopie vrátane možností | áno/nie | min. áno
138 | - automatického vyhľadávania polypov | áno/nie | min. áno
139 | - automatická segmentácia hrubého čreva s 2D aj 3D pohľadom | áno/nie | min. áno
140 | - Automatické značkovanie a subtrakcia tekutín / stolice | áno/nie | min. áno
141 | - Zobrazenie MPR / prelet hrubým črevom | áno/nie | min. áno
142 | Onkologický softvér vrátane možnosti | áno/nie | min. áno
143 | - vyhodnocovanie sledovania veľkosti nádoru / metastáz | áno/nie | min. áno
144 | Softvér pre automatické zobrazenie mozgového cievneho zásobenia bez kostných štruktúr (DSA) | áno/nie | min. áno
145 | Softvér pre automatickú detekciu zúžení vo veľkých cievach | áno/nie | min. áno
146 | Softvér pre automatickú detekciu intrakraniálneho krvácania a subarachnoidálneho krvácania s automatickým zaslaním upozornenia do PACSu | áno/nie | min. áno
147 | Softvér pre automatické rozpoznanie a lokalizáciu hyperintenzít v mozgu so segmentáciou a volumetriou. Umožňuje určiť posunu stredovej línie mozgu. | áno/nie | min. áno
148 | - vrátane vybavenia pre vyhľadávanie pľúcnych nodulov (alt. súčasťou softvéru pre vyhodnocovanie pľúcneho tkaniva) | áno/nie | min. áno
149 | Softvér pre hodnotenie plúcneho tkaniva, emfyzému pľúc, vrátane určovania hustoty tkaniva v pľúcach | áno/nie | min. áno
150 | Softvér pre vyhodnotenie pečene a lalokových lézií, vrátane automatickej segmentácie lalokov | áno/nie | min. áno
151 | Softvér pre hodnotenie kostí: - Rozložený pohľad na rebrá na zobrazenie celého hrudného kôša na jednom snímku - Rozložený pohľad na chrbticu na zobrazenie kompletnej anatómie chrbtice - Automatické označovanie a číslovanie rebier a stavcov - Automatizované generovanie výsledkov a archivácia v systéme PACS | áno/nie | min. áno
152 | Hardvérové vybavenie klientských post-processingových staníc:
153 | HW pre vyhodnocovacie stanice: 1) počítačová jednotka s minimálne šesťjadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 4.1 GHz, 2) operačná pamäť minimálne 32 GB RAM, 3) kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB SATA SSD, 4) grafické rozhranie PC prispôsobené požiadavkám MR prístroja 5) sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami, 6) Plná DICOM 3.0 kompatibilita 7) USB konektor pre pripojenie externých zariadení, 8) DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača 9) Grafická karta s 3 monitorovým výstupom 10) 2x Diagnostický, certifikovaný monitor min 2 MPx a uhlopriečkou min 21" pre každú stanicu 11) Popisovaci monitor pre prácu v NIS/RIS pre každú stanicu 1ks, rozlíšenie min. FullHD a uhlopriečka min. 23" 12) záložný zdroj- UPS pre každú stanicu zvlášť | ks | 3 ks
špecifická požiadavka:
154 | Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 5 dní s možnosťou čerpania minimálne po 2 častiach behom 1 roka od inštalácie | áno/nie | min. áno
155 | Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku | áno/nie | min. áno
156 | Zabezpečenie vzdelávania obsluhujúceho personálu prostredníctvom virtuálnej simulácie prístroja v rozsahu 40 hodín ročne | áno/nie | min. áno
157 | požadujeme demontáž a likvidáciu pôvodného CT zariadenia | áno | min. áno
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie CT prístroja vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")
2.1 | do 180 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
3.1. | Pred dodaním prístroja a najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy dodávateľ doručí kompletný návrh priestorového usporiadania dodávky prístroja a technologický projekt k potrebným stavebným úpravám vypracovaný tak, aby objednávateľ na základe tohto dokumenty dokázal pripraviť miesto inštalácie prístroja
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja
6. | Súčasťou dodania prístoja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní prístroja komplexnú záruku na dodaný prístroj, v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroji za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy prístroja), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na prístroj
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu a vykonanie upgradu softvérových funkcionalít prístroja
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k prístroju, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp, dodania prístroja, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie resp. umiestnenia prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu prístroja. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný prístroj počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky na pracovisku objednávateľa.
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný prístroj. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania prístroja.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc", Kód Výzvy: 11102-21-V11
23. | Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ v súvislosti s dodávaným prístrojom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
24. | Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretiu zmluvy na dodanie prístroja platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
25. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na časť I. predmetu zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému prístroju. V prípade, ak v čase predkladania ponuky, tovar ponúkaný dodávateľom nemá registráciu prístroja na území SR, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie v ponuke a v čase pred podpisom zmluvy resp. v deň podpisu zmluvy predloží doklad o platnej registrácií prístroja vystavený ŠUKL.
3. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
4. | Objednávateľ má právo, v prípade potreby požiadať dodávateľa aj o predloženie potvrdenia vystaveným a potvrdeným výrobcom prístroja k dodávateľom dekladovaným informáciám o prístroji (v prípade, ak o to požiada) a dodávateľ je povinný tento doklad predložiť (vyhotovený v slovensko resp. českom jazyku).
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému prístroju
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený prístroj v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného prístroja, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: