## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje - USG prístroje vrátane príslušenstva pre RDGaZM
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | USG prístroj vrátane príslušenstva RDGaZM | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny ceny prístroja vrátane príslušenstva
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Ultrazvukový prístroj | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| abdominálna konvexná sonda typu „active matrix“ s frekvenčným rozsahom(SWE,CEUS) min.1-6MHz, uhol zobrazenia (FOV) v rozsahu min. 20-110°, počet elementov min. 256, nastaviteľný punkčný adaptér na konvexnom sektore min. v 3 krokoch | ks | 2
| lineárna sonda typu „active matrix“ s frekvenčným rozsahom (SWE,CEUS) min. 5-18 MHz, aktívna šírka sondy(FOV) min. 45mm, počet elementov min. 192, nastaviteľný punkčný adaptér na lineárnom sektore min. v 3 krokoch | ks | 2
2. | sektorová sonda pre echokardiografické vyšetrenie srdca min. 1-5 MHz, uhol zobrazenia min. 90°, počet elementov min. 128 | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | lineárna “hokejková“ sonda pre vyšetrovanie drobných väzov rúk a nôh min. 6-15 MHz, aktívna šírka sondy(FOV) 26mm | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky: |  | min. 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje - USG prístroje vrátane príslušenstva pre RDGaZM
1.2 CPV:
33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Výzva:
Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc"
Kód Výzvy: 11102-21-V11
Komponent: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
1.5 Financovanie
1.5.Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Diagnostické ultrazvukové prístroje vrátane príslušenstva, prémiovej triedy určené Oddelenie rádiodiagnosti a zobrazovacích metód
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | USG prístroj vrátane príslušenstva pre RDGaZM | [5 empty] | komplet | 2
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
USG prístroj 2 ks |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED, umiestnený na flexibilnom ramene s možnosťou vertikálneho i horizontálneho nastavenia nezávisle od ovládacieho panelu | palec (") | 23"
2. | Rozlíšenie obrazovky monitora | px | 1920x1080
4. | Dymanický rozsah | dB | 320
6. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1 - 22
7. | Zobrazovací rozsah prístroja | mm | 400
8. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | cm | 25
9. | Uhlovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu |  | +/-70°
10. | Automatická elektronická fokusácia v celom spektre ultrazvukového obrazu bez nutnosti manuálneho nastavovania fokusačného bodu (fokusačný bod sa nezobrazuje obraz USG výseče je fokusovaný v plnom spektre) |  |  |  | áno
11. | EKG modul ako integrovaná súčasť prístroja |  |  |  | áno
12. | Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnica, ako integrálna súčasť prístroja |  |  |  | áno
13. | Počet rovnocenných portov pre zapojenie sond |  | 4
14. | Podpora sond typu "single crystal" aj "matrix“ |  |  |  | áno
15. | Ovládanie pomocou dotykového LCD panelu o uhlopriečke | " (palec) | 10
16. | Interný HDD s kapacitou | TB | 1
17. | Pamäťová slučka s kapacitou | MB | 900
18. | CD/DVD mechanika |  |  |  | áno
19. | USB porty s možnosťou exportu obrázkov vrátane JPEG |  | 4
20. | HDMI výstup |  |  |  | áno
21. | DICOM pripojenie (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
22. | Možnosť pripojenia do NIS s vytvorením worklistu pacientov z NIS |  |  |  | áno
23. | Súčasťou prístroja musí byť čiernobiela termotlačiareň |  |  |  | áno
24. | Štart prístroja z vypnutého stavu | sekunda (s) |  | 40
Pracovné režimy
25. | Možnosť rozšírenia skenovacieho uhla na abdominálnej sonde na min. 110 stupňov |  |  |  | áno
26. | Multifrekvenčné zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách s počtom stupňov |  | 3
27. | Rozdielové harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách |  |  |  | áno
28. | Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách |  | 3
29. | Farebné zobrazenie CDI so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách |  |  |  | áno
30. | Nová generácia širokopásmového farebného zobrazenia s vyššou rozlišovacou schopnosťou na všetkých sondách |  |  |  | áno
31. | Power Doppler a smerový Power Doppler so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách |  |  |  | áno
32. | Špeciálne zobrazenie mikrovaskularizácie pomocou vysokej snímkovej frekvencie (min. 45 obr/sec) |  |  |  | áno
33. | Tkanivový Doppler,spektrálny i farebný – TDI so samostatnou voľbou frekvencií |  |  |  | áno
34. | Pulzný Doppler – PWD a HPRF PWD s pulznou opakovacou frekvenciou v rozsahu |  | min.0,5kHz – 50kHz min 40 m/s
35. | Kontinuálny doppler- CW |  |  |  | áno
36. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v rozsahu |  | min. 0,5 – 20mm
37. | M-mód |  |  |  | áno
38. | Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zamrazení |  |  |  | áno
39. | Možnosť rozšírenia o 2D Wall motion tracking |  |  |  | áno
40. | Možnosť rozšírenia o softvér pre automatický výpočet EF s GLS pomocou technológie algoritmu AI |  |  |  | áno
41. | Možnosť rozšírenia skenovacieho uhla na sektorovej sonde na 120 stupňov |  |  |  | áno
42. | Compoud zobrazenie- kombinácia štandardného a steerovaného ultrazvukového lúča, aktívne na lineárnej i konvexnej sonde aj v CDI zobrazení v rozsahu | stupne | 3
43. | Možnosť inverzie steeringu v jednom kroku (jedným tlačidlom) |  |  |  | áno
44. | Funkcia na odfiltrovanie šumu s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive v rozsahu | stupne | 6
45. | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva |  |  |  | áno
46. | Traperzoidné zobrazenie na lineárnej sonde |  |  |  | áno
47. | Duálne zobrazenie B módu v horizontálnej i vertikálnej rovine (vedľa seba i nad sebou) |  |  |  | áno
48. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
49. | Triplexný mód (B-mód + CFA/Power doppler + spektrálna analýza v reálnom čase |  |  |  | áno
50. | Zoom v reálnom čase a zoom v zmrazenom režime |  | 20x
51. | HD zoom v reálnom čase a zoom v zmrazenom režime |  | 20x
52. | Automatická optimalizácia 2D obrazu jedným tlačidlom |  |  |  | áno
53 | Automatická optimalizácia dopplerovského zobrazenia jedným tlačidlom |  |  |  | áno
54. | 3D rekonštrukcia tkaniva pomocou 2D sond s možnosťou presného merania vzdialeností, uhlov a objemu v 3d zobrazení. MSI mód. |  |  |  | áno
55 | Automatická vizualizácia punkčnej ihly |  |  |  | áno
56 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  |  |  | áno
Meranie, softvér a vyhodnocovanie
57 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, |  |  |  | áno
58 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v zmrazenom obraze aj v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  |  |  | áno
59 | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie /IMT/ a trasovanie cievnej steny v reálnom čase |  |  |  | áno
60 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  | áno
61 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  |  |  | áno
61 | Export obrázkov a slučiek vo formáte BMP/ JPEG a MPEG-4 / WMW9 |  |  |  | áno
62 | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
63 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  |  |  | áno
64 | Sheare Wave elastografia (SWE) v reálnom čase v min. troch módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách |  |  |  | áno
65 | Možnosť rozšírenia o SW pre výber najvhodnejších miest pre shear wave meraní zo zvolenej oblasti záujmu eliminujúci v reálnom čase artefakty a zle odrazený signál, pre čo možno najpresnejšiu diagnostiku. |  |  |  | áno
66 | Možnosť rozšírenia o SW pre farebné zobrazenie shear wave rýchlosti šírenia vlny v reálnom čase. Kvantifikácia stupňa fibrózy bez nutnosti prepočítavacích tabuliek. Stupeň fibrózy zobrazený priamo v reporte. |  |  |  | áno
67 | Možnosť rozšírenia o grafické zobrazenie šírenia postrannej vlny v reálnom čase |  |  |  | áno
59. | Softvér pre 3D rekonštrukciu tkaniva pomocou 2D sond s možnosťou presného merania vzdialeností, uhlov a objemu v 3d zobrazení. MSI mód. |  |  |  | áno
60. | Softvér na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz) |  |  |  | áno
61. | Technológia (Hardvér + softvér) pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu |  |  |  | áno
62. | Možnosť pripojenia vysielača magnetického signálu pri fúzii CT/MR priamo z USG prístroja pre lepšiu ergonómiu |  |  |  | áno
63. | Technológia umožňujúca automatickú navigáciu a cielenú biopsiu podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov na lineárnych, konvexných a „hockey stick“ sondách | úroveň | 4
64. | Technológia vizualizácie presnej polohy ihly v CT/MR zobrazení v reálnom čase za pomoci prídavného senzora |  |  |  | áno
65. | Možnosť rozšírenia fúzie s CT/MR/PET s automatickou detekciou portálnej vény pre rýchlejšiu a presnejšiu synchronizáciu. |  |  |  | áno
66. | Možnosť rozšírenia o 3D elastografiu alebo strain elastografiu pri fúzovanom USG obraze s CT/MRI |  |  |  | áno
67. | CEUS vyšetrenie s optimalizáciou zobrazovania v hlbokých štruktúrach |  |  |  | áno
68. | Možnosť rozšírenia o aktívnu elastografiu pri fúzii obrazov s CT/MRI |  |  |  | áno
| Možnosť harmonického zobrazenia pri CEUS so zachovaním životnosti bublín |  |  |  | áno
| Možnosť rozšírenia o 3D rekonštrukciu a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky |  |  |  | áno
| SW pre vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu |  |  |  | áno
| Vysoká snímkovacia frekvencia pri použití kontrastného echa pre elimináciu pohybových artefaktov min. 80 obrázkov za sekundu |  |  |  | áno
69. | Softvér pre sledovanie oblasti záujmu nábehu kontrastnej látky, kde po umiestnení oblasti záujmu sa automaticky sleduje pohyb tkaniva pre presné zobrazenie krivky TIC |  |  |  | áno
| Softvér pre vizualizáciu jemnej vaskulárnej štruktúry vo vnútri lézií sledovaním kontrastnej látky s analýzou smeru, rýchlosti kontrastnej látky a zobrazením parametrov rôznymi farbami pre podporu interpretácie vyšetrenia. |  |  |  | áno
| Možnosť rozšírenia o ovládanie a zobrazenie pomocou druhej konzoly (napr. tablet) |  |  |  | áno
| Možnosť voľby a personalizácie protokolov vyšetrenia |  |  |  | áno
| Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
Sondy
72. | abdominálna konvexná sonda typu „active matrix“ s frekvenčným rozsahom(SWE,CEUS) min.1-6MHz, uhol zobrazenia (FOV) v rozsahu min. 20-110°, počet elementov min. 256, nastaviteľný punkčný adaptér na konvexnom sektore min. v 3 krokoch | ks | 2
| lineárna sonda typu „active matrix“ s frekvenčným rozsahom (SWE,CEUS) min. 5-18 MHz, aktívna šírka sondy(FOV) min. 45mm, počet elementov min. 192, nastaviteľný punkčný adaptér na lineárnom sektore min. v 3 krokoch | ks | 2
| sektorová sonda pre echokardiografické vyšetrenie srdca min. 1-5 MHz, uhol zobrazenia min. 90°, počet elementov min. 128 | ks | 2
73. | lineárna “hokejková“ sonda pre vyšetrovanie drobných väzov rúk a nôh min. 6-15 MHz, aktívna šírka sondy(FOV) 26mm | ks | 2
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie 2ks ultrazvukového prístroja vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")
2.1 | do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne:
5.1 | návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja
6. | Súčasťou dodania prístoja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní prístroja komplexnú záruku na dodaný prístroj, v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroji za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy prístroja), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na prístroj
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu prístroja min. však jedenkrát ročne
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k prístroju, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp, dodania prístroja, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie resp. umiestnenia prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu prístroja. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný prístroj počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky na pracovisku objednávateľa.
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný prístroj. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania prístroja.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc", Kód Výzvy: 11102-21-V11
23. | Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ v súvislosti s dodávaným prístrojom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
24. | Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretiu zmluvy na dodanie prístroja platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
25. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému prístroju. V prípade, ak v čase predkladania ponuky, tovar ponúkaný dodávateľom nemá registráciu prístroja na území SR, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie v ponuke a v čase pred podpisom zmluvy resp. v deň podpisu zmluvy predloží doklad o platnej registrácií prístroja vystavený ŠUKL.
3. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
4. | Objednávateľ má právo, v prípade potreby požiadať dodávateľa aj o predloženie potvrdenia vystaveným a potvrdeným výrobcom prístroja k dodávateľom dekladovaným informáciám o prístroji (v prípade, ak o to požiada) a dodávateľ je povinný tento doklad predložiť (vyhotovený v slovensko resp. českom jazyku).
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému prístroju
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený prístroj v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného prístroja, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: