| Verejný obstarávateľ | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky | „Ultrazvukové prístroje“ |

Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy

Minimálne technicko-medicínske parametre

časť 2  Ultrazvukový prístroj pre interné oddelenie

| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |

| Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia |
| --- | --- | --- |
| Prístroj vyššej triedy vhodný pre Interné oddelenie | 1 kus |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| I. Technická špecifikácia echokardiografického prístroja |  |  |
| Minimálna frekvencia prístroja | Max. 1 MHz | hodnota |
| Maximálny frekvencia prístroja | Min. 22 MHz | hodnota |
| Dynamický rozsah prístroja | Min. 320 dB | hodnota |
| Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu | Min. 25 cm | hodnota |
| Maximálna možná vzorkovacia frekvencia v móde CFM | Min. 220 obr./sek. | hodnota |
| Počet aktívnych portov pre pripojenie sond | Min. 4 | hodnota |
| USB 3.0 porty | Min. 4 | hodnota |
| Plochý LCD, LED alebo OLED monitor na artikulačnom ramene s min. uhlopriečkou | Min. 21,5“ | hodnota |
| Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | 0,5 – 20 mm | hodnota |
| Možnosť otočenia panela | Min. +/- 30 stupňov | hodnota |
| Výsuvná integrovaná mechanická alfanumerická klávesnica ako súčasť prístroja | áno | áno / nie |
| Hĺbka zobrazenia | Min. 40 cm | hodnota |
| Kapacita interného disku | Min. 1 TB | hodnota |
| Automatická elektronická fokusácia v celom spektre ultrazvukového obrazu bez nutnosti manuálneho nastavovania fokusačného bodu (fokusačný bod sa nezobrazuje obraz USG výseče je fokusovaný v plnom spektre) | áno | áno / nie |
| Slučka pre archiváciu s kapacitou obrázkov | Min. 3000 | hodnota |
| II. Technické vlastnosti - charakteristika |  |  |
| Plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča | áno | áno / nie |
| Prístroj musí umožňovať jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel ako aj dotykového displeja | áno | hodnota |
| Podpora "single crystal" a matrixovej technológie | áno | áno / nie |
| Možnosť individuálnych prednastavení pre každý typ sondy | áno | hodnota |
| Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia tzv. presety | áno | áno / nie |
| Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách | áno | áno / nie |
| Rýchle prepínanie medzi dopplerovským zobrazením a B-módom s farbou len pomocou pohybu trackballu | áno | hodnota |
| Funkcia redukcie speklov s variabilným nastavením | Min. 3 nastavenia | hodnota |
| Štandardné zobrazovacie režimy 2D, CFM, PW, CW, TDI, anatomický M-mód | áno | áno / nie |
| Automatická optimalizácia dopplerovského zobrazenia jedným tlačidlom | áno | áno / nie |
| Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | Min. 16x | hodnota |
| Programové vybavenie pre rutinnú prácu, softvérový balík s meraniami a programovateľnými kalkuláciami pre štandardné kardiologické vyšetrenia dospelých | áno | áno / nie |
| Simultánne módy zobrazenia | áno | áno / nie |
| Duplexné zobrazenia v reálnom čase | áno | áno / nie |
| Triplexné zobrazenia v reálnom čase | áno | áno / nie |
| Softvérové vybavenie pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno | áno / nie |
| Softvérové vybavenie pre automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, S, D, Index S/D, AT, AV) | áno | áno / nie |
| Softvérové vybavenie umožňujúce kardiovaskulárne vyšetrenia s použitím kontrastných látok | áno | áno / nie |
| Sheare Wave elastografia (SWE) v reálnom čase v min. dvoch módoch vrátane kvantifikácie v kPa a v m/sna lineárnych a konvexných sondách | áno | áno / nie |
| SW na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz | áno | áno / nie |
| SW pre automatické meranie karotickej intimy a médie /IMT/ a trasovanie cievnej steny | áno | áno / nie |
| Príprava pre lineárnu sondu k vaskulárnym vyšetreniam a vyšetreniam povrchových tkanív (štítna žľaza) | áno | áno / nie |
| Možnosť rozšírenia o kvantifikačné softvérové vybavenie pre stanovenie dynamiky ľavej komory | áno | áno / nie |
| Možnosť rozšírenia o softvér pre automatický výpočet EF s GLS pomocou technológie algoritmu AI | áno | áno / nie |
| Možnosť rozšírenia skenovacieho uhla na konvexnej sonde na 110 stupňov | áno | áno / nie |
| Možnosť rozšírenia o softvér pre vizualizáciu atrioventrikulárnych chlopní v 3D reálnom čase | áno | áno / nie |
| Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno | áno / nie |
| Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 prostredníctvom LAN alebo Wifi | áno | áno / nie |
| Archivácia obrázkov a slučiek vo formátoch na ďalšie spracovanie dát a vo formátoch pre prezeranie na PC - Native Data, *BMP, *JEPG, *AVI, DICOM 3.0 | áno | áno / nie |
| Čiernobiela termocitlivá tlačiareň | áno | áno / nie |
| III. Sondy Požadovaná technická špecifikácia sond |  |  |
| Konvexná sonda pre vyšetrenie abdoménu s počtom elementov | Min. 256 elementov | hodnota |
| Konvexná sonda pre vyšetrenie abdoménu s frekvenčným rozsahom | Min. 1-6 MHz | hodnota |
| Súvisiace služby : Doprava na miesto dodania, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, odovzdanie návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, odovzdanie potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenie záručného servisu vrátane povinných prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj. | áno | áno / nie |
| Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: | áno | áno / nie |
| Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. |  |  |
| V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 24 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 48 hodín v rámci pracovných dní. |  |  |
| Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku |  |  |

|  | vypĺňa uchádzač |
| --- | --- |

Týmto prehlasujeme, že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 4  Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a  všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti  a parametre vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom  napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

........................................................

Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača