| Verejný obstarávateľ | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky | „Ultrazvukové prístroje“ |

Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy

Minimálne technicko-medicínske parametre

časť 3  Ultrazvukový prístroj pre oddelenie neurológie

| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |

| Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový prístroj pre oddelenie neurológie | 1 kus |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| LCD/OLED/QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo | áno | hodnota |
| Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21,5" | hodnota |
| Rozlíšenie obrazovky monitora | min. 1920 px x 1080 px | hodnota |
| Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | áno | hodnota |
| Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | áno | hodnota |
| Dynamický rozsah | min. 280 dB | hodnota |
| Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz | hodnota |
| Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm | hodnota |
| Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 0,5 až 20 mm | hodnota |
| Interný HDD s kapacitou | min. 500 MB | hodnota |
| Ovládanie pomocou dotykového ovládacieho panela uhlopriečky | min. 10,1" | hodnota |
| USB 3.0 porty | min. 4 | hodnota |
| Ethernetový konektor | áno | áno / nie |
| HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno | áno / nie |
| Počet rovnocenných portov pre zapojenie sond | min. 3 | hodnota |
| Súčasťou prístroja je čiernobiela tlačiareň | áno | áno / nie |
| Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát, ako integrálna súčasť prístroja | áno | áno / nie |
| Štart prístroja z vypnutého stavu | max. 40 sekúnd | hodnota |
| Pracovné režimy |  |  |
| Technológia na potlačenie šumu | áno | áno / nie |
| Možnosť rozšírenia skenovacieho uhla na sektorovej sonde na 120 stupňov | áno | hodnota |
| B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno | áno / nie |
| Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno | hodnota |
| Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno | áno / nie |
| Spektrálny doppler (PW) s automatickou optimalizáciou PW krivky | áno | áno / nie |
| Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách | áno | hodnota |
| Farebné zobrazenie CDI so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách | áno | hodnota |
| Rozdielové harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách | áno | áno / nie |
| Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | min. 16x | hodnota |
| Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
| Simultánne duálne zobrazenie | áno | áno / nie |
| Duplexné módy | áno | áno / nie |
| Triplexné módy | áno | áno / nie |
| Compoud zobrazenie- kombinácia štandardného a steerovaného ultrazvukového lúča, aktívne na lineárnej i konvexnej sonde aj v CDI zobrazení v rozsahu | áno | áno / nie |
| Duálne zobrazenie B módu v horizontálnej i vertikálnej rovine (vedľa seba i nad sebou) | áno | áno / nie |
| Automatické širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča | áno | áno / nie |
| Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno | áno / nie |
| Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno | áno / nie |
| Rýchle prepínanie medzi dopplerovským zobrazením a B-módom s farbou len pomocou pohybu trackballu | áno | áno / nie |
| Power Doppler a smerový Power Doppler so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách | áno | áno / nie |
| Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |
| Prístroj umožňuje automatické meranie parametrov dopplerovského spektra | áno | áno / nie |
| Prístroj umožňuje redukciu speklov v B-móde a v B-móde s farebným dopplerom | áno | áno / nie |
| Prístroj umožňuje uhlové zobrazenie v B-móde a v B-móde s s farebným dopplerom | áno | áno / nie |
| Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie /IMT/ a trasovanie cievnej steny | áno | áno / nie |
| Softvér pre meranie a kalkulácie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí, Simpson, PISA vrátane tvorenia reportov | áno | áno / nie |
| Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) | áno | áno / nie |
| Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno | áno / nie |
| Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno | áno / nie |
| Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno | áno / nie |
| Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno | áno / nie |
| Export surových dát umožňujúci ďalší PC postprocessing | áno | áno / nie |
| Programovateľné kalkulácie | áno | áno / nie |
| Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno | áno / nie |
| Softvér pre 3D rekonštrukciu tkaniva pomocou 2D sond s možnosťou presného merania vzdialeností, uhlov a objemu v 3D zobrazení. MSI mód. | áno | áno / nie |
| II. Sondy Požadovaná technická špecifikácia sondy |  |  |
| Lineárna vysokofrekvenčná sonda s frekvenčným rozsahom | Min. 5-18 MHz | hodnota |
| Aktívna šírka plochy | Min. 38 mm | hodnota |
| Súvisiace služby Doprava na miesto dodania, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, odovzdanie návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, odovzdanie potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenie záručného servisu vrátane povinných prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj. | áno | áno / nie |
| Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: | áno | áno / nie |
| Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. |  |  |
| V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 24 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 48 hodín v rámci pracovných dní. |  |  |

|  | vypĺňa uchádzač |
| --- | --- |

Týmto prehlasujeme, že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 4  Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a  všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti  a parametre vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom  napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

........................................................

Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača