## Laparoskopická zostava 4K
Príloha č. 4
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKY
Verejný obstarávateľ | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO: 17335795
Názov predmetu zákazky | Laparoskopická zostava 4K s príslušenstvom pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Minimálne technicko-medicínske parametre
1. Kamerová jednotka
Výrobca, značka, model
Funkcia
slúži na zobrazenie anatomických štruktúr
OPIS /Technická špecifikácia - požadované technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
1.1 Kamerová jednotka | ks |  |  | 1
1.1 Kamerová jednotka - rozlíšenie 4K digitálneho výstupu signálu | pixel | 3840 x 2160
1.1 Kamerová jednotka - digitálny zoom obrazu | násobok | 1.5
1.1 Kamerová jednotka - digitálny zoom obrazu nastaviteľný v stupňoch | stupne | 5
1.1 Kamerová jednotka - rozlíšenie záznamu videa | pixel | 1920 x 1080
1.1 kamerová jednotka - úrovne kvality záznamu videa | ks | 3
1.1 Kamerová jednotka - rýchlosť záznamu videa | fps | 60
1.1 Kamerová jednotka - možnosť individuálnych používateľských prednastavení kamery | ks | 40
1.1 kamerová jednotka - špeciálne spektrálne zobrazovacie módy | ks | 6
1.1 kamerová jednotka - výber farieb v ICG režime | ks | 5
1.1 kamerová jednotka - diaľkový ovládač s možnosťou prednastavenia ľubovoľných funkcií na ovládacie tlačidlá | ks |  |  | 1
1.2 kamerová hlava | ks |  |  | 1
1.2 kamerová hlava - ohnisková vzdialenosť objektívu | mm | 22 | 25
1.2 kamerová hlava - počet CMOS zobrazovacích čipov | ks | 2
1.2 kamerová hlava - ovládacie tlačidlá | ks | 2
1.2 kamerová hlava - možnosť súčasného predvolenia nezávislých funkcií na každé ovládacie tlačidlo | ks | 2
1.2 kamerová hlava - autoklávovateľná v pare pri teplote | °C | 134
1.2 kamerová hlava - hmotnosť tela kamerovej hlavy | g |  | 200
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
1.1 Kamerová jednotka - možnosť ovládania dotykovou obrazovkou aj z tlačidiel na kamerovej hlave a diaľkového ovládača | áno
1.1 Kamerová jednotka - možnosť záznamu obrázkov a videa na USB zariadenie | áno
1.1 kamerová jednotka - automatická úprava intenzity IR LED svetelného zdroja | áno
1.1 kamerová jednotka - multifunkčný konektor na pripojenie rôznych aplikačných častí (kamerových hláv, flexibilných videoendoskopov) | áno
1.1 kamerová jednotka - podporuje ICG funkcionalitu | áno
1.1 kamerová jednotka - možnosť pripojenia 1 čipových, 2 čipových a 3 čipových kamerových hláv | áno
1.1 kamerová jednotka - špeciálne spektrálne zobrazovacie módy s vysokým dynamickým rozsahom a úpravou farebných kontrastov | áno
1.1 nastavenie vyváženia bielej farby pomocou čelného panelu, diaľkového ovládača a nastavením z tlačítka kamerovej snímacej hlavice | áno
1.1 kamerová jednotka - digitálne signálové výstupy | 2x HDMI (4K); 2x HDMI (FullHD); 2x 3GSDI
1.1 kamerová jednotka - ostatné výstupy | min 4x USB; min. 1x LAN (RJ-45)
1.1 kamerová jednotka - signálový vstup pre kamerovú funkciu obrazu v obraze (PiP) - s možnosťou ukladania video-záznamu | min. 1x 3GSDI
1.1 kamerová jednotka - ovládacie prvky | možnosť voľby, ktoré pacientske údaje sa budú uchovávať a zadávať
1.1 kamerová jednotka - ovládacie prvky | možnosť doladenia farebnosti zobrazenia a manuálna korekcia RGB škály
1.1 kamerová jednotka - ovládacie prvky | výber profilu a režimu na zobudenie systému
1.2 kamerová hlava - možnosť použitia v ICG fluorescenčnej endoskopii a zároveň¨v štandardnej endoskopii s bielym svetlom | áno
1.2 kamerová hlava - možnosť nastavenia tlačidla na kamerovej hlave ako prepímacieho tlačidla medzi jednotlivými špeciálnymi spektrálnymi zobrazovacími módmi | áno
1.2 kamerová hlava - presná manuálna fokusácia obrazu v závislosti od potreby operatéra a individuálnej voľby fokusačného bodu v zornom poli | áno
1.2 kamerová hlava - ergonomické monolitické kovové telo s funkciou zvýšeného odvodu tepla | áno
1.2 kamerová hlava - integrované šošovky s ohniskovou vzdialenosťou umožňujúcou optické prispôsobenie veľkosti na celú obrazovku medicínskeho 55" monitora | áno
1.2 kamerová hlava - farebné a tvarové rozlíšenie ovládacích tlačidiel pre presnú orientáciu operatéra zrakom alebo hmatom | áno
1.2 kamerová hlava - oddeliteľný prepojovací kábel od tela kamerovej hlavy z dôvodu šetrenia nákladov v prípade poškodenia kamerového kábla | áno
2. Svetelný zdroj
Výrobca, značka, model
Funkcia
osvetľuje vnútrotelové anatomické štruktúry
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
2.1 Svetelný zdroj | ks |  |  | 1
2.1 Svetelný zdroj - počet LED diód | ks | 2
2.1 Svetelný zdroj - životnosť | hod | 15000
2.1 Svetelný zdroj - výkon (v porovnaní s xenonovou výbojkou) | watt | 300
2.1 Svetelný zdroj - svietelný tok | Lumen | 1400
2.1 Svetelný zdroj - úroveň hlučnosti | dB |  | 30
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
2.1 Svetelný zdroj - LED technológia | áno
2.1 Svetelný zdroj - chladenie | integrované prídavné pasívne chladenie
2.1 Svetelný zdroj - nastavenie intenzity osvetlenia | manuálne a automatické
2.1 LED diódy pre biele aj fluorescenčné (ICG) svetlo | áno
2.1 Prepínač medzi bielym a ICG svetlom | áno
2.1 Možnosť nožného prepínač medzi bielym a ICG svetlom | áno
2.1 Svetelný zdroj - automatická a manuálna úprava intenzity svetelného zdroja podľa potreby endoskopickej kamery | áno
2.1 Svetelný zdroj - funkcia bezpečnej obnovy funkcie svetelného zdroja pri výpadku a následnej obnove elektrického napájania | áno
3 Pojazdný videovozík
Výrobca, značka, model
Funkcia
slúži na uloženie zariadení do funkčného systému kompaktnej laparoskopickej veže
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne
3.1 Vozík | ks |  |  | 1
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
3.1 Vozík - oddeľovací transformátor | áno
3.1 Vozík - antistatické kolieska | áno
3.1 Vozík - min. 2 brzdené kolieska | áno
3.1 Vozík - VESA uchytenie monitora | áno
3.1 Vozík - výškovo a postranne pohyblivé viackĺbové rameno na monitor | áno
3.1 Vozík - centrálny vypínač | áno
3.1 Vozík - výškovo nastaviteľný infúzny držiak | áno
3.1 Vozík - držiak kamerovej hlavy | áno
3.1 Vozík - držiak diaľkového ovládača | áno
3.1 Vozík - držiak CO2 tlakovej nádoby | áno
3.1 Vozík - držiak svetlovodivého kábla | áno
3.1 Vozík - držiak zbernej nádoby na sekrét | áno
3.1 Vozík - držiak nožného spínača pre elektrochirurgiu | áno
3.1 Vozík - dve výškovo nastaviteľné police + jedna pevná polica na prístroje | áno
3.1 Vozík - lišta s uzemňovacími konektormi | áno
3.1 Vozík - lišta s dostatočným počtom elektrických zásuviek na pripojenie prístrojov | áno
4. LED medicínsky monitor
Výrobca, značka, model
Funkcia
slúži na zobrazenie anatomických štruktúr
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
4.1 LED medicínsky monitor | ks |  |  | 1
4.1 Medicínsky monitor - rozlíšenie | pixel | 3840x2160
4.1 Medicínsky monitor - uhlopriečka | palec | 31
4.1 Medicínsky monitor - pomer strán | pomer | 16:09
4.1 Medicínsky monitor - zorné pole horizontálne aj vertikálne | stupne | 178
4.1 Medicínsky monitor - kontrast | pomer | 1350:1
4.1 Medicínsky monitor - oneskorenie | ms |  | 18
4.1 Medicínsky monitor - počet farieb | mil | 1,7
4.1 Medicínsky monitor - svietivosť | cd/m2 | 650
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
4.1 Medicínsky monitor - uchytenie na samostatnom pojazdnom videovozíku s výškovo a postranne nastaviteľným ramenom | áno
4.1 Medicínsky monitor - uchytenie podľa štandardu VESA | áno
4.1 Medicínsky monitor - funkcia obrazu v obraze (PiP) | áno
4.1 Medicínsky monitor - digitálne signálové vstupy | DVI , HDMI
4.1 Medicínsky monitor - medicínsky atest | áno
5. Sacio-irigačná pumpa
Výrobca, značka, model
Funkcia
irigácia fyziologického roztoku do operačného poľa a aspirácia tekutín a sekrétov do zbernej nádoby
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
5.1 Sacio-irigačná pumpa | ks |  |  | 1
5.1 Sacio-irigačná pumpa - prietok irigácie pre laparoskopiu – minimum | liter / minúta |  | 0.1
5.1 Sacio-irigačná pumpa - prietok irigácie pre laparoskopiu – maximum | liter / minúta | 1.8
5.1 Sacio-irigačná pumpa - tlak irigácie pre laparoskopiu | mmHg | 350 | 400
5.1 Sacio-irigačná pumpa - výkon irigácie pre hysteroskopiu /hysteroresektoskopiu | liter / minúta | 0.8
5.1 Sacio-irigačná pumpa - tlak irigácie pre hysteroskopiu – minimum | mmHg |  | 15
5.1 Sacio-irigačná pumpa - tlak irigácie pre hysteroskopiu – maximum | mmHg | 200
5.1 Sacio-irigačná pumpa - výkon odsávania | liter / minúta | 2
5.1 Sacio-irigačná pumpa - sekrečná nádoba | ks |  |  | 1
5.1 Sacio-irigačná pumpa - sekrečná nádoba | liter | 3
5.1 Sacio-irigačná pumpa - resterilizovateľné hadicové sety na irigáciu a odsávanie | ks | 1
5.1 Sacio-irigačná pumpa - antivirálny/antibakteriálny a hydrofóbny filter na 30 dní s hadicou | ks |  |  | 10
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
5.1 Sacio-irigačná pumpa - mód pre laparoskopiu a hysteroskopiu / hysteroresektoskopiu | áno
5.1 Sacio-irigačná pumpa - dotykový ovládací displej | áno
5.1 Sacio-irigačná pumpa - digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt tlaku a prietoku | áno
5.1 Sacio-irigačná pumpa - automatické rozpoznanie použitého hadicového setu | áno
5.1 Sacio-irigačná pumpa - možnosť pripojenia jednorazových aj sterilizovateľných hadicových setov | áno
6. Vysokofrekvenčný generátor - elektrokoagulácia
Výrobca, značka, model
Funkcia
rezanie a koagulovanie tkanivových štruktúr
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
6.1 Elektrochirurgická jednotka | ks |  |  | 1
6.1 Elektrochirurgická jednotka - monopolárny výkon | Watt | 400
6.1 Elektrochirurgická jednotka - bipolárny výkon | Watt | 350
6.1 Elektrochirurgická jednotka - monopolárny rez | režim | 11
6.1 Elektrochirurgická jednotka - monopolárna koagulácia | režim | 14
6.1 Elektrochirurgická jednotka - bipolárny rez | režim | 6
6.1 Elektrochirurgická jednotka - bipolárna koagulácia | režim | 8
6.1 Elektrochirurgická jednotka - dvojitý nožný spínač | ks |  |  | 1
6.1 Elektrochirurgická jednotka - kábel ku neutrálnej elektróde | ks |  |  | 1
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
6.1 Elektrochirurgická jednotka - ligačný mód ciev do 7mm | áno
6.1 Elektrochirurgická jednotka - TUR mód pre monopolárne rezanie a koagulovanie vo vodnom prostredí | áno
6.1 Elektrochirurgická jednotka - TUR mód pre bipolárne rezanie a koagulovanie vo vodnom prostredí | áno
6.1 Elektrochirurgická jednotka - funkcia automatického rozpoznávania použitého inštrumentária | áno
6.1 Elektrochirurgická jednotka - nožný spínač s funkciou prepínania módov | áno
6.1 Elektrochirurgická jednotka - zásuvka pre monopolárne aplikácie a zásuvka pre bipolárne aplikácie | áno
6.1 Elektrochirurgická jednotka - dotykový LCD diplej pre ovládanie prístroja | áno
6.1 Elektrochirurgická jednotka - ovládanie nožným spínačom, rukou, autoštart pre bipolárnu koaguláciu | áno
6.1 Elektrochirurgická jednotka - prednastavené módy, individuálne nastavovanie a programovanie vlastných módov | áno
6.1 Elektrochirurgická jednotka - stály monitoring kontaktu neutrálnej elektródy | áno
7. Resekčná tkanivová pumpa
Výrobca, značka, model
Funkcia
aspirácia a separácia odresekovaného tkaniva do zbernej nádoby
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
7.1 Resekčná pumpa | ks |  |  | 1
7.1 Resekčná pumpa - úrovne impulzu | ks | 3
7.1 Resekčná pumpa - objem odsávania v urovniach | ml | 3 | 11
7.1 Resekčná pumpa - výkon odsávania v úrovniach | mbar | 600 | 800
7.1 Resekčná pumpa - sekrečná nádoba | ks |  |  | 1
7.1 Resekčná pumpa - sekrečná nádoba | liter | 2
7.1 Resekčná pumpa - nádoba na separáciu odresekovaného tkaniva | ks |  |  | 1
7.1 Resekčná pumpa - nádoba na separáciu odresekovaného tkaniva | liter | 0.25 | 0.5
7.1 Resekčná pumpa - spojovacia podtlaková hadica | ks |  |  | 1
7.1 Resekčná pumpa - tlmič hluku | ks |  |  | 3
7.1 Resekčná pumpa - antivirálny/antibakteriálny a hydrofóbny filterna 7 dní k sekrečnej nádobe | ks | 10
7.1 Resekčná pumpa - hadicové sety na odsávanie a pulzné sanie s filtrom | ks | 10
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
7.1 Resekčná pumpa - pulzné odsatie odresekovaného tkaniva z hyteroresektoskopu cez hadicový systém s jednocestným ventilom, zberná nádoba pre odresekované tkanivo pre hystologické účely | áno
7.1 Resekčná pumpa - displej pre zobrazenie a nastavenie | áno
7.1 Resekčná pumpa - kompatibilita s hysteroresektoskopom pre automatické odsatie odresekovaného tkaniva | áno
8. Bipolárny hysteroresektoskop s automatickým odsatím odresekovaného tkaniva
Výrobca, značka, model
Funkcia
pracovné inštrumentárium
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
8.1 bipolárny hysteroresektoskop | ks |  |  | 1
8.2 pracovný tubus | ks |  |  | 1
8.2 pracovný tubus - priemer | Ch | 26 | 28
8.3 pracovný element | ks |  |  | 1
8.4 obturátor | ks |  |  | 1
8.5 optika | ks |  |  | 1
8.5 optika - uhol pohľadu | stupne | 30
8.5 optika - priemer | mm | 3 | 3.5
8.5 optika - pracovná dĺžka | mm | 295 | 305
8.6 bipolárna slučková elektróda | ks |  |  | 3
8.7 bipolárna koagulačná elektróda | ks |  |  | 3
8.8 sterilizačný tubus na elektródy | ks |  |  | 1
8.9 Sterilizačná kazeta na bipolárny hysteroresektoskop | ks |  |  | 1
8.10 Svetlovodivý kábel | ks |  |  | 1
8.10 Svetlovodivý kábel - dĺžka | m | 2.3 | 3
8.10 Svetlovodivý kábel - priemer jadra | mm | 2.5 | 3.5
8.11 bipolárny kábel k rezaniu a koagulovaniu vo vodnom prostredí | ks |  |  | 1
8.11 bipolárny kábel k rezaniu a koagulovaniu vo vodnom prostredí - dĺžka | m | 4.5
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
8.2 pracovný tubus - nerezová oceľ s titánom, irigačný port, s rovným keramickým koncom | áno
8.3 pracovný element - pre monopolár aj bipolár, odtokový port, port pre odsatie resekovaného tkaniva, senzor pre pulzné sanie, keramická distálna ochrana, zavretá rukoväť | áno
8.8 Sterilizačný tubus na elektródy - perforovaný, pre min. 5 ks elektród | áno
8.9 Sterilizačná kazeta na bipolárny hysteroresektoskop - perforovaný plast so silikónovými držiakmi do 134oC | áno
9. Uterus manipulátor s kolpotranslumináciou
Výrobca, značka, model
Funkcia
pracovné inštrumentárium
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
9.1 uterus manipulátor | ks |  |  | 1
9.2 uterus manipulátor - sonda | ks |  |  | 1
9.3 uterus manipulátor - hadicový set s kolpotransluminačným nástavcom a tesnením manipulátora | ks |  |  | 10
9.4 uterus manipulátor - čistiaca kefka na manipulátor | ks |  |  | 10
9.5 uterus manipulátor - čistiaca kefka na sondu manipulátora | ks |  |  | 10
9.6 uterus manipulátor - svetlovodivý kábel | ks |  |  | 1
9.6 uterus manipulátor - svetlovodivý kábel - dĺžka | m | 2.3 | 3
9.6 uterus manipulátor - svetlovodivý kábel - priemer jadra | mm | 2.5 | 3.5
9.7 uterus manipulátor - sterilizačná kazeta | ks |  |  | 1
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
9.1 uterus manipulátor s podtlakovým zvonom a kolpotranslumináciou, svetlovodivým konektorom, zámkom na sondu a tesniacim uzáverom, autoklávovateľný do 134oC | áno
9.2 sonda uterus manipilátora zahnutá na distálnom konci s laterálnymi otvormi na podtlak, graduovaná, autoklávovateľná do 134oC | áno
9.3 hadicový set so spätným ventilom a Y spojkou pre laparokspický odsávací tubus, elastická silikónová vaginálna manžeta | áno
9.7 Sterilizačná kazeta na uterus manipulátor - perforovaný plast so silikónovými držiakmi do 134oC | áno
10. Optiky a svetlovodivé káble
Výrobca, značka, model
Funkcia
pracovné inštrumentárium
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
10.1 optika | ks |  |  | 1
10.1 optika - uhol pohľadu | stupne | 30
10.1 optika - priemer | mm |  |  | 10
10.1 optika - pracovná dĺžka | mm | 300 | 305
10.2 Sterilizačný košík pre optiku | ks |  |  | 1
10.3 Svetlovodivý kábel | ks |  |  | 1
10.3 Svetlovodivý kábel - dĺžka | m | 2.3 | 3
10.3 Svetlovodivý kábel - priemer jadra | mm | 4.5 | 5
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
10.2 Sterilizačný košík na optiu - sterilizačné drôtené sito s držiakmi do 134oC | áno
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  |  |  | Ponuka - Hodnota ponúkaného tovaru (hodnota , áno/nie)
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia personálu
Dodávateľ predloží k podpisu zmluvy servisný certifikát výrobcom vyškoleného servisného technika, ktorý bude zabezpečovať servis daného zariadenia / daných zariadení
Inštrumentárium autoklávovateľné do 134oC
V:
Dňa:
Pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby: