## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 1 - Monitory a monitorovacia centrála pre KCCH
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | ekvivalentná hodnota ponúkaného produktu | názov predloženého dokladu v ponuke, prostredníctvom ktorého identifikuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál / strana č. 15)
Položka č. 1 - Hemodynamický pacientský monitor
Počet monitorov - 4 ks na pevno, 2 ks na stojan
1. | Použitie pre novorodencov, deti a dospelých pacientov (bez ďalšieho rozšírenia softwaru) s automatickým nastavením algoritmov podľa zvolenej kategórie pacienta
2. | EKG 3 resp. 5 zvod. káblami s detekciou zákkladných arytmií (možnosť jednoduchédo SW rozšírenia o plné arytmie)
3. | Vyžaduje sa analýza ST segmentu
4. | Vyžaduje sa detekcia pacemakeru
5. | Vyžaduje sa odolnosť proti defibrilačnému výboju
6. | Vyžaduje sa možnosť monitorovania 12 zvodového EKG
7. | SpO2 monitorovanie (možnosť použitia Masimo SET ako aj NellcorOximax technológie merania)
8. | Meranie neinvazívneho tlaku krvi (jednorazové, periodické, nepretržité meranie) s venostázou
9. | Súčasné meranie min. 2 invazívnych tlakov s možnosťou rozšírenia na 8 invazívnych tlakov krvi a srdcového výdaja
10. | Meranie respirácie so sledovaním respiračnej frekvencie z EKG elektród s možnosťou voľby zvodu
11. | Meranie teploty 2x s možnosťou merania kožnou aj vnútro-telovou sondou
12. | Integrované monitorovanie etCO2 minimálne technológiou mainstream
13. | Možnosť doplnenia o meranie etCO2 technológiou microstream a sidestream (pre meranie u neintubovaných aj intubovaných pacientov)
14. | Možnosť doplnenia o meranie kontinuálneho srdcového výdaja
Ďalšie vlastnosti hemodynamického monitora:
15. | 3 úrovne alarmov podľa priority (život ohrozujúci, hraničný, technický), zvukovo a vizuálne-farebne odlíšených, manuálne alebo automatické nastavenie
16. | Automatické alebo manuálne nastavenie alarmových hraníc a ich zobrazenie
17. | Možnosť nastavenia alarmových hraníc pomocou centrálneho monitora
18. | Voľba farby pre zobrazenie jednotlivých parametrov (hodnoty aj krivky)
19. | Možnosť rozšírenia o kalkulácie liekov
20. | Trendy min. 72 hodín
21. | Automatický záznam udalostí vrátane kriviek (min 150 udalostí) s možnosťou spätného vyvolania, archivácie, tlače
22. | Užívateľsky konfigurovateľná obrazovka s možnosťou uloženia aspoň 4 nastavení monitora
23. | Vizualizácia chybových hlásení - textov na obrazovke
24. | Monitor musí umožniť priame prepojennie do monitorovacej siete s centrálnym monitorom, ako aj so sieťovou tlačiarňou s možnosťou priamej tlače z monitora
25. | Hemodymický monitor musí umožniť priame prepojenie s externými zariadeniami, minimálne pacientske servoventilátory a anesteziologické prístroje so zobrazením kriviek, slučiek a hodnôt ich parametrov
26. | Hemodymický monitor musí umožniť pripojenie ďalšieho displeja pre rozšírené zobrazenie
27. | Zostava hemodynamického monitora musí byť tvorená dvomi komponentmi: zobrazovacia/ovládacia funkčná jednotka a trasportný modul/monitor vitálnych funkcií
Vlastnosti transportného modulu / monitora:
28. | Transportný modul/monitor musí byť súčasne použiteľný ako samostatný transportný monitor aj bedside monitor vitálnych funkcií
29. | Možnosť okamžitého použitia pre transport bez odpojovania monitora zo siete a od pacienta
30. | Uhlopriečka farebnej dotykovej obrazovky transportného modulu/monitora: maximálne 6,5"
31. | Plnohodnotné ovládanie ako pri klasickom monitore vitálnych funkcií
32. | Výdrž prevádzky na jedno nabitie integrovanej batérie: min. 4 hodiny
33. | Vyžaduje sa bezdrôtový prenos a obojsmerná komunikácia transportného modulu s monitorovacou centrálnou stanicou najmä počas transportu pacienta po nemocničnom oddelení
34. | Hmotnosť: max 1 kg
35. | Rozmery: max. 260 x 90 x 45 mm
36. | Požadované možnosti uchytenia: do dokovacej stanice umiestnenej na postranicu (čelo, bočnicu) lôžka, stropný statív, ako aj na eurolištu
37. | Požadované integrované monitorovanie parametrov v rámci trasportného modulu/monitora:
37.1 | Vstup pre monitorovanie EKG (3/5 zvodové káble)
37.2 | Vstup pre monitorovanie saturácie (možnosť Nelicor aj Masimo technológie)
37.3 | Vstup pre monitorovanie neinvazívneho tlaku krvi
37.4 | 2 vstupy pre invazívne tlaky krvi
37.5 | 2 vstupy pre teplotu (dutinková - univerzálna)
37.6 | Vstup pre monitorovanie CO2
38. | Zostava transportného modulu/monitora musí obsahovať:
38.1 | transportný modul/monitor
38.2 | dokovacia stanica (s rozhraním pre elektrické napájanie transportného modulu/monitora), dobíjanie jeho batérie a dátovú komunikáciu, uchytená na statíve/eurolište staticky, ako samostatná funkčná jednotka fungujúca v prípade nutnosti aj nezávisle od napájania celého systému
38.3 | transportná dokovacia stanica pre uchytenie k lôžku pacienta/inkubátoru pri transporte
Zobrazovacia / ovládacia funkčná jednotka (ZOFJ) hemodynamického monitora:
39. | Farebná dotyková uhlopriečka s dotykovým ovládaním o veľkosti minimálne 17"
40. | Vyžaduje sa funkčné prepojenie s transportným modulom/monitorom tvoriaca jeden ucelený hemodynamický pacientský monitor s veľkou obrazovkou poskytujúcou polnohodnotné zobrazenie monitorovaných parametrov, trendov, udalosti ako aj rôznych terapeutických funkcií pri rozšírenom monitoringu
41. | ZOFJ musí poskytovať kontinuálne trendy a udalosti pacienta bez prerušenia pri jeho privezení späť z transportu
42. | ZOFJ musí umožniť rozšírenie o prepojenie do nemocničnej siete (NIS, PACS, WEB) pre elektronický prenos údajov medzi nimi - prenos pacientských údajov, snímok RTG, a pod.
43. | Vyžaduje sa možnosť pripojenia klávesnice a myši k ZOFJ pre jednoduchšie zadávanie demografických údajov pacienta a nastavení monitora
44. | Vybavenie hemodymického monitora o príslušenstvo a senzory pre monitorovanie parametrov: EKG, neinv. TK, SpO2, 2x IBP, 2 x teplota
45. | Monitor vybavený všetkými potrebnými senzormi a káblami, okrem prevodníkov IBP, podľa uvedenej špecifikácie pre jeho uvedenie do prevádzky. Senzory pre kategóriu pacientov dospelý v minimálnom množstve 1 ks na parameter.
Položka č. 2 - Centrálna monitorovacia stanica
Počet - 1 ks
1. | Centrála monitorovacieho systému pre pripojenie pacientských monitorov vitálnych funkcií, hemodymických pacientských monitorov pomocou LAN a WiFi siete
2. | Možnosť súčasného pripojenia a zobrazenia minimálne 16 pacientov na jednej centrálnej stanici s možnosťou rozšírenia minimálne do 32 pacientov
3. | 72 hodín Fulldisclosure/EventDisclosure pre 12 pacientov vrátane hemodynamiky
4. | Grafické a tabuľkové trendy na 72 hodín
5. | 1000 arytmií alebo alarmov uložených pre 1 pacienta
6. | HL7 Interface
7. | Vzdialený prístup z centrálneho monitora k monitorom vitálnych funkcií s potlačením alarmu na lôžkovom monitore
8. | Vybavenie k centrálnej stanici:
8.1. | displej s uhlopriečkou minimálne 21"
8.2 | UPS
8.3 | laserová tlačiareň
8.4 | klávesnica
8.5 | myš
8.6 | switch
9. | V prípade prepojenia servoventilátorov, anestéziologických prístrojov, telemetrických monitorov sa vyžaduje zobrazenie ich kriviek a parametrov na obrazovke centrálnej stanice
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 2 - Zostava komplexného monitora vitálnych funkcií s monitorovacím modulom pre I. KK - Arytmologické odd.
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | ekvivalentná hodnota ponúkaného produktu | názov predloženého dokladu v ponuke, prostredníctvom ktorého identifikuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál / strana č. 15)
Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií s multiparametrickým monitorovacím modulom monitora vitálnych funkcií s obsahom vstupov pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, 2x ITK, teplota
Modulárny monitor vitálnych funkcií
1. | Monitor vitálnych funkcií so základnými modulmi musí monitorovať: EKG (ST segment), respirácia, SpO2, neinv.TK, 2x invaziv. KT, teplotu
2. | Minimálny počet zobrazených kriviek vitálnych funkcií pacienta na jednej obrazovke - min. 8 ks
3. | Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou min. 15 palcov
4. | Počet vstupov pre zásuvné moduly - min. 4 ks
5. | Maximálna váha monitora s batériou - max. 8 kg
6. | Minimálny rozsah pre merania HR od 15 do 300 bmp
7. | Pamäť trendov v monitore - min. 48 hod.
8. | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min
9. | Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0 - 100 %
10. | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
11. | Meranie EKG 12 - zvodové
12. | Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr. fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
13. | Meranie Qt/Qtc intervalu
14. | Neinvazívny krvný tlak spustiteľný aj s centrálnej stanice s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania v 4 rôznych nastaviteľných sekvenciách
15. | Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovní podľa priority
16. | Monitor s funkciou zrkadlenia obrazovky a vzdialeného ovládania z iného miesta v sieti
17. | Monitor vitálnych funkcií musí zobrazovať stav alarmu ostatných monitorov na oddelení a musí byť neustále viditeľný na obrazovke monitora (bez ďalších kliknutí).
18. | Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať priame pripojenie modulov: IBP modul, Teplotný modul, BIS modul, CO2 modul, NMT modul, modul pre regionálnu cerebrálnu oxygenáciu, C.O. PiCCO modul
19. | Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej
20. | Monitor vitálnych funkcií musí mať možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov
21. | Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7
22. | Monitor musí byť plne kompatibilný a schopný pripojenia do centrálnej stanice PIICiX ver. B. ktorá je súčasťou arytmologického oddelenia spolu s telemetrickými modulmi MX40
23. | Minimálne príslušenstvo k monitorom vitálnych funkcií - senzory a káble pre monitorovanie vitálnych funkcií: EKG (12 zvodové), Neinv.TK, SpO2 senzor, teplotná sonda
24. | Modul pre monitor vitálnych funkcií umožňujúci nepretrčité neinvazívne monitorovanie Pleth variability index, Total hemoglobin, Methemoglobin, Carboxyhemoglobin, Oxygen content - 1ks
Multiparametrický monitorovací modul monitora vitálnych funkcií s obsahom vstupov pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, ITK, teplota
25. | Transportný modul musí monitorovať: EKG (ST segment), respiráciu, SpO2, neinv.TK, 2x inaziv. TK, teplotu
26. | Dotyková farebná obrazovka s uhlopriečkou min. 15 cm
27. | Minimálny počet zobrazených kriviek - min. 3x
28. | Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora a centrálnej siete PIICiX
29. | Transportný modul musí byť plne kompatibilný a priamo pripojiteľný do ľubovoľného monitora VF opísaného v položke č. 1
30. | Rotácia obrazovky (zobrazovaných údajov) podľa polohy modulu pre uľahčenie pozoravania pre obsluhujúci personál
31. | Prevádzka na internú batériu - min. 4 hodiny
32. | Nabíjanie modulu je priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice
33. | Hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie - max. 1,5 kg
34. | Rozsah merania HR minimálne v rozsahu - 15 - 300 bmp
35. | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min
36. | Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0-100 %
37. | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
38. | Monitorovanie 12-zvodového EKG
39. | Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
40. | Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF
41. | Prenosná dokovacia stanica pre nabíjanie transportného modulu aj mimo monitora - 1ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 - Monitory a monitorovacia centrála pre KCCH
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Požadované množstvo MJ počas trvania zmluvy | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | CPV kód | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | Položka č. 1 - Hemodynamický pacientský monitor - na pevno | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Položka č. 1 - Hemodynamický pacientský monitor - na stojan | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SPOLU za položku č. 1: |  |  |  | 0 |  | 0
Doplňujúce informácie:
1. | Termín dodania pre Položku č. 1 |  |  |  |  | pracovných dní
2. | Záručná doba pre Položku č. 1 |  |  |  |  | mesiacov
3. | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  |  | v EUR bez DPH na hodinu
4. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  |  | zľava
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Požadované množstvo MJ počas trvania zmluvy | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | CPV kód | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | Položka č. 2 - Centrálna monitorovacia stanica | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SPOLU za položku č. 2: |  |  |  | 0 |  | 0
Doplňujúce informácie:
1. | Termín dodania pre Položku č. 2 |  |  |  |  | pracovných dní
2. | Záručná doba pre Položku č. 2 |  |  |  |  | mesiacov
3. | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  |  | v EUR bez DPH na hodinu
4. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 2, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  |  | zľava
[9 empty] | SPOLU za časť č. 1 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- uchádzač do stĺpca č. 11 uvedie sadzbu DPH v súlade s platnou legislatívou od 1.1.2025
- kritérium

## Príloha č. 6 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 - Zostava komplexného monitora vitálnych funkcií s monitorovacím modulom pre I. KK - Arytmologické odd.
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Požadované množstvo MJ počas trvania zmluvy | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | CPV kód | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií s multiparametrickým monitorovacím modulom monitora vitálnych funkcií s obsahom vstupov pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, 2x ITK, teplota | ks | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Doplňujúce informácie:
1. | Termín dodania pre Položku č. 1 |  |  |  |  | pracovných dní
2. | Záručná doba pre Položku č. 1 |  |  |  |  | mesiacov
3. | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  |  | v EUR bez DPH na hodinu
4. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  |  | zľava
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- uchádzač do stĺpca č. 11 uvedie sadzbu DPH v súlade s platnou legislatívou od 1.1.2025
- kritérium

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA PODĽA § 32 ODS. 7 a ODS. 8 ZVO
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že
I. | nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
II. | sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:
P.č. | Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
1. | 2.
I. | Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
II. | Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač