## Hárok 1
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom PTK je stanovenie požiadaviek (transparentných a nediskriminačných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DIČ:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Vybrané motorové vŕtacie systémy s príslušenstvom
1.2 CPV:
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
33168100-6 - Endoskopy
33190000-8 - Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky:
Zákazka je rozdelená na 5 samostatných častí
2.1 Zoznam častí:
Por. č. | Názov predmetu zákazky |  | MJ |  |  | Požadovaný počet MJ
časť č. 2 | Vysokorýchlostný motorový systém na ošetrenie hlavy a chrbtice pre neurochirurgiu |  | celok |  |  | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Vysokorýchlostný motorový systém na ošetrenie hlavy a chrbtice pre neurochirurgiu |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky v tvare: spĺňa/hodnota parametra
|  | MJ | min. | max. | presne
Položka č. 1 - Riadiaca jednotka
1. | Veľkoplošný dotykový displej |  |  |  | áno
2. | Integrovaná oplachová pumpa s prietokom | ml/min. | 65
3. | Možnosť pripojenia dvoch káblov súčasne |  |  |  | áno
4. | Automatické rozoznanie nástrojov a prednastavenie optimálnych otáčok |  |  |  | áno
5. | Možnosť nastavenia plynulého a skokového rozjazdu a dojazdu nástroja |  |  |  | áno
6. | Otáčky v rozsahu | ot./min. | 10000 – 80000
7. | Vrátane sieťového káblu |  |  |  | áno
Položka č. 2 - Nožný ovládač
1. | Umožňuje pravý aj ľavý chod |  |  |  | áno
2. | Umožňuje aktiváciu aj deaktiváciu oplachovej pumpy |  |  |  | áno
3. | Vodeodolný |  |  |  | áno
4. | Možnosť ovládania smeru a rýchlosti otáčok |  |  |  | áno
5. | Dĺžka kábla | m | 5
Položka č. 3 - Mikrokábel
1. | Používa sa k pripojeniu rukou držaných aplikačných súčastí (motorov a násadcov) na ridiacu jednotku |  |  |  | áno
2. | Dĺžka mikrokábla | m | 4
Položka č. 4 - Nadstavec lomený krátky jemný
1. | Ručný vysokorýchlostný násadec s opticky označenou dĺžkou |  |  |  | áno
2. | Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke |  |  |  | áno
3. | Násadec je určený ako pohon nástrojov |  |  |  | áno
4. | Otáčky v rozsahu | ot./min. | 0 – 80000
5. | Krútiaci moment | Ncm | 2.2
6. | Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava |  |  |  | áno
7. | Pracovná dĺžka | mm |  | 70
Položka č. 5 - Nadstavec lomený dlhý jemný
1. | Ručný vysokorýchlostný násadec s opticky označenou dĺžkou |  |  |  | áno
2. | Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke |  |  |  | áno
3. | Násadec je určený ako pohon nástrojov |  |  |  | áno
4. | Otáčky v rozsahu | ot./min. | 0 – 80000
5. | Krútiaci moment | Ncm | 2.2
6. | Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava |  |  |  | áno
7. | Pracovná dĺžka | mm |  | 100
Položka č. 6 - Nadstavec lomený extra dlhý jemný
1. | Ručný vysokorýchlostný násadec s opticky označenou dĺžkou |  |  |  | áno
2. | Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke |  |  |  | áno
3. | Násadec je určený ako pohon nástrojov |  |  |  | áno
4. | Otáčky v rozsahu | ot./min. | 0 – 80000
5. | Krútiaci moment | Ncm | 2.2
6. | Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava |  |  |  | áno
7. | Pracovná dĺžka | mm |  | 130
Položka č. 7 - Nadstavec lomený dlhý
1. | Ručný vysokorýchlostný násadec s opticky označenou dĺžkou |  |  |  | áno
2. | Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke |  |  |  | áno
3. | Násadec je určený ako pohon nástrojov |  |  |  | áno
4. | Otáčky v rozsahu | ot./min. | 0 – 80000
5. | Krútiaci moment | Ncm | 2.2
6. | Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava |  |  |  | áno
7. | Pracovná dĺžka | mm |  | 170
Položka č. 8 - Nadstavec lomený extra dlhý jemný
1. | Ručný vysokorýchlostný násadec s opticky označenou dĺžkou |  |  |  | áno
2. | Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke |  |  |  | áno
3. | Násadec je určený ako pohon nástrojov |  |  |  | áno
4. | Otáčky v rozsahu | ot./min. | 0 – 80000
5. | Krútiaci moment | Ncm | 2.2
6. | Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava |  |  |  | áno
7. | Pracovná dĺžka | mm |  | 220
Položka č. 9 - Nadstavec na trepanáciu
1. | Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke |  |  |  | áno
2. | Nadstavec je určený pre pohon vrtákov trepanu s koncovkou HUDSON |  |  |  | áno
3. | Rozsah otáčok | ot./min. | 0 – 1200
4. | Výkon | W | 180
5. | Krútiaci moment | Nm | 2.5
Položka č. 10 - Nadstavec na kraniotómiu
1. | Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke |  |  |  | áno
2. | Rozsah otáčok | ot./min. | 0 – 80000
3. | Smer otáčania doľava a doprava |  |  |  | áno
4. | Výkon | W | 140
5. | Krútiaci moment | Ncm | 2.2
6. | Chránič dury pre dospelého | ks |  |  | 1
7. | Extra dlhý chránič dury pre dospelého | ks |  |  | 1
8. | Chránič dury pre dieťa | ks |  |  | 1
Položka č. 11 - Oplachový násadec
1. | Pre bezpečné uchytenie aplikačných súčastí motorového systému |  |  |  | áno
2. | Určený pre ručné predčistenia i pre strojové čistenie a dezinfekciu v čistiacom aj dezinfekčnom stroji |  |  |  | áno
3. | Oplachový násadec bráni poškodeniu aplikačných súčastí motorového systému v priebehu procesu čistenia a zaisťuje, že sa čiastiaci prostriedok dostane do všetkých potrebných oblastí aplikačných súčastí. |  |  |  | áno
4. | Vybavený filtrom |  |  |  | áno
Položka č. 12 - Sterilizačné sito
1. | Systém uchytenia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii |  |  |  | áno
2. | Sito neprepletané, vypaľované laserom |  |  |  | áno
Položka č. 13 - Sterilizačný kontajner
1. | Materiál vane a veka sterilizačného kontajneru z eloxovaného hliníka určený výhradne pre parnú sterilizáciu |  |  |  | áno
2. | Kontajner vybavený aktívnym systémom zabraňujúcim prítomnosti kondenzátu po sterilizačnom cykle vrátane sušenia (odtokový ventil vo vani kontajneru) |  |  |  | áno
3. | Flexibilný identifikačný systém, možnosť výmeny identifikačných štítkov a čelných dosiek, v počte farebných prevedení |  | 10
4. | Otváranie a zatváranie kontajneru umiestnené priamo v hornej časti veka |  |  |  | áno
5. | Integrované úchytky kontajneru priamo v otváracom mechanizme |  |  |  | áno
6. | Veko vybavené integrovaným držiakom pre jednorazové papierové filtre s možnosťou procesnej indikácie sterilizácie |  |  |  | áno
7. | Možnosť stohovania kontajnerov bez nepriameho namáhania veka |  |  |  | áno
8. | Stabilita stohovania kontajnerov musí zodpovedať EN868, resp. ekvivalent |  |  |  | áno
9. | Kontajner musí byť označený identifikačným štítkom umiestneným na kontajneri s popisom v slovenskom jazyku |  |  |  | áno
10 | Kontajner musí byť označený 2D Datamatrix, resp. ekvivalent gravírovaný laserom (podľa EN9132 resp. ekvivalent), veľkosť | mm | 2,5x2,5
11. | Kontajner vhodný pre mytie v umývacom automate s ternickou dezinfekciou 93 stupňov |  |  |  | áno
Položka č. 14 - Vrtáky
1. | Vrták na trepanáciu 9/12mm | ks |  |  | 1
2. | Vrták na trepanáciu 12/15mm | ks |  |  | 1
3. | Vrták na kraniotomiu | ks |  |  | 10
4. | Vrták špirálový Ø 1,5mm | ks |  |  | 1
5. | Vrták špirálový Ø 2,0mm | ks |  |  | 1
Položka č. 15 - Fréza guličková
1. | Diamantová 0,8mm | ks |  |  | 1
2. | Diamantová 1,0mm | ks |  |  | 2
3. | Diamantová 1,4mm | ks |  |  | 2
4. | Diamantová 1,8mm | ks |  |  | 2
5. | Diamantová 2,3mm | ks |  |  | 4
6. | Diamantová 2,7mm | ks |  |  | 2
7. | Diamantová 3,0mm | ks |  |  | 2
8. | Diamantová 3,5mm | ks |  |  | 2
9. | Diamantová 4,0mm | ks |  |  | 2
10. | Diamantová 4,5mm | ks |  |  | 2
11. | Diamantová 5,0mm | ks |  |  | 2
12. | Diamantová 6,0mm | ks |  |  | 2
13. | Tvrdokov 1,0mm | ks |  |  | 1
14. | Tvrdokov 2,0mm | ks |  |  | 1
15. | Tvrdokov 2,3mm | ks |  |  | 1
16. | Tvrdokov 3,0mm | ks |  |  | 2
17. | Tvrdokov 3,5mm | ks |  |  | 1
18. | Tvrdokov 4,0mm | ks |  |  | 2
19. | Tvrdokov 4,5mm | ks |  |  | 1
20. | Tvrdokov 5,0mm | ks |  |  | 2
21. | Tvrdokov 6,0mm | ks |  |  | 2
22. | Tvrdokov 7,0mm | ks |  |  | 1
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky predmetu zákazky (v prípade neakceptovania danej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru:
2.1 | do šesťdesiatich (60) klendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní.
3. | Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný. Objednávateľ je oprávnený neprevziať tovar dodaný po častiach.
4. | Tovar dodaný v demonte je dodávateľ povinný zmontovať alebo skompletizovať ho z prepravného stavu do stavu užívateľského, kompletne nainštalovať, uviesť všetky zariadenia a všetky potrebné súčasti do prevádzky, odskúšať funkčnosť a prevádzkyschopnosť, zaškoliť personál (zamestnancov objednávateľa) vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu na mieste plnenia v čase dohodnutom s objednávateľom.
6. | Objednávateľ požaduje montáž, kompletnú inštaláciu a uveden ie všetkých častí
5. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
6. | Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
7. | Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
8. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
8.1 | návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
8.2 | záručný list,
8.3 | preberací (akceptačný) protokol,
8.4 | inštalačný protokol.
9. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi:
9.1 | zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy,
9.2 | kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" pre potreby plnenia zmluvy.
10. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
11. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare, v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
12. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar, ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych ní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
13. | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), poskytnutím požadovanej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného a pozáručného servisu v mieste inštalácie.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
3. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Prehlásenie
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Pracovná pozícia:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
- povinné údaje vyplní uchádzač