## Hárok 1
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom PTK je stanovenie požiadaviek (transparentných a nediskriminačných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DIČ:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Vybrané motorové vŕtacie systémy s príslušenstvom
1.2 CPV:
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
33168100-6 - Endoskopy
33190000-8 - Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky:
Zákazka je rozdelená na 5 samostatných častí
2.1 Zoznam častí:
Por. č. | Názov predmetu zákazky |  | MJ |  |  | Požadovaný počet MJ
časť č. 4 | Vŕtačka s príslušenstvom pre ortopédiu |  | celok |  |  | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Vŕtačka s príslušenstvom pre ortopédiu |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky v tvare: spĺňa/hodnota parametra
|  | MJ | min. | max. | presne
Položka č. 1 - Vŕtačka
1. | Výkon | W | 170
2. | Možnosť vŕtania, frézovania a rezania |  |  |  | áno
3. | Otáčky pre vŕtanie | ot./min. | 0 – 1000
4. | Otáčky pre frézovanie | ot./min. | 0 – 250
5. | Vŕtanie – krútiaci moment | Nm | 3.8
6. | Frézovanie – krútiaci moment | Nm | 13
7. | Povrch všetkých komponentov so zvýšenou odolnosťou |  |  |  | áno
8. | Pravý / ľavý chod |  |  |  | áno
9. | Priechodné telo pre K drôt | mm | do 4,0
10. | Bez nutnosti sterilizácie batérie |  |  |  | áno
11. | Možnosť výmeny akumulátora počas operácie, bez porušenia sterility |  |  |  | áno
12. | V prípade samostatného krytu batérie 1 samostatne pre vŕtačku |  |  |  | áno
Položka č. 2 - Nadstavce pre vŕtačku
1. | Nadstavec na oscilačnú pílu |  |  |  | áno
2. | Nadstavec pre vŕtanie s koncovkou AO |  |  |  | áno
3. | Nadstavec na vŕtanie Jacobs |  |  |  | áno
4. | Nadstavec na frézovanie AO |  |  |  | áno
5. | RTG transparentný nadstavec na vŕtanie |  |  |  | áno
6. | Univerzálne skľučovadlo (doťahovanie pomocou kľúča) | mm | do ø 6,5
7. | Zavádzač K drôtu | mm | do 4,0
Položka č. 3 - Nabíjacia jednotka
1. | Počet slotov na batérie |  | 4 |  | áno
2. | Indikátor nabitia |  |  |  | áno
3. | Ochrana batérie proti poškodeniu |  |  |  | áno
Položka č. 4 - Sterilizačné sito
1. | Sterilizačné sito s úchytmi na príslušenstvo a súčasti vŕtačky |  |  |  | áno
Položka č. 5 - Batéria
1. | Li-Ion alebo ekvivalent | ks |  |  | 4
2. | Kapacita | mAh | 1200
1. | Bezplatné zapožičanie náhradného prístroja počas doby opravy |  |  |  | áno
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky predmetu zákazky (v prípade neakceptovania danej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru:
2.1 | do šesťdesiatich (60) klendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní.
3. | Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný. Objednávateľ je oprávnený neprevziať tovar dodaný po častiach.
4. | Tovar dodaný v demonte je dodávateľ povinný zmontovať alebo skompletizovať ho z prepravného stavu do stavu užívateľského, kompletne nainštalovať, uviesť všetky zariadenia a všetky potrebné súčasti do prevádzky, odskúšať funkčnosť a prevádzkyschopnosť, zaškoliť personál (zamestnancov objednávateľa) vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu na mieste plnenia v čase dohodnutom s objednávateľom.
6. | Objednávateľ požaduje montáž, kompletnú inštaláciu a uveden ie všetkých častí
5. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
6. | Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
7. | Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
8. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
8.1 | návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
8.2 | záručný list,
8.3 | preberací (akceptačný) protokol,
8.4 | inštalačný protokol.
9. | Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi:
9.1 | zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy,
9.2 | kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" pre potreby plnenia zmluvy.
10. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
11. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare, v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
12. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar, ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych ní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
13. | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), poskytnutím požadovanej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného a pozáručného servisu v mieste inštalácie.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
3. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Prehlásenie
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Pracovná pozícia:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
- povinné údaje vyplní uchádzač