## Príloha č. 1 k zmluve

# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Operačný mikroskop neurochirurgický v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb pre potreby Neurochirurgickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorý bude umiestnený na Oddelení centrálnych operačných sál (ďalej len OCOS) k náročným operáciám mozgu, miechy.

Súvisiace služby - dodávky na miesto určenia, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odovzdania sprievodnej a technickej dokumentácie, odborného zaškolenia obsluhy a záručného autorizovaného servisu v dĺžke min. 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych  prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkané zariadenie.

Prístrojová technika musí byť NOVÁ, NEPOUŽITÁ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKYMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.

Ponúkané zariadenie predmetu zákazky musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Operačný mikroskop neurochirurgický v počte 1 ks  musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| Operačný mikroskop neurochirurgický |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operačný mikroskop pre potreby neurochirurgickej kliniky k operáciám mozgu, miechy a chrbtice |  |  | 1 ks |
| Typ zariadenia: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Minimálne technicko-medicínske parametre | Požadované parametre | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter |  |
| Technické vlastnosti: |  |  |  |
| Operačný mikroskop určený pre neurochirurgické výkony | min. áno |  |  |
| Robotické riadenie rotácie statívu, ramien a optiky mikroskopu v 6 osiach | min. áno |  |  |
| Podlahový statív s kolieskami pre ľahkú manipuláciu vo všetkých smeroch s centrálnou brzdou | min. áno |  |  |
| Uzavretý a kompaktný design s plne integrovanými káblami a svetlovodičmi | min. áno |  |  |
| Integrovaný optický delič pre bočnú pozíciu | min. áno |  |  |
| Stereoasistent z pravej alebo ľavej strany s binokulárnym tubusom | min. áno |  |  |
| Širokouhlé okuláre s dioptrickou korekciou,1 pár | min. áno |  |  |
| Integrovaná elektronicky kontrolovaná clona pre zlepšenie hĺbky ostrosti | min. áno |  |  |
| Laserový autofokus | min. áno |  |  |
| Binokulárny tubus pre operatéra | min. áno |  |  |
| - s naklápaním v rozsahu min. 180 stupňov | min. áno |  |  |
| - polohovaním v horizontálnej i vertikálnej rovine pre operatéra i asistenta s centrálnym nastavením PD a s priamym zväčšením 50% | min. áno |  |  |
| Automatická úprava rýchlosti zaostrenia v závislosti na aktuálnom zväčšení | min. áno |  |  |
| Automatická úprava intenzity svetla v závislosti na aktuálnom zväčšení | min. áno |  |  |
| Nastaviteľné motorizované zaostrenie | min. áno |  |  |
| Funkcia zapamätania pozície ohniska | min. áno |  |  |
| Možnosť výberu uloženej pozície ohniska buďpomocou rukoväte alebo pomocou nožného ovládača | min. áno |  |  |
| možnosť presúvať mikroskop automaticky do zvolenej pozície | min. áno |  |  |
| Integrovaná xenónová lampa, 2ks s výkonom | min. 300 W |  |  |
| Zobrazenie zostávajúcej doby životnosti aktuálne používanej lampy | min. áno |  |  |
| Automatická indikácia chybnej lampy | min. áno |  |  |
| Monitorovanie a výstraha systému pri prekročení individuálne zadanej intenzity osvetlenia | min. áno |  |  |
| Variabilná pracovná vzdialenosť min. v rozsahu 200 mm až 625 mm, nastaviteľná buď manuálne, alebo motoricky alebo pomocou autofokusu | min. áno |  |  |
| Automatické vyváženie mikroskopu vo všetkých osiach | min. áno |  |  |
| Vákuum systém pre odsatie vzduchu zo sterilných návlekov | min. áno |  |  |
| Identifikácia sterilného návleku pomocou RFID kódu | min. áno |  |  |
| Videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu s FULL HD rozlíšením | min. áno |  |  |
| Ovládanie mikroskopu pomocou dotykového LCD monitora | min. áno |  |  |
| Rotácia dotykového LCD monitora | min. rozsah +/- 125 stupňov |  |  |
| Integrovaný DICOM interface | min. áno |  |  |
| Integrovaný LAN interface | min. áno |  |  |
| Integrovaný konektor pre vzdialenú diagnostiku | min. áno |  |  |
| Integrovaný digitálny rekordér do statívu mikroskopu s možnosťou zhotovenia snímkov alebo videozáznamu | min. áno |  |  |
| Nastaviteľné ergonomické rúčky, symetrické, s programovateľnými tlačidlami pre ovládanie funkcií mikroskopu, min. 5 funkcií | min. áno |  |  |
| Možnosť exportu dát (video a snímkov) cez LAN | min. áno |  |  |
| Servisný modul pre vzdialenú diagnostiku | min. áno |  |  |
| Plne integrovaný modul pre fluorescenčnú detekciu tumoru | min. áno |  |  |
| Plne integrovaný modul pre intraoperatívnu angiografickú diagnostiku a software modul pre dynamickú analýzu angiografického nálezu | min. áno |  |  |
| Záručný servis | min. áno |  |  |
| Záručná doba | min. 24 mesiacov |  |  |

V ........................................., dňa .....................

.....................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka