|  |
| --- |
| ***Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckych prístrojov*** |
| ***Predmetom servisnej činnosti budú nasledovné zariadenia:*** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **Typ** | **Sériové číslo** | **Dátum inštalácie** | **Inventárne číslo** |
| Rádioterapeuticky simulátor ACUITY | iX | 582 | 30.1.2017 | 2017/11097 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***P.č.*** | ***Požiadavka na pozáručný servis******a pravidelnú údržbu*** | ***Požadovaná hodnota*** | ***Požadujeme uviesť,*** ***či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter*** |
| ***1*** | ***Rozsah servisných úkonov požadovaných v rámci pozáručného servisu a pravidelnej údržby:*** |
| 1.1 | Periodická preventívna prehliadka a údržba zariadenia vrátane kontroly jeho bezpečnosti (PMP/PM) podľa pokynov výrobcu zariadenia | min. 2x ročne |  |
| 1.2 | Pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu pokiaľ je prístroj vybavený zobrazovacou jednotkou | áno |  |
| 1.3 | Prevedenie zálohovania SW nastavenia a údržba lokálnej DB | áno |  |
| 1.4 | Automatické vykonávanie aktualizácie softvéru zariadena v zmysle požiadaviek výrobcu | áno |  |
| 1.5 | Služby reaktívnej podpory - opravy porúch na zariadení | áno |  |
| 1.6 | V cene budú zahrnuté všetky náklady a práce servisného technika spojené s opravami zariadenia vrátane servisných zásahov a preventívnych prehliadok | áno |  |
| 1.7 | Výkon pozáručného servisu a pravidelnej údržby zariadenia bude realizovaný prostredníctvom autorizované servisného technika | áno |  |
| 1.8 | V cene budú zahrnuté celkové cestovné náklady od výjazdu servisného technika na miesto určenia a späť a nebudú dodatočne účtované | áno |  |
| 1.9 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe a zabezpečeniu prevádzkyschopnosti zariadenia v lehotách uvedených v zmluve | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Podmienky vykonávania opráv a údržby:** |
| 2.1 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.2 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.3 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | do 48 hodín od nástupuservisného technika na opravu |  |
| 2.4 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov | najneskôr do troch pracovných dní od dodania ND na sklad poskytovateľa pri dodržaní podmienky objednania potrebného ND objednávateľom  |  |
| 2.5 | Služba na diaľku - pripojenie poskytovateľa k zariadeniu na diaľku ak to zariadenie umožňuje | áno |  |
| 2.6 | Doba odozvy servisného technika cez službu na diaľku ak to zariadenie umožňuje | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.7 | Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby | 24 mesiacov |  |

*Obchodné meno uchádzača:..........................................................................(doplní uchádzač)*

*Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:......................................................(doplní uchádzač)*

*IČO uchádzač:.............................................................................................(doplní uchádzač)*

*V ........................................, dňa ........................*

*.......................................................................................*

*meno, priezvisko štatutárneho zástupcu podpis, pečiatka uchádzača*