Príloha č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Operačné stoly vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Časť č.1

Operačný stôl pre použitie s robotickým systémom DaVinci Xi vrátane súvisiacich služieb

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a necení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia

| P.č. | Operačný stôl pre použitie s robotickým systémom DaVinci Xi vrátane súvisiacich služieb | Požadovaný parameter FNsP FDR BB | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  | áno |  |
| 1 | Technická špecifikácia |  |  |
| 1.1 | Operačný stôl určený na softvérovú komunikáciu s robotickým systémom Da Vinci Xi | áno |  |
| 1.2 | Pripojenie k robotickému systému bezkáblovo alebo káblom | áno |  |
| 1.3 | Priama automatická komunikácia stola s Da Vinci systémom | áno |  |
| 1.4 | Automatické nastavenie polohy stola na základe pohybov Da Vinci systému | áno |  |
| 1.5 | Nosnosť operačného stola | min. 450 kg |  |
| 1.6 | Indikácia hmotnostného preťaženia stola | áno |  |
| 1.7 | Šírka dosky stola | min. 530 mm |  |
| 1.8 | Motorizované výškové nastavenie v rozsahu | min. v rozsahu 595-1100 mm |  |
| 1.9 | Motorizovaný pozdĺžny posun | min. 450 mm |  |
| 1.10 | Motorizovaný náklon dosky stola do trendelenburgovej / antitrendelenburgovej polohy | min. rozsah +/- 45° |  |
| 1.11 | Motorizovaný laterálny sklon | min. rozsah +/- 30° |  |
| 1.12 | Motorizovaný sklon chrbtového dielu | min. rozsah -45°/+90° |  |
| 1.13 | Motorizovaný sklon nožných dielov | min. rozsah -105°/+90° |  |
| 1.14 | Ovládanie stola diaľkovým ovládačom | áno |  |
| 1.15 | Ovládanie stola na bočnej strane nohy stola | áno |  |
| 1.16 | Minimálny počet nastavení v pamäti ovládača | min. 30 |  |
| 1.17 | Práca na dobíjateľné akumulátory | áno |  |
| 1.18 | Musí mať možnosť používania stola aj počas dobíjania | áno |  |
| 1.19 | Asistent kolízií | áno |  |
| 1.20 | Stabilizačný mechanizmus na vyrovnanie nerovnosti podlahy | áno |  |
| 1.21 | Elektrická centrálna brzda | áno |  |
| 1.22 | Prepojovací kábel k Da Vincimu | áno |  |
| 1.23 | Napájací kábel | áno |  |
| 1.24 | Hlavná doska stola | áno |  |
| 1.25 | Matrac hlavnej dosky stola (antidekubitný) | áno |  |
| 1.26 | Hlavová doska stola | áno |  |
| 1.27 | Matrac na hlavovú dosku (antidekubitný) | áno |  |
| 1.28 | Rozhranie hlavnej dosky stola zhodné s rozhraním v sedacej a chrbtovej časti pre rýchlu a bezproblémovú zámenu | áno |  |
| 1.29 | Nožná doska štvordielna rozťahovacia | áno |  |
| 1.30 | Odnímateľný spodný diel nožnej dosky | áno |  |
| 1.31 | Každá noha motoricky ovládaná samostatne | áno |  |
| 1.32 | Matrac nožnej dosky (antidekubitný) | áno |  |
| 1.33 | Predlžovací horný chrbtový segment dosky | áno |  |
| 1.34 | Matrac na predlžovací segment chrbtovej dosky | áno |  |
| 1.35 | Držiak na ruky s 3D kĺbom (pár) | áno |  |
| 1.36 | Držiak ruky bez kĺbu (pár) | áno |  |
| 1.37 | Nastaviteľný radiálny kĺb (5ks) | áno |  |
| 1.38 | Adaptér na chrbtovú a laterálnu podperu (pár) | áno |  |
| 1.39 | Laterálna podpera bedrovej oblasti (pár) | áno |  |
| 1.40 | Podpera chrbtovej časti (pár) | áno |  |
| 1.41 | Pás na uchytenie tela s otočnými kĺbmi (pár) | áno |  |
| 1.42 | Tunelová podložka končatín (pár) | áno |  |
| 1.43 | Podložka pod hlavu | áno |  |
| 1.44 | Univerzálna podpora ramien s kĺbom a výškovým nastavením (pár) | áno |  |
| 1.45 | Podložka pod pacienta dlhá (pár) | áno |  |
| 1.46 | Pás na nohy pre bariatrických pacientov (pár) | áno |  |
| 1.47 | Fixátor nohy (pár) | áno |  |
| 1.48 | 3D gynekologický držiak nôh | áno |  |
| 1.49 | Svorka pre gynekologické nožné držiaky (pár) | áno |  |
| 1.50 | Matrac do držiakov nôh (pár) | áno |  |
| 1.51 | Podpera chodidiel dvojdielna | áno |  |
| 1.52 | Anestéziologický rám | áno |  |
| 1.53 | Spojovací adaptér držiaku hlavy | áno |  |
| 1.54 | Adaptér na držiak hlavy - operačný rozsah +/- 90° | áno |  |
| 1.55 | Spojovací držiak dlhý k centrálnemu držiaku | áno |  |
| 1.56 | Držiak hlavy dvojdielny nastaviteľný, s kĺbom | áno |  |
| 1.57 | Úložný vozík | áno |  |
| 2 | Školenie |  |  |
| 2.1 | Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia | áno |  |
| 3 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |
| 3.1 | Záručná doba | min. 24 mesiacov |  |
| 3.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom | áno |  |
| 3.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 3.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 3.7 | Bez vyzvania vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene | áno |  |
| 3.8 | Bez vyzvania vykonanie preventívnej prehliadky a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene | áno |  |
| 3.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov | áno |  |
| 3.10 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia | áno |  |
| 3.11 | Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje | áno/nie |  |

Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača