## 4. časť PZ - OSB
Názov predmetu zákazky:
Vybavenia operačných sál
Časť č. 4: Operačný stôl bariatrický
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Operačný stôl bariatrický požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola bariatrického) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky |  | áno / nie
2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický |  | áno/nie
3 | Elektr.pohon pre výškové nastavenie, bočné sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty |  | áno/nie
4 | Segmenty hlava, chrbát, bederná časť, delenný diel nožný s eurolištou na každom diely okrem hlavového |  | áno/nie
5 | Počet segmentov min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
6 | výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 950 mm |  | uveďte hodnotu
7 | výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm |  | uveďte hodnotu
8 | Rozsah výškového nastavenia min. 350 mm |  | uveďte hodnotu
9 | Bočné sklápanie min. ( +/- 20)° stupňov | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (+/-20) stupňov musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
10 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. ( +/- 25)° stupňov | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (+/-25) stupňov musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
11 | Nastavenie chrbtovej časti min. ( +55/- 35)° stupňov | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (+55/- 35) stupňov musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
12 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. ( +30/- 90)° stupňov | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (+30 /- 90) stupňov musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
13 | Pojazdné kolieska 360° otočné |  | áno/nie
14 | Pojazdné kolieska zdvojené |  | áno/nie
15 | Priemer pojazdových koliesok min. 60 mm |  | uveďte hodnotu
16 | Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené |  | áno/nie
17 | Nosnosť stola min. 400 kg |  | uveďte hodnotu
18 | Hlavová doska polohovateľná min. ( +30/- 40)° stupňov | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (+30 /- 40) stupňov musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
19 | Stanovenie nulovej polohy diaľkovým ovládaním |  | áno/nie
20 | Rozmery dosky stola min. (500 x 2000) mm | väčšie rozmery dosky stola sú prípustné | uveďte hodnotu
21 | RTG transparentná operačná doska |  | áno/nie
22 | Príslušenstvo: držiak ruky s kĺbom,otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 ks |  | áno/nie
23 | Príslušenstvo: anesteziologický stojan, výškovo a dlžkovo nastaviteľný min. 1ks |  | áno/nie
24 | Príslušenstvo: infúzny stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolištu min. 1 ks |  | áno/nie
25 | Príslušenstvo: pás na pripútanie pacienta, nastaviteľný min. 2 ks |  | áno/nie
26 | Príslušenstvo: drenážne umývadlo s odtokom min. 1 ks |  | áno/nie
27 | Príslušenstvo: držiaky nôh pre gynek.polohu nastaviteľné min. 2 ks |  | áno/nie
28 | Príslušenstvo kĺbové (radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva) min. 10 ks |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
38 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
39 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
40 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
41 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
42 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis