## TŠ
Príloha č.2 Výzvy na predkladanie ponúk / PHZ
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Autonómna lineárna USG sonda
Predpokladaný objem: |  | 1ks
Lehota dodania:
Živostnoť prístroja:
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
technické parametre | 1 | Autonómna lineárna USG sonda pripojiteľná k nezávislému zobrazovaciemu zariadeniu ( PC, tablet, smartphone) | 1 ks
| 2 | Pracovná frekvencia sondy v rozsahu min. 6-11 MHz | Áno
| 3 | Konektivita Wifi a, alebo kábel (USB C) | Áno
| 4 | Kvalita zobrazenia min. 1024 x 768 resolution | Áno
| 5 | Zobrazenie min. B-mode, farebný a pulzný Doppler, vertikálne a horizontálne zobrazenie | Áno
| 6 | Prevádzková kapacita sondy na jedno nabitie min. 2h | Áno
| 7 | Nabíjanie rýchlonabíjačkou (nie bezdotykové), na schopnosť prevádzky nabíjanie max. 15 min | Áno
| 8 | Kompatibilita min. Android a iOs | Áno
| 9 | Software musí byť dostupný online na stiahnutie užívateľom, bez obmedzenia počtu licencií | Áno
ostatné požiadavky | 10 | Ostatné požiadavky
| 11 | ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov | Áno
| 12 | Frekvencia pravideľnej bezpečnostne technickej kontroly (PBTK) danú výrobcom (napr. počet PBTK/rok), pokiaľ je výrobcom stanovená v návode alebo informácia či nie je nutná. | Uveďte: frekvenciu PBTK/rok, s poznámkou: PBTK nie je na základe vyjadrenia výrobcu nutná / PBTK je podľa návodu k obsluhe výrobcom doporučená/nariadená
| 13 | Trieda elektrickej ochrany | Uveďte
| 14 | Stupeň ochrany krytom IP | Uveďte
| 15 | Typ príložnej časti | Uveďte
| 16 | Predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") musia byť kompletné a funkčné. Všetky časti musia byť spolu kompatibilné a musia spolupracovať. | Áno
| 17 | Predávajúci je povinný dodať tovar (všetky jeho časti) nový, nepoužívaný, nerepasovaný a v neporušenom originálnom balení ako celok. | Áno
| 18 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom | Áno
| 19 | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto inštalácie, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru do určených priestorov a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno
| 20 | Pokiaľ bude dodaný tovar potrebovať pripojenie do počítačovej siete kupujúceho, ktoré bude konfigurovať predávajúci, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi kupujúceho (lukas.krizan@fntn.sk) minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky. Komunikácia na sieti by mala byť šifrovaná, ak to prístroj umožňuje. Ak je technicky možné tovar pripojiť cez Ethernet, je táto možnosť preferovaná voči bezdrôtovému pripojeniu a treba dodať tovar v tomto variante. | Áno
| 21 | Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného tovaru, alebo bude musieť byť tovar pripojený do Internetu/Cloudu aj z iných dôvodov (napr. aktualizácie, monitoring, vzdialené ovládanie) musí vopred uzavrieť s kupujúcim zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho. | Áno
| 22 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované v dodanom tovare, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené. | Áno
| 23 | Predávajúci poskytuje na tovar (a všetky jeho súčasti) komplexnú záruku v trvaní minimálne dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. | Áno
| 24 | Počas platnosti záručnej doby sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu bezplatný autorizovaný servis, softverové aktualizácie, zálohy softverového nastavenia, údržbu lokálnej databázy a revízie dodaného tovaru, ktoré zahŕňajú odbornú údržbu, opravy a revízie určené príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa tovaru vrátane dodania a výmeny potrebných náhradných dielov, opotrebovaných alebo inak poškodených súčastí tovaru a predpísaného spotrebného materiálu, vykonávanie všetkých kalibračných kontrol, predpísaných preventívnych kontrol a bezpečnostne technických kontrol podľa požiadaviek výrobcu, ďalších predpísaných kontrol, elektrických kontrol a preventívnych údržbových prác určených výrobcom, minimálne však raz ročne, spolu so všetkým spotrebným a údržbovým materiálom a dielmi potrebnými na vykonanie týchto kontrol a preventívnych prác, vrátane práce (servisné hodiny) a dojazdov certifikovaných servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu, vykonania akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak je takáto oprava nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy a vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov a údržbového spotrebného materiálu. | Áno
| 25 | Všetky zásahy na tovare a vstupy certifikovaného servisného technika na miesto inštalácie budú vykonávané po písomnom odsúhlasení kupujúceho vzhľadom na chod oddelenia, aby bola bola zachovaná súčiniteľnosť a prístupnosť tovaru. | Áno
| 26 | Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vyššou mocou a na vady, ktoré spôsobí kupujúci používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Všetky protokoly o preventívnych a bezpečnostne technických kontrolách a elektrických revíziách/kontrolách musia byť odovzdané kupujúcemu. | Áno
| 27 | Cestovné a dovozové náklady, náklady na materiál, diely, údržbové sady a iné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vykonávaním záručných opráv, servisov, bezpečnostne technických kontrol, školení a inštruktáží, hradí v plnej výške predávajúci. | Áno
| 28 | Počas platnosti záručnej doby bude poskytovaná technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00. | Áno
| 29 | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu, certifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností . | Áno
| 30 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia. | Áno
| 31 | Doba odozvy certifikovaného servisného technika dodávateľa musí byť do 6h (v pracovné dni od 08.00 do 14.00) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 32 | Nástup certifikovaného servisného technika na opravu na mieste musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 33 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od nástupu certifikovaného servisného technika na opravu. | Áno
| 34 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov musí byť do troch pracovných dní od nástupu certifikovaného technika na opravu. | Áno