## 6. časť PZ - AV
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 6: Artroskopická veža
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Artroskopická veža požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks/ zostavu) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Artroskopická 4K UHDTV kamera: |  | 1 ks | áno / nie
1 | Rozlíšenie výstupu signálu min (3840 x 2160) pixel |  | uveďte hodnotu
2 | Rozlíšenie výstupu signálu: minimálne UHDTV |  | áno / nie
3 | Ovládanie funkcií kamery prostredníctvom dotykového displeja alebo dotykového tabletu, alebo tlačidlové ovládanie konzoly |  | áno / nie
4 | Nahrávanie videozáznamu a fotiek s uložením na HDD |  | áno / nie
5 | Nahrávanie videozáznamu a fotiek s uložením na USB |  | áno / nie
6 | Ovládanie funkcií kamery prostrednítvom ovládačov umiestnených na kamerovej hlave |  | áno / nie
7 | Umožnuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre |  | áno / nie
8 | Zväčšenie obrazu min. 1,8 násobok |  | uveďte hodnotu
9 | Personalizované použivateľské nastavenia min. 3 užívatelia |  | uveďte hodnotu
Artroskopická 4K UHDTV kamerová hlava: |  | 1 ks | áno / nie
10 | Ovládacie tlačidlá funkcií kamery min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
11 | Zväčšenie obrazu min. 1,8 násobok |  | uveďte hodnotu
12 | Manuálne ostrenie obrazu |  | áno / nie
13 | Umožňuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre |  | áno / nie
14 | Hmotnost max. 300 g |  | uveďte hodnotu
Artroskopický svetelný zdroj: |  | 1 ks | áno / nie
15 | Zdroj svetla LED technológia |  | áno / nie
16 | Životnost svetelného zdroja min. 20 000 hod. |  | uveďte hodnotu
17 | Automatická úprava intenzity osvetlenia podla potreby artroskopickej kamery |  | áno / nie
Monitor väčší: |  | 1 ks | áno / nie
18 | Rozlíšenie monitora min.(3840 × 2160) pixel |  | uveďte hodnotu
19 | Uhlopriečka monitora min. 31 palcov |  | uveďte hodnotu
20 | Požiadavka sa vypúšťa.
Monitor menší: |  | 1 ks | áno / nie
21 | Napojenie na rameno veže |  | áno / nie
22 | Rozlíšenie monitora min. (3840 x 2160) pixel |  | uveďte hodnotu
23 | Uhlopriečka monitora min. 31 palcov |  | uveďte hodnotu
Artroskopická optika: |  | 3 ks | áno / nie
24 | Priemer tubusu min. 4 mm |  | uveďte hodnotu
25 | Pozorovací uhol 30 ° stupne |  | uveďte hodnotu
26 | Vrátane artroskopického trokara s 2 ventilmi, kompatibilného s obturátorom |  | áno / nie
27 | Vrátane svetlovodného kábla dĺžky min. 3 m |  | uveďte hodnotu
Pracovná stanica pre artroskopickú zostavu: |  | 1 ks | áno / nie
28 | So zabudovaným pohyblivým, výškovo a smerovo nastavitelným ramenom |  | áno / nie
29 | Počet kĺbov pre monitor min. 3 kĺby |  | uveďte hodnotu
30 | Integrovaná elektroinštalácia s oddelovacím transformátorom |  | áno / nie
31 | Centrálny vypínač pre pripojené elektrické zariadenia na stojane |  | áno / nie
32 | Infúzny stojan min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
Shaver min.: |  | 3 ks | áno / nie
33 | Ručné ovládanie |  | áno / nie
34 | Výber smeru ručným ovládaním - vpred, vzad, oscilácia |  | áno / nie
35 | Možnosť nastavenia pomeru oscilácií v oscilačnom móde |  | áno / nie
36 | Rýchlosť min. 8 000 ot./min. |  | uveďte hodnotu
37 | Rýchlosť oscilácie min. 2 500 ot./min. |  | uveďte hodnotu
38 | Hmotnosť max. 700 g |  | uveďte hodnotu
39 | Dĺžka pripájacieho kábla min. 3 metre |  | uveďte hodnotu
40 | Možnosť pripojenia autoklávovateľných shaverových nožov |  | áno / nie
41 | Násadec na shaver rúčku min. 10 ks, štartovací balík 2 základných typov: min. 5 ks synovialny nádstavec 5mm, min. 5 ks kostný nádstavec (fréza) 5mm |  | uveďte hodnotu
42 | Možnosť pripojenia predĺžených nožov pre artroskopiu bedra |  | áno / nie
43 | Možnosť pripojenia krátkych nožov pre artroskopiu malých kĺbov |  | áno / nie
Pohonná konzola: |  | 1 ks | áno / nie
44 | Pre pohon shavera |  | áno / nie
45 | Ovládanie dotykovým displejom alebo tlačítkami |  | áno / nie
Duálna artroskopická pumpa: |  | 1 ks | áno / nie
46 | Digitálne ovládanie tlaku |  | áno / nie
47 | Komunikácia shaver pumpa, s ovládaním shavera min. na rúčke shavera a ovládanie pumpy nožné |  | áno / nie
48 | Max. tlak min. 150 mmHg |  | uveďte hodnotu
49 | Max. prietok min. 800 ml/min |  | uveďte hodnotu
50 | Vrátane setu hadíc, min. 10 ks celodenný set a min. 10 ks hadíc na jednu operáciu |  | áno / nie
Generátor bipolárnej koblácie: |  | 1 ks | áno / nie
51 | Ovládanie dotykovým displejom alebo tlačítkami |  | áno / nie
52 | Bipolárna koblácia |  | áno / nie
53 | Bipolárny rez |  | áno / nie
54 | Ovládanie sondy ručné |  | áno / nie
55 | Ovládanie sondy nožným spínačom |  | áno / nie
56 | Max. výkon min. 320 W |  | uveďte hodnotu
57 | Vrátane nožného spínača |  | áno / nie
58 | Vrátane bipolárnej koblačnej sondy 90° s odsávaním min. 3 ks |  | uveďte hodnotu
59 | Vrátane bipolárnej koblačnej sondy 50° s odsávaním min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
60 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
61 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
62 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
63 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
64 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis