## 2. časť PZ - In
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 2: Inkubátory
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Inkubátor požadovaný počet: 13 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks inkubátora) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Rozmery lôžka pre pacienta – minimálna dĺžka min. 65 cm |  | uveďte hodnotu
2 | Rozmery lôžka pre pacienta - minimálna šírka min. 35 cm |  | uveďte hodnotu
3 | Nastaviteľný sklon lôžka (zvýšenie alebo zníženie polohy hlavy), kontinuálne premenlivý min. 12 ° stupňov |  | uveďte hodnotu
4 | Prístup do inkubátora pomocou otváracích okienok v min. počte 6 ks |  | uveďte hodnotu
5 | Dĺžka inkubátora min. 100 cm |  | uveďte hodnotu
6 | Šírka inkubátora max. 78 cm |  | uveďte hodnotu
7 | Nízka hlučnosť vo vnútri inkubátora max. 47 dB |  | uveďte hodnotu
8 | Rozsah nastavenia teploty inkubátora vo vzduchovom režime riadenia teploty minimálne v rozsahu min. od 21 do 39 °C | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (21 až 39)°C musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
9 | Rozsah nastavenia teploty inkubátora v kožnom režime riadenia teploty minimálne v rozsahu min. od 35 do 37 °C | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (35 až 37) °C musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
10 | Integrovaný modul pre dávkovanie kyslíka, servoriadenie a meranie O2 v rozsahu nastavenia od minimálne min. od 21 do 65 % r.v. | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (21 až 65) %r.v. musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
11 | Dvojstenný intenzívny a intermediárny inkubátor |  | áno / nie
12 | Inkubátor s automatickým samotestovaním po zapnutí |  | áno / nie
13 | Všetky prevádzkové stavy, nastavované a merané hodnoty zobrazované na centrálnom monitore integrovanom do inkubátora v slovenskom jazyku alebo českom jazyku |  | áno / nie
14 | Mikroprocesorom riadená vnútorná klíma |  | áno / nie
15 | Integrovaná automatická regulácia vlhkosti. V režime nastavenia automatického zvlhčovania sa požadovaná hodnota vlhkosti vypočítava a nastavuje systémom automaticky, v závislosti na nastavenej teplote vzduchu v inkubátore. |  | áno / nie
16 | Alarmové svetlo pre ľahkú identifikáciu inkubátora v stave alarmu |  | áno / nie
17 | Polohovateľné, naklápacie a vysúvacie lôžko, umožňujúce prístup pre všetky výkony a prístup k novorodencovi z dvoch strán pre tímový prístup |  | áno / nie
18 | Obojstranne elektrický, výškovo nastaviteľný podvozok inkubátora |  | áno / nie
19 | Dvojité steny s veľkými vstupnými okienkami a prechodmi pre hadice, káble, príslušenstvo ventilátora a monitora vitálnych funkcií |  | áno / nie
20 | Obojstranne otváracie dvojité steny inkubátora a špeciálne usmerňovače prúdu vzduchu eliminujúce tepelné straty a prevenciu radiačných strát tepla na minimum, zároveň udržiavajúce maximálnu tepelnú stabilitu aj počas manipulácie so zariadením |  | áno / nie
21 | Vyhrievané, dvojité steny inkubátora |  | áno / nie
22 | Miesto na uloženie RTG kazety pod lôžko pacienta |  | áno / nie
23 | Možnosť pripojenia integrovanej váhy na meranie hmotnosti pacienta |  | áno / nie
24 | Kožný a vzduchový režim riadenia teploty v inkubátore teploty dieťaťa. Dva kanály merania teploty. |  | áno / nie
25 | Integrovaný displej trendov. |  | áno / nie
26 | Zobrazenie údajov v skutočnom čase pre merané parametre: min. (Teplota vzduchu, Teplota kože, Kyslík, Vlhkosť) |  | áno / nie
27 | Užívateľom nastaviteľný časový interval zobrazovania pri všetkých meraných parametroch prostredníctvom grafických trendov za 24 hodín. |  | áno / nie
28 | Zásuvky na uskladnenie materiálu pod inkubátorom na obidvoch stranách |  | áno / nie
Zvlhčovací modul |  |  | Zvlhčovací modul
29 | Integrovaný, servoriadený zvlhčovací modul garantujúci sterilné prostredie s integrovanou termoreguláciou pre balanciu elektrolytu a zobrazením meranej RH v %. |  | áno / nie
30 | Rozsah nastavenia vlhkosti min. (40 - 90) % | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (40 až 90) % musí byť zachovaný | áno / nie
31 | Objem sterilizovateľnej nádoby zvlhčovacieho modulu min. 1000 ml |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
32 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
33 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
34 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
35 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
36 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis