## 7. časť PZ - IVB
Názov predmetu zákazky:
Videobronchoskopy
Časť č. 7: Intubačný videobronchoskop
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Intubačný videobronchoskop požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks elektrochirurgickej jednotky) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Mobilný intubačný videobronchoskop pre OAIM/OAMIS |  | áno / nie
2 | Vonkajší priemer tubusu max. 5,6 mm |  | uveďte hodnotu
3 | Pracovná dĺžka max. 700 mm |  | uveďte hodnotu
4 | Ohyb hore min. 120 ᴼstupne |  | uveďte hodnotu
5 | Ohyb dole min. 120 ᴼstupne |  | uveďte hodnotu
6 | Odsávania z dýchacích ciest |  | áno / nie
7 | Priemer pracovného kanála min. 2,0 mm |  | uveďte hodnotu
8 | LCD obrazovka s nastaviteľným sklonom min. 2,5 palcov |  | uveďte hodnotu
9 | Integrovaná kamera s možnosťou fotografovania, videozáznamu a ich uloženiu a prenosu |  | áno / nie
10 | Zdroj LED svetla |  | áno / nie
11 | Nabíjateľné batérie min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
12 | Nabíjačka |  | uveďte hodnotu
13 | Prevádzkový čas zariadenia (pri plne nabitej batérii) min. 40 minút |  | uveďte hodnotu
14 | Cytologicke kefky min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
15 | Čistiace kefky min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
27 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
28 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
29 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
30 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
31 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis