## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky SP bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA
Špecifikácia predmetu zákazky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
1. |  |  | 2. | 3.
Implantabilná mechanická podpora pozostávajúca z : - Implantačného setu, - Pacientského setu, - prenosného monitora s dotykovým displejom, - pacientskej brašne na umiestnenie ovládacej jednotky a batérií (na opasok, resp. na rameno) - špeciálneho sprchovacieho vaku s ochranou ovládacej jednotky a batérií proti vlhkosti - setu 4 ks bateriek
A. IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
A.1 | A. IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA |  | xxx | xxx
1. | Musí pozostávať z nasledovných vzájomne kompatibilných komponentov: |  | xxx | xxx
| 1.1 | implantovateľné čerpadlo s perkutánnym káblom a ochranným krytom, | áno/spĺňa
| 1.2 | špeciálne implantačné inštrumenty a príslušenstvo, | áno/spĺňa
| 1.3 | dve ovládacie jednotky (jedna záložná) s adaptérom alarmu, | áno/spĺňa
| 1.4 | min. štyri lítium-iónové batérie (ďalej len "LiOn batéria"), každá musí zabezpečovať prevádzku min. 4 hod. pri plnom nabití, | áno/spĺňa
| 1.5 | plne automatická nabíjačka batérií so sieťovým adaptérom, | áno/spĺňa
| 1.6 | sieťový zdroj ovládacej jednotky (AC Adaptér), | áno/spĺňa
| 1.7 | zdroj na 12 Voltov z auta/sanitky (DC Adaptér), | áno/spĺňa
| 1.8. | pacientská brašňa na umiestnenie ovládacej jednotky a dvoch batérií počas ambulantnej starostlivosti (na opasok, resp. na rameno), | áno/spĺňa
| 1.9 | špeciálny sprchovací vak s ochranou ovládacej jednotky a batérií proti vlhkosti. | áno/spĺňa
2. | Implantovateľné čerpadlo implantované do komory srdca musí byť prepojené s ovládacou jednotkou perkutánnym káblom a poháňané dvomi nezávislými zdrojmi energie. |  | áno/spĺňa
3. | Perkutánny kábel musí mať malý priemer, musí byť ľahko ohybný a musí byť opatrený povrchovou úpravou umožňujúcou prerastanie tkaniva a minimalizáciu rizika infekcie. |  | áno/spĺňa
4. | Požaduje sa možnosť kombinácie zdrojov energie: |  | áno/spĺňa
| a) | dve LiOn batérie, alebo | áno/spĺňa
| b) | kombinácia jednej LiOn batérie so sieťovým adaptérom (AC Adaptér), alebo | áno/spĺňa
| c) | kombinácia jednej LiOn batérie s 12 Volt adaptérom v aute/sanitke (DC Adaptér). | áno/spĺňa
5. | Centrifugálne čerpadlo musí zabezpečovať kontinuálny prietok krvi min. 9 litrov/minútu. |  | áno/spĺňa
6. | Rotor čerpadla musí magneticky a hydrodynamicky levitovať, musí byť bezkontaktný a bez ložísk, čím sa minimalizuje hemolýza. |  | áno/spĺňa
7. | Požaduje sa prevádzka pri otáčkach min. 1800 - max. 4000 otáčok/min. pre zamedzenie poškodzovania krvných elementov a vzniku krvných zrazenín. |  | áno/spĺňa
8. | Požaduje sa malá konštrukčná veľkosť a integrovaná vstupná kanyla umožňujúca intraperikardiálnu implantáciu bez potreby vytvorenia implantačnej kapsy v brušnej dutine |  | áno/spĺňa
9. | Požaduje sa možnosť jednoduchej a rýchlej implantácie umožňujúcej aj implantáciu z mini-prístupu z laterálnej torakotómie a bez použitia mimotelového obehu. |  | áno/spĺňa
10. | Vhodná aj pre malých pacientov s povrchom tela od 1,2 m2. |  | áno/spĺňa
11. | Požaduje sa životnosť každej LiOn batérie min. 500 cyklov. |  | áno/spĺňa
12. | Požaduje sa: |  | áno/spĺňa
| 12.1 | poskytnutie doživotnej záruky na implantovateľné čerpadlo s perkutánnym káblom a ochranným krytom, | áno/spĺňa
| 12.2 | poskytnutie 24 mesačnej záruky na periférne zariadenia: | áno/spĺňa
| - | plne automatickú nabíjačku batérií so sieťovým adaptérom, | áno/spĺňa
| - | sieťový zdroj ovládacej jednotky (AC Adaptér), | áno/spĺňa
| - | zdroj na 12 Voltov z auta/sanitky (DC Adaptér), | áno/spĺňa
| - | pacientskú brašňu na umiestnenie ovládacej jednotky a dvoch batérií počas ambulantnej starostlivosti | áno/spĺňa
| - | špeciálny sprchovací vak s ochranou ovládacej jednotky a batérií proti vlhkosti, | áno/spĺňa
| - | nemocničný prenosný monitor s dotykovým displejom | áno/spĺňa
|  | a v prípade ich poruchy možnosť ich vrátenia uchádzačovi na výmenu za úplne nový kus s doručením nového kusa verejnému obstarávateľovi kuriérom najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia poškodeného kusa uchádzačovi. | áno/spĺňa
A.2 | AKTIVITY A PODPORA |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. | Požaduje sa poskytovanie nepretržitej telefonickej, resp. nepretržitej elektronickej konzultácie pri výbere vhodného pacienta na implantáciu dlhodobej, plno implantovateľnej komorovej podpory pre zlyhávajúce srdce (ďalej len "implantácia") s výrobcom certifikovanými klinickými špecialistami, resp. s proktormi. |  | áno/spĺňa
2. | Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil pred prvou implantáciou zaškolenie všetkých zainteresovaných pracovníkov verejného obstarávateľa (chirurgov, anesteziológov, kardiológov, perfuziológov atď.) v školiacom zariadení, v ktorom bolo minimálne raz realizované školenie rovnakého charakteru, a to najneskôr 60 dní pred samotnou implantáciou. |  | áno/spĺňa
3. | Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil observačnú účasť proktora na min. prvých piatich (5) implantáciách (následne podľa potreby verejného obstarávateľa), a to najneskôr jeden (1) deň pred implantáciou, počas implantácie a do nasledujúceho dňa po implantácii (v prípade potreby aj dlhšie). |  | áno/spĺňa
4. | Požaduje sa, aby každá implantácia bola podporovaná výrobcom certifikovaným klinickým špecialistom, ktorý je povinný byť verejnému obstarávateľovi k dispozícií (nepretržite) min. jeden (1) deň pred implantáciou, počas implantácie a minimálne dva (2) pooperačné dni na príslušnom pracovisku verejného obstarávateľa (v prípade potreby aj dlhšie). |  | áno/spĺňa
5. | Požaduje sa zabezpečiť najneskôr jeden (1) deň pred implantáciou kontinuálne školenie lekárov a sestier verejného obstarávateľa starajúcich sa o pacienta v pooperačnom období, a to výrobcom certifikovaným klinickým špecialistom. Kompletná dokumentácia týkajúca sa týchto školení musí byť evidovaná v listinnej forme u uchádzača, resp. ak uchádzač nie je zároveň výrobcom ponúkaného tovaru musí byť táto evidovaná v listinnej forme aj u výrobcu ponúkaného tovaru. |  | áno/spĺňa
6. | Požaduje sa zabezpečiť pred prepustením pacienta do domáceho liečenia jeho opakované zaškolenie (min. dvakrát) o obsluhe zariadenia, ošetrovacích postupov ako aj zvládnutie možných alarmových situácií, a to výrobcom certifikovaným klinickým špecialistom. Kompletná dokumentácia týkajúca sa týchto školení musí byť evidovaná v listinnej forme u uchádzača, resp. ak uchádzač nie je zároveň výrobcom ponúkaného tovaru musí byť táto evidovaná v listinnej forme aj u výrobcu ponúkaného tovaru. |  | áno/spĺňa
7. | Požaduje sa zabezpečiť pred prepustením pacienta do domáceho liečenia min. jedno (1) školenie jeho rodinných príslušníkov o obsluhe zariadenia, ošetrovacích postupov ako aj zvládnutie možných alarmových situácií, a to výrobcom certifikovaným klinickým špecialistom. Kompletná dokumentácia týkajúca sa týchto školení musí byť evidovaná v listinnej forme u uchádzača, resp. ak uchádzač nie je zároveň výrobcom ponúkaného tovaru musí byť táto evidovaná v listinnej forme aj u výrobcu ponúkaného tovaru. |  | áno/spĺňa
8. | Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil vždy na požiadanie ošetrujúceho lekára verejného obstarávateľa účasť minimálne jedného (1) výrobcom certifikovaného klinického špecialistu na pravidelnej kontrole pacienta na príslušnom pracovisku verejného obstarávateľa, počas ktorej sa vykoná kontrola funkčnosti zariadenia, a zároveň sa požaduje, aby na požiadanie ošetrujúceho lekára vykonal certifikovaný klinický špecialista transfer dát kontrolovaného pacienta do centrály výrobcu, kde následne prebehne ich analýza s doručením výsledkov analýzy dát kontrolovaného pacienta ošetrujúcemu lekárovi verejného obstarávateľa elektronicky najneskôr do 6 hod. od ich zaslania do centrály výrobcu. |  | áno/spĺňa
9. | Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil fungovanie nepretržitej, bezplatnej hotline linky v sieti SR, na ktorej bude nepretržite zastihnuteľný výrobcom certifikovaný klinicky špecialista hovoriaci v slovenskom, resp. českom jazyku, schopný poradiť s aktuálnym klinickým a technickým problémom a tento bezodkladne vyriešiť. |  | áno/spĺňa
10. | Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil vystavenie tzv. identifikačnej karty pacienta, ktorá bude slúžiť pacientovi pre účely jeho identifikácie a preukázania, že mu bol implantovaný predmet zákazky a zároveň sa požaduje, aby uchádzač zabezpečil odovzdanie tejto identifikačnej karty pacientovi prostredníctvom verejným obstarávateľom povereného zamestnanca ešte pred jeho prepustením do domáceho liečenia. |  | áno/spĺňa
B. NEMOCNIČNÝ PRENOSNÝ MONITOR S DOTYKOVÝM DISPLEJOM |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. | Určený pre potreby nemocnice počas implantácie, intenzívnej pooperačnej starostlivosti a pri pravidelných kontrolách pacientov v nemocnici, kedy je možnosť zálohovania a prenosu dát minimálne 10 pacientov. |  | áno/spĺňa
2. | Musí byť kompatibilný s dlhodobou implantovateľnou komorovou podporou pre zlyhávajúce srdce. |  | áno/spĺňa
3. | Musí umožňovať programovanie riadiacej jednotky, nastavovanie otáčok pumpy (RPM), HCT pacienta a hladín alarmov, sledovanie trendov prietoku (liter/minúta) a spotreby energie (W) v rôznych časových úsekoch. |  | áno/spĺňa
4. | Musí umožňovať zobrazenie alarmov a inštrukcií pri riešení alarmových situácií, ako aj stavu napájania srdcovej podpory (zobrazenie stavu batérií, zobrazenie napájania zo siete). |  | áno/spĺňa
5. | Musí mať možnosť napájania zo siete a zároveň musí mať aj záložný akumulátor na minimálne 45 minút. |  | áno/spĺňa
6. | Musí mať možnosť zabezpečenia ochranným kódom proti zneužitiu neoprávnenou osobou. |  | áno/spĺňa
C. PACIENTSKÁ BRAŠŇA NA UMIESTNENIE OVLÁDACEJ JEDNOTKY A BATÉRIÍ |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
C.1 | Pacientska brašňa na umiestnenie ovládacej jednotky a batérií - na opasok |  | xxx | xxx
| 1. | Musí byť vhodná pre implantovanú dlhodobo, plno implantovateľnú komorovú podporou pre zlyhávajúce srdce. | áno/spĺňa
| 2. | Musí byť určená na bezpečné nosenie ovládača a dvoch (2) batérií na opasku u pacienta s implantovanou dlhodobou, plno implantovateľnou komorovou podporou pre zlyhávajúce srdce. | áno/spĺňa
| 3. | Musí byť vyrobená z pevného a odolného materiálu zabezpečujúceho ochranu pred mechanickým poškodením. | áno/spĺňa
| 4. | Musí byť rozdelená na tri (3) samostatné oddelenia: jedna pre umiestnenie ovládača v strede s priehľadným priezorom umožňujúcim kontrolu hodnôt na displeji ovládača a dve samostatné oddelenia pre dve batérie po bokoch. | áno/spĺňa
| 5. | Musí mať opasok (brušný pás) na brašňu s možnosťou individuálneho nastavovania jeho dĺžky podľa potreby pacienta. | áno/spĺňa
C.2 | Pacientska brašňa na umiestnenie ovládacej jednotky a batérií - na rameno |  | xxx | xxx
| 1. | Musí byť vhodná pre implantovanú dlhodobo, plno implantovateľnú komorovú podporou pre zlyhávajúce srdce. | áno/spĺňa
| 2. | Musí byť určená na bezpečné nosenie ovládača a dvoch (2) batérií na opasku u pacienta s implantovanou dlhodobou, plno implantovateľnou komorovou podporou pre zlyhávajúce srdce. | áno/spĺňa
| 3. | Musí byť vyrobená z pevného a odolného materiálu zabezpečujúceho ochranu pred mechanickým poškodením. | áno/spĺňa
| 4. | Musí byť rozdelená na tri (3) samostatné oddelenia: jedna pre umiestnenie ovládača v strede s priehľadným priezorom umožňujúcim kontrolu hodnôt na displeji ovládača a dve samostatné oddelenia pre dve batérie po bokoch. | áno/spĺňa
| 5. | Musí mať závesný pás na brašňu s možnosťou individuálneho nastavovania jeho dĺžky podľa potreby pacienta. | áno/spĺňa
D. ŠPECIÁLNY SPRCHOVACÍ VAK S OCHRANNOU OVLÁDACEJ JEDNOTKY A BATÉRIÍ PROTI VLHKOSTI |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. | Musí byť vhodný pre implantovanú dlhodobo, plno implantovateľnú komorovú podporou pre zlyhávajúce srdce. |  | áno/spĺňa
2. | Musí byť určený na bezpečné nosenie ovládača a dvoch (2) batérií na opasku u pacienta s implantovanou dlhodobou, plno implantovateľnou komorovou podporou pre zlyhávajúce srdce. |  | áno/spĺňa
3. | Musí byť vyrobená z dvoch (2) vrstiev nepremokavého materiálu. |  | áno/spĺňa
4. | Musí byť rozdelený na samostatné vnútorné ochranné vrecko a vonkajšiu brašňu opatrenú remeňom na zavesenie brašny cez rameno. |  | áno/spĺňa
5. | Vnútorné ochranné vrecko musí byť bezpečne uzatvoriteľné a musí byť dostatočne veľké na umiestnenie ovládača a dvoch (2) batérií. |  | áno/spĺňa
6. | Vonkajšia brašňa musí byť opatrená bezpečnostným vodostálym zipsom proti pretečeniu vody. |  | áno/spĺňa
7. | Mechanizmus na fixáciu napájacieho kábla musí zabraňovať zatekaniu vody do brašne po jeho povrchu. |  | áno/spĺňa
E. SET 4 KS BATÉRIÍ |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. | Batérie musia byť určené ako náhrada za opotrebované batérie pre pacienta s implantovanou dlhodobou, plno implantovateľnou komorovou podporou pre zlyhávajúce srdce. |  | áno/spĺňa
2. | Batérie musia byť kompatibilné s implantovanou dlhodobou, plno implantovateľnou komorovou podporou pre zlyhávajúce srdce. |  | áno/spĺňa
3. | Batérie musia zabezpečovať funkčnosť implantovanej dlhodobej, plno implantovateľnej komorovej podpory pre zlyhávajúce srdce min. 4 hod. pri ich plnom nabití. |  | áno/spĺňa
4. | Batérie musia poskytovať min. 500 cyklov nabitia-vybitia. |  | áno/spĺňa
5. | Batérie musia mať farebné LED indikátory na zobrazenie aktuálnej kapacity batérie v min. rozsahu 25%, 50%, 75% a 100% kapacity. |  | áno/spĺňa
6. | Batérie musia poskytovať indikáciu kriticky nízkej kapacity (menej ako 25%) červenou LED diódou. |  | áno/spĺňa
7. | Batérie musia mať možnosť okamžitej kontroly stavu ich nabitia. |  | áno/spĺňa
8. | Batérie musí byť možné pripojiť pomocou kábla a špeciálneho bezpečnostného konektora s bajonetovým uzáverom na zabránenie náhodného odpojenia k ovládaču. |  | áno/spĺňa
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: |  |  | Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Poradové číslo | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[5 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v € | vrátane DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v € | vrátane DPH
1. |  | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | 1. | Implantabilná mechanická podpora - Implantačný set | ks | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | 2. | Implantabilná mechanická podpora - Pacientsky set | ks | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | 3. | Prenosný monitor s dotykovým displejom | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | 4. | Pacientská brašňa na umiestnenie ovládacej jednotky a batérií (na opasok, resp. na rameno) | ks | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | 5. | Špeciálny sprchovací vak s ochrannou ovládacej jednotky a batérií proti vlhkosti | ks | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | 6. | Set 4 ks bateriek | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH: |  |  |  |  | 7.: 0; 10.: 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA
Sortiment ponúkaného tovaru
Položka č. 1 - Implantabilná mechanická podpora - Implantačný set
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Implantabilná mechanická podpora - Pacientsky set
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Prenosný monitor s dotykovým displejom
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Pacientská brašňa na umiestnenie ovládacej jednotky a batérií (na opasok, resp. na rameno)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 5 -Špeciálny sprchovací vak s ochrannou ovládacej jednotky a batérií proti vlhkosti
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 6 - Set 4 ks bateriek
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [5 empty] | ..............................................
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA
Zoznam známych subdodávateľov
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
...................................................................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Prijatie výzvy na plnenie RD
s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže na dodanie "IMPLANTABILNEJ MECHANICKEJ PODPORY"1
Účastníci rámcovej dohody:
Kupujúci: |  | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
|  | Ondavská 8 | Ondavská 8
|  | 040 11 Košice | 040 11 Košice
a
Predávajúci:
ďalej tiež spoločne označovaní aj ako "účastníci dohody"
1. | Verejný obstarávateľ ako kupujúci prijal ponuku predávajúceho ako víťazného uchádzača po elektronickej aukcii a predávajúceho písomne vyzval na poskytovanie plnenia v rozsahu a za podmienok dohodnutých rámcovou dohodou (RD).
2. | Predávajúci výzvu kupujúceho na plnenie RD prijíma, čo potrvdrzuje podpisom tohto dokumentu.
3. | Víťazný uchádzač ako predávajúci sa zaväzuje počnúc dňom nasledujúcim po dni zverejnenia RD a Prílohy č.4 RD v Centrálnom registri zmlúv SR alebo v prípade opätovného otvorenia súťaže dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Prílohy č.4 RD v Centrálnom registri zmlúv SR, na poskytovanie plnenia v rozsahu a za podmienok dohodnutých RD.
4. | Práva a povinnosti účastníkov dohody pri plnení záväzkov upravuje RD.
Za predávajúceho:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov