## Technická špecifikácia
Príloha č. 2
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Ultrasonografický prístroj pre Urologické oddelenie
Počet: |  | 1 ks
Predpokladaná lehota dodania:
Životnosť prístroja:
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
USG prístroj pre Urologické oddelenie | 1 | Ultrasonografický prístroj pre Urologické oddelenie | 1 ks
| 2 | Uhlopriečka monitora | min. 19"
| 3 | Prídavný dotykový displej na ovládanie prístroja | áno, min. 15 "
| 4 | Dynamický rozsah | min. 200 dB
| 5 | Snímková frekvencia na 2D | min. 200 Hz/ (automat.optimalizované, závislé od snímača)
| 6 | Frekvenčný rozsah | min. 1-20 MHz
| 7 | Zobrazovací rozsah prístroja | min. 15 - 300 mm
| 8 | Počet kanálov | min. 40 960 kánálov
| 9 | Rozmery zariadenia | max. Výška 1480mm, šírka 530 mm, hĺbka 619mm
| 10 | Veľkosť objemu vzorky pre analýzu v PW Doppler | min. 1 - 20 mm
| 11 | Váha prístroja do 100 kg | max. 100 kg
| 12 | Možnosť Prevádzky na integrovanú batériu | min. 60 min
| 13 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 25 cm
| 14 | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. 170°
| 15 | Technológia na poltáčenie šumu | áno
| 16 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
| 17 | M-mód | áno
| 18 | (CFM) -Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | min. 0,2 - 12 KHz
| 19 | (P) - Výkonový power doppler | áno
| 20 | Spektrálny (PW) doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno
| 21 | Kontinuálny (CW) doppler | áno
| 22 | Možnosť aktivácie sondy priamo na sonde s možnosťou processingu obrazu (režimy store, freeze a print) | áno
| 23 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze | áno
| 24 | (THI) - Harmonické zobrazenie v konvexnej sonde s možnosťou zmeny min. v 2 frekvenčných krokoch | áno
| 25 | Vyšetrenie strain elastografiou | áno
| 26 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí. | áno
| 27 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
| 28 | Databáza s vyhľadávaním podľa demografických i diagnostických dát | áno
| 29 | Kapacita slučky v 2D zobrazení | áno, min. 50 000
| 30 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu gainu, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu | áno
| 31 | Možnosť úpravy a zmeny uložených snímkov a slučiek | áno
| 32 | Interný HDD s kapacitou | min. 256 GB
| 33 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.bmp, *.avi, možnosť uloženia vo formáte DICOM | áno
| 34 | Ovládanie pomocou trackballu/ touchpadu | áno
| 35 | Programovateľné kalkulácie | áno
| 36 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
| 37 | Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča | áno
| 38 | Monitor typu LED nastaviteľný výškovo, stranovo s vysokou rozlišovacou schopnosťou s uhlopriečkou minimálne 19". | TFT min. 1024 x 1280@60 Hz
| 39 | Rozhranie s nemocničným informačným systémom a PACS | áno
| 40 | Počet USB portov | min. 6
| 41 | Dual Live zobrazovací mód | áno
| 42 | Simultaneous Mode (B-mód + dopplerovské zobrazenie) | B+M,B+PW,B+C+PW,B+P+PW,2B,B+B,B+(B+C),B+(B+P),B+THI,B+E
| 43 | Post Gain Control | áno
| 44 | Wifi modul | áno
| 45 | Ethernetový konektor | áno
| 46 | Možnosť rozšíriť o kontinuálne nahrávanie 2D a 3D záznamu na USB disk priamo z USG prístroja bez použitia externých zariadení minimálne vo Full HD kvalite | áno 2D a 3D
| 47 | min. HDMI alebo VGA výstup | áno
| 48 | Možnosť rozšíriť o elastosonografiu v reálnom čase pre rektálnu sondu | áno
| 49 | Možnosť rozšíriť o elastosonografiu v reálnom čase pre lineárnu sondu | áno
| 50 | Možnosť rozšíriť o elastosonografiu v reálnom čase pre abdominálnu sondu | Áno
| 51 | Prístroj obsahuje integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno
| 52 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
| 53 | Resterilizovateľný aj jednorázový punkčný adaptér pre abdominálnu sondu | áno
| 54 | Resterilizovateľný aj jednorázový punkčný adaptér pre transrektálnu sondu | áno
| 55 | Resterilizovateľný aj jednorázový punkčný adaptér pre lineárnu sondu | áno
| 56 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
| 57 | Možnosť stand-by režimu | áno
| 58 | Softvér umožňujúci dopplerovské meranie zo všetkých uhlov s podrobným zobrazením smeru a rýchlosti toku | áno
| 59 | Technológia umožňujúca zosnímať 3D dáta - tzv "free hand" | áno
| 60 | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne "fokusovaný" obraz bez potreby meniť ostriacy bod - tzv. pixel focus | áno
| 61 | Možnosť brachyterapie | áno
| 62 | Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy | áno
| 63 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno
| 64 | Možnosť pripojenia koloproktologických 3D sond | áno
| 65 | Možnosť sterilizácie sond v plazme aj v kvapaline | áno
| 66 | Mobilný prístroj | áno
| 67 | Vodeodolná a mechanicky odolná klávesnica s možnosťou povrchovej dezinfekcie | áno
| 68 | Hlučnosť prístroja | max. 35 dB
| 69 | Abdominálna sonda s frekvenciou min 2-6 MHz, počtom elementov min. 192 s možnosťou punkcie orgánov | áno
| 70 | Lineárna sonda s frekvenciou min 4-13MHz, počtom elementov min. 192 s možnosťou punkcie orgánov. | áno
| 71 | Biplanárna rektálna sonda s frekvenciou min. 3-11 MHz, počtom elementov min. 192 (transversal, sagital), s možnosťou bilaterálnej orientácie pri biopsii prostaty, obe roviny rezu je možné zobraziť súčastne v reálnom čase, prienik roviny je zobrazený na monitore. Punkčný attachement je vkladaný do tela snímača pre punkciu, pod uhlom 19°, ktorý umožňuje cielené zameranie na väčšinu prostaty, vrátane periférnej zóny. | áno
ostatné požiadavky | 72 | Ostatné požiadavky
| 73 | ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov | Áno
| 74 | Frekvencia pravideľnej bezpečnostne technickej kontroly (PBTK) danú výrobcom (napr. počet PBTK/rok), pokiaľ je výrobcom stanovená v návode alebo informácia či nie je nutná. | Uveďte: frekvenciu PBTK/rok, s poznámkou: PBTK nie je na základe vyjadrenia výrobcu nutná / PBTK je podľa návodu k obsluhe výrobcom doporučená/nariadená
| 75 | Predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") musia byť kompletné a funkčné. Všetky časti musia byť spolu kompatibilné a musia spolupracovať. | áno
| 76 | Predávajúci je povinný dodať tovar (všetky jeho časti) nový, nepoužívaný, nerepasovaný a v neporušenom originálnom balení ako celok. | áno
| 77 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku | áno
| 78 | Požiadavka na certifikovaného servisného technika. | áno
| 79 | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto inštalácie, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru do určených priestorov a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno
| 80 | Pokiaľ bude dodaný tovar potrebovať pripojenie do počítačovej siete kupujúceho, ktoré bude konfigurovať predávajúci, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi kupujúceho minimálne 14 dní vopred (lukas.krizan@fntn.sk a andrej.mrazik@fntn.sk). Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky. Komunikácia na sieti by mala byť šifrovaná, ak to prístroj umožňuje. Ak je technicky možné tovar pripojiť cez Ethernet, je táto možnosť preferovaná voči bezdrôtovému pripojeniu a treba dodať tovar v tomto variante. | Áno
| 81 | Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného tovaru, alebo bude musieť byť tovar pripojený do Internetu/Cloudu aj z iných dôvodov (napr. aktualizácie, monitoring, vzdialené ovládanie) musí vopred uzavrieť s kupujúcim zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho. | Áno
| 82 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované v dodanom tovare, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené. | Áno
| 83 | Predávajúci poskytuje na tovar (a všetky jeho súčasti) komplexnú záruku v trvaní minimálne dvadsiatich štyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. | Áno
| 84 | Počas platnosti záručnej doby sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu bezplatný autorizovaný servis, softverové aktualizácie, zálohy softverového nastavenia, údržbu lokálnej databázy a revízie dodaného tovaru, ktoré zahŕňajú odbornú údržbu, opravy a revízie určené príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa tovaru vrátane dodania a výmeny potrebných náhradných dielov, opotrebovaných alebo inak poškodených súčastí tovaru a predpísaného spotrebného materiálu, vykonávanie všetkých kalibračných kontrol, predpísaných preventívnych kontrol a bezpečnostne technických kontrol podľa požiadaviek výrobcu, ďalších predpísaných kontrol, elektrických kontrol a preventívnych údržbových prác určených výrobcom, minimálne však raz ročne, spolu so všetkým spotrebným a údržbovým materiálom a dielmi potrebnými na vykonanie týchto kontrol a preventívnych prác, vrátane práce (servisné hodiny) a dojazdov certifikovaných servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu, vykonania akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak je takáto oprava nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy a vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov a údržbového spotrebného materiálu. | Áno
| 85 | Všetky zásahy na tovare a vstupy certifikovaného servisného technika na miesto inštalácie budú vykonávané po písomnom odsúhlasení kupujúceho vzhľadom na chod oddelenia, aby bola bola zachovaná súčiniteľnosť a prístupnosť tovaru. | Áno
| 86 | Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vyššou mocou a na vady, ktoré spôsobí kupujúci používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Všetky protokoly o preventívnych a bezpečnostne technických kontrolách a elektrických revíziách/kontrolách musia byť odovzdané kupujúcemu. | Áno
| 87 | Cestovné a dovozové náklady, náklady na materiál, diely, údržbové sady a iné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vykonávaním záručných opráv, servisov, bezpečnostne technických kontrol, školení a inštruktáží, hradí v plnej výške predávajúci. | Áno
| 88 | Počas platnosti záručnej doby bude poskytovaná technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00. | Áno
| 89 | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu, certifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností . | Áno
| 90 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia. | Áno
| 91 | Doba odozvy certifikovaného servisného technika dodávateľa od nahlásenia poruchy musí byť do 6 hodín (v pracovné dni od 08.00 do 14.00) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 92 | Nástup certifikovaného servisného technika na opravu na mieste musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 93 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od nástupu certifikovaného servisného technika na opravu. | Áno
| 94 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov musí byť do troch pracovných dní od nástupu certifikovaného technika na opravu. | Áno