Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „RVO/2835/2025 Centrálne venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre“  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

| Časť č. 2: Periférne zavádzaný centrálny venózny katéter (PICC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| ŠÚKL kód |  |  |  |
| Parameter | Špecifikácia predmetu zákazky |  | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj |
| Funkcia | katéter určený pre krátkodobé i dlhodobé zavedenie bez časového obmedzenia |  |  |
| Veľkosť katétra | priemer katétra 4 F, jeden lumen, dĺžka min. 55 cm (uveďte údaj) |  |  |
|  | priemer katétra 5 F, dva lumeny, dĺžka min. 55 cm (uveďte údaj) |  |  |
| Vlastnosti katétra | biokompatibilný, termosenzitívny, nepriľnavý, jemný materiál (polyuretán 4. a viac generácie) |  |  |
|  | vysokotlakový katéter, tlak podania min. 300 psi |  |  |
|  | kompatibilný s jódovou a alkoholovou dezinfekciou |  |  |
|  | vnútorný stylet (skrutkovací) s možnosťou napojenia k EKG navigácii (drôt k EKG navigácii) |  |  |
|  | dobre viditeľné hĺbkové značenie po 1cm (čísla min. po 5cm) |  |  |
|  | s otvoreným koncom bez chlopne |  |  |
|  | kónický - eliminuje zalamovanie v mieste výstupu z tela von |  |  |
|  | zacvakávacia (nie zasunovacia) tlačka pre jednoduché uzatvorenie katétra pri aplikácii Štart-Stop |  |  |
|  | tlačka so značením rýchlosti podávania liečiv min. 5 ml/sec |  |  |
|  | katéter s koncom Luer-Lock |  |  |
|  | spojovacia hadička na katétri dlhá min. 8cm |  |  |
|  | označenie na spojovacej hadičke - power injectable - identifikácia |  |  |
|  | MRI kompatibilný |  |  |
|  | RTG kontrastný |  |  |
| Set musí obsahovať | katéter so styletom |  |  |
|  | adaptér katétra s bočným vstupom so závitom |  |  |
|  | bezpečnostná mikropunkčná echogénna ostrá ihla 21G x 7cm |  |  |
|  | trhací zavádzač po stranách vedenia pre jednoduché rozlomenie zavádzača, veľkosť zavádzača min. 4,5F resp. 5,5F |  |  |
|  | bezpečnostný skalpel |  |  |
|  | mikropunkčný nitinolový vodič s mäkkým rovným koncom 0,018" x max. 45cm, RTG viditeľný |  |  |
|  | meracia páska pre meranie dĺžky zavedenia |  |  |
|  | bezstehová fixácia katétra |  |  |
|  | návod na použitie (slovenský/český jazyk) |  |  |
|  | samolepka s LOT min. 2 ks |  |  |
|  | kartička pre pacienta (slovenský/český jazyk) |  |  |

Vypracoval (meno, priezvisko, podpis):

V......................................, dňa.............................