Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

Nákup a servis prenosných multidetektorov plynov s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je nákup a servis viackanálových multidetektorov plynov, ktoré umožnia meranie minimálne štyroch rôznych plynov respektíve pár s automatizovanými testovacími a kalibračnými stanicami.

Predmet zákazky

Nákup a servis viackanálových multidetektorov plynov pre súčasné meranie minimálne štyroch rôznych plynov, resp. pár, disponujúce funkciou chýbajúceho pohybu, tzv.„mŕtvy muž“ s monitorovaním polohy, s automatizovanými testovacími 
a kalibračnými stanicami, ktoré umožnia hasičským jednotkám meranie možnej prítomnosti nebezpečných látok v priestoroch a súčasne umožní meranie explozívnych látok, plynov a pár.

Plnenie: Rámcová dohoda na 36 mesiacov,

Miesto dodania tovaru: Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina,

Miesto plnenia servisných služieb: Na základe čiastkových objednávok v servisnom stredisku,

Predpokladané množstvo tovaru: 250 kusov viackanálových multidetektorov plynov,

13 kusov kalibračných a testovacích staníc,

13 kusov kalibračných plynov.

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (vlastný návrh plnenia) |
| --- | --- |
| - Kompaktný prenosný viackanálový multidetektor plynov s monitorovaní polohy, s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom | Uchádzač uvedie presný názov a typ |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| - musí umožňovať súčasné meranie min. 4 rôznych plynov s rýchlou odozvou, - musí disponovať štyrmi základnými senzormi: horľavé plyny (LEL), kyslík (O2), oxid uhoľnatý (CO), sírovodík (H2S) a ich kombinácie, - odozva senzorov, teda rýchlosť reakcie musí byť maximálne do 15 sekúnd t90, - musí umožniť aktivovať/deaktivovať jednotlivé kanály senzorov, - všetky kanály senzorov musia byť vybavené alarmom chýbajúceho alebo pre prípad, že senzor bol odstránený a kanál senzora nie je vypnutý, - multidetektor plynov musí byť schopný zobraziť údaje o horľavých plynoch ako % dolnej hranice výbušnosti (LEL), - multidetektor plynov musí zaznamenávať minimálne 400 udalostí do svojej internej pamäte, - multidetektor plynov musí upozorniť používateľa, na blížiaci sa koniec platnosti kalibrácie jednotlivých senzorov, alebo musí zobrazovať zostávajúci počet dní do ďalšej kalibrácie, - multidetektor plynov musí zobraziť dátum poslednej kalibrácie, - všetky nastaviteľné parametre prístroja musia byť chránené používateľom nastaviteľným heslom, - multidetektor plynov musí zobraziť typy nainštalovaných senzorov meraných plynov spolu s mernou jednotkou, - multidetektor plynov musí disponovať funkciou monitorovania nehybnosti tzv. „mŕtvy muž“, alarm sa musí aktivovať do 30 sekúnd, - musí mať funkciu monitorovania polohy pomocou GPS alebo ekvivalent, - musí mať nárazu odolný ochranný kryt, - musí mať popruh na krk alebo klip na pripevnenie na odev hasiča, - maximálna prípustná hmotnosť vrátane batérie 270 g, - musí sa dať ovládať jednou rukou v rukaviciach protichemického pretlakového plynotesného obleku a tiež v hasičských zásahových rukaviciach, - musí byť odolný voči pádu z výšky minimálne 1 meter na pevnú betónovú plochu v zmysle STN EN 61010-1 alebo ekvivalent, - multidetektor plynov musí byť schopný prenášať údaje o zariadení, nameraných hodnotách a udalostiach prostredníctvom bezdrôtového pripojenia do iného zariadenia, napríklad do tabletu alebo mobilného telefónu, - musí mať integrovaný displej s podsvietením, - musí byť vybavený multifunkčnými alarmami (vizuálnym, akustickým aj vibračným), ktoré je možné v prípade potreby vypnúť, - akustický alarm musí mať hodnotu > 90 dB, - musí byť vhodný na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a musí vyhovovať podmienkam podľa Smernice 2014/34/EÚ (ATEX) alebo podľa smernice ATEX Skupiny 2 (povrchový priemysel) kategórie 1G pre použitie v EEx, Zóna 0, - musí byť odolný voči vniknutiu kvapaliny a prachu IP68, - prevádzková teplota v minimálnom rozsahu -20 až +50 °C - nepretržitý prevádzkový čas multidetektora plynov musí byť minimálne 12 hodín pri bežnej izbovej teplote 20 °C, - multidetektor plynov musí byť vybavený nabíjateľnou lítiovou batériou prípadne ekvivalent, - súčasťou dodávky musí byť samostatne stojaca stolová sieťová nabíjacia stanica – nabíjací dok (230 V), - multidetektor plynov musí používateľovi poskytovať minimálne 10-minútové varovanie straty výkonu batérie vo všetkých podmienkach okolia, alarmy spotreby energie musia aktivovať akustický a vizuálny alarm a zároveň túto informáciu zobraziť na displeji zariadenia - multidetektor plynov musí disponovať označením CE, potvrdzujúcim, že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie |  |
| - Kalibračná a testovacia stanica s kalibračným plynom na viackanálový multidetektor plynov + príslušenstvo | Uchádzač uvedie presný názov a typ |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| - Kalibračná stanica musí byť kompatibilná s multidetektorom plynov, - Kalibračná stanica musí byť schopná ukladať údaje o kalibrácii v pamäti prístroja, - kalibračná stanica musí automaticky rozpoznať a kalibrovať multidetektor plynov a zachovať všetky záznamy o kalibrácii o minimálne jednom alebo viacerých multidetektoroch plynov súčasne, - kalibračný plyn musí byť v kompaktnej kovovej tlakovej fľaši, - fľaša s kalibračným plynom musí byť kompatibilná s kalibračnou stanicou, - kalibračný plyn musí byt určený na kalibráciu senzorov: horľavé plyny LEL, O2, CO, H2S a ich kombinácie, - objem fľaše s kalibračným plynom musí byť minimálne 1,5 litra, - kalibrácia sa musí dať jednoducho vykonať pomocou užívateľa, bez potreby zásahu odborným servisným strediskom, - súčasťou dodávky musí byť návod na použitie - záznamy dátového protokolu musia obsahovať minimálne dátum, čas a záznam o kalibrovanej hodnote pre každý senzor plynu, - potrebné príslušenstvo (napríklad držiak, ventil, prepojovacia hadica) musí byť súčasťou kalibračnej stanice. |  |
| - Servisné služby |  |
| Požadované minimálne funkcionality: |  |
| - Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb k ponúkaným multidetektorom plynov po dobu 36 mesiacov, zahŕňajúcich vykonávanie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov v autorizovanom servisnom stredisku maximálne do 15 dní od doručenia do autorizovaného servisného strediska. Plnenie bude realizované formou objednávok alebo reklamácií. |  |
| Pravidelné servisné úkony: |  |
| - V rámci pravidelného servisu predávajúci zabezpečí kalibráciu (justáž) v časovej perióde jedenkrát za každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v rozsahu stanovenom výrobcom viacplynových detektorov, čiže poskytovanie týchto služieb sa požaduje na každý multidetektor plynov min. 3 x za obdobie 36 mesiacov. Plnenie bude realizované formou objednávok, - Kalibrácia (justáž) ktorou sa rozumie nastavenie parametrov prístroja s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu presnosť prístroja. Spolu s kalibráciou (justážou) sa vždy vykoná profylaxia prístroja. - Kupujúci doručí multidetektory plynov do servisného strediska predávajúceho. Predávajúci po vykonaní servisu zabezpečí logistiku spojenú s prepravou zariadenia na miesto určenia k objednávateľovi. |  |
| Nepravidelné servisné úkony: |  |
| - V prípade poruchy tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, predávajúci zabezpečí bezplatný autorizovaný servis a opravu alebo výmenu tovaru. V prípade ak je v dôsledku takejto opravy potrebné vykonať následné overenie zariadenia, predávajúci zabezpečí následné overenie a kalibráciu (justáž) zariadenia vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Pri každej záručnej oprave multidetektora plynov sa vykoná jeho profylaxia v cene podľa tejto zmluvy. Plnenie bude realizované formou reklamácií, - V prípade poruchy tovaru, na ktorú sa nevzťahuje záruka, predávajúci za odplatu podľa tejto zmluvy zabezpečí autorizovaný pozáručný servis a opravu tovaru, vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov. Plnenie bude realizované formou objednávok. |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní servisných služieb: |  |
| - aby pri poskytovaní servisných služieb boli používané výrobcom multidetektorov plynov predpísané, schválené a kalibrované diagnostické zariadenia, meracie prístroje, opravárenské nástroje a boli dodržiavané technologické postupy stanovené výrobcom multidetektorov plynov, - aby pri servisných službách multidetektorov plynov boli používané originálne náhradné diely, - aby vplyvom činnosti poskytovateľa na multidetektorch plynov nedošlo k strate či obmedzeniu záruk na multidetektoroch plynov alebo ich častiach a príslušenstve. |  |

Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov na všetky komponenty, vrátane senzorov a batérie. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení zmluvy:

- Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, údržbu, servis).

- Súčasťou dodávky musí byť kvalifikované školenie obsluhy a údržby, zamerané na používanie multidetektora plynov v rozsahu maximálne 3 hodín pre 20 osôb na každé krajské riaditeľstvo HaZZ a to v Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Prešove a v Košiciach s vystavením osvedčenia o odbornom zaškolení.

- Súčasťou dodávky musí byť technický (produktový) list výrobku.

- Predmet zmluvy musí byť dodaný s kalibrovanými senzormi s príslušným dokladom o poslednej kalibrácii nie starším ako 30 dní.

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE nasledovné:

1.	Certifikát výrobku v súlade s EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-11:2012, EN 60079-29-1:2016 alebo ekvivalent, vydaný akreditovaným orgánom, ktorý vydáva osvedčenie alebo certifikát o posudzovaní zhody výrobkov podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.	Potvrdenie o vykonanom teste pádovej odolnosti v zmysle STN EN 61010-1 alebo ekvivalent, test musí byť vykonaný v akreditovanom stredisku notifikovanou osobou.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač

Ďalšie informácie:

- Miestom plnenia, t.j. miesto dodania predmetu zákazky bude:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina, centrálny sklad.

- Maximálna lehota dodania predmetu zákazky uvedeného v bodoch 1 a 2 tohto Opisu predmetu zákazky je 6 mesiacov od potvrdenia objednávky v rámci účinnosti rámcovej dohody. Lehota na poskytnutie servisných služieb uvedených v bode 3 tohto Opisu predmetu zákazky je 1-krát za rok, resp. po dohode či reklamácii dodaného tovaru.