Opis predmetu zákazky

- Názov zákazky: Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom a príslušenstvom

- Počet kusov: bližšie špecifikovaný v tabuľke

- Základná charakteristika:

Cieľom obstarávania je doplnenie prístrojového vybavenia o nový plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom, ktorý bude slúžiť na identifikáciu a kvantifikáciu neznámych zmesí látok s prvkami samočistenia. V porovnaní s prístrojmi využívanými v súčasnosti v kontrolných chemických laboratóriách, modernejšie zariadenia umožňujú presnejšie nastavenia, disponujú vyššou detekčnou citlivosťou, čo sa odzrkadľuje hlavne pri identifikácií nebezpečných látok, bez potreby zložitého prepájania systému pri menení meracích techník. V súčasnosti nie je možné vzhľadom na chemické vlastnosti mnohých  nebezpečných látok (napr. vysokomolekulové látky, pesticídy) ich presná detekcia. Zabezpečením moderného plynového chromatografu s hmotnostným spektrometrom s presne riadením prietokov a tlakov v prístroji, reprodukovateľnosťou a uzamykateľnosťou retenčných časov, HeadSpace dávkovačom a termodesorbčným samplerom pracujúcim s tenaxovými trubičkami, často využívanými v teréne, vyhrievaným kvadrupólovým detektorom, ako aj funkciou samočistenia iónového zdroja sa proces vyhodnocovania spektier zjednoduší a bude menej náročný. Vďaka podpore viacerých vstupov a detektorov, širokému rozsahu ovládania, atmosferickej kompenzácií tlakov, programovateľného ekologického režimu s overenou presnosťou a citlivosťou, patria tieto pokročilé moduly k všestranným a nenahraditeľným súčastiam analytických laboratórií.

- Hlavný kód CPV:

38433000-9 Spektrometre

- Platnosť zmluvy: do splnenia predmetu zákazky.

- Termín plnenia: do 6 týždňov po nadobudnutí právoplatnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy.

- Miesto plnenia:

- Kontrolné chemické laboratórium CO v Jasove,  Ku kachličkárni 653/9,  04423 Jasov

- Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra

Opis predmetu zákazky

Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu

| Predmet zákazky č. | Názov zostavy / zariadenia | Požadovaný počet/ rozsah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom a príslušenstvom | 2 zostavy |

Jedna zostava Plynového chromatografu s hmotnostným spektrometrom obsahuje nasledovné komponenty a príslušenstvo:

| Názov komponentu /príslušenstva | Počet komponentov / príslušenstva na 1 zostavu | Požadovaný technický parameter |
| --- | --- | --- |
| Hardvér | 1ks | Hmotnostno - selektívny detektor |
|  |  | EI ionizácia |
|  |  | Prístrojová medza detekcie pri EI: max. 10 fg (interval spoľahlivosti 99%, 8 po sebe nasledujúcich dávkovaní 100 fg/μL OFN) |
|  |  | Nastaviteľná energia elektrónov min. v rozsahu: 10 - 200 eV |
|  |  | Minimálny rozsah meraných hmotností od 10 do 1000 m/z |
|  |  | Kontinuálna a automatická korekcia na teplotu a tlak v laboratóriu, regulácia tlaku s presnosťou min. 10 Pa |
|  |  | Opakovateľnosť plochy chromatografického píku v zariadení nie viac ako 0,5 % RSD na 2 ng tetradekánu |
|  |  | Opakovateľnosť retenčného času menej ako 0,01 % |
|  |  | Operačná teplota pece do 450°C |
|  |  | Štyri módy nástreku: - Split/splitelss - Split/splitelss s tlakovým pulzom - Selektívne odfúkanie rozpúšťadla - Priamy nástrek na kolónu |
|  |  | Automatické dávkovanie: čas nadávkovania vzoriek menší ako 100 ms |
|  |  | Automatické dávkovanie: Minimálny dávkovacím objem 10 nl |
|  |  | Automatické dávkovanie: Možnosť použitia striekačiek s objemom 1 až 100 μl |
|  |  | Počet pozícií autosamplera min. 15x2 ml |
|  |  | Opakovateľnosť plochy chromatografického píku pri použití automatického dávkovača nie viac ako 0,3 % RSD na 2 ng tetradekánu |
|  |  | Súčasné zapojenie headspace zariadenia a ALS dávkovača do jedného injekčného portu |
|  |  | Zachovanie injekčných portov na kvapalný/plynný nástrek s funkciou splitovania a sendvičového dávkovania vzoriek |
|  |  | Simultánne dávkovanie vzoriek do oboch portov |
|  |  | Hardvérová príprava na pripojenie termodesorpčného predkoncentračného zariadenia |
|  |  | Termodesorpčné zariadenie: Kvantitatívny automatizovaný spätný zber vzorky na sorbent pre opakovanú analýzu |
|  |  | Termodesorpčné zariadenie: Rozsah splitovania vzorky od ppt do percent |
|  |  | Termodesorpčné zariadenie: Rýchlosť ohrevu min. do 100°C/min a prietok ≥ 2 pri desorpcii analytov pre maximalizáciu citlivosti |
|  |  | Prvky samočistenia: |
|  |  | - Samočistenie iónového zdroja prúdom zohriateho plynu počas analýzy |
|  |  | - Samočistenie iónového zdroja prúdom zohriateho plynu po skončení analýzy |
|  |  | - Vyhrievanie iónového zdroja na teplotu min. 350 °C |
|  |  | - Vyhrievaný kvadrupól počas analýzy min. do 200 °C |
|  |  | Systém zabezpečujúci výmenu kolóny bez zavzdušnenia detektora |
|  |  | Mikrofluidické obracanie prietoku umiestniteľné kdekoľvek na kolóne pre skrátenie času analýzy a úsporu médií a prevádzkových nákladov |
|  |  | Možnosť pripojenie existujúceho headspace dávkovača vrátane plnej softvérovej podpory veľkou výhodou |
| Softvér | 1 ks | Okamžitá On-line optimalizácia aj vizualizácia výsledkov integrácie pre všetky namerané vzorky súčasne |
|  |  | Softvérová podpora na obracanie prietoku mikrofluidicky v kolóne alebo jej časti pre ochranu kolóny a detektora pred znečistením |
|  |  | Tvorba snapshotov pre porovnanie výsledkov integrácie |
|  |  | Ovládanie všetkých častí zariadenia z jedného bodu, vrátane zberu dát v automatizovaných sekvenciách |
|  |  | Tvorba vlastných knižníc zamknutých retenčných časov |
|  |  | Import dostupných knižníc zamknutých retenčných časov |
|  |  | Export dát vo formátoch: MS Word, MS Excel, txt, csv, pdf |
|  |  | Automatizované prepočítavanie výsledkov po zmene kalibračných parametrov |
| Príslušenstvo k zariadeniu | 1 ks | Chromatografická kolóna s elektronickým audit trail, (5%-fenyl)- metylpolysiloxánová stacionárna fáza s nízkou krvácavosťou, vhodná pre použitie s MS detekciou; 30mx0.25mm, 0.25um |
|  | 1 ks | Ferule V/G 85/15, dlhé, ID: 0.4mm, pre kolóny s ID: 0.1-0.25mm; 10ks/bal |
|  | 1 ks | Ferule V/G 85/15, krátke, ID: 0.4mm, pre kolóny s ID: 0.1-0.25mm; 10ks/bal |
|  | 2 ks | Vysokoteplotné žhaviace vlákno, pre hmotnostné detektory s elektrónovou ionizáciou |
|  | 5 ks | Liner s Ultra Inertnou povrchovou úpravou, priamy, ID: 0.75mm, vhodný na SPME aplikácie |
|  | 1 ks | Split liner s Ultra Inertnou povrchovou úpravou, s vatou v strede, zúžený na jednom konci, s úpravou na vyššie splitovacie pomery ; 5ks/bal |
|  | 1 ks | Splitless liner s Ultra Inertnou povrchovou úpravou, s vatou, zúžený na jednom konci, 5ks/bal |
|  | 1 ks | Splitless liner, deaktivovaný, bez vaty, zúžený na jednom konci; 5ks/balenie |
|  | 1 ks | Nedeaktivovaný priamy liner: ID: 1.5mm, vhodný na Headspace aplikácie, 5ks/bal |
|  | 1 ks | Filter na nosný plyn vstupujúci do plynového chromatografu v kombinácii s MS detektorom |
|  | 1 ks | Zabudovateľný externý filter na ochranu pracovného prostredia: držiak + 3ks vymeniteľných filtrov |
|  | 1 ks | Náhradné filtre do externého filtra na ochranu pracovného prostredia, 3ks/bal |
|  | 2 ks | Filter do splitovacej kapiláry |
|  | 1 ks | Splitovacia kapilára Cu, vrátane mosadzných fittingov |
|  | 1 ks | Septá BTO do injektora s nelepivou povrchovou úpravou, použiteľné do 400°C, priemer 11mm, 100ks/bal |
|  | 1 ks | O-krúžky na linery s nelepivou povrchovou úpravou, 10ks/bal |
|  | 1 ks | Zlaté tesnenie s podložkou s Ultra Inertnou povrchovou úpravou |
|  | 1 ks | 10μL mikrostriekačka s fixnou ihlou, kompatibilná s autosamplerom, gauge 23-26s; 6ks/balenie |
|  | 1 ks | 10μL mikrostriekačka s fixnou ihlou, plynotesná, kompatibilná s autosamplerom, gauge 23-26s; 6ks/balenie |
|  | 1 ks | Chromatografická backflush kolóna 15m x 0.25mm, 0.25μm |
|  | 1 | FS, Deactivated transfer line - 0.25mm X 5m |
|  | 2 | Nut, na pripojenie k CFT |
|  | 1 | Flexibilné kovové ferule s Ultra inertnou povrchovou úpravou, materiál: UltiMetal Plus, pre kolóny a predkolóny s ID: 0.1-0.25mm, 10ks/bal |
|  | 1 | Samodoťahovacia matica s integrovanou pružinkou na pripojenie chromatografickej kolóny k inletu resp. FID detektoru |
|  | 1 | Samodoťahovacia matica s integrovanou pružinkou na pripojenie |
|  | 1 | Vymeniteľná kompresná matica s tesnením |
| Ďalšie požiadavky |  | Vrátane dodania celého predmetu na príslušnú adresu pracoviska, vykládky, balného, likvidácie obalov. |
|  |  | Nový doposiaľ nepoužitý tovar. |
|  |  | Kompletná inštalácia prístroja vrátane jeho súčastí, nastavenie prístroja a softwaru, všetkých funkcií, užívateľských účtov, zaškolenie pracovníkov kontrolného chemického laboratória v rozsahu troch dní po 8 hodín zahrnuté v cene zostavy. |
|  |  | Záruka sa požaduje v trvaní min. 24 mesiacov odo dňa odovzdania a inštalovania. |
|  |  | Predávajúci zabezpečí inštaláciu prístroja vrátane jeho súčastí, nastavenie prístroja a softwaru, všetkých funkcií, užívateľských účtov atď. |
|  |  | Od dodávateľa sa požaduje garantovať záručný servis vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom zariadenia (autorizovaný servis). |
|  |  | Manuál na prevádzku prístroja v slovenskom jazyku. |
|  |  | Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. |