## Technicke specifikacie
Kategória TOP - cardio: 3T, 70cm, high gradients
I. Technické špecifikácie MRI prístroja
Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 5, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 6, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 7, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 8, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 9, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 10, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 11, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 12, počet bodov za splnenie | Návrh uchádzača | Bodové hodnotenie návrhu | Nacenenie v EUR bez DPH
Základné parametre
Intenzita magnetického poľa | T | rovnaký a väčší | 3 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode | cm | rovnaký a väčší | 69 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
max. FOV v osiach XYZ | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50x50x50 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Gradienty
maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť | mT/m | rovnaký a väčší | 60 | 65 a viac, 2,5 bodu | 70 a viac, 5 bodov | 75 a viac, 7,5 bodu | 80 a viac, 10 bodov | [9 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlásť | T/m/s | rovnaký a väčší | 200 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Možnosť súčasného využitua požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
duty cycle | % | rovnaký a väčší | 100% | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
RF systém
max. výkon RF-systému v kW | kW | rovnaký a väčší | 30 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) | áno/nie | áno/nie | áno
Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet | rovnaký a väčší | 140 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (max. FOV v osiach XYZ) - potenciál prístroja definovaný datasheetom | počet | rovnaký a väčší | 125 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimálneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. | počet | rovnaký a väčší | 60 | 64 a viac, 0,25 bodu | 69 a viac, 0,5 bodu | 74 a viac, 0,75 bodu | 79 a viac, 1 bod | 84 a viac, 1,25 bodu | 89 a viac, 1,5 bodu | 94 a viac, 1,75 bodu | 99 a viac, 2 body | 104 a viac, 2,25 bodu | 109 a viac, 2,5 bodu | 114 a viac, 2,75 bodu | 119 a viac, 3 body
Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu, funkčné vyšetrenia a angio s počtom elementov minimálne 48 (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | rovnaký a väčší | 48 | ak je počet elementov alokovaných na hlavu 55 a viac, 0,5 bodu
Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky s maximálnym počtom elementov 40 (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | rovnaký a väčší | 20 | [13 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z) | počet | rovnaký a väčší | 60 | 65 a viac, 0,5 bodu | 70 a viac, 1 bod
Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach | počet | rovnaký a väčší | 60 | 64 a viac, 0,5 bodu | 69 a viac, 1 bod | 74 a viac, 1,5 bodu | 79 a viac, 2 body | 84 a viac, 2,5 bodu | 89 a viac, 3 body | [7 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov cievky pokrývajúcej nohy - Peripheral vascular (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou) - akceptuje sa splnenie dedikovanou cievkou obopínajúcou každú nohu zvlášť zhora a z oboch strán Atribút môže byť splnený aj dodaním dvoch flexibilných cievok s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s dĺžkou každej takejto flexibilnej cievky minimálne 60 cm na kratšom rozmere, každá z takýchto flexibilných cievok musí splniť rozmer maximálne 70cm x 80cm s počtom elementov minimálne 30 | počet | rovnaký a väčší | 35 | [13 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) s možnosťou biopsy | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | [12 empty] | nepožaduje sa | nepožaduje sa | nepožaduje sa
Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na zápästie) | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | [12 empty] | nepožaduje sa | nepožaduje sa | nepožaduje sa
Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na koleno), musí splniť Tx/Rx | počet | rovnaký a väčší | 18 a Tx/Rx | [13 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na rameno) | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | [12 empty] | nepožaduje sa | nepožaduje sa | nepožaduje sa
Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok/chodidlo) | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | [12 empty] | nepožaduje sa | nepožaduje sa | nepožaduje sa
Počet cievkových elementov v jednom FOV riešenia pediatrického vyšetrenia pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, alebo stabilizačným pozicionérom určeným na pediatrické vyšetrenia s využitím flexibilných cievok Vrátane dodania flexibilných cievok určených na vyšetrenie v prípade tohto riešenia | počet | rovnaký a väčší | 16 | [13 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 36 až 45 cm | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | 16 a viac, 1,6 bodu | 18 a viac, 1,8 bodu
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 46 až 55 cm | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | 16 a viac, 1,6 bodu | 18 a viac, 1,8 bodu
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 56 až 65 cm | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | 16 a viac, 1,6 bodu | 18 a viac, 1,8 bodu
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 65 cm | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | 16 a viac, 1,6 bodu | 18 a viac, 1,8 bodu
Aspoň 2 rozličné flexibilné cievky z predchádzajúcich flexibilných cievok (teda aspoň 2 rozličné flexibilné cievky s dlhším rozmerom v intervale 36 až 45 cm, 46 až 55 cm, 56 až 65 cm alebo viac ako 65 cm a s kratším rozmerom v intervale 18 až 35 cm a počtom elementov samotnej cievky minimálne 16) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm | počet | rovnaký a väčší | 30 | [13 empty] | bez hodnotenia
Počet cievkových elementov flexibilnej cievky (počet cievkových elementov samotnej cievky) s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm a menej ako 70 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm a menej ako 80 cm. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. | počet | rovnaký a väčší | nepožaduje sa | ak 20 a viac, 2 body | ak 22 a viac, 2,2 bodu | ak 24 a viac, 2,4 bodu | ak 26 a viac, 2,6 bodu | ak 28 a viac, 2,8 bodu | ak 30 a viac, 3 body
kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | rovnaký a väčší | 180 | ak 190 cm a viac, 0,05 bodu | ak 200 cm a viac, 0,1 bodu | [12 empty] | nenaceniteľná položka
Stabilitata/homogenita sytému
stabilita v ppm/h | ppm/h | rovnaký a menší | 0.1 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
aktívne tienenie (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 40cm | ppm | rovnaký a menší | 0.5 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 30cm | ppm | rovnaký a menší | 0.15 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 20cm | ppm | rovnaký a menší | 0.1 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 10cm | ppm | rovnaký a menší | 0.05 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Vlastnosti scanu
Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Iné funkčné vlastnosti
technológia potlačenia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
optický penos signálu od rf-systému | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
redukcia hluku (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG | áno/nie | áno/nie | áno | ak navyše dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 10 a viac, 0,05 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyše dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 12 a viac, 0,075 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyše dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 14 a viac, 0,1 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyše dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 16 a viac, 0,125 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyše dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 18 a viac, 0,15 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyšedodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 20 a viac, 0,175 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyšedodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 22 a viac, 0,2 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyšedodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 24 a viac, 0,225 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyšedodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 26 a viac, 0,25 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyšedodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 28 a viac, 0,275 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov) | ak navyšedodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 30 a viac, 0,3 bodu (kvalitatívne bude hodnotená iba jedna cievka so zabudovaným EKG senzorom s najväčším počtom elementov)
synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)), pre všetky typy vyšetrení vyžadujúce monitorovanie respirácie | áno/nie | áno/nie | áno | ak sú hardvérové senzory zabudované v pacientskom stole, alebo je možné vykonať všetky abdominálne vyšetrenia bez použitia hardware senzorov a bez zadržania dychu (tolerancia jedinej výnimky typu abdominálneho vyšetrenia, pri ktorej je nutnosť využitia hardware senzorov) pomocou sledovania pohybu bránice, keď je zobrazená a monitorovaná pomocou magnetickej rezonancie, pričom nedochádza k zníženiu kvality vyšetrenia, respektíve k predĺženiu času vyšetrenia, 0,3 bodu | [13 empty] | nenaceniteľná položka
Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti
Ročná spotreba hélia v litroch | l | rovnaký a menší | 0 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg pri zachovaní polohovacích vlastností stola pri vyšetrení | kg | rovnaký a väčší | 250 | [13 empty] | bez hodnotenia | nenaceniteľná položka
Odnímateľný stôl | áno/nie | áno/nie | nepožaduje sa | ak áno, 0,25 bodu | ak áno a zároveň je stôl motorizovaný, 0,5 bodu
Počítač
počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 20 | [13 empty] | bez hodnotenia
frekvencia procesora Ghz rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 2.6 | [13 empty] | bez hodnotenia
operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača | GB | rovnaký a väčší | 128 | [13 empty] | bez hodnotenia
počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | rovnaký a väčší | 54000 | ak 64000 a viac, 0,2 bodu | ak 74000 a viac, 0,4 bodu
1 x monitor v inch ´´ ovládacej konzoly | inch | rovnaký a väčší | 27 | [13 empty] | bez hodnotenia
úložný priestor | GB | rovnaký a väčší | 800GB SSD | [13 empty] | bez hodnotenia
UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
archivácia vyšetrení na CD a DVD | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Software
základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
paralelné akvizičné techniky | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
MR traktografia – DTI | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
3D arterial spin labeling | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
fMRI (Bold technika) | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
spektroskopia single a multi voxel | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
spektroskopia prostaty | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov nadštandardné v 3D | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencie so supresiou tuku | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
celotelová angiografia od 150 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
bezkontrastné MRA renálných tepien a periférnych tepien dolných končatín (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
bezkontrastné MRA koronárnych tepien (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy vrátane prostaty, pokrokových DWI, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, ladvín, gynekologických orgánov, prostaty, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
SWI | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
DWI | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
DCE | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
zobrazovanie orgánov tráviacej trubice | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
vybavenie na snímanie EKG, pulzu | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
zobrazovania prsníkov vrátane dynamických kontrastných vyšetrení a softvér pre ich vyhodnotenie, pre zobrazenie fokálnych lézií v prsníkoch a vyšetrenia silikónových implantátov: High-resolution 2D a 3D protokoly, inline a offline subtrakcie sekvencií resp. obrazov , diffusion imaging , sekvencie na vyšetrenia silikónových implantátov | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
spektroskopia pŕs s možnosťou spektrálneho potlačenia signálu tuku užívateľom definovaným pulzom | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
najkvalitnejšia firemná technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli dostupná pre tento typ prístroja | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
korekcia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Protokol a sekvencie pre kalkuláciu parametrických máp T1, T2, PD a B1 s možnosťou spätne rekonštruovať obrazy T1w, T2w, PSIR, PD, STIR, T1 FLAIR a ďalšie, a to po vykonaní vyšetrenia bez prítomnosti pacienta plne integrovaný v pracovnom režime systému dostupný na pracovnej konzole MR systému. | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 1 bod
Protokol a sekvencie pre vyšetrenie sagittal T1-vážené GRE axiálne T2-vážené TSE axiálne T2 TSE FLAIR axiálne difúzne vážené single-shot EPI axiálne T2*-vážené EPI-GRE nasnímané celkovo za 5 minút | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Difúzne vyšetrenie pomocou 2D prostorovo selektívnych excitačných RF pulzov pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačenia artefaktov spôsobených metalickými implantátmi | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. Nie je možné nahradiť technikou No Phase Wrap/Phase Oversampling a podobné | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 1 bod
Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Akceleračná metóda s čiastočným náberom k-priestoru doplneným iteratívnymi rekonštrukciami - Compressed sensing, pre oblasť abdomenu a malej panvy | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Bezkontrastná angiografia založená na TE časoch kratších ako 20uS s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom. | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 1 bod
3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov sledovaním pohybu pacienta v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickým opakovaním náberu dát v prípade pohybu pacienta alebo 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov prospektívne v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickou korekciou dát v prípade pohybu pacienta | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 1 bod
4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku veľkých ciev hrudníka vrátane karotíd bez zadržania dychu | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
kvantitatívne meranie 4D prietoku v celom vyšetrovanom objeme FOV minimálne 38x38x38cm (vyšetrenie celého hrudníka) za akvizičný čas kratší ako 8 minút, vrátane vysokých a nízkych rýchlostí prietoku (arteriálne a venózne) | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 5 bodov
MR elastografia pečene | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D CE MRI + Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 1 bod
Automatické naplánovanie abdomen vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov pre optimálne podanie kontrastnej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadržania dychu. | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 1 bod
3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
balík sekvencií pre vyšetrenie prsníkov, vrátane vyšetrenia spektroskopie | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
4D MR angiografia | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Zobrazenie celého objemu komory v niekoľkých srdcových fázach počas jedného zadržania dychu s využitím robustnej akceleračnej techniky sekvence 3D Cine. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Zobrazenie morfológie srdca pomocou Black Blood sekvencie bez zadržania dychu alebo len s krátkym zadržaním dychu. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Bezkontrastné vyšetrenie bez zadržania dychu pre posúdenie anomálií koronárnych tepien dospelých a aj pediatrických pacientov vrátane vrodených srdcových chýb, aorty a srdcových komôr. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Bezkontrastné angiografie pre periférne cievy dolných končatín trigerované na základe EKG | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Perfúzia myokardu pre hodnotenie ischémie. Perfúzia v pokoji a perfúzia pri záťaži s vyhodnotením pomocou parametrických máp. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Compressed Sensing technika s použitím iteratívnych rekonštrukcií pre kompletný asesment srdcového cyklu Cardiac Cine počas jedného skenu s voľným dýchaním a skenom do 25 sekúnd | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 1 bod
Aplikácia umožňujúca vynechať sken v prípade arytmie na jeden click "on" alebo "off", prepnutie na jeden "click" Z 2D na 3D zobrazenie, prepnutie na jeden "click" z kartézskeho na radiálny sampling | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
skenovanie T1 vážených obrazov 3D bez artefaktov s voľným dýchaním bez dychového gatingu | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Ultrarýchle skenovanie T1 vážených obrazov v 3D. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Techinka pre redukciu metalických artefaktov v v rovine aj medzi skenovanými rovinami vrátane T1-, T2- vážených obrazov, PD so saturáciu tuku a bez saturácie tuku , STIR v 2D- a 3D- móde | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
2D-selektovane excitované RF pulzy | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Celotelové difúzie nasnímané priamo v 3 rôznych orientáciách sagitalnej , koronalnej a trasverzálnej. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie mozgu a pre DTI mozgu | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie abdomenu, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 1 bod
Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF, vyšetrenie abdomenu, panvy a musculosceletal | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 1 bod
Pseudo Continuous Arterial Spin Labeling | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Tzv. "slice adjust" pre automatické ladenie v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v telovom zobrazení. Eliminujú sa tak artefakty, spôsobené pri spájaní obrazov v sekvenčných skenoch. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Automatizovaná analýza MR angiografie ciev (mozok, abdomen, srdce, pľúca) vrátane presného vyhodnotenia závažnosti stenózy. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Vyhodnocovacie konzoly
server pre paralelné vyhodnocovanie na šiestich pracovných staniciach | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | počet | rovnaký a väčší | 45000 | ak 50000 a viac, 0,1 bodu | ak 55000 a viac, 0,2 bodu | ak 60000 a viac, 0,3 bodu | ak 65000 a viac, 0,4 bodu | ak 70000 a viac, 0,5 bodu | ak 75000 a viac, 0,6 bodu | ak 80000 a viac, 0,7 bodu | [6 empty] | bez hodnotenia
6 klientských pracovných staníc pre prácu na serverovom portáli, každá z nich pozostáva z: • Processor: min. Intel Core i3 min 3.2 GHz (alebo ekvivalentný); quad core processors. • Memory: 4GB minimum. • Disk drive: SSD min. 500MB • Monitory: 2x diagnostický monitor, každý min. 6 megapixelov a min. 30“ + 1x monitor min. Full HD min. 27“ • Grafická karta s min. 3 výstupmi umožňujúcimi pripojiť požadované monitory (HDMI, DVI a DisplayPort), frekvencia procesoru min 1GHz a min 4GB ram Príslušenstvo: DVD-RW, klávesnica, myš, Microsoft Office permanentná licencia, Antivírus na 5 rokov licencie, Sieťová karta 1000 Mbps, Windows 10. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
6 x záložný zdroj - UPS pre každú stanicu zvlášť | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri
Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Určenie rozmeru stenóz | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Výpočet toku krvi v cievach | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
3D VRT vizuálizácia | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
MPR | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
funkčné zobrazenie a hodnotenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
hodnotenie a postprocesing pre spektroskopiu | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
kardiovaskulárny balík, funkčné parametre všetkých srdcových oddielov, perfúzia srdca, prietokové parametre, T1 a T2 mapping a T2* komplexné hodnotenie ciev | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
Neuro balík | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Špecifikácie inštalácie systému
Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 90 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
demontáž a likvidácia starého - pôvodného prístroja | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa), 1G sieť, zásuvky aj pre tenkého klienta aj pre TOMOCON | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 20 dní s možnosťou čerpania minimálne po 2 častiach behom 1 roka od inštalácie | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Zabezpečenie dostupnosti aplikačného technika denne (forma kontaktu podľa dohody) podľa potreby na dosiahnutie 100% znalosti | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Školenia pred inštaláciou systému (vrátane nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov): 1. Školenie pre rádiologického technika (minimálne jeden technik) v dĺžke 5 týždňov (25 pracovných dní) na školiacom pracovisku v zahraničí 2. Školenie pre rádiológa (minimálne jeden rádiológ) a rádiologického technika (minimálne jeden technik) v dĺžke 5 týždňov (25 pracovných dní) na vybranom pracovisku s kardiovaskulárnym zameraním v zahraničí | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Faradayova klietka
Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a prívodu medicinálnych plynov. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Núdzové vytiahnutie hélia do bezpečných priestorov nad budovu nemocnice. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Imitácia dreva vnútorných priestorov Faradyovej klietky v kombinácii s farebným potiskom dvoch stien s ukľudňujúcou tématikou pre pediatrických pacientov. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 70dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniklého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Nadštandardné magnetické tienenie zadnej steny Fardayovej klietky s hrúbkou min. 7mm. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
okno do faradayovej klietky, veľkosť 2000 mm x 1250 mm, spĺňajúca zvukovú izoláciu - index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 70dB | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky s optickým zoomom min. 20x a digitálnym zoomom min. 15x. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
MR kompatibilná full HD kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky s nadštandardným zoomom pre priblíženie obrazu do gantry MR a možnosti detailného záberu na tvár pacienta. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 27" obrazovke v ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Police na uloženie MR cievok. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Kyslíkový monitor nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Rozvádzač s monitoringom stavu bezpečnostných tlačítok a automatickou obnovou napájania po výpadku. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Predpríprava pre možnosť inštalácie a použitia vo vyšetrovacej miestnosti: - Pacientský monitor dospelých, detí aj novorodencov určený k použitiu v miestnosti spoločne s prístrojom nukleárnej magnetickej rezonancie s intezitou poľa 3T - Anesteziologický prístroj - výber ventilačných režimov - IPPV, PCV, SIMV/PS, Man./Spont. pre deti aj dospelých k použitiu v miestnosti spoločne s prístrojom nukleárnej magnetickej rezonancie s intezitou poľa 3T - Injektor s možnosťou dávkovania jedného z dvoch médií k použitiu v miestnosti spoločne s prístrojom nukleárnej magnetickej rezonancie s intezitou poľa 3T - Imobilizačný vákuový systém, ktorý umožňuje zabaliť batoľa, zabezpečiť popruhmi, pripojiť k pumpe a vysať vzduch; vak sa stane pevným okolo batoľata bez toho, aby ho vak tlačil/stískal pre použitie v prevádzke MRI dostatočne tenký, aby bol vhodný pre všetky cievky - Dockovatelný infuzný dávkovač k použitiu v miestnosti spoločne s prístrojom nukleárnej magnetickej rezonancie s intezitou poľa 3T - Externá ochrana, aby rušenie generované infúznymi pumpami nemalo negativný vpliv na kvalitu obrazu MR a aby chránila infúzne pumpy proti magnetickému a elektromagnetickému rušenie zo systému MRI 3T - 3T MR kompatibilný inkubátor s reguláciou teploty a vlhkosti vnútorného prostredia určený pre MR diagnostiku novorodencov, vrátane cievok určených pre inkubátor - Multimediálny systém s dotykovou obrazovkou v ovládacej miestnosti pre prehrávanie obrazu a zvuku pediatrickým pacientom v priebehu MR vyšetrení na MR kompatibilnú min. 40" obrazovku s 4K rozlíšením a audio sluchátkami za účelom zníženia strachu z vyšetrenia - Kamera s vysokým rozlíšením 720p s integrovaným nastaviteľným osvetlením umiestiteľná priamo doprostriedku gantry, pre detailný záber na tvár pacienta. Určené pre komplikovaných a pediatrických pacientov. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Chladenie MR systému
Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% Servis sa vzťahuje aj na hélium, pretože je požadovaná a výrobcami garantovaná nulová ročná spotreba hélia. | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
Ďalšie požadované príslušenstvo
MR pulzný oximeter | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
pristroj na meranie vitalnych fukncii, interne zabudovany alebo externy kompatibilny s MR | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
2x nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
farebný kamerový pozorovací systém do MR vyšetrovne a monitor do ovládacej miestnosti | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | áno/nie | áno | [13 empty] | bez hodnotenia
automatický injektor | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
anesteziologický a monitorovací nemagnetický systém pre 3T systém | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
MR kompatibilný resuscitačný prístroj a defibrilátor | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
MR kompatibilná odsávačka | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
MR kompatibilný servo ventilátor plynov | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
Profesionalny ručný detektor kovu | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
Nemagnetický hasiaci prístroj | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia
Transportné lôžko s nastaviteľnou výškou a bočnicami - 2kusy Použitelné v prostredí magnetickej rezonancie s poľom 3,0 T, nosnosť min. 220 kg, výška min. 500 mm a max 1000 mm, dĺžka min. 2000 mm (horná časť), vrátane držiaka pre infúziu | áno/nie | áno/nie | nie | [13 empty] | bez hodnotenia