## RTG s C-ramenom
Názov predmetu zákazky:
Sterilizátory a RTG prístroj
Časť č. 2: Mobilný RTG prístroj s C-ramenom
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Mobilný RTG prístroj s C- ramenom požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks mobilný RTG prístroj s C ramenom) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické a traumatologické zákroky |  | áno/nie
2. | Hĺbka C ramena min. 660 mm |  | uveďte hodnotu
3. | Vzdialenosť medzi detektorom a rtg žiaričom min. 760 mm |  | uveďte hodnotu
4. | Orbitálny pohyb C ramena min. 130° stupňov |  | uveďte hodnotu
5. | Vertikálny motorický pohyb min. 400 mm |  | uveďte hodnotu
6. | Angulačný pohyb C ramena celkový min. 360 ° | väčší rozsah akceptovateľný, ale minimálny celkový rozsah 360 stupňov musí byť dodržaný | uveďte hodnotu
7. | Váha C ramena max. 420 kg |  | uveďte hodnotu
8. | Šírka C ramena max. 85 cm |  | uveďte hodnotu
9. | Žiarenie zapínateľné ručným aj nožným spínačom |  | áno/nie
10. | Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitormi s uhlopriečkou min. 19 palcov s min. rozlíšením 1280x1024 pixelov, alebo s 1 ks TFT monitorom min. 27 palcov s min. rozlíšením 2560 x 1024 s možnosťou zobrazenia dvoch RTG snímkov vedľa seba. |  | uveďte hodnotu
11. | Možnosť napojenia na PACS a NIS |  | áno/nie
12. | Elektrické napájanie 220-240V v AC/ max. 16 A |  | uveďte hodnotu
13. | Generátor a rentgenka |  | Generátor a rentgenka:
2019-01-13 | Vysokofrekvenčný generátor min. 2 KW |  | uveďte hodnotu
2019-02-13 | Skiaskopické napätie min. (40-110) kV |  | uveďte hodnotu
2019-03-13 | RTG- žiarič s jedným alebo dvomi ohniskami s pevnou alebo rotačnou anódou |  | uveďte hodnotu
2019-04-13 | Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) rozmery ohnísk max.(0,6 -1,4) mm | Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1,4 mm. | uveďte hodnotu
2019-05-13 | Pracovné režimy : kontinuálna a pulzná skiaskopia, digitálna snímkovacia technika s automatickou reguláciou dávky žiarenia |  | áno/nie
2019-06-13 | Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K: minimálne od 1 do 15 pulsov/sekundu alebo v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obrazov/sekundu |  | uveďte hodnotu
2019-07-13 | DAP meter s automatickým zápisom k aktívnemu obrazu a vytvorením protokolu o celkovej dávke |  | áno/nie
14. | Clony |  | Clony
2019-01-14 | Motorická irisová clona alebo pravouhlá štvorcová/obdĺžniková clona |  | áno/nie
2019-02-14 | Znázornenie hrán clôn bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze |  | áno/nie
15. | Plochý detektor |  | Plochý detektor
2019-01-15 | Formát detektora min. 20 x 20 cm |  | uveďte hodnotu
2019-02-15 | Hĺbka digitalizácie min. 16 bit a digitálne otačanie obrazu |  | uveďte hodnotu
2019-03-15 | Laserové zameriavanie zabudované do detektora |  | áno/nie
16. | Digitálna zobrazovacia jednotka |  | Digitálna zobrazovacia jednotka
2019-01-16 | Online spracovanie, kompletný postprocessing |  | áno/nie
2019-02-16 | Archivácia obrazov na internú zabudovanú pamäť v matrixe min. 1024x1024 pixel |  | uveďte hodnotu
2019-03-16 | DICOM funkcie (minimálne send, Worklist MPPS, Query, Retrieve), Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u pomocou DICOM SR |  | uveďte hodnotu
2019-04-16 | Funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie hrán, LIH, LUT, |  | áno/nie
2019-05-16 | Zabudovaná DVD alebo CD mechanika alebo USB rozhranie |  | áno/nie
2019-06-16 | Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funkcia maximálnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") |  | áno/nie
2019-07-16 | Funkcia merania vzdialenosti a uhlov |  | áno/nie
2019-08-16 | Funkcia kinoslučka |  | áno/nie
2019-09-16 | Multifunkčný nožný spínač |  | áno/nie
2019-10-16 | Možnosť prenosu dát do PACSu pomocou Wifi |  | áno/nie
2019-11-16 | Pamäťová kapacita internej zabudovanej pamäte min. 5000 obrazov |  | uveďte hodnotu
17. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2018-01-17 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2018-02-17 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôd do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis